UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-169/2015			                            	Wrocław, 2015-12-28

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki USK/DZP/PN-169/2015

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 11 Lp1. dopuści jako równoważną ofertę na:  Zestaw wiskoelastyków do fakoemulsyfikacji zaćmy: chondroityny siarczan 2% z hialuronianem sodu 2% + hialuronian sodu 1,5% - roztwór sterylny; dawka 1ml + 1ml ?

Zestawy zapakowane w pudełko zbiorcze, w którym znajduje się 20 strzykawek z wiskoelastykiem (10 strzykawek z hialuronianem 1,5% i 10 strzykawek z mieszaniną hialuronianu i hondroitynosiarczanu) oraz 20 kaniul.

Każdy z wiskoelastyków w pudełku pakowany w oddzielne sterylne opakowanie jednostkowe - możliwość zarówno łącznego jak i rozdzielnego używanie każdego z wiskoelastyków. Zakres temperatur przechowywania od +2 do +30 st. Celciusza

Odpowiedź:

Nie

- Czy Zamawiający w Pakiecie 11 Lp2. dopuści jako równoważną ofertę na Hialuronian sodu - wiskoelastyk kohezyjny odtwarzający komorę zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów;  roztwór sterylny, dawka 1,4% - 1ml (0,014g/1ml)?

Odpowiedź:

Nie

- Czy Zamawiający w Pakiecie 11 Lp2. dopuści jako równoważną ofertę na Hialuronian sodu - wiskoelastyk kohezyjny odtwarzający komorę zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów;  roztwór sterylny, dawka 1,0% - 1ml (0,01g/1ml)?

Odpowiedź:

Nie

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 Poz.1  dopuści jako równoważną ofertę na  perfluorokarbon zawierający izomery perfluorodekaliny (98-100%), dla którego producent nie podaje zawartości związków perfluorocykloheksylu z alkanami. Objętość : 5ml, Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,313, Gęstość (producent nie podaje temperatury pomiaru): 1,92 g/ml ?

Odpowiedź:

Nie

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 Poz.1  dopuści jako równoważną ofertę na perfluorokarbon zawierający izomery perfluorodekaliny (98%), dla którego producent nie podaje zawartości związków perfluorocykloheksylu z alkanami. Objętość : 5ml, Wskaźnik refrakcji (24°C): 1,314, Gęstość (24°C): 1,941 g/ml ?

Odpowiedź:

Nie

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 Poz.2  dopuści jako równoważną ofertę na olej silikonowy  5000 o wskaźniku refrakcji  1,405 mierzonym  w temperaturze 24 stopnie Celciusza, pozostałe charakterystyki  zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 Poz.3  dopuści jako równoważną ofertę na olej silikonowy  1000 o wskaźniku refrakcji  1,405 mierzonym w temperaturze 24 stopnie Celciusza, pozostałe charakterystyki  zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 Poz.15  dopuści Trypan blue roztwór sterylny do barwienia torebki soczewki 0,6 mg/1,0 ml w fiolkach, które pakowane są w opakowanie handlowe zawierające 5 sterylnie zapakowanych fiolek (każda fiolka w opakowaniu handlowym zapakowana w oddzielne sterylne opakowanie jednostkowe) ?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 Poz.14 dopuści Hydroxymetylocelulozę - 2% roztwór hydroksypropylometylocelulozy : Objętość : 2,0 ml; lepkość 3000 – 4500 cPs  w  27° C ; pH – 6,0 -7,8; dla której producent nie podaje wartości osmolarności ?

Odpowiedź:

Nie

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych