Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| PARAMETRY TECHNICZNE REZONANSU MAGNETYCZNEGO O INDUKCJI POLA 3T |
| --- |
| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| 1 | WARUNKI OGÓLNE |
| 1.1 | Producent. | Podać |  | Bez punktacji |
| 1.2 | Nazwa i typ urządzenia. | Podać |  | Bez punktacji |
| 1.3 | Kraj pochodzenia. | Podać |  | Bez punktacji |
| 1.4 | Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. Wymóg odnosi się do całego urządzenia, a nie dla jego części składowych. | TAK. Załączyć wymagane dokumenty |  | Bez punktacji |
| 1.5 | Aparat i wyposażenie nowe, nieużywane i nieregenerowane. Rok produkcji 2016 | TAK. Podać |  | Bez punktacji |

| 2 | MAGNES 1/2 |
| --- | --- |
| 2.1 | Stan magnesu | Fabrycznie nowy |  | Bez punktacji |
| 2.2 | Rok produkcji magnesu | 2016 |  | Bez punktacji |
| 2.3 | Indukcja stałego pola magnetycznego B0 | ≥ 2,89 T |  | Bez punktacji |
| 2.4 | Średnica otworu pacjenta (magnes z cewkami „shim ”,cewkami gradientowymi oraz główną anteną RF aparatu) | ≥ 70 cm |  | Bez punktacji |
| 2.5 | Długość tunelu o najmniejszej średnicy | Podać [cm] |  | Bez punktacji |
| 2.6 | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem w technologii „zero-boil-off” | TAK |  | Bez punktacji |
| 2.7 | Pasywny oraz aktywny system shim | TAK |  | Bez punktacji |
| 2.8 | System shim pierwszego rzędu (x,y,z) | TAK |  | Bez punktacji |
| 2.9 | System shim drugiego rzędu (x2-y2, z2, xy, xz, yz) lub system umożliwiający kompensacje niejednorodności pola magnetycznego za pomocą algorytmu pozwalający na przeprowadzenie wszystkich rodzajów badań w tym spektroskopii SVS, CSI w jakości diagnostycznej. | TAK |  | Bez punktacji |

| 2 | MAGNES 2/2 |
| --- | --- |
| 2.10 | Minimalna odległość od powierzchni stołu ( wraz z cewką kręgosłupową) po wjechaniu do wnętrza magnesu do górnej powierzchni otworu nad stołem. | Podać [cm] |  | Wartość największa 2 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 2.11 | Gwarantowana wartość krótkotrwałych zmian jednorodności pola magnetycznego. | ≤ 0,1 ppm/godz |  | Bez punktacji |
| 2.12 | Rozkład linii 0,5 mT (5 Gauss) „Fringe field” od izocentrum. | podać wartości dla osi x,y,z |  | Bez punktacji |
| 2.13 | Aktywne ekranowanie zewnętrznych zmiennych interferencji pól elektromagnetycznych | TAK |  | Bez punktacji |
| 2.14 | Wartość typowa homogeniczności pola mierzona metodą VRMS, dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych dla kuli (DSV - Diameter spherical volume) o średnicy 10 cm (wartość w ppm) | TAK Podać wartość |  | Wartość najmniejsza 25 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 2.15 | Wartość typowa homogeniczności pola mierzona metodą VRMS, dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych dla kuli (DSV - Diameter spherical volume) o średnicy 20 cm (wartość w ppm) | TAK Podać wartość |  | Wartość najmniejsza 25 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 2.16 | Wartość typowa homogeniczności pola mierzona metodą VRMS, dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych dla kuli (DSV - Diameter spherical volume) o średnicy 30 cm (wartość w ppm) | TAK Podać wartość |  | Wartość najmniejsza 25 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 2.17 | Wartość typowa homogeniczności pola mierzona metodą VRMS, dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych dla kuli (DSV - Diameter spherical volume) o średnicy 40 cm (wartość w ppm) | TAK Podać wartość |  | Wartość najmniejsza 25 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |

| 3 | SYSTEM GRADIENTOWY |
| --- | --- |
| 3.1 | Cewki gradientowe chłodzone wodą z pakietem redukującym natężenie dźwięku powstającego w trakcie ich pracy. | TAK |  | Bez punktacji |
| 3.2 | Maksymalna, rzeczywista amplituda gradientu możliwa do uzyskania na oferowanym systemie MR mierzona osobno dla każdej osi (x,y,z) w maksymalnym polu widzenia przy maksymalnej wartości „SlewRate” nie mniej niż 44 mT/m. | TAK, Podać wartość [mT/m] |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 3.3 | Maksymalna, rzeczywista prędkość narastania gradientu „ SlewRate” możliwa do uzyskania na oferowanym systemie mierzona dla każdej z osi (x,y,z) wymagane nie mniej niż 200 T/m/s. | TAK, Podać wartość [T/m/s] |  | Bez punktacji |
| 3.4 | Redukcji natężenia dźwięku generowanego przez cewki gradientowe poprzez rozwiązanie konstrukcyjne aparatu. | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 3.5 | Tryb pracy cewek gradientowych redukujący natężenie dźwięku poprzez zmniejszenie amplitudy i/lub prędkości narastania gradientów pola magnetycznego dostępny dla wszystkich oferowanych sekwencji. Rozwiązanie: “Acoustic Reduction Technology” lub “Whisper Mode” lub “SofTone” - lub równoważne odpowiednio do nomenklatury producenta. | TAK, opisać |  | Bez punktacji |

| 4 | SYSTEM RF 1/2 |
| --- | --- |
| 4.1 | Tor nadawczy sygnału MR wyposażony w technologię wielokanałowej transmisji dla optymalizacji jednorodności pola B1 (shimming B1) : technologia MultiTransmit, MultiDrive, TimTX TrueForm, lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK podać nazwę technologii |  | Bez punktacji ., |
| 4.2 | Liczba nadajników RF podłączonych do dwukanałowej anteny nadawczej realizujących transmisje równoległą (dwa niezależne nadajniki RF lub nadajnik RF o dwóch niezależnych kanałach transmisji) | TAK, Podać ilość nadajników RF |  | Bez punktacji |
| 4.3 | Tor nadawczy sygnału MR pozwalający na dynamiczne kształtowanie pulsów RF dzięki czemu możliwe jest selektywne wzbudzenie wybranej objętości w ciele pacjenta wraz z dedykowanymi aplikacjami klinicznymi umożliwiającymi pełne wykorzystanie tej funkcjonalności - technologia TimTX TrueShape, lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK/NIE |  | TAK - 25 pkt., NIE 0 pkt., |
| 4.4 | Moc wzmacniacza lub sumaryczna moc wzmacniaczy, jeżeli jest więcej niż jeden nadajnik; wymagane nie mniej niż 30 kW | Podać [kW] |  | Wartość największa 25 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 4.5 | Szerokość pasma przenoszenia nadajnika | podać wartość [kHz] |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 4.6 | Rozdzielczość amplitudowa odbiornika; wymagane ≥ 16 bitów | TAK, Podać [bity] |  | Wartość największa 25 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 4.7 | System z cyfrowym kanałem transmisji. Minimum od magnesu do rekonstruktora | TAK |  | Bez punktacji |

| 4 | SYSTEM RF 2/2 |
| --- | --- |
| 4.8 | Liczba równoległych kanałów odbiorczych ≥ 32 lub system w pełni cyfrowy (konwersja sygnału przy elemencie odbiorczym cewki - technologia cewek z wyjściem optycznym dStream lub równoważna) | TAK, Podać typ rozwiązania |  | 1-pkt za każdy dodatkowy kanał odbiorczy (powyżej wymaganych 32) |
| 4.9 | Liczba cewek posiadających wbudowany przetwornik analogowo-cyfrowy i bezpośrednie wyjście cyfrowe (optyczne) | TAK/NIE, Podać liczbę cewek z wyjściem cyfrowym |  | Bez punktacji |
| 4.10 | Dynamika sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF | Podać [dB] |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 4.11 | Cyfrowa filtracja RF | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.12 | Kontrola częstotliwości | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.13 | Kontrola fazy | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.14 | Kontrola amplitudy | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.15 | Szerokość pasma przenoszenia odbiornika dla każdego kanału cyfrowego | podać wartość [kHz] |  | Bez punktacji |

| 5 | CEWKI 1/5 |
| --- | --- |
| 5.1 | Zintegrowana cewka nadawczo - odbiorcza w obudowie magnesu (whole body) | TAK |  | Bez punktacji |
| 5.2 | Wielokanałowa cewka do badania głowy, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badania obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE , iPAT, ASSET, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min 32 elementów pomiarowych i min. 32 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość elementów odbiorczych i odpowiadających im kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Wartość największa 32 pkt., wartość graniczna 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 5.3 | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania głowy i OVF (neuro-vascular) umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE , iPAT, ASSET, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min.16 elementów pomiarowych i min. 16 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | Wartość największa 20 pkt., wart. graniczna - 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 5.4 | Podstawa cewki do badania głowy lub dodatkowa cewka do badań głowy umożliwiająca przygotowanie drugiego Pacjenta na dodatkowym blacie stołu lub dodatkowym stole Pacjenta (wymaganym w pkt. 6.3 ) zapewniająca płynna pracę pracowni MR. | TAK |  | Bez punktacji |

| 5 | CEWKI 2/5 |
| --- | --- |
| 5.5 | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa (C, Th, L) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; | TAK, min. 24 kanały odbiorcze. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | Wartość największa 20 pkt., wart. graniczna - 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 5.6 | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania całego ośrodkowego układu nerwowego (głowy i kręgosłupa) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; | TAK, min. 32 kanały odbiorcze w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | Wartość największa 20 pkt., wart. graniczna - 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 5.7 | Wielokanałowa cewka powierzchniowa do badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie minimum 50 cm bez repozycjonowania pacjenta, cewki, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE , iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta), minimum 32 elementowa | TAK/NIE |  | TAK 25 pkt. Nie 0 pkt. |
| 5.8 | Wielokanałowa cewka powierzchniowa lub zestaw cewek do badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie minimum 50 cm, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE , iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 16 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu-. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | Wartość największa 20 pkt., wart. graniczna - 0 pkt.,., pozostałe proporcjonalnie |
| 5.9 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania głowy lub głowy i kręgosłupa noworodków i małych dzieci, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) o min. 8 kanałach odbiorczych w obrębie badanego obiektu lub dwie cewki elastyczne typu flex (oferowane niezależnie od cewek z pkt 5.17-5.18) każda o min 16 kanałach odbiorczych z dedykowanymi akcesoriami do badań małych dzieci i noworodków | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji |

| 5 | CEWKI 3/5 |
| --- | --- |
| 5.10 | Dedykowana osobna wielokanałowa cewka sztywna (lub zestaw cewek) do badania tułowia oraz badań kardiologicznych noworodków i małych dzieci, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET - zgodnie z nomenklaturą producenta) lub cewka (lub zestaw cewek) dedykowana do badań kardiologicznych noworodków i małych dzieci, umożliwiająca też badania tułowia noworodków i małych dzieci, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET - zgodnie z nomenklaturą producenta), inna niż wszystkie wymienione cewki w punktach od 5.1 do 5.9. oraz od 5.11 do 5.22. Wyżej wymienione cewki z dedykowanym zestawem akcesoriów do pozycjonowania noworodków i małych dzieci | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji |
| 5.11 | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego ciała z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; | TAK, min.90 elementów odbiorczych, wskazać nazwę oferowanego rozwiązania . Podać liczbę elementów cewki lub zestawu cewek. |  | Wartość największa 10 pkt., wart. graniczna - 0 pkt.,., pozostałe proporcjonalnie |
| 5.12 | Dedykowana wielokanałowa nadawczo-odbiorcza cewka sztywna do badania stawu kolanowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |  | Wartość największa 10 pkt., wart. graniczna - 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 5.13 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stopy i stawu skokowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |  | Wartość największa 10pkt., wart. graniczna - 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 5.14 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu barkowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Wartość największa 10 pkt., wart. graniczna - 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 5 | CEWKI 4/5 |
| 5.15 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania nadgarstka pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Wartość największa 10 pkt., wart. graniczna - 0 pkt.,. Pozostałe proporcjonalnie |
| 5.16 | Cewka elastyczna lub częściowo elastyczna umożliwiająca obrazowanie kończyn, podudzia, kolana (obrzękniętego stawu), łokcia oraz nadgarstka pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Wartość największa 10 pkt., wart. graniczna - 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 5.17 | Cewka elastyczna typu „mały flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów (np. łokieć, przedramię nadgarstek, kostka) | TAK, min. 4 kanały odbiorcze w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Wartość największa 10 pkt., wart. graniczna - 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 5.18 | Cewka elastyczna typu „średni flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów (np. łokieć, przedramię nadgarstek, kostka) | TAK/NIE . |  | TAK - 30pkt NIE - 0pkt |
| 5.19 | Cewka elastyczna typu „duży flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów (np. łokieć, przedramię nadgarstek, kostka) | TAK, min. 4 kanały odbiorcze w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Wartość największa 10 pkt., wart. graniczna - 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |

| 5 | CEWKI 5/5 |
| --- | --- |
| 5.20 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania piersi pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Wartość największa 10 pkt., wart. graniczna 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 5.21 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania i biopsji piersi pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) oraz wykonywanie biopsji | TAK, min. 4 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Wartość największa 10 pkt., wart. graniczna 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 5.22 | Zestaw wysokorozdzielczych cewek mikroskopowych umożliwiających obrazowanie np. skóry i gałek ocznych | TAK/NIE |  | TAK 20 pkt., NIE - pkt |
| 5.23 | „Rozbudowany zestaw podgłówków i podkładek do pozycjonowania Pacjentów – o kształtach, rozmiarze i geometrii dostosowanej do wszystkich możliwych badań i anatomii, w tym do badania noworodków, dzieci i dorosłych. Minimum 25 elementów.” | TAK |  | Bez punktacji |

| 6 | OTOCZENIE PACJENTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta (przy uwzględnieniu również ruchu pionowego stołu) ≥ 200 kg | TAK, podać |  | Wartość największa 4 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 6.2 | Odłączany stół lub blat z dedykowanym wózkiem o regulowanej wysokości pozwalające na przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem MR oraz na ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia. Czas ewakuacji nie dłuższy niż 30 sekund | TAK |  | Bez punktacji |
| 6.3 | Dodatkowy w pełni funkcjonalny stół lub blat z dedykowanym wózkiem o funkcjonalnościach jak w punkcie powyżej (przygotowanie, ewakuacja pacjenta, wbudowane cewki niezbędne do badania) | TAK |  | Bez punktacji |
| 6.4 | Osłona akustyczna do badania dzieci w znieczuleniu, gwarantująca redukcję natężenia dźwięku podczas pracy cewek gradientowych. | TAK/NIE |  | TAK - 15 pkt NIE - 0 pkt |
| 6.5 | Podstawka do cewki typu torso (do badania tułowia) stosowana dla dzieci i pacjentów z urazami uniemożliwiającymi ułożenie cewki bezpośrednio na ciele pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
| 6.6 | System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) dla wypracowania sygnałów synchronizujących | TAK |  | Bez punktacji |
| 6.7 | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. Wymagane słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością komunikacji z pacjentem i odsłuchu muzyki w trakcie badania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 6.8 | Interkom zintegrowany z systemem AUDIO | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 6.9 | Sygnalizacja dodatkowa, np.: gruszka, przycisk. | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 6.10 | Marker laserowy lub świetlny lub inny | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 6.11 | Nawiew powietrza w tunelu pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji |
| 6.12 | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany programowo z protokołu podczas akwizycji danych), umożliwiający badanie dużych obszarów ciała ≥ 200cm. | TAK, Podać [cm] |  | Bez punktacji |
| 6.13 | Wysokorozdzielczy monitor kolorowy, zintegrowany lub niezintegrowany z obudową gantry aparatu MR, umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR (np. poprawność podłączenia cewek, czujników: oddechu, pulsu, itp.) oraz sygnałów fizjologicznych, ustawienia parametrów skanowania, wprowadzania danych pacjenta, itp. | TAK/NIE |  | TAK - 15 pkt. NIE - 0 pkt. |

| 7 | APLIKACJE KLINICZNE 1/15 (Rutynowe badania neuroradiologiczne) |
| --- | --- |
| 7.1 | Pakiet aplikacji do badań naukowych | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.2 | Funkcje eksportu danych (min. NIFTI, XML, SPRA/SDAT) | TAK/NIE |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
| 7.3 | Badania morfologiczne w obszarze głowy | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.4 | Zestaw fantomów do kalibracji systemu i cewek w badaniach z zakresu głowy Quantitative MRI (qMRI) System Phantom EMR051 Magphan EMR121 Magphan SMR100 Magphan | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.5 | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, strzałkowych i osiowych w badaniu głowy w oparciu o analizę badanej anatomii bez korzystania z zaimplementowanych wzorców; funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy i ewentualnych zmian patologicznych | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 7.6 | Badania morfologiczne w obszarze wybranych odcinków i całego kręgosłupa. | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.7 | Automatyczne pozycjonowanie i pochylenie zestawów warstw stosownie do przestrzeni międzykręgowych na podstawie skanu lokalizującego kręgosłupa BEZ korzystania z zaimplementowanych wzorców | TAK/NIE |  | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |
| 7.8 | Badania morfologiczne w obszarze głowy i całego kręgosłupa. | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.9 | System do symulacji obciążenia kręgosłupa, z regulacją obciążenia, w trakcie badania o funkcjonalności nie gorszej niż DynaWell L-Spine | TAK |  | Bez punktacji |

| 7 | APLIKACJE KLINICZNE 2/15 (Rutynowe badania neuroradiologiczne) |
| --- | --- |
|  | Dyfuzja |  |  |  |
| 7.10 | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o Single Shot EPI | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 7.11 | DWI w oparciu o Multi Shot EPI | TAK/NIE |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
| 7.12 | DWI w oparciu o Multi-Slice/Multiband EPI | TAK/NIE |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
| 7.13 | Mapowanie współczynnika B0 | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 7.14 | Minimum 32 wartości b dostępne w badaniach dyfuzyjnych | TAK, podać liczbę |  | Wartość graniczna – 0 pkt Największa wartość - 20 pkt |
| 7.15 | DWI z wysoką rozdzielczością (sekwencja inna niż GRE ssEPI, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion lub PROPELLER lub DWI TSE lub odpowiednio do nomenklatury producenta. | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 7.16 | DWI w oparciu o EPI w ograniczonym i powiększonym FOV, bez artefaktu zawijania fazy możliwe dzięki technologii selektywnego pobudzania fragmentu obrazowanej warstwy i/lub objętości (ZOOMit ,FOCUS lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK/NIE |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
| 7.17 | DWI z tetrahedralnym schematem kodowania gradientów dyfuzji. | TAK/NIE |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
| 7.18 | Maksymalna wartość b: ≥ 10 000 s/mm2 | TAK, Podać wartość [s/mm2] |  | Wartość największa 25 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 7.19 | Liczenie map ADC | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.20 | Automatyczne generowanie map TRACE i map ADC; według nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 7.21 | Badanie dyfuzyjne w obszarze głowy i kręgosłupa | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 7.22 | Badanie dyfuzyjne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 7.23 | DWI całego ciała (whole body DWI) z zestawem cewek, jeżeli są wymagane do realizacji tej funkcjonalności. | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 7.24 | Prezentacja DWI z supresją tła oraz fuzją obrazu morfologicznego i/lub czynnościowego Np. „PET-like DWI” lub równoważna kliniczne | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |

| 7 | APLIKACJE KLINICZNE 3/15 (Rutynowe badania neuroradiologiczne) |
| --- | --- |
|  | Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) |  |  |  |
| 7.25 | DTI w oparciu o Single Shot EPI. . | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 7.26 | DTI w oparciu o Multi Shot EPI | TAK/NIE Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
| 7.27 | DTI w oparciu o Multi-Slice/Multiband EPI | TAK/NIE Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
| 7.28 | Fantom do kalibracji badan dyfuzyjnych Quantitative MRI (qMRI) Diffusion Phantom (QIBA DWI) | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.29 | DTI w oparciu o EPI w ograniczonym i powiększonym FOV, bez artefaktu zawijania fazy możliwe dzięki technologii selektywnego pobudzania fragmentu obrazowanej warstwy i/lub objętości (ZOOMit ,FOCUS lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| 7.30 | Minimalna liczba różnych kierunków pomiarów dyfuzji : ≥128 | TAK, Podać [liczba kierunków] |  | Wartość największa 25 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 7.31 | Obrazowanie spektrum dyfuzji DSI | TAK/NIE |  | TAK - 25 pkt NIE - 0 pkt |
| 7.32 | Automatyczna kalkulacja tensora dyfuzji; technologia według wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 7.33 | Aplikacja do zaawansowanej analizy badań DTI; wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 7.34 | Traktografia tensora dyfuzji. | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.35 | Funkcja eksportu map wybranych przez użytkownika dróg istoty białej oraz map aktywacji fMRI oraz wysegmentowanych na podstawie obrazów morfologicznych struktur do systemu neuronawigacji. Funkcjonalność może być zapewniona przez rozwiązania inne niż producenta aparatu MR | TAK |  | Bez punktacji |

| 7 | APLIKACJE KLINICZNE 4/15 (Rutynowe badania neuroradiologiczne) |
| --- | --- |
|  | Perfuzja |  |  |  |
| 7.36 | Perfuzja z wykorzystaniem technik DCE, DSC, ASL | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.37 | Obrazowanie perfuzji w oparciu o Single-Shot EPI | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.38 | Automatyczne generowanie map TTP (Time-to-Peak) na konsoli podstawowej przy badaniach perfuzji MR; wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 7.39 | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań perfuzji- możliwość obliczenia CBF, CBV, MTT dla każdego voxela w trybie multi-voxel | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.40 | Sekwencja/e do bezkontrastowej perfuzji mózgu (ASL) 2D i/lub 3D wykorzystująca/e co najmniej technikę pCASL i/lub (techniki PASL oraz CASL) | TAK, podać nazwę oraz rodzaj oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 7.41 | Zaawansowana analiza krzywych perfuzyjnych. Funkcjonalność może być zapewniona przez rozwiązania inne niż producenta aparatu MR możliwość uzyskania wartości parametrów pH PSR | TAK, podać nazwę oraz rodzaj oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |

| 7 | APLIKACJE KLINICZNE 5/11 (Rutynowe badania neuroradiologiczne) |
| --- | --- |
|  | Badania funkcjonalne (fMRI) |  |  | Bez punktacji |
| 7.42 | Badania funkcjonalne mózgu (fMRI) w oparciu o techniki BOLD. | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.43 | Nawigator 3D prospektywny do badań funkcjonalnych głowy – detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w trzech kierunkach jednocześnie; wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 7.44 | Nawigator retrospektywny dla badań fMRI | TAK/NIE |  | TAK 10pkt NIE 0 pkt |
| 7.45 | fMRI z automatyczną wizualizacją 2D lub 3D w czasie rzeczywistym (Inline BOLD lub Real Time BOLD lub iView BOLD lub odpowiednik); wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 7.46 | Zestaw specjalnie profilowanych poduszek powietrznych do stabilizacji głowy dorosłych i dzieci w badaniach fMRI o funkcjonalności nie gorszej niż Pearltec Crania i Pearltec Multipad wraz z kompletem jednorazowych pokrowców. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 7.47 | Nakładanie map pobudzeni w badaniach fMRI w czasie rzeczywistym; technologia odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.48 | Korekcja zniekształceń geometrycznych EPI (EPI Distortion). | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.49 | Maksymalna liczba obrazów w jednej akwizycji ≥ 15 000 obrazów | TAK, Podać [liczba] |  | Bez punktacji |
| 7.50 | Projektowanie własnych paradygmatów fMRI | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.51 | Dostęp do danych akwizycyjnych | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.52 | Wyzwalanie sekwencji obrazujących z zewnętrznego urządzenia (trigger in). | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.53 | Wysyłanie przez skaner sygnału synchronizacji do zewnętrznego urządzenia(triggerout) | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.54 | Aplikacje do zaawansowanego postprocessingu badań czynnościowych fMRItypu: - BrainWave PA, - lub BOLD Evaluation, - lub BOLD Specialist, - lub równoważnego, odpowiednio do nomenklatury producenta. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 7.55 | Możliwość wykorzystania map aktywacji jako punkt startowy dla traktografii dróg istoty białej. Bezpośrednia płynna współpraca pakietów oprogramowania do analizy fMRI ,DTI i badan morfologicznych. Funkcjonalność może być zapewniona przez rozwiązania inne niż producenta aparatu MR. | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.56 | Pełen zestaw do prezentacji bodźców wzrokowych i słuchowych fMRI obejmujący min. gogle z eyetrackerem, ekran LCD-LED, o przekątnej min.30 cali ,słuchawki douszne i słuchawki nauszne. Dedykowana stacja roboczą z oprogramowaniem do tworzenia bodźców wzrokowych, słuchowych oraz obsługi eyetrackera. Mikrofon kompatybilny z MR z dedykowanym oprogramowaniem o funkcjonalności i parametrach takich samych lub lepszych jak FOMRI-III. Aktywne słuchawki redukujące hałas o parametrach takich samych lub lepszych jak OptoActive. Zestaw czterech bezprzewodowych słuchawek kompatybilnych z MR umożliwiających jednoczesna rozmowę np. technik/lekarz/rodzic/pacjent-dziecko w trakcie trwania badania – rozwiązanie o parametrach nie gorszych niż IMROC Kompletny zestaw urządzeń, kabli i oprogramowania umożliwiający współdziałanie wyżej wymienionych komponentów oraz odtwarzanie i prezentacje filmów i muzyki w trakcie rutynowych badan z płyt cd/dvd/BlueRay oraz nośników mobilnych tj. PenDrive | TAK |  | Bez punktacji |

| 7 | APLIKACJE KLINICZNE 6/11 |
| --- | --- |
|  | Angiografia MR (MRA) |  |  |  |
| 7.57 |  |  |  |  |
| 7.58 | Time-of-Flight MRA | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.59 | 2D/3D Phase Contrast MRA | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.60 | Contrast-enhanced MRA (ceMRA) | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.61 | Techniki angiografii bezkontrastowej (Native lub Trance lub Inhance lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) dostępne dla wszystkich obszarów badania. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 7.62 | Dynamiczne 3D MRA | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.63 | Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową, pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (TRICKS-XV lub TWIST lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 7.64 | Bolus Timing (Bolus Trak lub Care Bolus lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 7.65 | Magnetisation Transfer Contrast (MTC) | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.66 | Zoptymalizowana kolejność kodowania faz (wypełniania przestrzeni k) do uzyskiwania angiogramów tętnic o wysokiej rozdzielczości z tłumieniem sygnału przepływu żylnego (CentricElliptical, EllipticCentric, Centra lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.67 | MRA naczyń domózgowych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.68 | MRA naczyń obwodowych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.69 | Angiografia przy ultrakrótkim czasie echa (TE poniżej 50 μs) | TAK/NIE |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |

| 7 | APLIKACJE KLINICZNE 7/11 |
| --- | --- |
|  | Badania kardiologiczne |  |  | Bez punktacji |
| 7.70 | Obrazowanie morfologii serca. | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.71 | Obrazowanie funkcji serca wraz z wizualizacją w pętli CINE (Functional Imaging/Cine) | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.72 | Obrazowanie techniką DARK BLOOD. | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.73 | Wizualizacja i pomiary przepływów (PC-flow). | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.74 | Wizualizacja tętnic wieńcowych 2D i 3D | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.75 | Nawigator 1D lub 3D dla badań kardiologicznych z detekcją i korekcją artefaktów ruchowych w jednym kierunku (Navigators lub 1D PACE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 7.76 | Obrazowanie techniką First Pass Perfusion | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.77 | Obrazowanie techniką Delayed Enhancement 2D i 3D. | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.78 | Obrazowanie techniką Tagging | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.79 | Oprogramowanie oraz dedykowane sekwencje do badania zawartości żelaza w sercu w oparciu o mapy czasów relaksacji T2* | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |

| 7 | APLIKACJE KLINICZNE 8/11 |
| --- | --- |
|  | Badania w obszarze tułowia |  |  |  |
| 7.80 | System automatycznego planowania badania piersi, działający w oparciu o analizę badanej anatomii, nakładający siatkę badań BEZ korzystania z zaimplementowanych wzorców | TAK/NIE |  | TAK 3 pkt. NIE 0 pkt. |
| 7.81 | Pakiet do szybkiego, dynamicznego obrazowania piersi, pozwalający na wykorzystanie technik równoległych (VIEWS lub VIBRANT lub BLISS lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę |  | Be punktacji |
| 7.82 | 3D GR Echo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowane protokoły pomiarowe /sekwencje umożliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (DWIBS, REVEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 7.83 | Dynamiczne badania wątroby | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.84 | Ocena ilościowa zawartości tłuszczu w wątrobie, przy wykorzystaniu techniki separacji tłuszczu i wody ( Ideal IQ lub mDIXON-Quant lub LiverLab) lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 7.85 | Cholangiografia | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.86 | Single Shot MRCP | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.87 | Akwizycja techniką HASTE, RARE lub techniką równoważną wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |
| 7.88 | Zestaw 2 i/lub 3-punktowych technik wykorzystujących efekt przesunięcia chemicznego (metoda Dixona) pozwalającym na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów czterech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only w oparciu o min. sekwencje Turbo Spin Echo/Fast Spin Echo (mDIXON lub DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 7.89 | Nawigator 2D dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie, np. w płaszczyźnie obrazu (2D PACE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 7.90 | Pakiet do ultraszybkiego obrazowania piersi 3D pozwalający na uzyskiwanie obrazów o bardzo wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej pozwalający na wykonywanie badania piersi na pojedynczym bezdechu o minimalnym współczynniku przyśpieszenia 32 | TAK/NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania i wartość maksymalną współczynnika przyśpieszenia |  | TAK 5 pkt. |

| 7 | APLIKACJE KLINICZNE 9/11 |
| --- | --- |
|  | Badania ortopedyczne |  |  |  |
| 7.91 | Badania stawu kolanowego | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.92 | Badania stawu skokowego | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.93 | Badania barku | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.94 | Badania nadgarstka | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.95 | Automatyczne planowanie przekrojów przez bark, system działający w oparciu o analizę badanej anatomii, nakładający siatkę badań BEZ korzystania z zaimplementowanych wzorców | TAK/NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK 10pkt. NIE 0 pkt. |
| 7.96 | Automatyczne planowanie przekrojów przez kolano, system działający w oparciu o analizę badanej anatomii, nakładający siatkę badań BEZ korzystania z zaimplementowanych wzorców | TAK/NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |
| 7.97 | Automatyczne planowanie przekrojów przez kręgosłup, system działający w oparciu o analizę badanej anatomii, nakładający siatkę badań BEZ korzystania z zaimplementowanych wzorców | TAK/NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |
| 7.98 | Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki (ParametricMap, Cartigram, MapIt lub odpowiednio do nomenklatury producenta) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania | TAK/NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |
| 7.99 | Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T1 obrazowanej tkanki (ParametricMap, MapIt lub odpowiednio do nomenklatury producenta) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania | TAK/NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |
| 7.100 | Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T2* obrazowanej tkanki (ParametricMap, MapIt lub odpowiednio do nomenklatury producenta) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania | TAK/NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |
| 7.101 | Sekwencja i/lub technika rekonstrukcji danych umożliwiające redukcję artefaktów metalicznych np. od protez : Advanced WARP lub MAVRIC SL lub odpowiednio do nomenklatury producenta. | TAK/NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |
| 7.102 | Zestaw sekwencji o ultrakrótkim czasie echa (TE poniżej 50 μs) umożliwiających np. obrazowanie struktur kostnych, więzadeł | TAK/NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |

| 7 | APLIKACJE KLINICZNE 10/11 |
| --- | --- |
|  | Spektroskopia protonowa |  |  |  |
| 7.103 | 1H Single-Voxel Spectroscopy (SVS) technikami PRESS i STEAM | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.104 | 2D i 3D 1H Chemical Shift Imaging (CSI) | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.105 | Badania spektroskopowe 1H mózgu | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.106 | Badania spektroskopowe 1H prostaty | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.107 | Badania spektroskopowe 1H piersi | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.108 | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań spektroskopii typu Spectroscopy Evaluation lub SAGE lub Spectroscopy Specialist lub typu równoważnego wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 7.109 | Dedykowana stacja postprocessingowa z oprogramowaniem LC Model | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.110 | Możliwość generowania kolorowych map lokalizacyjnych metabolitów oraz modelowania spektrogramów i obliczania stężeń poszczególnych metabolitów mózgowia (np. w international units – IU) | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 7.111 | Nakładanie danych CSI na obrazy morfologiczne np. DTI, T2 | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.112 | Możliwość wykonania spektroskopii z opcją dynamiczną | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 7.113 | Możliwość eksportu danych spektroskopowych typu “raw data” | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.114 | Techniki do spektralnej saturacji/pobudzania wody i tłuszczu | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.115 | Częściowa selektywna saturacja tłuszczu i wody | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.116 | Fantom umożliwiający kalibrację metody ilościowej 1HMRS/CSI | TAK, Podać nazwę producenta i model |  | Bez punktacji |

| 7 | APLIKACJE KLINICZNE 11/11 |
| --- | --- |
|  | Obrazowanie równoległe |  |  |  |
| 7.117 | Obrazowanie równoległe (iPAT, SENSE, ASSET, GEM lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 7.118 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 7.119 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, ARC lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK/NIE |  | TAK 5 pkt. NIE 0 pkt. |
| 7.120 | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego: ≥ 4 | TAK, Podać |  | Bez punktacji |

| 8 | TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Korekcja artefaktów ruchowych |  |  |  |
| 8.1 | Zestaw technik redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T2 (BLADE lub Propeller 3.0 lub MultiVane i MultiVane XD lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 8.2 | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach, występujących w kierunku poprzecznym przy obrazowaniu FLAIR / DarkFluid (BLADE lub Propeller 3.0 lub MultiVane XD lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 8.3 | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T1 ważonym (T1 lub/i T1 FLAIR) (BLADE Propeller 3.0 MultiVane XD lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 8.4 | Technika redukcji artefaktów ruchowych pozwalająca na uzyskanie wysokorozdzielczych obrazów w matrycy min. 512x512 przy obrazowaniu minimum w następujących kontrastach: T2, T1 FLAIR, PD (Propeller 3.0 lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK/NIE Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK 15 pkt. NIE 0 pkt. |
| 8.5 | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie lub/i innych anatomiach przy obrazowaniu PD (BLADE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Bramkowanie |  |  | Bez punktacji |
| 8.6 | Bramkowanie oddechowe | TAK |  | Bez punktacji |
| 8.7 | Bramkowanie oddechowe retrospektywne. | TAK |  | Bez punktacji |
| 8.8 | Bramkowanie EKG | TAK |  | Bez punktacji |
| 8.9 | Bramkowanie EKG retrospektywne. | TAK |  | Bez punktacji |

| 9 | SEKWENCJE 1/3 |
| --- | --- |
| 9.1 | Spin Echo (SE) | TAK |  | Bez punktacji |
| 9.2 | Inversion Recovery (IR) | TAK |  | Bez punktacji |
| 9.3 | Double Inversion Recovery | TAK |  | Bez punktacji |
| 9.4 | Triple Inversion Recovery | TAK/NIE |  | TAK 3pkt NIE 0pkt. |
| 9.5 | Gradient Echo (GRE) | TAK |  | Bez punktacji |
| 9.6 | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 9.7 | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 9.8 | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 9.9 | Szybkie 3D GRE z „quickfatsaturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 9.10 | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 9.11 | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP , Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 9.12 | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with FatSaturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 9.13 | Turbo Spin Echo (TSE), Fast Spin Echo (FSE) | TAK |  | Bez punktacji |
| 9.14 | Multi-Shot | TAK |  | Bez punktacji |
| 9.15 | Single-Shot | TAK |  | Bez punktacji |
| 9.16 | Turbo IR | TAK |  | Bez punktacji |

| 9 | SEKWENCJE 2/3 |
| --- | --- |
| 9.17 | Sekwencje 3D Double Echo SteadyState (DESS) lub 3D Dual Echo (lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 9.18 | Trójwymiarowe sekwencje do wysokorozdzielczego obrazowania drobnych struktur anatomicznych takich jak nerwy wewnątrzczaszkowe, ucha wewnętrznego, kręgosłupa szyjnego, działające w oparciu o mechanizm Constructive Interference in Steady State (FIESTA-C lub 3D CISS lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 9.19 | Trójwymiarowe wysokorozdzielcze sekwencje izotropowe (rozdzielczość izotropowa < 1 mm), pozwalające na uzyskanie w postprocessingu 3D rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez utraty jakości, obsługujące obrazowanie ważone parametrami T1,T2, FLAIR i PD, możliwe do zastosowania w badaniach zarówno głowy jak i innych obszarów ciała (SPACE lub CUBE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 9.20 | Zestaw najnowszych sekwencji do obrazowania zależnego od podatności tkanek na magnetyzację – „susceptibility weighted imaging” wraz z niezbędnymi opcjami i/lub oprogramowaniem do prezentacji obrazu fazy „phase image” (SWIp lub SWAN 2.0 lub SWI lub odpowiednik według nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 9.21 | Wysokorozdzielcze wieloechowe T2-zależne sekwencje do badania kręgosłupa (2D/3D MERGE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania [liczba] |  | Bez punktacji |
| 9.22 | Sekwencje wieloechowe: minimum 16 ech. | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
| 9.23 | 3D GRE: minimalny TR dla matrycy 256x256, możliwy do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczny w parametrach sekwencji) ≤ 1,0 ms | TAK, Podać [ms] |  | Wartość najmniejsza 10 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 9.24 | 3D GRE: minimalny TE dla matrycy 256x256, możliwy do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczny w parametrach sekwencji) ≤ 0,34 ms. | TAK, Podać [ms] |  | Wartość najmniejsza 10 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 9.25 | EPI: minimalne echo spacing dla matrycy 256x256, możliwe do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczne w parametrach sekwencji) ≤ 0,66 ms. | TAK, Podać [ms] |  | Wartość najmniejsza 10 pkt., największa 0pkt., pozostałe proporcjonalnie |

| 9 | SEKWENCJE 3/3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.26 | Echo Planar Imaging (Single Shot / Multi Shot, Spin Echo, Gradient Echo). | TAK |  | Bez punktacji |
| 9.27 | Oprogramowanie wraz z sekwencjami oraz opcje pozwalające na rekonstrukcje obrazów min. T1 T2 FLAIR w jednej akwizycji ze zmiennymi parametrami TE ,TR ,TI, kalkulacje map parametrycznych T1,T2 , - rozwiązanie o funkcjonalności nie gorszej niż SyMRI IMAGE z dodatkami SyMRI NEURO oraz SyMRI Research Edition lub rozwiązanie zintegrowane z oprogramowaniem producenta aparatu np. MAGIC lub odpowiednio do nomenklatury producenta. | TAK Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 9.28 | Zestaw sekwencji do zastosowań w badaniach układu mięśniowo szkieletowego ze zoptymalizowana na poziomie sekwencji cichą pracą cewek gradientowych (maks. 12dB powyżej tła) Technologia: Silent Scan lub Quiet MR lub odpowiednio do nomenklatury producenta. | TAK/NIE |  | TAK 15 pkt NIE 0 pkt |
| 9.29 | Zestaw sekwencji do zastosowań w badaniach neurologicznych ze zoptymalizowana na poziomie sekwencji cichą pracą cewek gradientowych (maks. 12dB powyżej tła) Technologia: Silent Scan, Quiet MR lub odpowiednio do nomenklatury producenta. | TAK/NIE |  | TAK 15 pkt NIE 0 pkt |
| 9.30 | Sekwencja wieloechowe wraz z oprogramowaniem pozwalające na rekonstrukcje obrazów min. T1 T2 FLAIR w jednej akwizycji rozwiązanie | TAK/NIE |  | TAK 15 pkt NIE 0 pkt |

| 10 | AKWIZYCJA DANYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Minimalna wartość FoV: wymagane ≤1 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Wartość najmniejsza 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 10.2 | Maksymalna wartość FoV (w osiach x, y): wymagane ≥ 50 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Wartość największa 10 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 10.3 | Maksymalna wartość FoV w osi z (dla wszystkich oferowanych aplikacji i sekwencji skanowania): wymagane ≥ 45 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Wartość największa 10 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 10.4 | Matryca akwizycyjna i rekonstrukcyjna: Wymagane ≥ 1024 x 1024, bez interpolacji. | TAK, Podać |  | Wartość największa 15 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 10.5 | Minimalna grubość warstwy (skany 2D): wymagane ≤ 0,5 mm. | TAK, Podać [mm] |  | Wartość najmniejsza 10 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 10.6 | Minimalna grubość warstwy (skany 3D): wymagane ≤ 0,1 mm. | TAK, Podać [mm] |  | Wartość najmniejsza 10 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |

| 11 | KONSOLA OPERATORSKA APARATU 1/3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komputer sterujący (komputer obrazowy systemu MR) |  |  |  |
| 11.1 | Pojemność pamięci RAM | TAK Podać[GB] |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 11.2 | Pojemność HD | TAK, Podać[GB] |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 11.3 | Ilość obrazów archiwizowana na HD z matrycą 512 x 512 bez kompresji, minimum 60 000 obrazów | TAK, Podać [liczba] |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 11.4 | Archiwizacja obrazów na DVD lub Blu-ray z dogrywaniem przeglądarki DICOM (DICOM Viewer), umożliwiającej odtwarzanie obrazów na PC | TAK |  | Bez punktacji |
| 11.5 | Pojemność pamięci RAM | TAK, Podać[GB] |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 11.6 | Pojemność HD | TAK, Podać[GB] |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 11.7 | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy pełnym FoV: wymagane ≥ 12000 obrazów / s. | TAK, Podać [obr/s] |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | Monitor/monitory |  |  |  |
| 11.8 | Monitor / monitory w technologii LCD | TAK |  | Bez punktacji |
| 11.9 | Przekątna monitora: minimum 19". | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
| 11.10 | Matryca monitora: minimum 1280 x 1024 | TAK, Podać |  | Bez punktacji |

| 11 | KONSOLA OPERATORSKA APARATU 2/3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie konsoli operatorskiej |  |  |  |
| 11.11 | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętości) | TAK |  | Bez punktacji |
| 11.12 | Pomiary analityczne: intensywność sygnału, profile, histogramy. | TAK |  | Bez punktacji |
| 11.13 | MPR | TAK |  | Bez punktacji |
| 11.14 | MIP | TAK |  | Bez punktacji |
| 11.15 | Rekonstrukcje 3D i SSD | TAK |  | Bez punktacji |
| 11.16 | Oprogramowanie do obróbki widm i obrazów spektroskopowych SVS, 2D CSI i 3D CSI. | TAK |  | Bez punktacji |
| 11.17 | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań obszarów rozległych w jeden obraz. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 11.18 | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań przekraczających statyczne FOV aparatu MR w jeden obraz Łączenie obrazów na konsoli operatorskiej i/lub lekarskiej w sposób automatyczny i/lub manualny (Inline Composing lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK – automatyczne łączenie obrazów na konsoli operatorskiej i/lub stacji lekarskiej – 3 pkt TAK – manualne łączenie obrazów wykonywane na konsoli operatorskiej i/lub stacji lekarskiej – 0 pkt |
| 11.19 | Analiza wolumetryczna (Inline VF lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK/NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK 3 pkt. NIE 0 pkt. |
| 11.20 | Podstawowe licencje konsoli postprocessingowej na konsoli operatorskiej (Viewer MR, rekonstrukcje 3D MPR, 3D MIP, 3D SSD). | TAK/NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK 2 pkt. NIE 0 pkt. |
| 11.21 | Filtr obrazów | TAK |  | Bez punktacji |
| 11.22 | Dodatkowy monitor o takich samych parametrach jak w pkt 11.8 -1,10 wraz z opcjami umożliwiającymi zdublowanie obrazu wyświetlanego na ekranie konsoli technika. | TAK |  | Bez punktacji |

| 11 | KONSOLA OPERATORSKA APARATU 3/3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Praca w sieci |  |  |  |
| 11.23 | DICOM 3.0 – SEND / RECEIVE | TAK |  | Bez punktacji |
| 11.24 | DICOM 3.0 – QUERY / RETRIEVE | TAK |  | Bez punktacji |
| 11.25 | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | TAK |  | Bez punktacji |
| 11.26 | DICOM 3.0 – Storage Commitment | TAK |  | Bez punktacji |
| 11.27 | DICOM 3.0 – Modality Worklist | TAK |  | Bez punktacji |
| 11.28 | DICOM 3.0 – MPPS | TAK |  | Bez punktacji |

| 12 | SYSTEM KONSOL DIAGNOSTYCZNYCH 1/4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Serwer dystrybuujący aplikacje kliniczne |  |  |  |
| 12.1 | Obsługa minimum 10 stanowisk lekarskich jednocześnie; w tym 5 zestawów stacji lekarskich oferowanych w postępowaniu oraz dostęp z minimum pięciu stanowisk zdalnych (z terenu szpitala lub spoza szpitala) bez spowolnienia pracy i ograniczeń licencyjnych | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.2 | Jednoczasowy dostęp do wszystkich aplikacji klinicznych ze wszystkich (minimum 10) stanowisk pracy bez spowolnienia pracy i ograniczeń licencyjnych | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.3 | Architektura typu „Thin Client” bez konieczności instalacji zaawansowanych aplikacji w stacjach klienckich | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.4 | Dodatkowy serwer pozwalający na prowadzenie sesji wielodostępowych poprzez przeglądarkę WEB (z komputerów oraz urządzeń mobilnych) bez instalacji oprogramowania, każdy uczestnik sesji ma możliwość manipulacji obrazu, każdy z uczestników obserwuje w trybie real-time wszystkie modyfikacje i adnotacje dokonywane na obrazie. Możliwość wysyłania zaproszeń na sesje poprzez e-mail. | TAK/NIE |  | TAK – 25 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 12.5 | Opcja automatycznego wyszukiwania badań archiwalnych pacjenta w oparciu o ustalony schemat (czas i rodzaj wykonanego badania) | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.6 | Licencjonowane oprogramowanie antywirusowe z opcją Firewall | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.7 | Komputer stacji lekarskiej z monitorami medycznymi – 5 zestawów, każdy o następujących parametrach: | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.8 | Pamięć RAM o pojemności minimum 16 GB | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.9 | HDD SSD o pojemności minimum 1TB | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.10 | Częstotliwość procesora co najmniej 2,93GHZ | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.11 | Karty graficzne dedykowane do danego monitora medycznego przez jego producenta | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.12 | Monitory medyczne minimum 2 sztuki dla każdej stacji o min. przekątnej 22” lub 1 monitor o przekątnej min 29 cali | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.13 | Nagrywarka do archiwizacji obrazów DVD | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.14 | System operacyjny oraz jeżeli rozwiązanie Producenta oparte jest na systemie Windows licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i firewall – licencja min 5 lat | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Praca w sieci |  |  | Bez punktacji |
| 12.15 | DICOM 3.0 – SEND / RECEIVE | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.16 | DICOM 3.0 – QUERY / RETRIEVE | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.17 | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.18 | DICOM 3.0 – Storage Commitment | TAK |  | Bez punktacji |

| 12 | SYSTEM KONSOL DIAGNOSTYCZNYCH 2/4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.19 | Komputer opisowy z dostępem do systemu RIS szpitala z monitorem - 5 zestawów, każdy o następujących parametrach: |  |  |  |
| 12.20 | Pamięć RAM o pojemności minimum 8 GB | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.21 | HDD SSD o pojemności minimum 256 GB. | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.22 | Częstotliwość procesora co najmniej 2,3 GHZ | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.23 | Monitor LED min. FullHD 1-sztuka dla każdej stacji o min. przekątnej 22 | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.24 | Stacja DVD | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.25 | System operacyjny oraz licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i firewall | TAK |  | Bez punktacji |

| 12 | SYSTEM KONSOL DIAGNOSTYCZNYCH 3/4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.26 | Oprogramowanie konsol diagnostycznych dostępne na wszystkich stanowiskach jednocześnie |  |  |  |
|  | Analizy podstawowe: |  |  |  |
| 12.27 | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętości) | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.28 | Pomiary analityczne: intensywność sygnału, profile, histogramy | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.29 | MPR | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.30 | MIP | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.31 | Rekonstrukcje 3D (powierzchniowe i objętościowe) (SSD, VRT) | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.32 | Filtr obrazów | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.33 | Możliwość nakładania na siebie obrazów CT, MR, NM, PET | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Analizy badań neurologicznych: |  |  |  |
| 12.34 | Analiza badań morfologicznych w obszarze głowy i kręgosłupa | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.35 | Analiza badań dyfuzyjnych w obszarze głowy i kręgosłupa | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.36 | Ilościowa analiza badań perfuzji (neuro), a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: TTP (Time–to-Peak), relMTT (relative Mean Transit Time), relCBV (relative Cerebral Blood Volume), relCBF (relative Cerebral Blood Flow) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Analizy badań fMRI: |  |  |  |
| 12.37 | Analiza ilościowa i jakościowa wyników badań fMRI | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.38 | Tworzenie map t-test (automatycznie, w czasie rzeczywistym) na konsoli podstawowej (automatycznie, w czasie rzeczywistym) i postprocessingowej (w trybie offline) | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.39 | Nakładanie kolorowych map pobudzeń na obrazy morfologiczne w 2D. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Analizy badań DWI i DTI: |  |  |  |
| 12.40 | Oprogramowanie do postprocessingu badań DWI oraz DTI obejmujące m.in. prezentację obrazów 2D, 3D i z kodowaniem kolorów | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.41 | DTI traktografia na konsoli postprocessingowej | TAK |  | Bez punktacji |

| 12 | SYSTEM KONSOL DIAGNOSTYCZNYCH 4/4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie konsol diagnostycznych dostępne na wszystkich stanowiskach jednocześnie |  |  |  |
|  | Analizy onkologiczne: |  |  |  |
| 12.42 | Analiza wyników spektroskopii MR, 2D, 3D, CSI, Single, Multi | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.43 | Oprogramowanie fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej i PET | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.44 | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań całego ciała w jeden obraz całego pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.45 | Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością automatycznej segmentacji zmiany, możliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną badań, oraz analizą i postprocessingiem min.DWI i perfuzji narządowych | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.46 | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w obrębie wątroby i innych narządów miąższowych, umożliwiające porównania zmiany z poprzednim badaniem PET/CT, SPECT/CT, MR i CT, automatyczną segmentację zmian wraz ze śledzeniem trendów rozwoju zmian w czasie w oparciu o kryteria RECIST, WHO i PERCIST. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Analizy badań kardiologicznych: |  |  |  |
| 12.47 | Ilościowe pomiary przepływów w sercu i innych naczyniach oraz płynu rdzeniowo-mózgowego | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.48 | Oprogramowanie do analizy pracy serca oraz min. oceny perfuzji m. sercowego | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.49 | Oprogramowanie do oceny naczyń wieńcowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Analizy badań ortopedycznych: |  |  |  |
| 12.50 | Oprogramowanie do analizy obrazów ortopedycznych | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.51 | Mapy T2, T2* | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.52 | Kalkulacja map parametrycznych obrazowanej tkanki w badaniach ortopedycznych (ParametricMap lub Cartigram lub Mapit lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | Bez punktacji |

| 13 | WYMAGANIA DODATKOWE |
| --- | --- |
| 13.1 | Gotowość do utworzenia ośrodka referencyjnego w miejscu, gdzie zainstalowano sprzęt Gotowość do podpisania umowy o współpracy naukowo-badawczej i szkoleniowej umożliwiająca stosowanie na skanerze sekwencji dedykowanych do badań naukowych, możliwość między ośrodkowej wymiany sekwencji oraz środowisko do tworzenia sekwencji | TAK, |  | Bez punktacji |
| 13.2 | uzupełnić hel w magnesie do poziomu maksymalnego wynikającego z warunków technicznych rezonansu w okresie 1 miesiąca przed zakończeniem okresu gwarancji (w cenie oferty) | TAK, Podać wartości minimalne i maksymalne poziomu helu zalecane przez producenta |  | Bez punktacji |
| 13.3 | Instrukcje obsługi do wszystkich oferowanych składowych systemu w języku polskim w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej na płytach CD (wraz z dostawą aparatu) | TAK, z dostawą |  | Bez punktacji |
| 13.4 | Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji dostawy w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy | TAK |  | Bez punktacji |
| 13.5 | Wykonanie prac adaptacyjnych wg załączonej dokumentacji | TAK |  | Bez punktacji |
| 13.6 | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po uruchomieniu systemu dokumentację powykonawczą wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami i atestami | TAK |  | Bez punktacji |
| 13.7 | Wykonawca (na własny koszt i we własnym zakresie) dokona wymaganych pomiarów pola elekromagnetycznego dostarczy Zamawiającemu (wraz z dokumentacją powykonawczą) plan pomieszczenia wraz z zaznaczonymi strefami oraz dokona oznakowania stref w całej Pracowni | TAK |  | Bez punktacji |

| 14 | SZKOLENIE |
| --- | --- |
| 14.1 | Szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy i techników, potwierdzone odpowiednim dokumentem. W wymiarze min. 2x5 dni po 6 godzin. | TAK |  | Bez punktacji |
| 14.2 | Zaawansowane szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy i techników w wymiarze min. 15 dni w okresie trwania umowy gwarancyjnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym | TAK |  | Bez punktacji |
| 14.3 | Szkolenie w ośrodku referencyjnym wykonującym badania neurologiczne, onkologiczne, ortopedyczne i kardiologiczne w MRI 3,0T dla min. 4 osób przez okres 3 dni, w okresie trwania umowy gwarancyjnej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK |  | Bez punktacji |

| 15 | KLATKA FARADAYA 1/3 |
| --- | --- |
| 15.1 | Klatka Faradaya z kompletnym wykończeniem dostosowana do wymogów dostarczanego systemu MR 3,0T Wyposażona w co najmniej: 12 filtrowanych gniazd 230V w miejscach wskazanych przez użytkownika 6 specjalnie oznaczonych filtrowanych gniazd 230V z zabezpieczeniem UPS dla aparatury podtrzymującej funkcje życiowe w miejscach wskazanych przez użytkownika 2 stanowiska poboru gazów medycznych (każde wyposażone: 1xtlen 1x powietrze 1xpróżnia) oraz 2x odciąg gazów anestetycznych w komplecie inżektor do sprężonego powietrza do napędzania odciągu w klatce RF. Lokalizacja stanowisk poborów gazów medycznych wskazana przez zamawiającego. Oświetlenie klatki Faradaya 3-strefowe wykonane w technologii LED z możliwością płynnej regulacji natężenia światła każdej ze stref z co najmniej trzech paneli sterujących umieszczonych (przy konsoli technika, przy drzwiach oraz przy drzwiach wewnątrz klatki RF ) Środkowa strefa wokół stołu pacjenta – lampy kierunkowe bezcieniowe o dużym natężeniu światła skierowane na stół pacjenta Obwodowa strefa oświetlenia przyściennego (przy suficie) z możliwością dowolnej zmiany kolorystyki i natężenia światła lamp sterowanej z poziomu konsoli Oświetlenie główne zapewniające jednorodne oświetlenie sali wymagane przepisami BHP Fototapeta na ścianie długiej klatki Faradaya oraz podświetlenie panelu sufitowego znajdującego się nad stołem, składającego się z odpowiedniej ilości opraw ledowych oraz płyt plexi z wybranym przez użytkownika nadrukiem Opcjonalnie ekrany sufitowe w technologii „backlit” maksymalnie do wymiaru łącznego 6 m kwadratowych, z motywem wybranym przez użytkownika z niezależną płynną regulacją natężenia światła dostępną z poziomu panelu kontrolnego w pomieszczeniu operatorskim | TAK |  | 5 pkt za każdy metr kwadratowy panelu sufitowego typu Backlit (maksymalna możliwa łączna liczba punktów to 30 pkt za 6 m kwadratowych paneli) |

| 15 | KLATKA FARADAYA 2/3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2 | Przepusty w miejscach wskazanych przez Zamawiającego: Przepusty duże min. 20 cm pomiędzy pomieszczeniem technicznym a klatką RF 4x Przepusty małe pomiędzy pomieszczeniem technicznym a klatką RF 2x Przepusty małe pomiędzy sterownią a klatką RF 8x Dwa przepusty śr. 10 cm wykonane np. z plastikowych rur pomiędzy pomieszczeniem technicznym a sterownią (niezależne od przepustu wykorzystywanego przez producenta Aparatu) Okno podglądowe do klatki o wym. 2000x1200 mm umieszczone po stronie pomieszczenia operatora na wysokości i miejscu wskazanym przez zamawiającego Oznaczenie kolorową taśmą lub dedykowanymi kolorowymi elementami podłogi granicy stref wymaganych przez BHP i PIP Pole 5 Gaussów oznaczone w podłodze pomarańczowymi diodami LED – diody rozmieszczone co najmniej co 10 cm lub mniej - automatycznie włączanie wszystkich diod przy otwarciu którychkolwiek drzwi do klatki RF oraz wyłączanie przy zamknięciu Pole 300 Gaussów oznaczone w podłodze czerwonymi diodami LED – diody rozmieszczone co najmniej co 10 cm lub mniej automatycznie włączanie wszystkich diód przy otwarciu którychkolwiek drzwi do klatki RF oraz wyłączanie przy zamknięciu. | TAK |  | Bez punktacji |
| 15.3 | Drzwi do klatki Faradaya od strony pokoju przygotowań (sala budzeń) z bez progowym wejściem do klatki o ponadnormatywnej szerokości 1.9m (światło drzwi) dwuskrzydłowe, zamykane na klucz z zewnątrz z opcją awaryjnego otwarcia zamkniętych drzwi od środka System dwóch bramek przytwierdzonych do ściany powiadamiających o bliskich obiektach ferromagnetycznych rozwiązanie typu Ferroguard Assure lub o takich samych lub lepszych parametrach technicznych. | TAK |  | Bez punktacji |

| 15 | KLATKA FARADAYA 3/3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.4 | Drzwi do klatki Faradaya od strony pomieszczenia sterowni z bez progowym wejściem do klatki o szerokości 1.2 m (światło drzwi) z opcją awaryjnego otwarcia od środka System bramki detekcyjnej przytwierdzonej do ściany powiadamiających o bliskich obiektach ferromagnetycznych rozwiązanie typu Ferroguard Screener lub o takich samych lub lepszych parametrach technicznych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 15.5 | Pełen zestaw szafek zintegrowanych z klatką RF do uporządkowanego przechowywania cewek w miejscach wskazanych przez zamawiającego. | TAK |  | Bez punktacji |

| 16 | WYMAGANIA DODATKOWE |
| --- | --- |
| 16.1 | Awaryjne zasilanie UPS podtrzymujące pracę kluczowych elementów systemu MR w przypadku całkowitego odcięcia lub znacznego spadku zasilania przez 5 minut. | TAK |  | Bez punktacji |
| 16.2 | Wykonanie instalacji układu wody lodowej wraz z pełną automatyką dla systemu rezonansu | TAK |  | Bez punktacji |
| 16.3 | Pompa obsługujące agregat wody lodowej z awaryjnym układem zasilania z sieci miejskiej | TAK |  | Bez punktacji |
| 16.4 | Wykonanie instalacji awaryjnego wyrzutu helu (rura quench) | TAK |  | Bez punktacji |
| 16.5 | Budowa centrali wentylacyjnej oraz klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach MR (badań, sterowni, technicznych) Redundantny system klimatyzacji w pomieszczeniu technicznymi MR umożliwiający w przypadku awarii jednego z klimatyzatorów utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniu technicznym bez wpływu na pracę aparatu MR. | TAK |  | Bez punktacji |
| 16.6 | Zestaw fantomów dostarczanych przez producenta aparatu do kalibracji systemu MR | TAK |  | Bez punktacji |
| 16.7 | Cztery kolorowe kamery o rozdzielczość nie mniejszej niż Full HD dostosowane do pracy w środowisku MR umieszczone w klatce RF w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. i monitor min.32 cale umieszczony w sterowni MR (zamontowany naścienne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) do obserwacji pacjenta oraz jego otoczenia. System umożliwia jednoczesne wyświetlenie na ekranie obrazu z 4 kamer. System umożliwia archiwizacje obrazu i daty w postaci cyfrowej. 3 kamery ze zmiennym zoomem skierowane bezpośrednio na Pacjenta pod różnymi kątami, czwarta kamera szerokokątna obejmująca stół Pacjenta oraz dwoje drzwi do klatki RF. | TAK |  | Bez punktacji |
| 16.8 | Detektor implantów metalowych (ręczny) | TAK, |  | Bez punktacji |
| 16.9 | Niemagnetyczna gaśnica | TAK |  | Bez punktacji |
| 16.10 | Gaśnica z czystym środkiem gaśniczym min. 6kg przeznaczone do gaszenia urządzeń elektronicznych z dedykowaną szafka zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym MR | TAK |  | Bez punktacji |
| 16.11 | Niemagnetyczny wózek inwalidzki do transportu pacjentów w pozycji siedzącej | TAK |  | Bez punktacji |
| 16.12 | Sieciowa drukarka kolorowa laserowa do wydruków uzyskanych wyników, rekonstrukcji, analiz, perfuzji itp. z możliwością skanowania | TAK |  | Bez punktacji |
| 16.13 | Podłączenie MRI i systemu dystrybucji aplikacji klinicznej do systemu PACS i RIS posiadanego przez szpital | TAK |  | Bez punktacji |
| 16.14 | Wysokowydajny duplikator do automatycznego nagrywania płyt CD/DVD z badaniami pacjenta zintegrowany z systemem PACS | TAK |  | Bez punktacji |
| 16.15 | Zestaw audio do odsłuchu muzyki przez pacjenta w trakcie badania i przez głośniki w pomieszczeniu skanera | TAK |  | Bez punktacji |
| 16.16 | Dostęp do bazy przypadków medycznych STATdx - dostęp co najmniej 7 lat – 4 licencje | TAK |  | Bez punktacji |
| 17 | POMIESZCZENIA STEROWNI MR OPISOWE MR |
| 17.1 | POMIESZCZENIE STEROWNI MR |  |  |  |
|  | Pełne umeblowanie pomieszczenia sterowni MR wraz z 10 ergonomicznymi krzesłami o parametrach nie gorszych niż regulowane przez przepisy BHP i udźwigu co najmniej 160kg Przyścienny blat stołu w miejscu wskazanym przez użytkownika. 10 punktów elektryczno-logicznych w miejscu wskazanym przez użytkownika. Szafki zamykane na klucz do przechowywania cewek i fantomów oraz innego osprzętu MR oferowano go w przetargu. Oświetlenie LED sterowni o płynnie regulowanym natężeniu. | TAK |  | Bez punktacji |
| 17.2 | POMIESZCZENIE OPISOWE MR (poza zakresem opracowania) |  |  |  |
|  | . |  |  |  |

| 18 | SPRZET ANESTEZJOLOGICZNY ORAZ STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA 1/2 |
| --- | --- |
| 18.1 | Dwugłowicowa strzykawka automatyczna, pracująca w środowisku 3T MR. | TAK Podać nazwę producenta i typ Rok produkcji 2016 |  | Bez punktacji |
| 18.2 | Aparat do znieczulenia dostosowany do pracy w środowisku MR w polu do 1000G. Awaryjne zasilanie gazowe z butli (O2) do stosowania w środowisku MRI Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 30 minut w warunkach standardowych Ekran respiratora kolorowy min. 8". Przepływomierze mechaniczne. Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami – minimalny przepływ świeżych gazów minimum 500 ml/min Zabezpieczenie przed podaniem mieszanki hipoksycznej - min. 25% O2. Tryby wentylacji: ręczna, spontaniczna, VCV, PCV, SIMW, PSV. Objętość oddechowa 10-1500 mll, częstość 4 - 80 odd/min., stosunek I:E 3:1 do 1:9.9, elektroniczny PEEP 4 do 20 hPa. By-pass tlenowy o wydajności 45 L/min. Zintegrowany układ oddechowy z absorberem o objętośći 900g. Wyposażenie: zintegrowany ssak 0 - 80 kPa, układy oddechowe zamknięty, Jackson-Rees i Bain. Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego. Pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej (w aparacie lub monitorze) Alarmy: - niskiej objętości oddechowej, - minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego, - niska wentylacja minutowa lub niska częstotliwość oddechów Podświetlany blat. Podwójne kółka ułatwiające manewrowanie aparatem. 2 kółka wyposażone w hamulec. Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną. Komunikacja z aparatem w języku polskim oraz instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | TAK Podać nazwę producenta i typ Rok produkcji 2016 |  | Bez punktacji |

| 18 | SPRZET ANESTEZJOLOGICZNY ORAZ STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA 2/2 |
| --- | --- |
| 18.3 | Parowniki do Sewofluranu | TAK Podać nazwę producenta i typ Rok produkcji 2016 |  | Bez punktacji |
| 18.4 | Stacja infuzyjna dostosowana do MR zawierająca min. 4 pompy strzykawkowe. Jedną pompę objętościową, stacja dokująca na 4 pompy infuzyjne, stacja mobilna Pompa strzykawkowa dostosowana do strzykawek o poj. 10,20,50,60 ml dostępnych na polskim rynku. Szybkość przepływu regulowana płynnie z dokładnością do 0,1 ml/h max szybkość przepływu nie mniej niż 99 ml/h. KVO Automatyczne rozpoznawanie strzykawek. Biblioteka leków i dawek. Awaryjne zasilanie bateryjne. Alarmy: brak zasilania, 5 min. do końca infuzji, pusta strzykawka, blokada przepływu. Pompa objętościowa: dopuszczone zestawy specyfikowane, pożądane zestawy standardowe, szybkość przepływu regulowana z dokładnością do 1 ml/h nie mniej niż 400 ml/h, czujnik powietrza w systemie, alarm braku zasilania, alarm blokady systemu. Awaryjne zasilanie bateryjne. | TAK Podać nazwę producenta i typ Rok produkcji 2016 |  | Bez punktacji |
| 18.5 | Pulsoksymetr pracujący w środowisku MR z czujnikami dla dorosłych i dzieci, na palec wielokrotnego użytku | TAK Podać nazwę producenta i typ Rok produkcji 2016 |  | Bez punktacji |
| 18.6 | Wieloparametrowy monitor do pracy w środowisku MR w polu do 5000 G. Ekran kolorowy TFT 12" o rozdzielczości 800x600. Przyłącze sieciowe i zasilanie akumulatorowe na 8 godzin. Pomiar pola magnetycznego. Pamięć konfiguracji ekranu zdefiniowanych przez użytkownika. Trendy do 24 godzin. Pomiar EKG i SpO2 bezprzewodowo. Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego i inwazyjnego krwi. Skład zestawu min. kardiomonitor z ekranem, wózek transportowy, jednostka główna z zasilaczem i ładowarką baterii, modułów bezprzewodowych do pomiaru EKG i SpO2. Akcesoria: kabel EKG 4-odprowadzeniowy dla dorosłych + 10 elektrod. Quatrode, przetwornik do SpO2 z końcówkami dla dorosłych i dzieci (4 rozmiary), mankiet wielorazowy dla dzieci i dorosłych (2 rozmiary). Zintegrowany pomiar gazów anestetycznych, kapnografia w strumieniu bocznym CO2, N2O, O2, z identyfikacją i pomiarem 5 środków anestetycznych, zawiera zestaw do pomiaru gazów. Monitorowania zwiotczenia mięśniowego. Pomiar respiracji. Metoda detekcji ruchów klatki piersiowej. Ekran dublujący do sterowni z rejestratorem. Komunikacja bezprzewodowa i/lub przewodowa z jednostką główna. | TAK Podać nazwę producenta i typ Rok produkcji 2016 |  | Bez punktacji |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                        					    ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)