Wrocław  2016-09-29

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA „Dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu” Nr sprawy: USK/DZP/PN-190/2016

CPV:	33.11.30.00- 5 urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego

45.21.51.40-0 roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 135.000  EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164) – zwanej dalej: ustawą.

Zatwierdzam:

Dyrektor – Piotr Pobrotyn

lub osoba upoważniona				………………………………………………

Informacje wstępne

Numer i tytuł postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
USK/DZP/PN-190/2016

oraz tytułem:

„Dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu ”

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania powinni powoływać się na ten znak  i tytuł.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi :

- podstawę do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego,

- integralną część umowy  na  realizowanie  dostawy  objętej zamówieniem.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera następujące rozdziały:

Rozdział I		- 	Instrukcja dla Wykonawcy – Dział od 1 do 18

Rozdział II		- 	Wzór umowy

Rozdział III		- 	Formularz oferty,

Rozdział IV		 - 	Oświadczenia

- Załącznik nr 1 – formularz cenowy

- Załącznik nr 2 – Specyfikacja Techniczna aparatu (OPZ)

- Załącznik nr 3 – oświadczenie o podatku VAT

- Załącznik nr 4 – dokument JEDZ

- Załącznik nr 5 – oświadczenie o posiadaniu deklaracji

- Załącznik nr 6 – wykaz wykonanych zamówień

- Załącznik nr 7 – Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie (w rozumieniu art. 23 ustawy) ponoszą solidarną odpowiedzialność prawną za ewentualne nienależyte wykonanie zamówienia.

Adres strony internetowej Zamawiającego – ( www.usk.wroc.pl).

Adres poczty e-mail Zamawiającego – usk.dzp2@wp.pl

Ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące niniejszego postępowania:

- zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr ……………………. z dnia 05.10.2016 r.

- zostało zamieszczone na stronie internetowej http://www.usk.wroc.pl dnia : 05.10.2016 r.

- zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu : 05.10.2016 r.

- Termin na zadawanie pytań – 19.11.2016 r.

ROZDZIAŁ I           INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Uniwersytecki  Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu; 50-556   Wrocław,  ul. Borowska 213, tel. 071 733 11 40 , zwany  dalej  „Zamawiającym”.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1	Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz 
z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

33.11.30.00-5 urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego

45.21.51.40-0 roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

3.1.1			Rezonans – oznacza rezonans magnetyczny o polu minimum 2,89 [T] do badań całego ciała wraz z wszystkimi częściami składowymi, wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi, oprogramowaniem, itp. – zgodnie z parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w załączniku nr 2 do formularza ofertowego.

    - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

3.1.2.1	przystosowanie wybranych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego do pracy rezonansu wraz 
z wykonaniem robót związanych z wprowadzeniem rezonansu do wewnątrz budynku do pomieszczenia rezonansu, wzmocnienia stropu drogi transportowej,  wzmocnienia stropu posadowienia aparatu, doprowadzeniem zasilania itp. Szczegółowy opis przystosowania pomieszczeń określa Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 7 do formularza ofertowego .

3.1.2.2	Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia winien wykonać prace polegające na   przystosowaniu do pracy rezonansu pomieszczeń wskazanych w PFU, stanowiącej załącznik nr 7 do formularza ofertowego do SIWZ. Przystosowanie pomieszczeń należy zrealizować zgodnie z:

- postanowieniami zawartymi we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego – stanowiącym załącznik do SIWZ ( Rozdział II),

- zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym wraz załącznikami

- zakresem prac wynikającym z projektu klatki RF – wykonanie projektu klatki RF wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia przez właściwe instytucje należy do obowiązków Wykonawcy w ramach wykonania przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do przygotowania i złożenia oferty oraz dokonania przeprowadzenia wizji lokalnej w obiekcie. Protokół z przeprowadzenia wizji należy dołączyć do oferty.

- Wykonawca wraz z ofertą dostarczy ramowy harmonogram wszystkich prac i dostaw wchodzących w skład realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przy realizacji zamówienia polegającego na przystosowaniu wybranych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego jest zobowiązany do wykorzystania osłon radiologicznych znajdujących się i demontowanych z pomieszczeń obecnie użytkowanych przez Zamawiającego.

  - dostawę, montaż rezonansu 3 T i jego uruchomienie.

3.2.1		WYMAGANIA : Zamawiający wymaga aby oferowany rezonans:

- był fabrycznie nowy (rok produkcji 2016),

- był nieużywany, nie był przedmiotem wystaw bądź prezentacji, nie był sprzętem rekondycjonowanym, nie był wcześniej wykorzystywany przez innego użytkownika – dotyczy to także wszystkich części składowych rezonansu, wyposażenia, itp.,

- był kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie będzie konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów – z zastrzeżeniem, iż w zakresie materiałów eksploatacyjnych należy zapewnić materiały pozwalające na wykonanie przynajmniej 20-stu (dwudziestu) zabiegów, badań lub innych procedur medycznych,

- był dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm.),

- charakteryzował się wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi 
i eksploatacyjnymi – parametry techniczne i eksploatacyjne zostały wskazane w załączniku nr 2 do formularza ofertowego do SIWZ,

- pozbawiony był blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy,

- Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na dostarczony rezonans i zapewnienia jego serwisu w okresie trwania gwarancji oraz zapewnienie serwisu pogwarancyjnego  – na warunkach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ ,

- rezonans winien zostać zainstalowany w miejscu wskazanym w PFU załącznik nr 7 do formularza ofertowego .

    - Montaż rezonansu obejmuje podłączenie do niezbędnych dla jego działania instalacji.

- na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia rezonansu przed czynnikami zewnętrznymi.

- uruchomienie rezonansu obejmuje wykonanie kalibracji urządzeń oraz przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania rezonansu.

    - Po uruchomieniu rezonansu, lecz przed zgłoszeniem gotowości do odbioru, Wykonawca winien:

- przeprowadzić testy indukcji pola magnetycznego na potrzeby Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- uzupełnić hel w magnesie do poziomu maksymalnego wynikającego z warunków technicznych rezonansu.

- podłączyć oraz skonfigurować rezonans z systemem RIS/PACS, posiadanym przez szpital

- przeprowadzić szkolenia:

- W miejscu dostawy, montażu i uruchomienia rezonansu – dla personelu medycznego (w tym szkolenia        aplikacyjnego) oraz personelu technicznego, oraz

- w ośrodku referencyjnym, tj. ośrodku użytkującym aparat rezonansu o oferowanych parametrach – dla    personelu medycznego, w tym zapewnienie stałego wsparcia aplikacyjnego personelu po przeprowadzeniu szkoleń.

3.2.4	Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia ustanowi do kierowania pracami   obejmującymi przystosowanie pomieszczeń oraz prace montażowe:

- kierownika robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (tj. Kierownika budowy), będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.            o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, licząc od daty wpisu na listę członków danej izby oraz

- kierowników robót w pozostałych specjalnościach – instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, w  tym instalacji niskoprądowych (w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy), będących członkami właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000r.o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, licząc od daty wpisu na listę członków danej izby.

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w odniesieniu do wskazanych powyżej kierowników robót potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii uprawnień budowlanych oraz dokumentów potwierdzających, iż są oni wpisani na listę właściwej izby samorządu zawodowego. Wywiązanie się przez Wykonawcę z przedmiotowego obowiązku warunkuje udostępnienie pomieszczeń Wykonawcy.

3.3.        Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określonych

w art. 29  ust.  4 ustawy Pzp.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy   podwykonawcom.

3.5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku   nieotrzymania  środków finansowych na zakup przedmiotowego urządzenia z Ministerstwa Zdrowia lub otrzymania w niewystarczającej wysokości.

3.6	Zamawiający nie przewiduje  zamówień uzupełniających.

3.7	Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

3.8	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.9	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia

  - Odbiór przedmiotu umowy nastąpi etapowo:

4.1.1	Etap I – protokolarny odbiór sprzętu nastąpi nie później niż do dnia 02.12.2016 r.

4.1.2	Etap II - Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń zgodnie z załączonym PFU nie później niż dnia 30.04.2017 r.

4.1.3	Etap III – protokolarny odbiór prac instalacyjnych sprzętu oraz wyposażenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie pracowni w terminie do dnia 14.06.2017 r.

4.1.4 	Etap IV – szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu w terminie do dnia 23.06.2017 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz podstawy wykluczenia z postępowania

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu określone w art. 22 ust 1bpkt 2 PZP, które dotyczą:

5.1.1	zdolności technicznej, warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność, jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia, z których:

  - każde obejmowało: dostawę, montaż/instalację i uruchomienie rezonansu magnetycznego o natężeniu pola co najmniej 1,5 T, oraz

  - co najmniej jedno z nich obejmowało roboty polegające na przystosowaniu pomieszczeń na potrzeby montażu i pracy rezonansu magnetycznego (tj. co najmniej pomieszczenia, w którym został zamontowany rezonans.

    - zdolności zawodowej, warunek udziału w postepowaniu w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca ustanowi do kierowania pracami obejmującymi przystosowanie pomieszczeń oraz prace montażowe:

- kierownika robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (tj. Kierownika budowy), będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie 
w kierowaniu robotami budowlanymi, licząc od daty wpisu na listę członków danej izby oraz

- kierowników robót w pozostałych specjalnościach – instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, 
w  tym instalacji niskoprądowych (w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy), będących członkami właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000r.o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, licząc od daty wpisu na listę członków danej izby.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału 
w postępowaniu na podstawie:

    - Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 14  – 23 ustawy PZP,

    - Przesłanek  fakultatywnych, o których mowa w  art. 24 ust. 5  ustawy PZP,

    - Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę :

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.).

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust.1 pkt 2-4 ustawy Pzp z :

a) Zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust.2a ustawy Pzp,

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

- wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przy ocenie spełniania warunków przez osoby wspólnie składające ofertę Zamawiający przyjmie, że warunki udziału, o których mowa w pkt 5.1, mogą spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców, tak, by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione łącznie.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.1, dokonana zostanie zgodnie 
z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w Dziale 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

  - Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22 a ust. 1, odpowiada solidarnie 
z wykonawcą za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

  - W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 5.1. SIWZ oraz  braku podstaw do wykluczeniu wskazanych w pkt. 5.2. SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ), sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 4  do SIWZ):

  - JEDZ zawiera:

    - informacje na temat Wykonawcy i jego przedstawicieli (Część II, sekcja A i B JEDZ),

    - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - informacje o częściach zamówienia, które zostaną zrealizowane przez każdego z Wykonawców (Część II, sekcja A JEDZ),

    - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, a podmioty te zrealizują część zamówienia -  informację o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć tym podmiotom wraz z podaniem firm tych podmiotów (Część II, sekcja C JEDZ),

    - wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia braku istnienia podstaw do wykluczenia wskazanych w pkt. 5.2 SIWZ (Część III JEDZ),

    - wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego (Część IV JEDZ),

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt. 5.2 SIWZ oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. 12.5. SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców.

  - W celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 5.1 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczeniu wskazanych w pkt. 5.2 SIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 
i dokumentów, o których mowa w pkt. 6.9 i 6.10 SIWZ.

  - Mając na uwadze obowiązek Zamawiającego z pkt. 6.6. SIWZ, opierając się na art. 26 ust. 2f ustawy PZP, zgodnie z którym jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6.9 i 6.10 SIWZ potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów, Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia wszystkich oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w pkt. 6.9 i 6.10 SIWZ wraz z ofertą.

  - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

  - W celu definitywnego tj. zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6.6 SIWZ potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także działając na podstawie postanowień pkt. 6.7. SIWZ, Wykonawca wraz z ofertą przedkłada:

6.9.1	Wykaz dostaw a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy  zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, co najmniej dwóch zamówień, z których:

    - każde obejmowało: dostawę, montaż/instalację i uruchomienie rezonansu magnetycznego o natężeniu pola co najmniej 1,5 T, oraz

    - co najmniej jedno z nich obejmowało roboty polegające na przystosowaniu pomieszczeń na potrzeby montażu i pracy rezonansu magnetycznego (tj. co najmniej pomieszczenia, w którym został zamontowany rezonans.

    - Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

    - Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.

6.9.3	Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności  zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

    - W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda:

złożenia Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł.

  - W celu definitywnego tj. zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6.6 SIWZ potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a także działając na podstawie postanowień pkt. 6.7. SIWZ, Wykonawca wraz z ofertą przedkłada (dotyczy każdej z Części zamówienia):

    - Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

    - Jeśli z informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ wynika, że wobec Wykonawcy wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

    - Z uwagi na to, że treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, odpowiadać będzie zakresowi informacji, których Zamawiający może wymagać poprzez żądanie złożenia oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, odstępuje się od żądania złożenia odrębnego oświadczenia w tym zakresie.

### 7. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

### 7.1	dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów producenta, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP) – na podstawie parametrów i informacji zawartych 
w ZAŁĄCZNIKU NR 2 – Specyfikacja Techniczna (OPZ). Jednocześnie należy w ZAŁĄCZNIKU NR 1 (FORMULARZ CENOWY) podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru. Dokumenty należy ułożyć chronologicznie.

  - zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację   Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

  - opis warunków gwarancji i serwisu dotyczący oferowanego rezonansu – sporządzony na podstawie  warunków      zawartych w  Rozdziale II – wzór umowy .

  - wykaz podmiotów (serwisów i/lub serwisantów) uprawnionych do obsługi serwisowej oferowanego przedmiotu dostawy, dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności

  - zgłoszenie wyrobu medycznego, jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami)).

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Parametry określone przez Zamawiającego jako „TAK” w załączniku nr 2– są parametrami wymaganymi, którymi musi charakteryzować się oferowany przedmiot dostawy i których niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” lub „min.” lub „max.”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca winien podać informacje dotyczące wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego, tj. wypełnić wszystkie pola:

        - w kolumnie „wartość oferowanych parametrów przedmiotu dostawy”  – w załączniku nr 2 do formularza ofertowego ,

        - w kolumnie „Warunek wymagany ( graniczny) - opis dotyczący oferowanego przedmiotu dostawy” .

- W odniesieniu do załącznika nr 2– przy opisie każdego deklarowanego parametru (kolumna: „Parametry oferowanego przedmiotu dostawy”) należy zamieścić odnośnik do dokumentu (wraz 
z podaniem numeru strony tego dokumentu) zawierającego informację potwierdzającą podane wartości i/lub funkcjonalności oferowanego przedmiotu dostawy. Jednocześnie w treści dokumentu zawierającego informację potwierdzającą podane wartości i/lub funkcjonalność oferowanego przedmiotu dostawy należy zamieścić odnośnik do deklarowanego parametru, tj. wskazać nr porządkowy parametru z załącznika nr 2 do formularza ofertowego.

Wykonawca opisując oferowany przedmiot dostawy zobowiązany jest do podania parametrów 
w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego.

Oświadczenia  i  dokumenty  sporządzone w języku obcym należy złożyć  wraz z tłumaczeniem na   język polski.

Dokumenty należy złożyć w oryginale lub  kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie, upoważniające do działania w imieniu Wykonawcy.

### Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów winno być sporządzone w sposób umożliwiający  identyfikację podpisu osoby dokonujące takiego poświadczenia w szczególności imienną pieczątką.

7.1 Wykaz pozostałych dokumentów, jakie wykonawcy muszą dostarczyć w złożonych ofertach:

7.1.1	Dowód wniesienia wadium.

- Wadium wniesione w pieniądzu – przelewem - należy dołączyć do oferty kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu, lub wygenerowany z systemu bankowości elektronicznej potwierdzenie przelewu.

- Wadium wniesione w pozostałych przypadkach -  należy dołączyć oryginał dokumentu wystawionego na rzecz zamawiającego.

7.1.2	Oświadczenie o podatku VAT – ZAŁĄCZNIK NR 3 - należy przedstawić w formie oryginału zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale IV do SIWZ.

7.1.3	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

7.1.4	W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich  w postępowaniu i zawarcia umowy - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

- Oświadczenia  i  dokumenty  sporządzone w języku obcym należy złożyć  wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

8.1	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.2	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1 siwz, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8.3	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1 siwz.

8.4	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

8.5	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

8.6	Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

8.7	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

8.8		Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również drogą elektroniczną, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

8.9	Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów  potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz pełnomocnictw.

8.10    W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniemywa, że pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na wskazany adres e – mail, zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma.

8.11	Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ( od poniedziałku do piątku  godzinach pracy Zamawiającego 8.00 – 15.00)  są :

Kontakt merytoryczny: Anna Zimny, Agata Ładniak

Kontakt formalno – prawny: Anna Śmirska e-mail: usk.dzp2@wp.pl

UWAGA: PRZY PRZESYŁANIU PISM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PROSZĘ O PODAWANIE W TEMACIE E-MAILA SYGNATURY POSTĘPOWANIA: USK/DZP/PN-190/2016

9. Wadium

9.1	Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium dla całości zamówienia w kwocie 123 000,00 zł słownie: (sto dwadzieścia trzy tysiące zł 00/100).

9.2	Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert, potwierdzenie zapłaty wadium należy dołączyć do oferty.

9.3	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

9.3.1	pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta 26 1130 1033 0018 8007 3520 0010

9.3.2	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

9.3.3	gwarancjach bankowych;

9.3.4	gwarancjach ubezpieczeniowych;

9.3.5	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275  z późn. zm.).

9.4	Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

9.5	Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na konto Zamawiającego do godz. 12:00

9.6	Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

9.7	Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164).

9.8	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego  .

9.9	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9.10	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9.11	Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

9.12	Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub potwierdzających okoliczności, o których mowa w niniejszej SIWZ,  oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9.13	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10. Termin związania ofertą

10.1	Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

10.2	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.3	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

10.4	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11. Opis sposobu przygotowania oferty

11.1	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.2	Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty i formularza cenowego stanowiących  załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  powinna zawierać:

11.2.1	FORMULARZ OFERTY - zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, województwo, powiat, numer telefonu, nr fax, numer REGON, numer NIP, e – mail, adres strony internetowej, numer konta bankowego, dane osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów (zgodnie z Formularzem Oferty),

11.2.2	Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego – „FORMULARZ ASORTYMENTOWO -CENOWY”,

11.2.3    Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego – Parametry techniczne

11.2.4	wraz z ofertą Wykonawca składa wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia  wyszczególnione w pkt 6 i 7 siwz.

11.2.5	Dowód wniesienia wadium

11.3	Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.4	Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

11.5	Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

11.6	Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

11.7	Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

11.8	Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

11.9	Wykonawca może zastrzec w ofercie (np. oświadczeniem zawartym w „Formularzu oferty”), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.), pod warunkiem jednak, że wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były umieszczone w osobnym, wewnętrznym opakowaniu i oznaczone klauzulą:

„Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.”

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.

Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 86 ust. 4 ustawy, art. 96 ust. 3 ustawy) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

11.10	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie dokonane przed upływem terminu składania ofert.

11.11	Powiadomienie/oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Jeśli oświadczenie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów –wykonawca winien te dokumenty złożyć.

11.12	Oferty złożone po upływie terminu składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o złożeniu oferty po terminie. W przypadku oznaczenia oferty nie pozwalającego na ustalenie nadawcy i dokonanie zwrotu bez jej otwierania - Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia oferty. Oferta taka nie będzie w postępowaniu brana pod uwagę , a informacje zawarte w ofercie nie będą podlegały ujawnieniu.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12.1	Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zapieczętowanej podwójnej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony Dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu USK/DZP/PN-190/2016 Ilość stron........................ ( określić ilość stron znajdujących się w ofercie) Nie otwierać przed 07.11.2016 r. godz. 13:00

12.2	Ofertę należy złożyć w: Dziale Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ul. Borowska 213, 50 - 556 Wrocław, pokój 5.04A, piętro IV, budynek H, nie później niż do 07.11.2016 r.   do godz. 11:00

12.3	Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

12.4	Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 07.11.2016 r. o godz. 13:00 w Dziale Zamówień Publicznych ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

12.5. 	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

      - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

      - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

      - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13. Opis sposobu obliczenia ceny

13.1	Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu cenowym, do którego składa ofertę:

    - wszystkie pozycję muszą zawierać cenę jednostkową,

    - cena jednostkowa każdej pozycji  musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

    - wartość brutto należy liczyć w sposób następujący: cena jednostkowa netto x ilość  =  wartość netto + podatek VAT  =  wartość brutto.

  - Cena musi być wyrażona w PLN dla całości oferty

  - W ofercie Wykonawca określi cenę netto i brutto  zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

  - Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.

  - Ostateczną ceną oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza cenowego brutto.

  - Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza obszaru Unii Europejskiej, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa na zamawiającym, wynikających z innych przepisów, w tym celnych.

14. Opis kryteriów wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert

14.1	Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

| L.p. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% |
| 2 | Jakość ( parametry techniczne) | 40% |

14.2	Przydzielanie punktów za cenę:

14.2.1	Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

- CENA – waga kryterium: 60 %

Ocena zostanie wyrażona ilością punktów, która zostanie wyliczona według następującego wzoru matematycznego:

Cena najniższa

C  =  ––––––––––––––––––––  x 100 x 60%

Cena oferty badanej

gdzie:

C - oznacza ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium „Cena”.

Cn - oznacza najniższą cenę ofertową spośród ocenianych ofert.

Cb-  oznacza cenę oferty badanej .

- JAKOŚĆ (PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE) – waga kryterium: 40 %

Ocena w kryterium „Jakość (parametry techniczne i eksploatacyjne)”zostanie wyrażona ilością punktów, która   zostanie wyliczona według wzoru matematycznego:

Pb

P  =  	–––––  x 100 x 40%

Pmax.

gdzie:

P - oznacza ostateczną ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium „jakość ( parametry techniczne i eksploatacyjne)”.

Pb - oznacza łączną liczbę punktów jaką uzyskała oferta oceniana za parametry wynikające z załącznika nr 2 do formularza ofertowego .

Pmax - oznacza największą łączną liczbę punktów spośród ocenianych ofert uzyskaną za parametry wynikające 
z załącznika nr 2 do formularza ofertowego .

- Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w kryterium „Cena”, kryterium „Parametry techniczne i eksploatacyjne” oraz kryterium „Warunki serwisu” podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

- Ocenie będą podlegać oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom  przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ 
i uzyskała największą ostateczną liczbę punktów (Po), która będzie stanowiła sumę: punktów uzyskanych 
w kryterium „Cena” (C) oraz ostatecznej ilości punktów uzyskanych w kryterium „Parametry techniczne i eksploatacyjne” (P) : Po = C + P

- Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).

15.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy, w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Wysokość i termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

    - Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy, które będzie służyło pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy

  - Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

    - Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

  - W przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania niniejszej umowy w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. Pozostałą część zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 15 dni od daty zakończenia najdłuższego okresu rękojmi za wady, pod warunkiem prawidłowego wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków z tytułu rękojmi oraz gwarancji.

  - Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno w treści zawierać:

a)	nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b)	określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c)	kwotę gwarancji,

d)	zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń), że na żądanie beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) złożone gwarantowi w dowolnym czasie w okresie ważności gwarancji, gwarant zapłaci beneficjentowi gwarancji należności wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

e)	zobowiązanie gwaranta musi być nieodwołalne i bezwarunkowe, co znaczy, że nie może być uwarunkowane np. bezspornością żądanych należności lub uznaniem żądanych należności przez Wykonawcę lub złożeniem jakiegokolwiek oświadczenia ze strony Wykonawcy.

f)	termin obowiązywania gwarancji;

g)	miejsce i termin zwrotu gwarancji.

  - Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nie może zawierać:

a)	żądania złożenia wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku lub jakiejkolwiek innej instytucji;

b)	odwołania do warunków zawartych w innych dokumentach stosowanych przez gwaranta, takich jak: ogólne warunki gwarancji ubezpieczeniowych, regulaminy, instrukcje, wzory, itp.;

c)	klauzuli, iż gwarancja jest nieważna, jeśli z tytułu jej wystawienia Wykonawca nie dokonał płatności składki (raty składki) w ustalonym terminie.

16.6		W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni aby zobowiązania wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne i bezwarunkowe oraz aby zabezpieczenie wykonania niniejszej Umowy było ważne i wykonalne oraz pozostawało w dyspozycji Zamawiającego do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione, przy zachowaniu odpowiednich mechanizmów przedłużających okresy obowiązywania tego zabezpieczenia na wypadek przedłużenia okresu wykonywania niniejszej umowy lub okresu rękojmi i gwarancji. Ponadto, w przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania niniejszej umowy w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni, aby kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, na podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.

16.7		W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca dostarczy je i będzie utrzymywał w wysokości określonej w niniejszej klauzuli na okres do upływu 30 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Na okres po upłynięciu tego terminu, do upływu 15 dni od zakończenia najdłuższego okresu rękojmi, Wykonawca dostarczy zabezpieczenie wykonania niniejszej umowy w wysokości 30% tej kwoty.

16.8		W przypadku przedłużenia okresu wykonywania niniejszej umowy lub przedłużenia okresu rękojmi lub gwarancji Wykonawca na 45 dni przed upływem okresu ważności gwarancji przedstawi Zamawiającemu gwarancję na następny okres lub będzie przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu usunięcia wszystkich wad. Brak udzielenia gwarancji należytego wykonania niniejszej umowy na następny okres uprawnia Zamawiającego do żądania wypłaty obowiązującej gwarancji.

16.9		Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.

  - W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu rękojmi przewyższa wartość zabezpieczenia złożonego przez Wykonawcę, Zmawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych niezależnie od wysokości zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy.

16.11	W przypadku, gdy w czasie obowiązywania niniejszej umowy lub w okresie rękojmi lub gwarancji podmiot udzielający gwarancję nie jest zdolny do dotrzymania swoich zobowiązań wynikających z gwarancji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia nowej gwarancji na tych samych warunkach co poprzednia. Jeśli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

Zawarte są w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ – Rozdział II.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

18.1		Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

  - Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 18.1  i 2 są odwołanie oraz skarga do sądu.

    - Odwołanie:

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

- Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

    - Skarga do sądu:

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI Rozdziału 3 ustawy PZP nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

- Szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia regulują przepisy Działu VI ustawy PZP

ROZDZIAŁ II           WZÓR UMOWY

UMOWA NR USK/DZP/PN-190/2016

zawarta w dniu ..........................2016  roku we Wrocławiu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, NIP 898-18-16-856, Regon 000289012, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Piotra Pobrotyna - Dyrektora Szpitala

a

..........................................................................................................................................................

z siedzibą ................................, przy ul……………………………………………….. NIP .................................., REGON ………………………. zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. …………………... - ....................................

2. …………………... - ....................................

Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r.  poz. 2164 z późn.zm. ).

§1

Przedmiot umowy

- W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy USK/DZP/PN-190/2016) zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia polegający na: dostawie, montażu i uruchomieniu rezonansu magnetycznego wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu  zgodnie z  załącznikami do niniejszej umowy.

- Szczegółowy opis sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy oraz robót, które należy wykonać w celu przebudowy i dostosowania pomieszczeń dla pracowni rezonansu magnetycznego określa opis przedmiotu zamówienia, tj. załącznik nr 2 do umowy Specyfikacja Techniczna (OPZ) w zakresie aparatu, magazynowania i serwisu pogwarancyjnego - i załącznik nr 7 do umowy – Program funkcjonalno-użytkowy (PFU).

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy zgodnie z treścią niniejszej umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą przetargową. Wykonawca oświadcza, iż znane mu są wszystkie warunki wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje przedmiot niniejszej umowy z najwyższą starannością, według najwyższych profesjonalnych standardów, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie określone odrębnymi przepisami prawa warunki niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał niezbędny do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
w szczególności w zakresie osób uprawnionych do instalacji, szkolenia i prowadzenia serwisu gwarancyjnego sprzętu, jak również w zakresie dostępu do wszystkich części zamiennych dla sprzętu przez okres co najmniej 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru prac instalacyjnych i uruchomienia o którym mowa w § 2 ust. 1.3 Etap III niniejszej umowy.

- Sprzęt, szczegółowo opisany w załączniku nr 2 (OPZ) do niniejszej umowy, będzie fabrycznie nowy, nieużywany, 
w pełni sprawny, wolny od wad, rok produkcji 2016.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt określony w załączniku nr 2 do niniejszej umowy wraz 
z wymienionymi poniżej dokumentami:

- odpowiednią dokumentacją techniczną (w miarę możliwości obejmującą także jego poszczególne elementy składowe oraz wszelkie niezbędne sterowniki programowe dla tego urządzenia),

- instrukcję obsługi dla użytkownika,

- kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem urządzenia ( zgodnym z numerem uwidocznionym na obudowie tego urządzenia).

- Wszystkie wymienione w ust. 8 powyżej dokumenty zostaną dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę 
w języku polskim.

§ 2

Termin i warunki dostawy i instalacji sprzętu oraz robót budowlanych

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi etapowo:

1.1 	Etap I – protokolarny odbiór sprzętu nastąpi nie później niż do dnia 02.12.2016 r.

1.2 	Etap II - Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń zgodnie z załączonym PFU (załącznik nr 7) nie później niż dnia 30.04.2017 r.

1.3 	Etap III – protokolarny odbiór prac instalacyjnych sprzętu oraz wyposażenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie pracowni w terminie do dnia 14.06.2017 r.

1.4 	Etap IV – szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu w terminie do dnia 23.06.2017r.

- Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę przechodzi na Zamawiającego w momencie wykonania prawidłowo prac instalacyjnych i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru o którym mowa w § 2 ust. 1.3 Etap III.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru całości lub części przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli w robotach, o których mowa w § 3 niniejszej umowy wystąpią wady lub usterki lub zainstalowany sprzęt będzie niekompletny, posiadać będzie jakiekolwiek wady albo ślady zewnętrznego uszkodzenia powstałe na każdym etapie realizacji lub nie będzie odpowiadał treści oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz programu funkcjonalno użytkowego. W takim przypadku Zamawiający wskaże w protokole przyczyny odmowy odbioru całości lub części sprzętu oraz według własnego wyboru - może wyznaczyć Wykonawcy nowy termin wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia lub powierzyć jego wykonanie 
w całości lub w części innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub też w przypadku upływu terminu, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§ 3

Wykonanie robót budowlanych

- Roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zrealizuje przy zastosowaniu formuły „zaprojektuj i wybuduj”.

- Warunki wykonania robót budowlanych:

  - Roboty budowlane polegające na przebudowie i dostosowaniu pomieszczeń określone w programie funkcjonalno-użytkowym oraz montaż sprzętu określonego w załącznikach do umowy, będą realizowane na czynnym obiekcie (budynek J) znajdującym się na terenie Szpitala. Wszelkie prace adaptacyjne winny być prowadzone w sposób uwzględniający konieczność zachowania ciągłości pracy szpitala. Wykonawca w cenie ofertowej uwzględnił wszelkie roboty tymczasowe, w tym prace w godzinach popołudniowych oraz np. przegrody szczelne, osłony, utrzymanie czystości oraz przestrzeganie warunków przebywania na terenie czynnego obiektu szpitalnego, zabezpieczenie placu budowy, ubezpieczenie OC itp.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z pomieszczeniami, w których będą realizowane roboty adaptacyjne, zakresem oraz wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu niniejszej umowy i że nie będzie rościł w przyszłości żadnych pretensji z tego tytułu wobec Zamawiającego oraz, że zdobył wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

  - Opracowana dokumentacja projektowo-techniczna oraz roboty budowlane polegające na przebudowie 
i dostosowaniu pomieszczeń muszą uwzględniać wszelkie prace potrzebne do wypełnienia wymagań Zamawiającego wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, OPZ i PFU.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przeanalizowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji jego zapisów Wykonawca powiadomi niezwłocznie na piśmie Zamawiającego w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień.

  - Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy wyposażyć pomieszczenia, w których będą realizowane prace adaptacyjne we właściwy układ chłodzenia według wymagań producenta sprzętu i wymagań określonych w PFU.

  - Wykonawca ponosi koszty związane ze zużyciem mediów w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie podliczników zamontowanych przez Wykonawcę.

  - Wszystkie roboty budowlane muszą być prowadzone pod nadzorem Zamawiającego.

  - Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 8.000.000 PLN pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót oraz związane z wygrodzeniem, zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu budowy.

  - Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami 
w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14.12.2012 r., 
o odpadach (Dz. U.  2013.21) oraz wymaganiami ochrony środowiska i przedstawienie dokumentu.

  - Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu robót, w celu dokonania odbioru, który zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego. Końcowy odbiór robót zostanie dokonany w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych nieprawidłowości, Wykonawca będzie zobligowany do niezwłocznego usunięcia usterek określonych w protokole odbioru.

- Obowiązki Wykonawcy;

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej robót, wykonanie robót budowlanych, wyposażenie oraz uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień 
i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie i uruchomienie pracowni rezonansu magnetycznego i Pracowni RTG. Powyższe opracowania, roboty budowlane i czynności muszą być zgodne z warunkami określonymi 
w Programie Funkcjonalno Użytkowym i umowie, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa ze wszystkimi uwarunkowaniami wynikającymi z funkcjonowania czynnie działającego Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii. Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona z Zamawiającym oraz z właściwymi rzeczoznawcami branż (np. p.poż. lub ds. higieniczno-sanitarnych) i zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do:

- Przejęcia terenu budowy w terminie umownym, demontażu RTG, przebudowy i dostosowania pomieszczeń oraz montażu sprzętu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania koncepcji oraz harmonogramu wykonania prac i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu oraz ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym dobór technologii, materiałów budowlanych oraz standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych – w terminach określonych w §3 ust. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru materiałów budowlano – montażowych.

- Opracowania dokumentacji techniczno-projektowej i wykonania przebudowy oraz dostosowania pomieszczeń pod instalację sprzętu zapewniając wszystkie parametry budowlane, technologiczne, higieny radiacyjnej 
i sanitarno-epidemiologiczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sprzętu i wykonywania badań oraz zabiegów. W szczególności sporządzenie pełnobranżowego projektu budowlanego i pełnobranżowego projektu wykonawczego w osobnych tomach dla każdej branży wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, 
w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych. Powyższą dokumentację Wykonawca powinien sporządzić zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym wraz 
z załącznikami w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz przedłożyć do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego,. Wszelką wymaganą dokumentację oraz niezbędne ekspertyzy, pomiary i badania Wykonawca wykona na swój koszt.

- Do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu pomieszczeń po pracowni RTG, zlokalizowanych na parterze budynku „J” na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego, wraz 
z niezbędnymi dla jej funkcjonowania instalacjami, zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, zaleceniami producenta sprzętu, wymogami Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przewidzianymi dla pracowni Rezonansu Magnetycznego na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo-technicznej oraz prawomocnego pozwolenia na roboty budowlane.

- Przygotowania wszelkich dokumentów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie pracowni RM 
i RTG oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w tym uzyskanie pozwolenia od właściwych organów na uruchomienie Pracowni Rezonansu Magnetycznego i RTG.

- Dostawy i montażu wyposażenia wynikającego z technologii oraz niezbędnego do uzyskania decyzji od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pozwalającej na uruchomienie pracowni Rezonansu magnetycznego.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczane materiały spełniają wymagania atestów i wymogi przepisów, dopuszczające ich stosowanie w obiektach służby zdrowia. Przed dostawą danego materiału Wykonawca dostarcza kartę materiałową do akceptacji przez Zamawiającego stosowne atesty, deklaracje zgodności, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych itp.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac objętych Umową, 
w tym zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich i oznakowanie stref niebezpiecznych. Obowiązujące szkolenie BHP i ppoż. Pracowników Wykonawcy i Podwykonawców leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i ponosi odpowiedzialność za ewentualne wygenerowanie alarmów pożarowych oraz skutki prawno-finansowe zdarzeń.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót i jest zobowiązany do każdorazowego zgłoszenia robót zanikowych. Dalsze prace mogą być prowadzone po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru protokołu odbioru robót zanikowych potwierdzającym prawidłowe wykonanie prac.

- Po wykonaniu dostawy i robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej gotowości przystąpienia do odbioru końcowego.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy:

- wymagane protokoły badań, pomiary i atesty związane z przedmiotem umowy,

- świadectwa materiałowe i inne certyfikaty konstrukcji i urządzeń,

- dokumentację powykonawczą.

- Terminy :

  - Wykonawca wraz z ofertą dostarczy ramowy harmonogram wszystkich prac i dostaw wchodzących w skład realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram realizacji projektu.

  - Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy, a Wykonawca przejmie pomieszczenia objęte zakresem przebudowy nie później niż w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy.

  - Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy opracuje i przedłoży do akceptacji Zamawiającego koncepcję aranżacji pracowni rtg i rezonansu magnetycznego wraz z propozycją technologii medycznej.

  - Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy opracuje i przedłoży do akceptacji Zamawiającego pełnobranżowy projekt budowlany. Przedmiotowa dokumentacja zostanie przez Zamawiającego zweryfikowana 
z wniesieniem ewentualnych uwag w terminie 3 dni od jej otrzymania. Po akceptacji projektu Wykonawca w imieniu Zamawiającego niezwłocznie złoży do właściwego organu projekt budowlany z wnioskiem o wydanie pozwolenia na roboty budowlane.

  - Wykonawca w terminie 20 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlanego opracuje 
i przedłoży do akceptacji Zamawiającego projekt wykonawczy pełnobranżowy oraz specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Przedmiotowa dokumentacja zostanie przez Zamawiającego zweryfikowana 
z wniesieniem ewentualnych uwag w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

  - Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni od dnia otrzymania ewentualnych uwag Zamawiającego do ich wprowadzenia.

  - Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń zgodnie z załączonym PFU i opracowaną dokumentacją wykonawczą należy zakończyć nie później niż do 30.04.2017 r. Potwierdzeniem zakończenia przebudowy wraz 
z dostosowaniem pomieszczeń i uzyskaniem ewentualnego pozwolenia na użytkowanie będzie spisany bezusterkowy protokół wykonania III etapu nie później niż do dnia 14.06.2017 r.

- Gwarancja:

  - Wykonawca udziela gwarancji na dokumentację projektową i techniczną do chwili wygaśnięcia uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi przysługujących w stosunku do wykonanych robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej i technicznej.

  - Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej i technicznej.

  - Wykonawca udzieli rękojmi za wady w dokumentacji projektowej lub technicznej, która wygaśnie wobec niego wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności ostatniego wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektów 
i robót wykonanych na podstawie przedmiotowych opracowań projektowych.

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad dokumentacji projektowej lub technicznej niezwłocznie, 
a w przypadku, gdy ich nie usunie, poniesie koszty powstałej szkody.

  - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że roboty budowlane będą wykonane zgodnie z niniejszą umową, 
z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm. ) i obowiązujących norm oraz będzie wolny od jakichkolwiek wad i usterek.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej rękojmi za wady i 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz 60 miesięcznej rękojmi za wady i 60 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone materiały i urządzenia, z uwzględnieniem zużywalnych materiałów eksploatacyjnych od wymiany których uzależnione jest utrzymanie gwarancji. Strony postanawiają, że bieg terminu gwarancji jakości oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

  - Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot niniejszej umowy oraz za realizację wszystkich zobowiązań z niej wnikających, w tym także za części robót realizowane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.

  - W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do organizowania i wykonywania wszelkich przeglądów okresowych i czynności w zakresie konserwacji urządzeń i instalacji, zgodnie z wymaganiami ich producentów lub dostawców - na własny koszt i własnym staraniem.

  - W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek:

- w przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu niniejszej umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 godzin po otrzymaniu zawiadomienia o jej wystąpieniu lub od daty sporządzenia protokołu odbioru prac z usunięcia wad i usterek, o którym mowa w ust. 5.12 poniżej ( tryb awaryjny);

- w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego lub od daty sporządzenia protokołu odbioru prac z usunięcia wad i usterek, o którym mowa w ust. 5.12 poniżej, licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu ( tryb zwykły )lub też w przypadku niemożności wykonania naprawy 
z przyczyn technicznych (np. konieczność sprowadzenia części z zagranicy) lub innych, niezależnych od Wykonawcy w innym technicznie uzasadnionym terminie, o ile zostanie uzgodniony przez strony niniejszej umowy, ale nie dłuższym niż 10dni.

- w przypadku przedłużania się naprawy na czas powyżej dni 3, Zamawiający ma prawo zlecić badania 
w innej jednostce na koszt Wykonawcy w okresie trwania naprawy.

  - Zgłoszenia wad i usterek będą dokonywane przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 6 niniejszej umowy faksem na nr ………………………… lub drogą elektroniczną na adres …………………………………... Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia. W przypadku trybu awaryjnego dopuszcza się powiadomienie Wykonawcy drogą telefoniczną na nr ……………………………………..

  - O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 5.10 powyżej, Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż 3 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.

  - Istnienie wad i usterek strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin ich usunięcia zgodnie z ust. 5.9 lit. c powyżej, jeżeli termin podstawowy określony w ust. 5 lit. a i b powyżej będzie w danym przypadku niewystarczający do usunięcia wad i usterek.

  - W razie braku porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia wad i usterek Zamawiający wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia wad i usterek lub zleci ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty praw gwarancyjnych.

  - W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego stosownie do ust. 5.8 lub 5.9 powyżej terminu usunięcia stwierdzonych wad i usterek Zamawiający ma prawo, bez utraty praw gwarancyjnych, usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych obciążają Wykonawcę, w szczególności koszty przejazdów, transportu, zużytych materiałów i robocizny, w tym materiałów eksploatacyjnych.

  - Usunięcia wad i usterek uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac 
z usunięcia wad i usterek. Protokół będzie potwierdzał datę rzeczywistego usunięcia wad i usterek.

  - Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Do odpowiedzialności z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zawiadomić Wykonawcę o wadzie w ciągu miesiąca od dnia jej wykrycia.

  - W okresie usuwania wad i usterek Wykonawca będzie mógł używać w uzgodnieniu z Zamawiającym tylko taką część terenu budowy, która będzie mu potrzebna do prawidłowego wywiązywania się z postanowień niniejszej umowy.

  - Strony mogą zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności odrębne porozumienie w zakresie usuwania wad w trybie awaryjnym przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 4

Warunki transportu i magazynowania aparatu

- Protokolarny odbiór rezonansu (etap I) nastąpi do dnia 02.12.2016 r. w miejscu uzgodnionym przez Strony.

- Do czasu wykonania etapów II i III  Wykonawca na własne ryzyko wynajmie powierzchnię magazynową dostosowaną do przechowywania aparatu o którym mowa w ust. 1, znajdującą się w …………………………….. , ul. ……………………………………………………………..

- Wykonawca wykona:

a) transport sprzętu od producenta do miejsca magazynowania, o którym mowa powyżej,

b) transport sprzętu z miejsca magazynowania do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że magazyn opisany w ust. 2 spełnia wymagania producenta co do przechowywania zakupionego przez Zamawiającego sprzętu.

- Do czasu protokolarnego odbioru etapu III, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, zapewnia na terenie magazynu ochronę oraz ubezpieczenie od kradzieży i zniszczenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za urządzenie podczas transportu oraz w okresie magazynowania.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- protokół z odbioru magazynu i transportu do magazynu

- protokół z odbioru transportu z magazynu do siedziby zamawiającego i zdania magazynu

- Wykonawca zobowiązany jest użytkować wynajętą powierzchnię magazynową jedynie na cel przewidziany umową i zgodnie z warunkami określonymi przez Producenta aparatu.

- Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli wykonania umowy, szczególnie w zakresie podnajmowania pomieszczenia i sposobu jego użytkowania a także prawo bieżącego kontrolowania stanu technicznego i sanitarnego lokalu.

- Wykonawca zapewnia odpowiednie środki transportu do wykonania przedmiotu umowy.

- Transport obejmuje w szczególności załadunek, rozładunek, umieszczenie w magazynie, odpowiednie podłączenie 
w magazynie, ponowny załadunek oraz rozładunek w siedzibie Zamawiającego wraz z umiejscowieniem sprzętu 
w pomieszczeniach docelowych.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z transportem i magazynowaniem, 
a w szczególności podatek VAT, koszty energii elektrycznej, serwisu klimatyzacji, ochrony, ubezpieczenia, transportu i podłączenia przez wyspecjalizowany personel elementów składowych aparatu celem ich prawidłowego składowania.

- Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany protokół transportu z magazynu do siedziby Zamawiającego 
i zdania magazynu.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu Wynajmującemu przysługiwać będą odsetki w wysokości ustawowej.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia sprzętu opisanego w ust. 1 od ryzyk wszystkich na kwotę nie niższą niż wartość sprzętu opisaną w formularzu ofertowym  na czas do podpisania protokołu odbioru etapu III oraz franszyzę redukcyjną do 1000,00 zł i przedłożyć Zamawiającemu polisę potwierdzającą zawarcie ww. umowy w dniu podpisywania protokołu odbioru sprzętu (etap I) pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Wraz z instalacją i przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz 
z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896) (jeśli dotyczy).

§5

Podwykonawstwo

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu podwykonawcom (czy to w zakresie robót budowlanych, czy też dostawy lub usług) wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (nawet za zgodą Zamawiającego), ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych Wykonawców, którym zadanie powierzył.

- Przed powierzeniem części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca każdorazowo musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego oraz przedłożyć projekt umowy z Podwykonawcą.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo może złożyć sprzeciw lub zastrzeżenia do projektu umowy.

- Zamawiający zastrzega, że Wykonawca uprawniony jest do powierzenia Podwykonawcom wyłącznie wykonania części Przedmiotu Umowy wskazanej w ofercie Wykonawcy. W pozostałej części Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy siłami własnymi.

- Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z podwykonawcą do przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych może wnieść sprzeciw do takiej umowy.

- Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie o rozpoczęciu wykonywania prac przez każdego Podwykonawcę i o jego wejściu do Szpitala pod rygorem jego usunięcia ze Szpitala.

- W przypadku wprowadzania przez Wykonawcę zmian do umowy zawartej z podwykonawcą, zastosowanie mają przepisy ust. 6.

- Na 14 (czternaście) dni roboczych przed terminem zapłaty każdej faktury, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o nie zaleganiu przez Wykonawcę wobec nich z wymagalnymi płatnościami z tytułu realizacji powierzonej im części prac pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego bez możliwości wystąpienia przez Wykonawcę z jakimkolwiek roszczeniem do Zamawiającego.

- W przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa w ust. 6 powyżej, płatność faktury dla Wykonawcy zostaje wstrzymana do czasu przedłożenia tych oświadczeń. W przypadku jednak, gdy Wykonawca pozostaje 
w sporze z Podwykonawcą co do zapłaty za wykonane przez tego Podwykonawcę części prac i nie może uzyskać od Podwykonawcy oświadczeń, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy potwierdzającego wysokość spornej należności wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość tej należności. Po dostarczeniu takiego oświadczenia Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do ograniczenia wstrzymania płatności powyżej opisanej faktury jedynie do kwoty odpowiadającej spornej należności Wykonawcy z Podwykonawcą, określonej 
w oświadczeniu osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, chyba że załączone dokumenty budzą istotne wątpliwości lub są sprzeczne z wiedzą Zamawiającego o danym sporze.

- W przypadku powstania wymagalnych wierzytelności Podwykonawców w stosunku do Wykonawcy, 
a niezapłaconych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty należności bezpośrednio na rzecz Podwykonawców z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy, przy czym przed dokonaniem płatności Zamawiający winien zachować następujący tryb postępowania:

  - Zamawiający dokona uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy i wskaże Podwykonawców, na których rzecz zamierza dokonać płatności;

  - Wykonawca powinien w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia powiadomienia poinformować Zamawiającego, czy kwestionuje czy też uznaje wierzytelność Podwykonawcy, a w przypadku kwestionowania należności szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko i przedstawić Zamawiającemu niezbędną dokumentację w tym zakresie;

  - w przypadku, gdy Wykonawca uchybi obowiązkowi określonemu w punkcie b) powyżej, uznaje się, iż zaakceptował zapłatę na rzecz Podwykonawcy.

- Zapłata zrealizowana w powyższym trybie dla Podwykonawcy zwalnia Zamawiającego z zapłaty Ceny Umowy Wykonawcy w części zapłaconej Podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że będzie dokonywał terminowo wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony zgodnie ustalają, iż obowiązującą formą zapłaty przez Zamawiającego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy będzie wynagrodzenie dla Wykonawcy w wysokości łącznej…………………………………… zł ( słownie: …........................... złotych ) brutto, składające się z poniższych części:

- Rata  I (etap I) - wynagrodzenie obejmujące koszt aparatu brutto Wykonawcy w wysokości: ………………

- Rata II (etap II, III i IV) – wynagrodzenie obejmujące dostawę i instalację aparatu, adaptację pomieszczeń, szkolenie pracowników, transport i magazynowanie aparatu brutto Wykonawcy w wysokości: ………………………..

ustalone zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowiącą załącznik nr 1 (Formularz cenowy) do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest wiążące i niezmienne w zakresie czynników produkcji, tj. stawek, narzutów i cen jednostkowych.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur, po zakończeniu realizacji etapów dostawy opisanych w § 2 ust. 1 umowy:

- Rata I – po podpisaniu protokołu odbioru sprzętu;

- Rata  II – po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru  końcowego;

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać informacje o numerze umowy przetargowej, której dotyczy.

- Nazwy poszczególnych pozycji w treści faktury muszą ściśle odpowiadać nazwom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść poszczególnych faktur musi być uzgodniona z Zamawiającym.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie:

- Rata I - do 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, nie później niż do 31.12.2016 r.;

- Rata II - do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury w 3-miesięcznych równych ratach;

- Za datę zapłaty wynagrodzenia strony będą uznawać dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości  0,01% za każdy dzień opóźnienia. Powyższe odsetki wyczerpują wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu  opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez  Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

§ 7

Szkolenia

- Przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi sprzętu (potwierdzone wystawieniem imiennych certyfikatów) odbędzie się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż 23.06.2017 r.

- W okresie trwania gwarancji w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w paragrafie powyżej Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń przypominających, w tym zaawansowane szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy i techników w wymiarze min. 15 dni, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 8

Dostawa i montaż rezonansu

Gwarancja jakości – sprzęt medyczny

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 – miesięcznej gwarancji na cały dostarczony sprzęt (wszystkie składowe), zgodnie z warunkami zawartymi w ofercie przetargowej Wykonawcy.

- Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, liczony będzie od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego– odbiór prac instalacyjnych sprzętu oraz wyposażenia wraz z uruchomieniem aparatury i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie pracowni i sprzętu oraz po przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 - rejestrowanie pisemnego zgłoszenia o awarii pod numerem fax………….. lub e-mail …………………. Poza tymi terminami Wykonawca zapewnia kontakt telefoniczny z inżynierem pod nr tel ………………… oraz ………………………………..

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego w sposób analogiczny do sposobu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego na nr faxu 71- 733 11 16, lub e-mail dsz@usk.wroc.pl, o terminie przyjazdu serwisu.

- Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii aparatury, uzgodnienia terminu przyjazdu serwisantów oraz podpisywania raportów serwisowych:

- Lekarz dyżurny Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

- Technik Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

- Kierownik Działu Utrzymania Obiektu

- Pracownik Działu Utrzymania Obiektu

- Pracownik Działu Teleinformatyki

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia.

- Wykonawca każdorazowo zapewni serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania sprzętu, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu każdorazowej usługi, sporządzić raport serwisowy, jego kopię potwierdzoną przez Użytkownika przekazać do Działu Utrzymania Obiektu, (nr faxu 71- 733 11 16, lub e-mail dsz@usk.wroc.pl), dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia, w przypadku przeglądu technicznego wydać orzeczenia o sprawności urządzeń (certyfikat) - oryginał dostarczony w terminie 14 dni od daty wykonania przeglądu technicznego do Działu Utrzymania Obiektu.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 powyżej w okresie gwarancji począwszy od dnia podpisania protokołu końcowego Wykonawca będzie wykonywał przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu wraz z wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu, lecz nie rzadziej niż cztery razy 
w roku w przypadku rezonansu magnetycznego oraz nie rzadziej niż raz w roku w przypadku pozostałego sprzętu dostarczonego w ramach umowy, potwierdzone każdorazowo wystawieniem raportu z wyszczególnieniem czynności przeglądowych i wpisem w paszporcie technicznym. Datę wykonania przeglądu należy każdorazowo uzgodnić z pracownikiem Działu Utrzymania Obiektu. W przypadku rezonansu magnetycznego Wykonawca ma obowiązek przedstawić harmonogram planowanych przeglądów na pierwszy rok pracy aparatu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu końcowego. W kolejnych latach pracy aparatu Wykonawca ma obowiązek przedstawić harmonogram przeglądów na następny rok do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego.

- Wszelkie awarie sprzętu będą przez Wykonawcę usuwane niezwłoczne, nie później jednak niż w terminie 72 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku przedłużania się naprawy na czas powyżej dni 3, Zamawiający ma prawo zlecić badania w innej jednostce na koszt Wykonawcy w okresie trwania naprawy.

- W przypadku niezrealizowania naprawy w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, ma on prawo, bez utraty uprawnień gwarancyjnych, zlecić ich usunięcie innemu serwisowi, na koszt Wykonawcy.

- Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych obciążają Wykonawcę, w szczególności koszty przejazdów, transportu, zużytych materiałów, wszystkich części zamiennych i robocizny.

- Usunięcie awarii sprzętu uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony raportu serwisowego naprawy gwarancyjnej, który będzie potwierdzał datę rzeczywistego usunięcia awarii.

- Niesprawność sprzętu, liczona od dnia zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego do dnia jej usunięcia przez Wykonawcę, związana z koniecznością naprawy sprzętu każdorazowo automatycznie przedłuża termin obowiązującej gwarancji o cały okres niesprawności sprzętu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość jedynie trzykrotnego wystąpienia tej samej usterki sprzętu (o takich samych objawach) powodującej utratę pełnej funkcjonalności sprzętu w okresie obowiązywania gwarancji. W przypadku czwartego wystąpienia tej samej usterki, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonej części składowej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia.

- Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych do sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy przez okres 10 lat po upływie okresu gwarancji. Zamawiający będzie mógł w okresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym zakupywać części bez konieczności opłacania usługi serwisowej.

- Serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez…………………………………………………………………………..

- W przypadku zaistnienia wady istotnej, tj. takiej, której koszt naprawy przekroczy 60% wartości rzeczy lub uniemożliwiającej pełną naprawę rzeczy, Wykonawca wymieni cały przedmiot umowy na nowy w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wady.  Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji przysługują  uprawnienia z tytułu rękojmi. Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie równym udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Niezgodność sprzętu z wymogami SIWZ

- Jeżeli w okresie 6 lat od daty zakupu sprzętu dojdzie gdziekolwiek do incydentu medycznego w postaci wadliwego działania albo pogorszenia cech lub działania sprzętu, które mogą lub mogły bezpośrednio lub pośrednio doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta skutkującego wprowadzeniem przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wycofania 
z obrotu lub z używania sprzętu będącego przedmiotem dostawy, Wykonawca zobowiązany jest, na czas zakazu, zapewnić w ciągu 30 dni ( licząc od daty wydania decyzji o wycofaniu z obrotu lub z używania sprzętu będącego przedmiotem dostawy ) sprawny sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach techniczno – użytkowych 
i w liczbie odpowiadającej wycofanym z użycia sprzętom.

- W przypadku zaistnienia konieczności wymiany podzespołów, modyfikacji technicznych czy napraw, których dokonanie stałoby się warunkiem dopuszczenia do eksploatacji sprzętu (po wydaniu decyzji o wycofaniu z obrotu lub z używania sprzętu będącego przedmiotem dostawy, o której mowa w ust. 1 powyżej), Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić je na swój koszt, a sprzęt objąć nową gwarancją lub wymienić na nowy (dopuszczony do eksploatacji).

- W przypadku, gdy decyzja o wycofaniu z obrotu lub z używania sprzętu będącego przedmiotem dostawy stanie się ostateczna, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na nowy dopuszczony do używania lub dokonać zwrotu całości zapłaconego przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wycofaniu z obrotu lub z używania sprzętu będącego przedmiotem dostawy stanie się ostateczna.

§ 10

Odstąpienie od umowy

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w przypadku opóźnienia w dostawie sprzętu przekraczającego 3 dni w stosunku do terminu, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w przypadku stwierdzenia i wpisania zastrzeżeń do protokołu odbioru z instalacji i uruchomienia o którym mowa w § 2 ust.1.3 etap III , że dostarczony sprzęt nie odpowiada specyfikacji technicznej (opis przedmiotu zamówienia) określonej przez Zamawiającego. Odstąpienie może wówczas nastąpić, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 2 dni roboczych od daty wpisania zastrzeżeń do protokołu, z zastrzeżeniem, ze nie później niż do dnia 29.06.2017 r.

  - Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający może wykonać do 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w  ust.2.

  - W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego wobec stwierdzenia, że dostarczony sprzęt nie odpowiada parametrom zawartym w ofercie Wykonawcy, Zamawiający dokona zwrotu sprzętu Wykonawcy na koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, a Wykonawca zwróci Zamawiającemu całość zapłaconego przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a niniejszej umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty postawienia sprzętu do dyspozycji Wykonawcy.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W  takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nieotrzymania dotacji od Ministra Zdrowia na zakup przedmiotu zamówienia lub też otrzymania dotacji w niewystarczającej wysokości.

§ 11

Kary umowne

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy na jakimkolwiek etapie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, oraz w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy (§2 ust. 3 
i §10 ust. 1-4)  lub rozwiązania umowy zgodnie z ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku nieotrzymania lub utraty dotacji przyznanej Zamawiającemu przez Ministra Zdrowia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości utraconej dotacji niezależnie od zapisów zawartych w ust. 1.

- Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w dostarczeniu urządzenia - w wysokości 5% wartości łącznej wynagrodzenia Wykonawcy 	brutto określonego w § 6 ust. 1 a niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usuwaniu awarii w okresie gwarancyjnym w terminie wskazanym w § 8 - w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 6 ust. 1a umowy za każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w wykonaniu etapu II lub III w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 – w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia

- za opóźnienie w usuwaniu usterek robót etapu II lub III wskazanych w § 3 ust. 5.9 i następne – w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia

- za opóźnienie w wykonaniu planowanego przeglądu okresowego o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odstąpienia na podstawie § 10 ust. 5 i 6.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

- Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy i opóźnia się z zakończeniem któregokolwiek 
z etapów  3 dni od daty wskazanej w § 2 ust. 1

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem, w tym zwłaszcza prowadzi roboty w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż., niezgodnie z najnowszą praktyką inżynierską, obowiązującymi normami i prawem polskim;

- Wykonawca w terminie nie przedłoży polis ubezpieczenia wskazanych w § 3 ust. 2.8 lub § 4 ust. 14 lub §12

- stwierdzono brak prawidłowego zabezpieczenia placu budowy;

- Wykonawca nie uzyska pozytywnego pozwolenia na budowę lub użytkowanie;

- Wykonawca stosuje przy realizacji przedmiotu Umowy materiały i urządzenia nie posiadające wymaganych przez obowiązujące przepisy – atestów, certyfikatów itp. oraz  uprzednio niezatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie przekaże dokumentów określonych w § 4 ust. 15 umowy, dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

§ 12

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot umowy oraz posiadania mienia, za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy a zgłoszone w terminach ustawowo przewidzianych - z sumą gwarancyjną nie niższą niż 8.000.000 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia. Dopuszcza się przyjęcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot umowy oraz posiadania mienia, za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy a zgłoszone w okresie ubezpieczenia pod warunkiem, iż Wykonawca odnawiać będzie taką umowę ubezpieczenia przez okres co najmniej 3 lat po zakończeniu niniejszej umowy.

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spełniać będzie następujące warunki:

- ubezpieczenie obejmować będzie odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,

- ubezpieczenie obejmować będzie szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa,

- w przypadku wprowadzenia do obrotu w ramach realizacji niniejszej umowy produktów, za których wprowadzenie do obrotu w świetle obowiązujących przepisów wykonawca ponosi odpowiedzialność - ubezpieczenie obejmować będzie odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu,

- ubezpieczenie obejmować będzie szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa,

- Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w postaci straty rzeczywistej, jak i utraconych korzyści, 
a także należne zadośćuczynienie,

- Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody poniesione przez pracowników Wykonawcy zaangażowanych w realizację Umowy(dopuszczalny podlimit odpowiedzialności dla szkód poniesionych przez pracowników w wysokości 200.000 zł) .

- ubezpieczenie obejmować będzie szkody z tytułu prowadzonej działalności obejmującej usługi projektowania - dopuszczony podlimit nie niższy niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden  milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

- ubezpieczenie obejmować będzie szkody z tytułu prowadzenia prac budowlano-montażowych - dopuszczony podlimit nie niższy niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden  milion złotych) na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

- ubezpieczenie obejmować będzie odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z pracami rozbiórkowymi - dopuszczony podlimit nie niższy niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden  milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

- ubezpieczenie obejmować będzie odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywanych prac - dopuszczony podlimit nie niższy niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden  milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

- ubezpieczenie obejmować będzie odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub osłabieniem elementów nośnych - dopuszczony podlimit nie niższy niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden  milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

- ubezpieczenie obejmować będzie szkody wynikłe z wadliwego wykonania przedmiotu umowy, w tym po przekazaniu przedmiotu umowy,

- ubezpieczenie obejmować będzie szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Wykonawcę,

- w przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem podwykonawców ubezpieczenie obejmować będzie także szkody wyrządzone przez podwykonawców,

- Udział własny/franszyza redukcyjna mający zastosowanie wyłącznie do szkód rzeczowych, winien być ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie większy niż 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie dopuszcza się wprowadzania procentowego udziału własnego / franszyzy redukcyjnej.

- nie dopuszcza się stosowania ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela poniżej wymaganej minimalnej sumy gwarancyjnej w stosunku do wymaganego zakresu ubezpieczenia określonego powyżej, za wyjątkiem wyraźnie dopuszczonych podlimitów.

- Ewentualne odstępstwa od warunków ubezpieczenia określonych powyżej w ust. 1 możliwe będą wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym, w przypadku gdy odstępstwa te nie wpłyną znacząco na zakres ochrony ubezpieczeniowej, a także w razie wystąpienia ważnych powodów.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej wraz 
z potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności ratalnej wymagalnych rat składek) przed podpisaniem niniejszej umowy. Do dowodu ubezpieczenia Wykonawca na żądanie Zamawiającego dołączy ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy stanowiący podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia (jeżeli taki występuje). W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na kolejny okres, a na żądanie Zamawiającego także ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy stanowiący podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia (jeżeli taki występuje) - nie później niż na 3 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku umowy ubezpieczenia dopuszczającej zgłaszanie roszczeń w okresie ubezpieczenia wymóg ten obowiązuje w okresie co najmniej 3 lat po zakończeniu niniejszej umowy.

- W przypadku ratalnej płatności składki za ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód zapłaty każdej kolejnej raty składki, najpóźniej w terminie 3 dni przed upływem jej płatności.

- Wykonawca dostarczy przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami (bez opłat i składek ubezpieczeniowych), potwierdzające, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacane. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy umów ubezpieczenia (polis) lub nie zapewni ich ciągłości w okresie trwania przedmiotowej  umowy Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy w trybie wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy pisemne zaświadczenie sporządzone przez ubezpieczyciela udzielającego ochrony w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, o aktualnej wysokości sumy gwarancyjnej oraz o zdarzeniach, wskutek których suma gwarancyjna uległa lub może ulec pomniejszeniu lub wyczerpaniu. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do uzyskania informacji wskazanych w zdaniu poprzednim bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń ubezpieczającego Wykonawcę. Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych na warunkach wszystkich ryzyk, na sumę ubezpieczenia równą wartości brutto wynagrodzenia 
z tytułu prac budowlano - montażowych, o którym mowa w § 6 ust. 1; litera b niniejszej umowy, tj. …….. Ubezpieczenie obejmować powinno także sprzęt, narzędzia i wyposażenie związane bezpośrednio 
z wykonywaniem robót oraz zaplecze budowy.

- Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych będzie obejmowało jako współubezpieczonych Zamawiającego, przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcę, Podwykonawców i innych realizujących kontrakt.

- Szczegółowe warunki ochrony ubezpieczeniowej oraz sumy ubezpieczenia, w tym zakres ochrony ubezpieczeniowej, wysokość podlimitów oraz franszyz / udziałów własnych podlegają akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej wraz 
z potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności ratalnej wymagalnych rat składek) przed rozpoczęciem prac budowlano-montażowych. Przystąpienie do prac budowlano - montażowych możliwe będzie po akceptacji umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego.

- W przypadku ratalnej płatności składki za ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 8 powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód zapłaty każdej kolejnej raty składki, najpóźniej w terminie 3 dni przed upływem jej płatności.

- Nie wywiązanie się z obowiązków opisanych w ust. 8- 11 upoważnia Zamawiającego do zawarcia wymaganego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Koszt zawarcia ubezpieczenia Zamawiający będzie mógł potrącić 
z wynagrodzenia Wykonawcy, a jeżeli nie będzie to możliwe Wykonawca zwróci te koszty Zamawiającemu 
w terminie 7 dni od wystąpienia z żądaniem zapłaty. Ubezpieczenie rezonansu magnetycznego w okresie składowania w magazynie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia rezonansu magnetycznego 
w okresie jego składowania w wynajętym magazynie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia na sumę ubezpieczenia odpowiadającej wartości odtworzeniowej urządzenia.

- Szczegółowe warunki ochrony ubezpieczeniowej, w tym zakres ochrony ubezpieczeniowej, wysokość ewentualnych podlimitów oraz franszyz / udziałów własnych podlegają akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 14 powyżej wraz 
z potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności ratalnej wymagalnych rat składek) przed złożeniem urządzenia do magazynu. Przystąpienie do składowania możliwe będzie po akceptacji umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego.

- W przypadku ratalnej płatności składki za ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 14 powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód zapłaty każdej kolejnej raty składki, najpóźniej w terminie 3 dni przed upływem jej płatności.

- Nie wywiązanie się z obowiązków opisanych w ust. 13-16 upoważnia Zamawiającego do zawarcia wymaganego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Koszt zawarcia ubezpieczenia Zamawiający będzie mógł potrącić 
z wynagrodzenia Wykonawcy, a jeżeli nie będzie to możliwe Wykonawca zwróci te koszty Zamawiającemu 
w terminie 7 dni od wystąpienia z żądaniem zapłaty. Ubezpieczenie rezonansu magnetycznego w transporcie

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia ładunku w transporcie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (do magazynu oraz z magazynu do siedziby Zamawiającego), z rozszerzeniem 
o szkody powstałe przy załadunku i wyładunku.

- Szczegółowe warunki ochrony ubezpieczeniowej, w tym zakres ochrony ubezpieczeniowej, wysokość ewentualnych podlimitów oraz franszyz / udziałów własnych podlegają akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 19 powyżej wraz 
z potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności ratalnej wymagalnych rat składek) przed rozpoczęciem transportu. Przystąpienie do transportu możliwe będzie po akceptacji umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego.

- W przypadku ratalnej płatności składki za ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 19 powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód zapłaty każdej kolejnej raty składki, najpóźniej w terminie 3 dni przed upływem jej płatności.

- Nie wywiązanie się z obowiązków opisanych w ust. 19 - 22 upoważnia Zamawiającego do zawarcia wymaganego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Koszt zawarcia ubezpieczenia Zamawiający będzie mógł potrącić 
z wynagrodzenia Wykonawcy, a jeżeli nie będzie to możliwe Wykonawca zwróci te koszty Zamawiającemu 
w terminie 7 dni od wystąpienia z żądaniem zapłaty.

§ 13

Ochrona danych i prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 153 póz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

- Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie w/w zobowiązań, w szczególności przez swoich pracowników i podwykonawców.

- Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu prac i usług będących przedmiotem umowy lub odstąpieniu od niniejszej umowy lub jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron Wykonawca jest zobowiązany do ich protokolarnego zwrotu.

- Wykonawca, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z póz. zm.), przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do: dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz innej dokumentacji lub innych rozwiązań stworzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy (zwanych dalej „Utworami") z chwilą zapłaty wynagrodzenia.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich do każdego z Utworów nastąpi każdorazowo z chwilą ich dostarczenia Zamawiającemu i będzie obejmowało zakresy i pola eksploatacji obejmujące w szczególności:

- utrwalanie na wszelkich znanych nośnikach,

- zwielokrotnianie za pomocą wszystkich znanych technik, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz cyfrową,

- wprowadzanie do pamięci komputera, w tym także wprowadzanie, przesyłanie i udostępnianie za pomocą sieci komputerowych, w tym sieci Internet.

  - Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów na polach eksploatacji określonych w ust. 5 powyżej.

§ 14

Zmiany umowy

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego,  jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 144 ust.1-1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

- zaprzestania wytwarzania przez producenta  asortymentu objętego umową,

- wygaśnięcia świadectwa rejestracji,

- przedłożenia przez wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego.

- Zmiana, o której mowa w ust. 3, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik: będzie spełniał wszystkie wymagania zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie  znajdował zastosowanie co najmniej 
w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową,

- Zmiany, o których mowa wyżej mogą dotyczyć nadto sposobu  konfekcjonowania asortymentu.

- Dopuszcza się również zmianę umowy w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej lub innych nieprzewidzianych okoliczności niezawinionych przez żadną ze Stron, 
a mających wpływ na wykonanie umowy,

- konieczności zastosowania nieprzewidzianych przez Zamawiającego zmian technicznych lub technologicznych wynikających m.in. ze stanu budynku, jego instalacji lub też koniecznych z uwagi na zabezpieczenie budynku lub bezpieczeństwo osób w nim przebywających,

- konieczności wydania lub zmiany decyzji organów administracyjnych związanych z przedmiotem zamówienia.

- zmiany umowy dotacyjnej, mającej wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym m.in. zmiany terminów, zmiany wysokości dotacji,

- konieczność zmiany Podwykonawcy wskazanego w ofercie, pod warunkiem spełnienia przez niego wszystkich wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W  takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto tj. ………………………. zł ( słownie: …........ złotych ), najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy, które będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy w formie………………………………………………..

- Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni aby zobowiązania wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne i bezwarunkowe oraz aby zabezpieczenie wykonania niniejszej Umowy było ważne i wykonalne oraz pozostawało w dyspozycji Zamawiającego do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione, przy zachowaniu odpowiednich mechanizmów przedłużających okresy obowiązywania tego zabezpieczenia na wypadek przedłużenia okresu wykonywania niniejszej umowy lub okresu rękojmi i gwarancji. Ponadto, w przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania niniejszej umowy w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni, aby kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, na podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania niniejszej umowy w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. Pozostałą część zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 15 dni od daty zakończenia najdłuższego okresu rękojmi za wady, pod warunkiem prawidłowego wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków z tytułu rękojmi oraz gwarancji.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca dostarczy je i będzie utrzymywał w wysokości określonej w niniejszej klauzuli na okres do upływu 30 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Na okres po upłynięciu tego terminu, do upływu 15 dni od zakończenia najdłuższego okresu rękojmi, Wykonawca dostarczy zabezpieczenie wykonania niniejszej umowy w wysokości 30% tej kwoty.

- W przypadku przedłużenia okresu wykonywania niniejszej umowy lub przedłużenia okresu rękojmi lub gwarancji Wykonawca na 45 dni przed upływem okresu ważności gwarancji przedstawi Zamawiającemu gwarancję na następny okres lub będzie przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu usunięcia wszystkich wad. Brak udzielenia gwarancji należytego wykonania niniejszej umowy na następny okres uprawnia Zamawiającego do żądania wypłaty obowiązującej gwarancji.

- Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu rękojmi przewyższa wartość zabezpieczenia złożonego przez Wykonawcę, Zmawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych niezależnie od wysokości zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy w czasie obowiązywania niniejszej umowy lub w okresie rękojmi lub gwarancji podmiot udzielający gwarancję nie jest zdolny do dotrzymania swoich zobowiązań wynikających z gwarancji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia nowej gwarancji na tych samych warunkach co poprzednia. Jeśli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy.

- W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanych kwot.

§ 16

Osoby odpowiedzialne

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu niniejszej umowy i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………………………………………..

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu niniejszej umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest …………………………………………………………………………………….

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie stanowi zmiany niniejszej umowy, przez co nie wymaga dla swojej ważności formy aneksu do umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną.

§ 17

Postanowienia końcowe

- W czasie trwania niniejszej umowy oraz w okresie gwarancji strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o zmianie ich danych wskazanych w komparycji niniejszej umowy pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowe dane za skutecznie doręczoną

- Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z nią związane, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego, sądowi powszechnemu.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron w formie aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności i na zasadach wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. ).

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie kwoty, które na podstawie postanowień niniejszej umowy Wykonawca powinien zwrócić Zamawiającemu mogą być kompensowane z wynagrodzeniem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania poufności i tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres gwarancji a także po ich zakończeniu.

- Wykonawca powstrzyma się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywania niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz oferta Wykonawcy, a także przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( t.j. Dz. U.z 2016, poz. 380 z późn. zm. ).

- Wszystkie dokumenty wymienione w treści niniejszej umowy, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                                             ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 – Specyfikacja Techniczna aparatu (OPZ)

Załącznik nr 7 – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

Formularz oferty (Rozdział III SIWZ)

ROZDZIAŁ III           FORMULARZ OFERTY

……………………, dnia ……………………

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ......................................................................................................................................

Siedziba: .......................................................................................................................

Numer telefonu firmy :................................ Numer Faxu firmy….................................

Adres (kontaktowy) poczty elektronicznej: ..................................................................

Strona internetowa: ......................................................................................................

Numer NIP ............................................           Numer REGON .....................................

Bank i numer konta ......................................................................................................

Osoba do kontaktu z Zamawiającym, nr telefonu : .......................................................

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, ogłoszonym przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 na:

Dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz 
z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

USK/DZP/PN-190/2016

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wartość całej oferty brutto: ……………………………………………………………...

Słownie: ………………………………………………………………………………….

Jednocześnie oświadczamy, że:

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie:

- Rata I - płatna w terminie – ………… (min. 60 dni) od daty dostawy nie później niż do 31.12.2016 r.

- Rata II  - płatność  w terminie – ………… (min. 30 dni) daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury w 3-miesięcznych równych ratach

- okres stałości cen netto – cały okres obowiązywania umowy.

- Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia i  nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Akceptujemy zawarty w SIWZ wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami * / z udziałem podwykonawców* (właściwe podkreślić).

- Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia (należy wskazać firmy podwykonawców poniżej)

.................................................................................................................................................

( wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Wadium w kwocie ………………………………zł zostało wniesione w dniu ……………………. w formie ……………………………………………

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297  ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zmianami /.

- Załącznikami do niniejszej oferty są :

(1) .......................................

(2) .......................................

……..……………………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)

FORMULARZ  CENOWY 				 			ZAŁĄCZNIK NR 1

Zestawienie asortymentowo- cenowe przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa | Nr katalogowy | Wartość netto [zł] | Stawka Vat | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa rezonansu magnetycznego z podstawową gwarancją 60 miesięcy |  |  |  |  |
| 2 | Koszt instalacji sprzętu |  |  |  |  |
| 3 | Koszt szkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu |  |  |  |  |
| 4 | Koszt adaptacji pomieszczeń |  |  |  |  |
| 5 | Koszty magazynowania |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

ROZDZIAŁ IV -  OŚWIADCZENIA

# ZAŁĄCZNIK NR 3

................................................                                           		................ dn. ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, w imieniu firmy……………………………………………., że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

# ZAŁĄCZNIK NR 4

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [192-346049], data [05.10.2016 r.], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | USK/DZP/PN-190/2016 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja ( lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

(: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

# ZAŁĄCZNIK NR 6    do SIWZ

...............................................................                                              	................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Wykaz dostaw a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy  zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, co najmniej dwóch zamówień, z których:

- każde obejmowało: dostawę, montaż/instalację i uruchomienie rezonansu magnetycznego o natężeniu pola co najmniej 1,5 T, oraz

- co najmniej jedno z nich obejmowało roboty polegające na przystosowaniu pomieszczeń na potrzeby montażu i pracy rezonansu magnetycznego (tj. co najmniej pomieszczenia, w którym został zamontowany rezonans.)

| Lp. | Przedmiot zadań | Podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane | Wartość brutto | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu załączamy dokumenty potwierdzające, że ujęte w wykazie zamówienia zostały wykonane należycie.

.....................................

(miejsce, data)							…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.