Sygn. USK/DZP/PN-217/2016	                                                        	Wrocław, 2016-11-24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz  z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Znak sprawy USK/DZP/PN-217/2016

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

- Zamawiający w punkcie 5.4 Załącznika nr 2 do SIWZ wymaga zaoferowania: Podstawy cewki do badania głowy lub dodatkowej cewki do badań głowy umożliwiającej przygotowanie drugiego Pacjenta na dodatkowym blacie stołu lub dodatkowym stole Pacjenta (wymaganym w pkt. 6.3 )  zapewniającej płynną pracę pracowni MR.

Punkt 6.3., który przywołuje Zamawiający, traktuje o funkcjonalności cewki do badania głowy, a nie o dodatkowym blacie stołu lub dodatkowym stole Pacjenta. Wymóg zaoferowania dodatkowego blatu stołu lub dodatkowego stołu Pacjenta obowiązywał w poprzedniej edycji przetargu na system MR, nie jest natomiast wymagany w obecnej edycji. Zatem, naszym zdaniem, wymóg z punktu 5.4 jest w chwili obecnej niezasadny i został umieszczony prawdopodobnie przez pomyłkę.

Czy w związku z powyższym, Zamawiający dokona korekty wymagań i usunie punkt 5.4?

Odp. Tak, zamawiający usuwa punkt 5.4. Wymóg z punktu 5.4 jest w chwili obecnej niezasadny i został umieszczony przez pomyłkę.

- Zamawiający w punkcie 5.10 Załącznika nr 2 do SIWZ wymaga zaoferowania: Dedykowanej osobnej wielokanałowej cewki sztywnej (lub zestawu cewek) do badania tułowia oraz badań kardiologicznych noworodków i małych dzieci, pozwalającej na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET -  zgodnie z nomenklaturą producenta) lub cewki (lub zestawu cewek) dedykowanej do badań kardiologicznych noworodków i małych dzieci, umożliwiającej też badania tułowia noworodków i małych dzieci, pozwalającej na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET -  zgodnie z nomenklaturą producenta), innej niż wszystkie wymienione cewki w punktach od 5.1 do 5.9. oraz od 5.11 do 5.22. Wyżej wymienione cewki z dedykowanym zestawem akcesoriów do pozycjonowania noworodków i małych dzieci.

Rozwiązanie, które oferuje nasza firma, zawiera cewkę, inną niż wszystkie wymienione cewki w punktach od 5.1 do 5.9. oraz od 5.11 do 5.22, do badań kardiologicznych noworodków i małych dzieci, umożliwiającej też badania tułowia noworodków i małych dzieci współpracującą z cewką wbudowaną w stół pacjenta (a więc wykorzystywaną także podczas innych badań, przykładowo jak dla punktów 5.5, 5.6).

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna takie rozwiązanie za spełniające wymóg zawarty w punkcie 5.10.

Odp. TAK

- Zamawiający w punkcie 12 Załącznika nr 2 do SIWZ stawia wymaganie dotyczące SYSTEMU KONSOL DIAGNOSTYCZNYCH. Jednocześnie w punkcie 12.2. zawarł następujące wymaganie: Jednoczasowy dostęp do  aplikacji klinicznych z punktów 12.27-12.36 oraz 12.40-12.46 oraz 12.50-12.52  ze wszystkich (minimum 5) stanowisk pracy bez spowolnienia pracy i ograniczeń licencyjnych;

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnione wymaganie, jeżeli wymagania zawarte w punktach: 12.37 – 12.39 oraz 12.47 – 12.49 zostaną spełnione przez oddzielną, typu stand-alone, dedykowaną konsolę lekarską zapewniająca zdalny dostęp do niej 1 użytkownika, oferująca wszystkie założenia Zamawiającego, dotyczące postprocessingu badań MR wymienionych w punktach 12.26 – 12.52.

Odp. Tak, zgodnie z SIWZ.

- Zamawiający w obecnej fazie projektu znacznie uprościł sposób oceny parametrów technicznych aparatów. Uważamy, iż w zaistniałej sytuacji wszystkie oceniane parametry są ważne dla Zamawiającego. Ponieważ jest ich tylko kilkanaście, czy nie właściwym byłoby jednakowe punktowanie ich wszystkich ?

Wnosimy o przyznawanie w każdym z parametrów punktowanych po 15pkt.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

- Zamawiający w punktach 2.14-2.17 Załącznika nr 2 SIWZ stawia wymagania oraz zamierza premiować wartości homogeniczności pola magnetycznego dla kuli o średnicach odpowiednio of 10 do 40 cm. Jednocześnie Zamawiający w punktach 10.2. oraz 10.3. stawia wymagania dotyczące maksymalnego pola widzenia FOV, przekraczającego wartość 40 cm. Im lepszy magnes systemu MR, tym uzyskana wartość jednorodności lepsza. Powszechnie wiadomo, że trudniej jest uzyskać odpowiednio wysoką jednorodność pola magnetycznego dla większych średnic, szczególnie w magnesach o szerokim otworze gantry magnesu. Porównanie danych właśnie dla większych średnic (zbliżonych do wymiarów maksymalnego FOV) prawdopodobnie mogłoby Zamawiającemu dać wiele istotnych informacji i pozwolić dokonać właściwego wyboru. Naszym zdaniem premiowanie zamieszczone w punktach 2.14-2.17 należałoby rozszerzyć i uzupełnić, o zapis odnoszący się do homogeniczności pola magnetycznego w kuli o średnicy 50 cm (w kuli, lub przynajmniej w osi z). Pozwoli to Zamawiającemu na premiowanie i w efekcie otrzymanie rozwiązań obiektywnie najlepszych.

Czy w celu otrzymania rozwiązań obiektywnie najlepszych, Zamawiający uzupełni zapisy w Załączniku nr 2, przykładowo o następujący:

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.18 | Homogeniczność pola (wartość typowa w ppm mierzona metodą VRMS) zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta, w kuli o średnicy 50 cm, ≤ 2,5 ppm | TAK/NIE |  | TAK - 15 pkt., NIE 0 pkt., |

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych