Sygn. USK/DZP/PN-217/2016	                                                        	Wrocław, 2016-11-24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz  z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Znak sprawy USK/DZP/PN-217/2016

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

- Dotyczy Rozdział II wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią:  „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Rozdział II wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Rozdział II wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym  wyłącznie z wykonywaniem  óty jest formularzem cenowym.niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia  usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw gwarancyjnych.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Rozdział II wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a)  przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2.  Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3.   Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4.    W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu  proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5.  Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6.    Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7.   Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Rozdział II wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?  Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Rozdział II wzór umowy par. 3 ust. 5.13

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu z w/w punktu na:

W razie braku porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia wad i usterek Zamawiający wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia wad i usterek i w przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu zleci ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty praw gwarancyjnych.

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Rozdział II wzór umowy par. 6 ust. 6 b)

Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie płatności np. w postaci zastawu rejestrowego na sprzęcie?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Rozdział II wzór umowy par. 11 ust. 6

Prosimy Zamawiającego o wskazanie konkretnych terminów na otrzymanie dotacji oraz terminu na wykonanie prawa do odstąpienia od umowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Rozdział II wzór umowy par. 12 ust. 3 p. a, d, e

Prosimy Zamawiającego o obniżenie kar umownych za opóźnienia zawarte w w/w punktach do wysokości 0,5% wartości łącznej wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień opóźnienia.

Odp. Zamawiający zmienia zapisy paragrafu 12 ust. 3 w zakresie:

d) za opóźnienie w wykonaniu etapu II lub III w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy pomniejszonego o koszt urządzenia i koszt obsługi serwisowej.

e) za opóźnienie w usuwaniu usterek robót etapu II lub III wskazanych w § 3 ust. 5.9 i następne – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy pomniejszonego o koszt urządzenia i koszt obsługi serwisowej.

W załączeniu poprawiony wzór umowy z naniesionymi zmianami.

- Dotyczy Zał. 1- formularz cenowy

Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzanej na kwoty  netto i brutto należy podać odpowiednio wartośc netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT?

Odp. W kolumnie – Stawka VAT należy podać jakie stawki zostały zastosowane i wykazać łączną cenę brutto.

- Dotyczy SIWZ 7.7.5

Czy Zamawiający zaakceptuje załączenie oświadczenia dla wyrobu medycznego, który nie był jeszcze wprowadzony na teren RP? W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie dysponował formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia/Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych, gdyż zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20.05.2010r. – art. 58 ust. 3 ma 7 dni na powiadomienie Prezesa Urzędu (…) od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na teren RP. Obecny zapis narusza konkurencję i równe traktowanie.

Odp. Tak, Zamawiający akceptuje załączenie oświadczenia dla wyrobu medycznego, który nie był jeszcze wprowadzony na teren RP. Dla takiego wyrobu medycznego Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę formularza Powiadomienia/Zgłoszenia/Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20.05.2010r. i przedstawienia Zamawiającemu jego kopii w terminie 7 dni od daty jego złożenia.

- Dotyczy SIWZ 7.7.1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga potwierdzenia w materiałach informacyjnych wyłącznie parametrów technicznych, m.in. z wyłączeniem potwierdzania w dodatkowych materiałach p. 13-18 (wymagania dodatkowe, szkolenia itp.)

Odp. Tak, Zamawiający wymaga potwierdzenia w materiałach informacyjnych wyłącznie wymaganych parametrów technicznych oferowanego sprzętu, zawartych w załączniku nr 2, także ujętego w p. 18. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia w dodatkowych materiałach zapisów dotyczących wymagań dodatkowych i szkoleń.

- Dotyczy SIWZ 7.7.1

Czy Zamawiający dopuszcza załączenie oświadczeń Producenta lub Wykonawcy na potwierdzenie wymaganych parametrów sprzętu medycznego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza w p. 13-17 załącznika nr 2.

- Dotyczy SIWZ 7.7.1, Zał. 2

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga potwierdzania parametrów technicznych i zaznaczenia ich w załączniku nr 2 (specyfikacji technicznej), a nie w zał. 1, który jest formularzem cenowym.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga potwierdzania parametrów technicznych i zaznaczenia ich w załączniku nr 2 (specyfikacji technicznej).

- Dotyczy SIWZ 7.7.2, Zał. 2, Zał. 5

Prosimy o potwierdzenie, że do oferty Zamawiający wymaga załączenia wymaganych w Zał. nr 2 p. 1.4 dokumentów, a dla pozostałych wymaganych wyrobów medycznych- wymaga załączenia oświadczenia będącego załącznikiem nr 5

Odp. Tak

- Dotyczy Rozdział II wzór umowy par. 8 pkt. 11

Ze względu na zalecenia Producenta w kwestii wymaganej ilości przeglądów czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób?:

W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 powyżej w okresie gwarancji począwszy od dnia podpisania protokołu końcowego Wykonawca będzie wykonywał przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu wraz z wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku w przypadku rezonansu magnetycznego oraz nie rzadziej niż raz w roku w przypadku pozostałego sprzętu dostarczonego w ramach umowy, potwierdzone każdorazowo wystawieniem raportu z wyszczególnieniem czynności przeglądowych i wpisem w paszporcie technicznym. Datę wykonania przeglądu należy każdorazowo uzgodnić z pracownikiem Działu Utrzymania Obiektu. W przypadku rezonansu magnetycznego Wykonawca ma obowiązek przedstawić harmonogram planowanych przeglądów na pierwszy rok pracy aparatu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu końcowego. W kolejnych latach pracy aparatu Wykonawca ma obowiązek przedstawić harmonogram przeglądów na następny rok do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego

Odp. Zapisy bez zmian.

- Dotyczy Rozdział II wzór umowy par. 9 pkt. 1

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli pisząc o modernizacjach w pkt 1 par 9?

Wnosimy o doprecyzowanie tego punktu jak następuje:

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług serwisowych wraz z dostawą części zamiennych oraz drobne modernizacje, poprawiające bezpieczeństwo i wydajność pracy, zalecane przez producenta aparatu dostarczanego rezonansu w okresie 24 miesięcy od dnia zakończenia gwarancji.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Rozdział II wzór umowy par. 9 pkt. 2

Czy Zamawiający będzie wymagał z ramach gwarancji i pogwarancyjnej obsługi serwisowej proaktywnego monitorowania parametrów systemu rezonansu poprzez zdalne łącze?

Jeśli tak, czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie pkt 2, par 9 następującym zapisem:

- proaktywny monitoring parametrów systemu rezonansu poprzez zdalne łącze

Odp. Zamawiający dopuszcza podłączenie dostarczanego rezonansu poprzez łącze do zdalnego serwisu.

- Dotyczy Rozdział II wzór umowy par. 9 pkt. 8

Zwracamy się z prośbą o modyfikację pkt 8 par 9 jak następuje:

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz wymienić części zamienne na oryginalne, zatwierdzone przez producenta aparatu.

Odp. Zmiana w umowie par.9 pkt.8: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz wymienić części zamienne na oryginalne, zatwierdzone przez producenta aparatu.

- Dotyczy Rozdział II wzór umowy par. 9 pkt. 17

Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikacje pkt 17 par.9 jak następuje:

17.Wykonawca zobowiązuje się, na wezwanie Zamawiającego, w ramach uzgodnionego ryczałtu, przeszkolić nowo zatrudniony personel w temacie obsługi aparatu w wymiarze 2 x 4 godz., w ciągu obowiązywania kontraktu. Szkolenia będą umawiane z wyprzedzeniem drogą elektroniczną. Szkolenie zakończone będzie certyfikatem.”

Aktualne zapisy zmuszają Wykonawcę do wliczenia w wartość zamówienia, także bardzo kosztowne szkolenia, które w opinii Wykonawcy nie zawsze są konieczne.

Pyt. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie pkt 18 par.9, gdyż czynności opisane w tym punkcie, powodują powstanie po stronie Wykonawcy dodatkowych nakładów pracy, a co za tym idzie kosztów, które Wykonawca będzie musiał doliczyć do wartości całościowego zamówienia. Wg opinii Wykonawcy celowość takich zapisów jest nieuzasadniona, gdyż Zamawiający i tak będzie posiadał umowę serwisową, której zakresem będą zarówno usługi serwisowe jak i części zamienne. Ceny części zamiennych i usług zmieniają się w czasie, zmienia się także awaryjność urządzenia, zatem zestawienie takich kosztów, nie wnosi Zamawiającemu wartości dodanej.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Rozdział II wzór umowy par. 9 pkt. 23,24,25,26,27,28

Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie pkt 23,24, 25, 26, 27 i 28 par.9.

Umowa na świadczenie usług jest zawierana czasowo tj w okresie 24 miesięcy i tylko wtedy Wykonawca wykonuje usługi zgodne z zakresem serwisu. W tym okresie nie ma potrzeby gwarancji, ponieważ aparat i tak jest objęty umową. Jeśli Zamawiający wymagałby dodatkowej 12 miesięcznej gwarancji, Wykonawca musiałby w cenie oferty de facto skalkulować nie 24 miesięcy, a 36, co znacznie podwyższy koszty zamówienia.

Ponadto nie ma pojęcia gwarancji na usługi, jest tylko na dobra materialne, natomiast pogwarancyjna opieka serwisowa w charakterze opisanym przez Zamawiającego, jest czymś w rodzaju ciągłego utrzymania w ruchu i Zamawiający płaci za okres objęcia umową. Jest to coś w rodzaju ubezpieczenia, nie można więc, tego wiązać z gwarancją na części, przy naprawach „na telefon”, wtedy gdy klient nie posiada umowy serwisowej.

Odp. Zgodnie z SIWZ. Par.9 odnosi się do okresu, w którym już nie obowiązuje gwarancja na dostarczany aparat. Zamawiający wymaga gwarancji na dostarczane części zamienne oraz wykonane naprawy w czasie trwania obsługi pogwarancyjnej.

- Dotyczy warunki SIWZ

Czy Zamawiający w celu usprawnienia obsługi pogwarancyjnej (szybszej rekcji i komunikacji dotyczącej napraw), a przede wszystkim w celu zmniejszenia wartości zamówienia zgodzi się na objęcie 24 miesięczną umową serwisową tylko głównych systemów wchodzących w skład zamówienia całościowego tzn systemu rezonansu z konsolami lekarskimi z wyłączeniem pkt 16 ,,Wymagania dodatkowe’’, pkt 17.1 ,,Pomieszczenie sterowni MR’’ oraz pkt 18 ,,Sprzet anestezjologiczny oraz strzykawka automatyczna” ?

Odp. Zamawiający potwierdza, że obsługa pogwarancyjna dotyczy tzn. systemu rezonansu z konsolami lekarskimi, zgodnie z zapisem par.9 pkt.1

- Dotyczy warunki SIWZ

W SIWZ w pkt. 3.1.2.2 tj. Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą ramowego harmonogramu wszystkich prac i dostaw wchodzących w skład realizacji przedmiotu zamówienia, jednocześnie zgodnie z zapisami PFU „Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień z Zamawiającym, zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa, harmonogramu wykonania poszczególnych prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty harmonogram realizacji zadania na każdym etapie inwestycji.” W związku z powyższym prosimy o wykreślenie konieczności złożenia wraz z ofertą, ramowego harmonogramu.

Odp. Zapisy bez zmian.

- Dotyczy warunki SIWZ

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym w Części Opisowej mamy zapis: „Wykonawca opracuje projekt ochrony radiologicznej dla nowego zespołu Pracowni RTG (RTG 1 i RTG 2).” Prosimy o podanie typu, producenta oraz wytycznych technicznych dla aparatu instalowanego w Pracowni RTG 2.

Odp. Zamawiający posiada aparat RTG, który zostanie zlokalizowany w pracowni RTG1. Pracownia RTG 2 zostanie wyposażona i wykończona w momencie dostawy aparatu RTG. Zamawiajacy obecnie nie posiada aparatu do pracowni RTG2.

- Dotyczy warunki SIWZ

Z uwagi na zapis w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w Cześci Opisowej: „zabezpieczenie systemu przed niepożądanym oddziaływaniem elementów z zewnątrz a także przed wprowadzeniem przez MR zakłóceń do otoczenia i instalacji” prosimy o wyspecyfikowanie jakie urządzenia znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie pracowni MR (nad, pod oraz obok).

Odp. Nad pracownią – wg PFU. Obok - aparaty USG i PET/CT

- Dotyczy warunki SIWZ

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym w Części Opisowej mamy zapis: „W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, Zamawiający przewiduje zwiększenie powierzchni zakresu opracowania o pomieszczenia sąsiadujące z obecną Pracownią RTG (tj. zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie kompleks pracowni USG), przewidziane do przebudowy na potrzeby Pracowni MR.” Czy w takim przypadku Wykonawca ma także uwzględnić w swojej ofercie prace związane z przeniesieniem pracowni USG do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji.

Odp.: TAK

- Dotyczy warunki SIWZ

Zamawiający wymaga, aby klatka Faraday’a miała min. 60 m kwadratowych. Mając na uwadze załączoną do postępowania koncepcję aranżacji pomieszczeń, min. wymiar klatki powinien wynieść, przy tym założeniu, 10mb długości i 6mb szerokości. Przy tak dużej klatce Faraday’a nie ma możliwości wstawienie szaf obsługujących rezonans w zaproponowanym pomieszczeniu technicznym (pom. nr 1/125), a zachodzi konieczność przebudowania pomieszczeń, pierwotnie nie objętych zakresem opracowania, tj. Pracownia USG 2 (pom. nr 1/120), Pom. mycia sprzętu (pom. nr 1/124), Poczekalnia Pacjentów (pom. nr 1/122), Magazyn (pom. nr 1/121) z jednoczesną nową aranżacją pracowni USG 2 w tym rejonie pomieszczeń. Prosimy o informację, czy Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie przeprojektowanie istniejącej pracowni USG 2 oraz wykonanie wszelkich prac budowlano-instalacyjnym dla tego zakresu? Innym rozwiązaniem jest wykonanie klatki Faraday’a zgodnie z załączoną do postępowania koncepcją. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymaganej dla klatki Faraday’a  minimalnej powierzchni, określonej jako 60 m kwadratowych?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy warunki SIWZ

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym w Części 1.3 Charakterystyka pomieszczeń – stan projektowany, mamy opisany zakres prac zarówno dla pracowni RTG 1, jak i dla pracowni RTG 2. W pracowni RTG 1 (pom. nr 1/114) planowana jest instalacja istniejącego aparatu firmy Philips. Z uwagi na brak wytycznych dotyczących instalowanego aparatu w pracowni RTG 2 (pom. nr 1/113), a co za tym następuje brak mozliwości wyliczenia osłon stałych, a także stolarki okiennej i drzwiowej, prosimy o potwierdzenie, że pracownia RTG 2 ma pozostać w stanie surowym. W przeciwnym przypadku prosimy o wyspecyfikowanie minimalnego zakresu prac dla tej pracowni, możliwego do wykonania na tym etapie.

Odp. Pomieszczenie ma być przygotowane do instalacji i użytkowania drugiego aparatu RTG bez konieczności wykonywania robót budowlanych poza  przedmiotowym pomieszczeniem.

- Dotyczy warunki SIWZ

Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie przedmiotu Umowy, wnosimy o rezygnację z obowiązku przedłożenia przedmiaru robót, nałożonego na Wykonawcę w PFU, dział 2.1 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej.

Odp. Zamawiający rezygnuje z zapisu o obowiązku przedłożenia przedmiaru robót

- Dotyczy warunki SIWZ

Wnosimy o rezygnację z wymaganej w PFU pkt. 2.10.9. Instalacje teletechniczne, instalacja okablowania strukturalnego, „fizycznej obecności w czasie 2-ch godzin w celu diagnozy problemu przez okres 24 miesięcy od momentu zakończenia wdrożenia systemu.” Zapis niniejszy oznacza, że dostawca systemu powinien mieć siedzibę w bardzo bliskiej lokalizacji pracowni, zwłaszcza biorąc pod uwagę tzw. godziny szczytu komunikacyjnego.

Odp. Zamawiający wymaga reakcji i przyjęcia zgłoszenia w okresie dwóch godzin w celu diagnozy. Zamawiający wymaga naprawy w ciągu 12h, licząc od czasu przyjęcia zgłoszenia.

- Dotyczy warunki SIWZ

Wnosimy o zmianę terminów realizacji dokumentacji zawartych we Wzorze Umowy §4, pkt. 4. Zgodnie z zapisami Umowy, Wykonawca ma 2 dni na przedłożenie do akceptacji Zamawiającego pełnobranżowego projektu budowlanego (w terminie 5 dni od podpisania Umowy Wykonawca składa koncepcję aranżacji pracowni wraz z propozycją technologii medycznej; Zamawiający ma 3 dni na wniesienie uwag; w terminie 10 dni od podpisania umowy Wykonawca składa pełnobranżowy projekt budowlany, uwzględniający uwagi Zamawiającego) oraz 7 dni na wykonanie pełnobranżowego projektu wykonawczego oraz specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (w terminie 10 dni od podpisania umowy Wykonawca składa pełnobranżowy projekt budowlany; Zamawiający ma 3 dni na wniesienie uwag; w terminie 20 dni od podpisania umowy Wykonawca składa pełnobranżowy projekt wykonawczy). Prosimy o doprecyzowanie, czy mówimy o dniach roboczych, czy kalendarzowych.

Odp. Mowa o dniach kalendarzowych

- Dotyczy warunki SIWZ

Zamawiający wymaga 36 miesięcznej gwarancji na cały dostarczony sprzęt medyczny przy jednoczesnym wymogu 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i instalacyjne z uwzględnieniem zużywalnych materiałów eksploatacyjnych od wymiany których uzależnione jest utrzymanie gwarancji. Zwracamy się z prośbą o ograniczenie gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i instalacyjne do 36 miesięcy, zgodnie z gwarancją na sprzęt medyczny.  Utrzymanie 60 miesięcznej gwarancji na systemy instalacji, wentylacji, klimatyzacji , układu wody lodowej wraz z uwzględnieniem zużywalnych materiałów eksploatacyjnych wiąże się z bardzo wysokimi kosztami jakie muszą zostać wliczone z góry na okres 5 lat.

Odp. Zamawiający zgadza się na 36-miesięczną gwarancję bez uwzględniania zużywalnych materiałów eksploatacyjnych

- Dotyczy warunki SIWZ

Czy wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie, w okresie trwania gwarancji, serwis i przeglądy gwarancyjne zabudowanych urządzeń wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla robót budowlanych i instalacyjnych?

Odp. Zgodnie z wymogami producentów urządzeń.

- Dotyczy SIWZ 3.2.1

„pozbawiony był blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy”

Mając na względzie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie obowiązku pozbawienia blokad serwisowych po upływie gwarancji i zastąpienie powołanego wymagania odpowiednim szkoleniem pracowników technicznych zamawiającego.

Jednocześnie w przypadku odpowiedzi negatywnej czy zamawiający przewiduje zawarcie odpowiedniej umowy licencyjnej wraz z zachowaniem tajemnicy służbowej i poufności?

Wskazać należy, że prawa autorskie do oprogramowania serwisowego, w tym kodów /haseł/kluczy serwisowych, należą, co do zasady do wytwórcy wyrobu medycznego i korzystanie z nich przez inne podmioty - zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa autorskiego - wymaga zawarcia odpowiedniej umowy licencji w zakresie określonym przez wytwórcę wyrobu medycznego, gdzie licencje takowe bazują na wzorach, co do zasady jednakowych dla wszystkich licencjobiorców, i na ich treść zasadniczo nie mają wpływu dystrybutorzy ani importerzy wyrobów medycznych. Pragniemy również zwrócić uwagę, że tylko przeszkolone osoby powinny dysponować dostępem do zaawansowanych funkcji serwisowych gdyż wszelka ingerencja na tym poziomie może skutkować uszkodzeniem urządzenia lub pogorszeniem warunków jego pracy. Przekazując kody/hasła/klucze serwisowe Zamawiający bierze na siebie pełną odpowiedzialność i ryzyko z tytułu wystąpienia incydentu medycznego w przypadku, jeżeli by taki wystąpił. Należy dodać, ze wszystkie autoryzowane serwisy powinny zatrudniać inżynierów wyszkolonych przez Wytwórców, posiadających również dostęp do odpowiednich aktualizacji oprogramowania, które to może być modyfikowane w trakcie eksploatacji urządzenia. Dodatkowo wniosek o wyjaśnienie jest o tyle zasadny, że może wystąpić sytuacja, kiedy Zamawiający udostępni powołane klucz/hasła serwisowe nieautoryzowanym serwisom sprzętu medycznego, czyli faktycznie osobom nieuprawnionym do wykonywania odpowiednich czynności, gdzie, co warto dodać to pracownik Zamawiającego nabywa odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynności a nie Zamawiający. Tym samym według Nas zasadnym jest, aby w miejsce wymagań pozbawienia blokad serwisowych po upływie okresu gwarancji dokonać szkolenia dla pracowników Zamawiającego przez Wytwórcę w zakresie serwisowania wyrobów dostarczonych, co zapewni możliwość dobrej współpracy z autoryzowanymi serwisami i lepszą kontrolę ich pracy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Załącznik nr 2 pkt 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by zaplanowane szkolenia odbywały się po podpisaniu protokołu odbioru aparatu? Powyższe podyktowane jest faktem, że szkolenia aplikacyjne wymagają przeprowadzania ich podczas pracy z pacjentami celem dopasowania ustawień systemu do wymagań użytkownika, co nie jest możliwe przed przekazaniem systemu do eksploatacji.

Odp. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenia części szkoleń po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Ostateczny harmonogram wykonawca uzgodni z zamawiającym po podpisaniu umowy.

- Dotyczy Załącznik nr 2 pkt 14

W przypadku realizacji szkolenia poza siedzibą Zamawiającego w zakresie obsługi i podstawowych czynności obsługi, wnosimy o jednoznaczne określnie kosztów, które zostaną pokryte przez Zamawiającego a jakie mają być pokryte przez Wykonawcę?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Załącznik nr 2 pkt 14

Czy Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia aplikacyjnego?

Uzasadnienie:

Szkolenie aplikacyjne skoncentrowane jest na właściwym przeprowadzeniu za pomocą zakupionego systemu procedur klinicznych w związku, z czym jego efektywności, będzie dużo większa, jeśli będzie ono przeprowadzone podczas rzeczywistych badań.

Odp.: Tak

- Dotyczy Wzór Umowy par 3 pkt 5.9a

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu w następujący sposób:

„w przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu niniejszej umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po otrzymaniu zawiadomienia o jej wystąpieniu lub od daty sporządzenia protokołu odbioru prac z usunięcia wad i usterek, o którym mowa w ust. 5.12 poniżej ( tryb awaryjny);”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Wzór Umowy par 3 pkt 5.9c oraz par. 8 ust 13

Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się aby w przypadku uszkodzenia aparatu (w czasie wyłączenia z użytkowania) badanie na koszt Wykonawcy przysługiwało jedynie w sytuacjach zagrożenia życia pacjentów i po uprzednim zaakceptowaniu poziomu kosztów przez tegoż Wykonawcę?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy SIWZ

Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosimy o jednoznaczne dookreślenie, czy Zamawiający poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy o których stanowi ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy  (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Wzór Umowy par 3 pkt 5.13 oraz 5.14

Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosimy o wykreślenie zapisów:

„5.13     W razie braku porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia wad i usterek Zamawiający wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia wad i usterek lub zleci ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty praw gwarancyjnych.

5.14       W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego stosownie do ust. 5.8 lub 5.9 powyżej terminu usunięcia stwierdzonych wad i usterek Zamawiający ma prawo, bez utraty praw gwarancyjnych, usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy..”

Powyższy wniosek wynika z faktu, że trudnym jest zgodzić się Wykonawcy na wykonywanie jakichkolwiek prac serwisowych przez pracowników nie posiadających odpowiednich uprawnień udzielonych przez Wytwórcę do wykonywania czynności serwisowych szczególnie w okresie gwarancji, kiedy to Wykonawca odpowiada między innymi za ewentualne negatywne konsekwencje wynikające z wadliwego działania sprzętu. Dodać należy, że tylko personel posiadający odpowiednie uprawnienia nadane i aktualizowane przez Wytwórcę może wykonywać odpowiednie czynności serwisowe i gwarantuje poprawne działanie sprzętu.  W przypadku udzielenia wyjaśnienia negatywnego wnosimy o uzasadnienie decyzji lub zmianę powołanej regulacji w sposób następujący:

„5.13     W razie braku porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia wad i usterek Zamawiający wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia wad i usterek lub zleci ich usunięcie innemu podmiotowi posiadającemu autoryzację Wytwórcy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty praw gwarancyjnych.

5.14       W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego stosownie do ust. 5.8 lub 5.9 powyżej terminu usunięcia stwierdzonych wad i usterek Zamawiający ma prawo, bez utraty praw gwarancyjnych, usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi posiadającemu autoryzację Wytwórcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.”

Odp. Zapisy bez zmian.

- Dotyczy Wzór Umowy par 8 ust 12

Czy Zamawiający zgodzi sie na modyfikację zapisu w następujący sposób:

„Wszelkie awarie sprzętu będą przez Wykonawcę usuwane niezwłoczne, nie później jednak niż w terminie 72 godzin (w dn. Robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dod momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku konieczności sprowadzenia do wykonania naprawy części zamiennych Zamawiający dopuszcza czas naprawy do 5 dni.”

Odp. Zapisy bez zmian.

- Dotyczy Wzór Umowy par 8 ust 12

Czy zamawiający zgodzi się na zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej naprawy aparatu?

Odp. TAK

- Dotyczy Wzór Umowy par 8 ust 12

Czy Zamawiający zapewni łącze internetowe do zdalnego serwisu?

Odp. TAK

- Dotyczy Wzór Umowy par 8 ust 12

Czy Zamawiający posiada router lub inne urządzenie sieciowe pozwalające na ustanowienie połączenia IPSec Site to Site?

Odp. TAK

- Dotyczy Wzór Umowy par 8 ust 12

Czy Zamawiający posiada Publiczny adres IP do podłączenia routhera, który dostarczyłby Wykonawca?

Odp. TAK

- Dotyczy Wzór Umowy par 8 ust 14

Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosimy o wykreślenie zapisu:

„W przypadku niezrealizowania naprawy w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, ma on prawo, bez utraty uprawnień gwarancyjnych, zlecić ich usunięcie innemu serwisowi, na koszt Wykonawcy.”

Powyższy wniosek wynika z faktu, że trudnym jest zgodzić się Wykonawcy na wykonywanie jakichkolwiek prac serwisowych przez pracowników nie posiadających odpowiednich uprawnień udzielonych przez Wytwórcę do wykonywania czynności serwisowych szczególnie w okresie gwarancji, kiedy to Wykonawca odpowiada między innymi za ewentualne negatywne konsekwencje wynikające z wadliwego działania sprzętu. Dodać należy, że tylko personel posiadający odpowiednie uprawnienia nadane i aktualizowane przez Wytwórcę może wykonywać odpowiednie czynności serwisowe i gwarantuje poprawne działanie sprzętu.  W przypadku udzielenia wyjaśnienia negatywnego wnosimy o uzasadnienie decyzji lub zmianę powołanej regulacji w sposób następujący:

„W przypadku niezrealizowania naprawy w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, ma on prawo, bez utraty uprawnień gwarancyjnych, zlecić ich usunięcie innemu serwisowi posiadającemu autoryzację Wytwórcy , na koszt Wykonawcy.”

odp. SIWZ bez zmian

- Dotyczy Wzór Umowy par 8 ust 1

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu tak by 10-cio letni okres dostępności części zamiennych (z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5) rozpoczynał się w momencie zakończenia instalacji i przekazania aparatu do eksploatacji?

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10- letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Gwarancja rozpoczyna się z datą podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

Pytania dotyczące stronniczej punktacji parametrów niemajacych wpływu na jakośc obrazowania oraz funkcjonalnośc systemu MR

49.  Dotyczy Zał. 2 pkt. 6.2

| 6.2 | Odłączany stół lub blat z dedykowanym wózkiem o regulowanej wysokości pozwalające na przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem MR oraz na ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia. Czas ewakuacji nie dłuższy niż 30 sekund | TAK |
| --- | --- | --- |

W punkcie 6.2 Zamawiający dokonuje stronniczej oceny rozwiązań gwarantujących tą samą funkcjonalność, w sposób krzywdzący dla rozwiązania stosowanego przez firmę Philips. Pragniemy podkreślić, że system z odłączanym blatem stołu pozwala na równie szybką ewakuację pacjenta, a dodatkowo jest lżejszy i łatwiejszy w manewrowaniu. Odłączanie blatu jest również mniej kłopotliwe i w mniejszym stopniu naraża system MR na uszkodzenia. W szczególności należy tu zwrócić uwagę na analogowe konektory pomiędzy stołem a magnesem rezonansu, których zbyt częste rozłączanie może doprowadzić do pogorszenia jakości obrazowania, a w skrajnym przypadku do uszkodzenia wymagającego interwencji serwisu.

Sugerujemy zdecydowanie wykreślenie punktacji w punkcie 6.2 gdyż zapis ten premiuje niefunkcjonalne w codziennej pracy rozwiązanie i utrudnia nam złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

50. Dotyczy Zał. 2 pkt. 6.2

| 6.2 | Odłączany stół lub blat z dedykowanym wózkiem o regulowanej wysokości pozwalające na przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem MR oraz na ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia. Czas ewakuacji nie dłuższy niż 30 sekund | TAK |
| --- | --- | --- |

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku zaoferowania odłączalnego stołu zamawiający będzie wymagał zaoferowania dodatkowego wózka dedykowanego do pracowni MR, z regulacja wysokości do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej. Lekka konstrukcja wózka w przeciwieństwie do ciężkiego stołu umożliwi transport pacjenta w obrębie pracowni MR jak i poza nią.

Odp. Nie, w przypadku odłączalnego stołu zamawiający nie wymaga dodatkowego dedykowanego wózka do przewożenia pacjenta.

51. Dotyczy Zał. 2 pkt. 6.3

| 6.3 | Wykonywanie każdego typu badań ( w tym także i badań głowy – zaoferowaną cewką wielokanałową do badań głowy umieszczaną po obu stronach stołu) w pozycji „head first” lub „feet first”. | TAK |
| --- | --- | --- |

Wnosimy o wykreślenie punktacji, jako niemającej zastosowania w badaniach MR. Z punktu widzenia pacjenta badanie głowy w pozycji „feet first” nie ma żadnej korzyści. Głowa tak samo jak w pozycji „head first” musi znaleźć się w izocentrum magnesu. Wydłuży się jedynie zakres przesuwu pacjenta. Pacjent obserwuje środowisko zewnętrzne przy pomocy lustra, które może być ustawione w różnych kierunkach (przód/tył), pozwalając na obserwację wybranej strony pracowni.

Jest to stronnicza punktacja premiująca niefunkcjonalne i niestosowane w praktyce rozwiązanie firmy GE i utrudnia nam złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

52. Dotyczy Zał. 2 pkt. 7.27

| 7.27 | Minimalna liczba różnych kierunków pomiarów dyfuzji : ≥128 |
| --- | --- |

Czy ze względu na bardzo długi czas badań wykonywanych z użyciem ponad 128 kierunków dyfuzji i tym samym niewielkie znaczenie kliniczne Zamawiający odstąpi od premiowania punktu 7.27? Wnosimy o taką zmianę ze względu na pomijalne znaczenie parametru. W codziennej praktyce wykorzystuje się do 16 kierunków dyfuzji, 128 kierunków jest absolutnie wystarczające do wszystkich projektów naukowych.

Pytania dotyczące braku punktacji istotnych parametrów majacy kluczowe znaczenie w badaniach MR

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

53. Dotyczy Zał. 2 pkt. 4.8

| 4.8 | Liczba równoległych kanałów odbiorczych ≥ 32 i/lub system w pełni cyfrowy (konwersja sygnału przy elemencie odbiorczym cewki - technologia cewek z wyjściem optycznym dStream lub równoważna) | TAK, Podać typ rozwiązania | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- |

W systemie cyfrowym o technologii opisanej przez Zamawiającego jako ,,technologia cewek z wbudowanym przetwornikiem i wyjściem optycznym’’, nie istnieje górna granica liczby kanałów.  Liczba ta zależy jedynie od maksymalnej ilości kanałów cewek możliwych do podłączenia w zaoferowanej konfiguracji. Systemy tego typu posiadają szynę cyfrową, do której można podłączać i aktywować dowolną liczbę cewek (elementów aktywnych).

Prosimy o potwierdzenie, czy w związku z powyższym dla systemu cyfrowego, poprzez ilość kanałów Zamawiający rozumie maksymalną liczbę kanałów cewek systemu zaoferowanych w niniejszym postepowaniu, która w konfiguracji do badania całego ciała będzie wynosiła 108 kanałów. Załączamy ulotkę odnośnie tej konfiguracji.

Jednocześnie ze względu na znaczenie tego parametru na jakość i szybkość obrazowania oraz funkcjonalność systemu MR wnosimy o wprowadzenie oceny punktowej wg wzoru: wartość największa 15 pkt., wartość najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający potwierdza, że poprzez ilość kanałów rozumie maksymalną liczbę kanałów cewek systemu zaoferowanych w niniejszym postepowaniu, która w konfiguracji do badania całego ciała będzie wynosiła 108 kanałów.

54. Dotyczy Zał. 2 pkt. 4.10

| 4.10 | Dynamika sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF | Podać [dB] |
| --- | --- | --- |

Dynamika sygnału jest kluczowym parametrem opisującym układ RF. Czy Zamawiający ze względu na znaczenie dla szybkości i jakości obrazowania wprowadzi ocenę punktową parametru wg wzoru: wartość największa 10 pkt., wartość najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie.

Prosimy jednocześnie o potwierdzenie, że Zamawiający jednoznacznie wymaga w tym punkcie podania dynamiki odbiornika RF, a nie dynamiki na wyjściu gniazda cewki/cewek.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający dopuszcza podanie dynamiki odbiornika RF lub na wyjściu gniazda cewki/cewki.

55. Dotyczy Zał. 2 pkt. 5.9

| 5.9 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania głowy lub głowy i kręgosłupa noworodków i małych dzieci, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) o min. 8 kanałach odbiorczych w obrębie badanego obiektu lub dwie cewki elastyczne typu flex (oferowane niezależnie od cewek z pkt 5.17-5.18) każda o min 16 kanałach odbiorczych z dedykowanymi akcesoriami do badań małych dzieci i noworodków | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający wprowadzi ocenę za zaoferowanie dedykowanej, sztywnej cewki do badań noworodków i małych dzieci premiując takie rozwiązanie przyznaniem 10 pkt.?

Rozwiązanie takie gwarantuje lepszą jakość obrazowania i powtarzalność wykonywanych badań, szczególnie w przypadku zaawansowanych  badań noworodków, a także większy komfort pracy przy przygotowaniu pacjentów, w szczególności mając na uwadze stosowanie dodatkowych materacy stosowanych do pozycjonowania i tłumienia hałasu.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

56. Dotyczy Zał. 2 pkt. 5.10

| 5.10 | Dedykowana osobna wielokanałowa cewka sztywna do badania tułowia oraz badań kardiologicznych noworodków i małych dzieci, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) lub cewka dedykowana do badań kardiologicznych noworodków i małych dzieci, umożliwiająca też badania tułowia noworodków i małych dzieci pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) inna niż wszystkie wymienione cewki w pkt. 5.1-5.9 oraz 5.11 – 5.22 w/wym. cewki z dedykowanym zestawem akcesoriów do pozycjonowania noworodków i małych dzieci | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający wprowadzi ocenę za zaoferowanie sztywnej cewki dedykowanej do badań kardiologicznych  i tułowia noworodków i małych dzieci  gwarantującej powtarzalne pozycjonowanie i lepszą jakość obrazowania niż cewki elastyczne, premiując takie rozwiązanie przyznaniem 10 pkt.?

Rozwiązanie takie jest szczególnie istotne w przypadku zaawansowanych  badań noworodków, a także korzystniejsze ze względu na większy komfort pracy przy przygotowaniu pacjentów, w szczególności mając na uwadze stosowanie dodatkowych materacy stosowanych do pozycjonowania i tłumienia hałasu.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

57. Dotyczy Zał. 2 pkt. 10.2, 10.3

| 10.2 | Maksymalna wartość FoV (w osiach x, y): wymagane ≥ 50 cm. | TAK, Podać [cm] |
| --- | --- | --- |
| 10.3 | Maksymalna wartość FoV w osi z (dla wszystkich oferowanych aplikacji i sekwencji skanowania): wymagane ≥ 45 cm. | TAK, Podać [cm] |

Zamawiający pominął ocenę dwóch parametrów determinujących funkcjonalności systemu szczególnie istotne dla diagnostyki onkologicznej, tj. wielkość pola obrazowania. Mają wpływ zarówno na zakres jak i czas wykonywania badań, zapewniając możliwość wykonania większej liczby badań bez przesuwu stołu bądź repozycjonowania pacjenta. Znaczenie pola obrazowania jest równie istotne, co homogeniczność systemu.

W związku z powyższym wnosimy o przyznanie 15 punktów dla wartości opisanych w punktach 10.2 i 10.3 wg wzoru: wartość największa 15 pkt. wartość najmniejsza 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

58. Dotyczy Zał. 2 pkt. 10.4

| 10.4 | Matryca akwizycyjna i rekonstrukcyjna: Wymagane ≥ 1024 x 1024, bez interpolacji. |
| --- | --- |

Podobnie jak powyżej – rozdzielczość matrycy rekonstrukcyjnej jest parametrem określającym wprost możliwości diagnostyczne systemu, szczególnie w obrazowaniu niewielkich struktur anatomicznych i w badaniach naukowych.

W związku z powyższym wnosimy o przyznanie 10 punktów dla największej rozdzielczości matrycy akwizycyjnej wg wzoru: wartość największa 5 pkt. wartość najmniejsza 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

59. Dotyczy Zał. 2 pkt. 7.114

| 7.114 | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego: ≥ 4 | TAK, Podać |
| --- | --- | --- |

Czy zamawiający będzie premiował najwyższą wartość współczynnika przyspieszenia dla obrazowania równoległego przyznając 5 pkt. dla wartości maksymalnej?

Parametr ten jest bardzo ważny dla wszystkich badań, ze szczególnym uwzględnienieb badań dzieci (skraca czas znieczulenia), badań poważnie chorych pacjentów (skraca czas wstrzymania oddechu) oraz wszystkich badań dynamicznych, gdyż bezpośrednio określa szybkość pracy systemu.

Pozostawienie go bez oceny jest zarówno krzywdzące dla najnowocześniejszych systemów oferujących większą szybkość, a także dla Zamawiającego, gdyż nie będzie mobilizował wykonawców do zaoferowania jak najlepszego systemu.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytania dotyczące wyjaśnień SIWZ

60. Dotyczy Zał. 2 pkt. 5.17, 5.18, 5.19

| 5.17 | Cewka elastyczna typu „mały flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów (np. łokieć, przedramię nadgarstek, kostka) | TAK, min. 4 kanały odbiorcze w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |
| --- | --- | --- |
| 5.18 | Cewka elastyczna typu „średni flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów (np. łokieć, przedramię nadgarstek, kostka) | TAK/NIE . |
| 5.19 | Cewka elastyczna typu „duży flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów (np. łokieć, przedramię nadgarstek, kostka) | TAK, min. 4 kanały odbiorcze w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |

Mając na uwadze wymiary cewek ,,duży flex” i ,,średni flex” prosimy o potwierdzenie czy prawidłowo został podany zakres aplikacyjny tych cewek?

Wymagany przez Zamawiającego zakres zastosowania jest typowy dla cewki typu ,,mały flex”.

Odp. Zamawiający prawidłowo podał zakres aplikacyjny cewek  z uwzględnieniem zmian anatomicznych związanych z chorobą.

61. Dotyczy Zał. 2 pkt. 5.18

| 5.18 | Cewka elastyczna typu „średni flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów (np. łokieć, przedramię nadgarstek, kostka) | TAK . |
| --- | --- | --- |

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający przyzna punkty w sytuacji gdy zaoferowana cewka będzie cewką elastyczną średniego rozmiaru tj. rozmiarowo pomiędzy cewkami typu ,,mały flex” a ,,duży flex”?

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

62. Dotyczy cewek: rozdział 5, wszystkie pozycje

Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji kiedy Zamawiający wymaga zrealizowania opisanej dla danego punktu funkcjonalności przy użyciu pojedynczej cewki, a nie zestawu cewek, rozumie przez to cewkę w pojęciu użytkowo-funkcjonalnym. To znaczy, że do systemu rezonansu magnetycznego podłączany jest tylko jeden element i nie są wykorzystane w tym momencie inne elementy, które mogą być odłączone od systemu.

Jako przykład można podać cewkę do badania tułowia, która w nowoczesnych systemach MR, składa się z odłączalnej od systemu górnej części układanej na pacjencie, oraz elementu leżącego pod pacjentem, na stale wbudowanego w stół rezonansu. Niemniej takie rozwiązanie nie jest traktowane jako zestaw cewek, ale pojedyncza cewka do badania tułowia.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższą interpretację.

63.  Dotyczy Zał. 2 pkt. 6.4

Czy Zamawiający potwierdza, że oferowana osłona akustyczna, ze względu na umieszczanie jej w bezpośrednim sąsiedztwie pacjenta ma być wyrobem medycznym, pochodzącym od producenta oferowanego systemu. Stosowanie niecertyfikowanych akcesoriów w torze obrazowania rezonansu może nieść ze sobą zarówno skutki formalno-prawne, wpływać niekorzystnie na jakość obrazowania, a także stanowić potencjalne źródło niebezpieczeństwa.

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowanie osłon akustycznych nie pochodzących od producenta systemu MR.

64. Dotyczy Zał. 2 pkt. 6.5

Czy Zamawiający potwierdza, że oferowana podstawka do cewki typu torso, ze względu na umieszczanie jej pomiędzy cewką, a obrazowaną anatomią (pacjentem) ma być wyrobem medycznym, pochodzącym od producenta oferowanego systemu rezonansu i cewki typu torso? Ponownie, stosowanie niecertyfikowanych akcesoriów w torze obrazowania rezonansu może nieść ze sobą zarówno skutki formalno-prawne, wpływać niekorzystnie na jakość obrazowania, a także stanowić potencjalne źródło niebezpieczeństwa.

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowanie podstawki do cewki typu torso nie pochodzącej od producenta systemu MR.

65. Dotyczy Zał. 2 Pkt 11.5 do 11.7

Prosimy o potwierdzenie, że określone w tych punktach parametry dotyczą komputera obrazowego systemu MRI.

Odp. Tak

66. Dotyczy Zał. 2 Pkt 13.1

| 13.1 | Gotowość do utworzenia ośrodka referencyjnego w miejscu, gdzie zainstalowano sprzęt Gotowość do podpisania umowy o współpracy naukowo-badawczej i szkoleniowej umożliwiająca stosowanie na skanerze sekwencji dedykowanych do badań naukowych, możliwość między ośrodkowej wymiany sekwencji oraz środowisko do tworzenia sekwencji | TAK, |
| --- | --- | --- |

Zamawiający w ramach wymagań dodatkowych nakłada na wykonawcę zadeklarowanie gotowości do utworzenia ośrodka referencyjnego w miejscu, gdzie zainstalowano sprzęt  oraz gotowości do podpisania umowy o współpracy naukowo-badawczej i szkoleniowej umożliwiającej stosowanie na skanerze sekwencji dedykowanych do badań naukowych, możliwość między ośrodkowej wymiany sekwencji oraz środowisko do tworzenia sekwencji. Umowa naukowo-badawcza, a także pozostałe dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, mogą być objęte klauzulą poufności w celu ochrony wartości intelektualnej Zamawiającego i Wykonawcy.

Czy Zamawiający odnosi się do stosowanego powszechnie procesu zawarcia umowy naukowo-badawczej, inicjowanego przedstawieniem przez Zamawiającego listy i opisów planowanych i/lub trwających prac naukowo-badawczych, z wykorzystaniem kupowanego systemu MR?

Odp. Tak

67. Dotyczy Zał. 2 Pkt 5.4

| 5.4 | Podstawa cewki do badania głowy lub dodatkowa cewka do badań głowy umożliwiająca przygotowanie drugiego Pacjenta na dodatkowym blacie stołu lub dodatkowym stole Pacjenta (wymaganym w pkt. 6.3 ) zapewniająca płynna pracę pracowni MR | TAK |
| --- | --- | --- |

Prosimy o wyjaśnienie, czy ze względu na brak obowiązku oferowania dodatkowego stołu/blatu stołu Zamawiający usunie wymogi punktu 5.4 jako niezasadne?

Odp. Tak. Punkt 5.4 zostaje usunięty.

68. Dotyczy Zał.  2 do SIWZ, rozdział 12. System konsol diagnostycznych.

Z wiedzy wykonawcy wynika, że Zamawiający posiada aktualnie używane rozwiązanie serwera dystrybuującego aplikacje kliniczne Philips IntelliSpace Portal 7. Czy jako rozwiązanie równoważne do dostawy nowego serwera Zamawiający dopuści rozbudowę aktualnie posiadanego rozwiązania polegające na podniesieniu oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji, rozszerzeniu do 5 jednoczesnych użytkowników i dostarczenia wszystkich aplikacji wymaganych SIWZ.

Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu dodatkowe korzyści w postaci: jednoczesnego dostępu do aplikacji klinicznych dla tomografii komputerowej (będących częścią aktualnie posiadanego rozwiązania), uniknięcia duplikowania danych i konieczności przełączania się pomiędzy różnymi programami, jak i optymalizacji przyszłych kosztów utrzymania rozwiązania.

Odp. Tak.

69.  Dotyczy Zał. 2 pkt 15 Klatka Faradaya

Czy zamawiający wymaga klatki RF wyposażonej w czujnik tlenu ?

Odp. Tak.

70.  Dotyczy Zał. 2 pkt 15 Klatka Faradaya 15.3

Czy Zamawiający wymaga, aby drzwi kaltki RF prowadzące do pokoju wybudzeni były otwierane tylko od wewnętrznej  strony klatki? Jest to najprostszy sposób zabezpieczenia przed przypadkowym wejściem do pokoju badań osób postronnych bez kontroli technika.

Odp. Tak.

71. Dotyczy wzór umowy  § 4 Warunki transportu i magazynowania aparatu

Prosimy o potwierdzenie, że magazyn, w którym Wykonawca będzie przechowywał  rezonans magnetyczny ma znajdować się na terenie Polski.

Odp. Tak.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych