Sygn. USK/DZP/PN-217/2016	                                                        	Wrocław, 2016-11-24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz  z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Znak sprawy USK/DZP/PN-217/2016

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

- Dotyczy punktu 2.5. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę opisu i przyjętego sposobu punktacji do postaci jak niżej?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Całkowita długość gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) liczona od przedniej do tylnej obudowy zewnętrznej | Podać wartość [cm] |  | ≥ 175 cm – 0 pkt. < 175 cm – 15 pkt. |

Uzasadnienie.

Nowoczesne systemy do rezonansu magnetycznego wyróżniają się niewielką całkowitą długością gantry oferując pacjentowi większy komfort badania, a personelowi łatwy dostęp do badanej osoby. Zwłaszcza ten drugi aspekt ma duże znaczenie podczas badania pacjentów niewspółpracujących, wymagających nadzoru, znieczulonych, czy nieprzytomnych, a także podczas badania małych dzieci. W związku z tym, że Zamawiający w wielu miejscach specyfikacji wyraża potrzebę wykorzystania nabywanego urządzenia we wspomnianych zastosowaniach, powinien dokonać odpowiedniej modyfikacji zapisów w zakresie ocenie punktowej.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

- Dotyczy sekcji 2. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozwinięcie tematu poruszonego w tej sekcji wśród parametrów podlegających ocenie poprzez uzupełnienie o następujący punkt?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.18 | Konstrukcja magnesu zaprojektowana i wykonana w celu uzyskania maksymalnej objętości homogeniczności zoptymalizowanej w sposób cylindryczny (nie sferyczny, czy elipsoidalny), czyli tak, aby odpowiadała ona kształtowi anatomii ludzkiego ciała w badaniach dużych obszarów zbliżonych do maksymalnego statycznego FoV i realizowanych w przekrojach czołowych lub strzałkowych oraz badaniach obszarów rozległych przekraczających maksymalne statyczne FoV, realizowanych z przesuwem stołu pacjenta w przekrojach osiowych. | TAK/NIE Jeżeli tak - Podać nazwę zaoferowanej technologii |  | TAK - 25 pkt., NIE 0 pkt., |

Uzasadnienie.

W klasycznych aparatach, gdzie definicja maksymalnej objętości homogeniczności zoptymalizowana jest w sposób sferyczny, czy elipsoidalny, badania dużych obszarów, zbliżonych do maksymalnego statycznego FoV, realizowane w przekrojach czołowych lub strzałkowych, obarczone są artefaktem tzw. „wygryzienia” narożników obrazu. Jest to spowodowane tym, że obszar zbliżony do kulistego (sfera, elipsoida) nie pokrywa się z kształtem anatomii ludzkiego ciała.

W nowoczesnych konstrukcjach definicja maksymalnej objętości homogeniczności zoptymalizowana jest w sposób cylindryczny. Zatem badania dużych obszarów, zbliżonych do maksymalnego statycznego FoV, realizowane w przekrojach czołowych lub strzałkowych, posiadają w pełni diagnostyczny obraz nawet w narożnikach. Natomiast badania obszarów rozległych, przekraczających maksymalne statyczne FoV, realizowane w przekrojach osiowych, mogą być wykonywane z takim przesuwem stołu pacjenta, że poszczególne kroki nie nakładają się lecz stykają, co przyspiesza czas skanowania. W interesie Zamawiającego leży promowanie zaoferowania takiej funkcjonalności odpowiednią punktacją.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

- Dotyczy punktu 4.7. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę opisu i przyjętego sposobu punktacji do postaci jak niżej?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | System z cyfrowym kanałem transmisji. Minimum od magnesu do rekonstruktora | TAK, podać |  | Cyfrowy kanał transmisji toru odbiorczego i nadawczego (od magnesu do rekonstruktora i od rekonstruktora do magnesu) – 25 pkt. Cyfrowy kanał transmisji toru odbiorczego (od magnesu do rekonstruktora) – 0 pkt. |

Uzasadnienie.

Nowoczesne systemy do rezonansu magnetycznego oferują cyfrowy kanał transmisji nie tylko dla kanału odbiorczego (od magnesu do rekonstruktora), ale także dla kanału nadawczego. Zamawiający powinien docenić ten fakt w ocenie punktowej.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

- Dotyczy punktu 4.8. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę opisu i przyjętego sposobu punktacji do postaci jak niżej?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8 | Liczba równoległych kanałów odbiorczych ≥ 32 i/lub system w pełni cyfrowy (konwersja sygnału przy elemencie odbiorczym cewki - technologia cewek z wyjściem optycznym dStream lub równoważna) | Podać liczbę kanałów lub potwierdzić zaoferowanie systemu w pełni cyfrowego |  | ≤ 32 kanały – 0 pkt. > 32 kanały – 15 pkt. |

Uzasadnienie.

Nowoczesne systemy do rezonansu magnetycznego mogą dysponować liczbą równoległych kanałów odbiorczych znacznie przekraczającą wymóg graniczny. W najbardziej zaawansowanych aktualnie dostępnych rozwiązaniach nawet czterokrotnie! Wartość ta to jeden z najważniejszych parametrów świadczących o klasie rezonansu magnetycznego, który przekłada się na możliwość obsłużenia bardzo dużej ilości informacji rejestrowanej przez odpowiednio dużą liczbę elementów obrazujących umieszczonych w cewkach. To z kolei przekłada się na odpowiednio dużą sprawność rezonansu magnetycznego pod kątem szybkości i jakości obrazowania oraz możliwości wykorzystania go w bardzo zaawansowanych zastosowaniach klinicznych.

W związku z tym, że Zamawiający w wielu miejscach specyfikacji sięga po możliwość wykorzystania nabywanego urządzenia do zaawansowanych potrzeb, wykraczających poza poziom graniczny liczby kanałów określony wartością 32, powinien dokonać odpowiedniej modyfikacji zapisów w zakresie ocenie punktowej.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

- Dotyczy punktu 5.2. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę opisu i przyjętego sposobu punktacji do postaci jak niżej?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Wielokanałowa cewka do badania głowy, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badania obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE , iPAT, ASSET, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min 32 elementów pomiarowych i min. 32 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość elementów odbiorczych i odpowiadających im kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | ≤ 32 kanały – 0 pkt. > 32 kanały – 15 pkt. |

Uzasadnienie.

W nowoczesnych systemach do rezonansu magnetycznego można wykorzystać cewki do badania głowy dysponujące liczbą elementów pomiarowych i kanałów odbiorczych znacznie przekraczającą wymóg graniczny. W najbardziej zaawansowanych aktualnie dostępnych rozwiązaniach nawet dwukrotnie! Przekłada się to na możliwość zebrania bardzo dużej ilości informacji dzięki odpowiednio dużej liczbie elementów pomiarowych i kanałów umieszczonych w cewce. To z kolei przekłada się na odpowiednio dużą sprawność pod kątem szybkości i jakości obrazowania głowy oraz możliwości skorzystania z bardzo zaawansowanych zastosowań klinicznych, takich jak fMRI, DTI, DSI, ASL, czy angiografia mózgu.

W związku z tym, że Zamawiający w wielu miejscach specyfikacji sięga po możliwość wykorzystania nabywanego urządzenia do powyższych zastosowań na poziomie wykraczającym poza podstawowy, w którym elementów pomiarowych i kanałów określona jest wartością 32, powinien dokonać odpowiedniej modyfikacji zapisów w zakresie ocenie punktowej.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

- Dotyczy punktu 5.11. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę opisu i przyjętego sposobu punktacji do postaci jak niżej?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.11 | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego ciała z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK, min.90 elementów odbiorczych, wskazać nazwę oferowanego rozwiązania . Podać liczbę elementów cewki lub zestawu cewek. |  | = 90 elementów odbiorczych – 0 pkt. > 90 elementów odbiorczych – 15 pkt. |

Uzasadnienie.
W nowoczesnych systemach do rezonansu magnetycznego można wykorzystać zestawy cewek do badania całego ciała dysponujące liczbą elementów odbiorczych znacznie przekraczającą wymóg graniczny. W najbardziej zaawansowanych aktualnie dostępnych rozwiązaniach nawet ponad dwukrotnie! Przekłada się to na możliwość zebrania bardzo dużej ilości informacji dzięki odpowiednio dużej liczbie elementów pomiarowych i kanałów umieszczonych w cewkach. To z kolei przekłada się na odpowiednio dużą sprawność pod kątem szybkości i jakości obrazowania całego ciała oraz możliwości skorzystania z zaawansowanych zastosowań klinicznych, takich jak DWI, czy angiografia.
W związku z tym, że Zamawiający w innych miejscach specyfikacji sięga po możliwość wykorzystania nabywanego urządzenia do powyższych zastosowań na poziomie wykraczającym poza podstawowy, w którym elementów odbiorczych określona jest wartością 90, powinien dokonać odpowiedniej modyfikacji zapisów w zakresie ocenie punktowej.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

- Dotyczy punktu 5.12. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę opisu i przyjętego sposobu punktacji do postaci jak niżej?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.12 | Dedykowana wielokanałowa nadawczo-odbiorcza cewka sztywna do badania stawu kolanowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |  | = 8 kanałów odbiorczych – 0 pkt. > 8 kanałów odbiorczych – 15 pkt. |

Uzasadnienie.
W nowoczesnych systemach do rezonansu magnetycznego można wykorzystać cewki do badania stawu kolanowego dysponujące liczbą elementów odbiorczych znacznie przekraczającą wymóg graniczny. W najbardziej zaawansowanych aktualnie dostępnych rozwiązaniach nawet dwukrotnie! Przekłada się to na możliwość zebrania bardzo dużej ilości informacji dzięki odpowiednio dużej liczbie elementów pomiarowych i kanałów umieszczonych w cewkach. To z kolei przekłada się na odpowiednio dużą sprawność pod kątem szybkości i jakości obrazowania stawu kolanowego oraz możliwości skorzystania z zaawansowanych zastosowań klinicznych, takich jak np. kalkulacja map parametrycznych, czy techniki umożliwiające redukcję artefaktów metalicznych.
W związku z tym, że Zamawiający w innych miejscach specyfikacji sięga po możliwość wykorzystania nabywanego urządzenia do powyższych zastosowań na poziomie wykraczającym poza podstawowy, w którym kanałów odbiorczych określona jest wartością 8, powinien dokonać odpowiedniej modyfikacji zapisów w zakresie ocenie punktowej.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

- Dotyczy punktu 5.13. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę opisu i przyjętego sposobu punktacji do postaci jak niżej?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.13 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stopy i stawu skokowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |  | = 8 kanałów odbiorczych – 0 pkt. > 8 kanałów odbiorczych – 15 pkt. |

Uzasadnienie.
W nowoczesnych systemach do rezonansu magnetycznego można wykorzystać cewki do badania stopy i stawu skokowego dysponujące liczbą elementów odbiorczych znacznie przekraczającą wymóg graniczny. W najbardziej zaawansowanych aktualnie dostępnych rozwiązaniach nawet dwukrotnie! Przekłada się to na możliwość zebrania bardzo dużej ilości informacji dzięki odpowiednio dużej liczbie elementów pomiarowych i kanałów umieszczonych w cewkach. To z kolei przekłada się na odpowiednio dużą sprawność pod kątem szybkości i jakości obrazowania stopy i stawu skokowego oraz możliwości skorzystania z zaawansowanych zastosowań klinicznych, takich jak np. kalkulacja map parametrycznych, czy techniki umożliwiające redukcję artefaktów metalicznych.
W związku z tym, że Zamawiający w innych miejscach specyfikacji sięga po możliwość wykorzystania nabywanego urządzenia do powyższych zastosowań na poziomie wykraczającym poza podstawowy, w którym kanałów odbiorczych określona jest wartością 8, powinien dokonać odpowiedniej modyfikacji zapisów w zakresie ocenie punktowej.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

- Dotyczy punktu 5.14. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę opisu i przyjętego sposobu punktacji do postaci jak niżej?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.14 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu barkowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | = 8 kanałów odbiorczych – 0 pkt. > 8 kanałów odbiorczych – 15 pkt. |

Uzasadnienie.
W nowoczesnych systemach do rezonansu magnetycznego można wykorzystać cewki do badania stawu barkowego dysponujące liczbą elementów odbiorczych znacznie przekraczającą wymóg graniczny. W najbardziej zaawansowanych aktualnie dostępnych rozwiązaniach nawet dwukrotnie! Przekłada się to na możliwość zebrania bardzo dużej ilości informacji dzięki odpowiednio dużej liczbie elementów pomiarowych i kanałów umieszczonych w cewkach. To z kolei przekłada się na odpowiednio dużą sprawność pod kątem szybkości i jakości obrazowania stawu barkowego oraz możliwości skorzystania z zaawansowanych zastosowań klinicznych, takich jak np. kalkulacja map parametrycznych, czy techniki umożliwiające redukcję artefaktów metalicznych.
W związku z tym, że Zamawiający w innych miejscach specyfikacji sięga po możliwość wykorzystania nabywanego urządzenia do powyższych zastosowań na poziomie wykraczającym poza podstawowy, w którym kanałów odbiorczych określona jest wartością 8, powinien dokonać odpowiedniej modyfikacji zapisów w zakresie ocenie punktowej.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

- Dotyczy punktu 5.15. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę opisu i przyjętego sposobu punktacji do postaci jak niżej?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.15 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania nadgarstka pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | = 8 kanałów odbiorczych – 0 pkt. > 8 kanałów odbiorczych – 15 pkt. |

Uzasadnienie.
W nowoczesnych systemach do rezonansu magnetycznego można wykorzystać cewki do badania nadgarstka dysponujące liczbą elementów odbiorczych znacznie przekraczającą wymóg graniczny. W najbardziej zaawansowanych aktualnie dostępnych rozwiązaniach nawet dwukrotnie! Przekłada się to na możliwość zebrania bardzo dużej ilości informacji dzięki odpowiednio dużej liczbie elementów pomiarowych i kanałów umieszczonych w cewkach. To z kolei przekłada się na odpowiednio dużą sprawność pod kątem szybkości i jakości obrazowania nadgarstka oraz możliwości skorzystania z zaawansowanych zastosowań klinicznych, takich jak np. kalkulacja map parametrycznych, czy techniki umożliwiające redukcję artefaktów metalicznych.
W związku z tym, że Zamawiający w innych miejscach specyfikacji sięga po możliwość wykorzystania nabywanego urządzenia do powyższych zastosowań na poziomie wykraczającym poza podstawowy, w którym kanałów odbiorczych określona jest wartością 8, powinien dokonać odpowiedniej modyfikacji zapisów w zakresie ocenie punktowej.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

- Dotyczy punktu 5.16. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na potwierdzenie, że dopuszczalne jest zaoferowanie zestawu cewek spełniających opisane wymogi?

Uzasadnienie.

Zamawiający żąda w tym punkcie dostarczenia cewki do zastosowań uniwersalnych, która ma umożliwiać badania bardzo wielu różniących się od siebie obszarów anatomicznych obejmujących kończyny, podudzie, kolano, łokieć, nadgarstek. Ponadto pojawia się jeszcze wymóg badań obrzękniętego stawu.

Powód, dla którego powstała taka sytuacja nie ma żadnego uzasadnienia i powinien zostać wyeliminowany przez dopuszczenie zestawu cewek spełniających opisane wymogi. Tym bardziej, że cewki elastyczne o zastosowaniu uniwersalnym są uzupełnieniem cewek sztywnych, których dostawy Zamawiający wymaga w oddzielnym miejscu specyfikacji.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

- Dotyczy punktu 5.17., 5.18. i 5.19. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę opisu i przyjętego sposobu punktacji do postaci jak niżej?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.17 5.18 5.19 | Zestaw trzech cewek elastycznych typu „flex” lub według nomenklatury producenta, każda w innym rozmiarze, każda posiadająca min. 4 kanały odbiorcze w obrębie badanego obiektu, umożliwiający badanie tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów (np. łokieć, przedramię nadgarstek, kostka) | TAK, podać nazwy zaoferowanych cewek, ich rozmiary, ilości kanałów i techniki obrazowania równoległego |  | Bez punktacji |

Uzasadnienie.
Zamawiający żąda w tych trzech punktach dostarczenia trzech cewek do zastosowań uniwersalnych, z których każda ma umożliwiać badania bardzo wielu różniących się od siebie obszarów anatomicznych obejmujących tętnice szyjne, stawy skroniowo-żuchwowe a także małe stawy, łokieć,  przedramię, nadgarstek i kostkę.

Powód, dla którego powstała taka sytuacja nie ma żadnego uzasadnienia i powinien zostać wyeliminowany przez dopuszczenie zestawu cewek spełniających łącznie opisane wymogi. Tym bardziej, że cewki elastyczne o zastosowaniu uniwersalnym są uzupełnieniem cewek sztywnych, których dostawy Zamawiający wymaga w oddzielnym miejscu specyfikacji.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

- Dotyczy punktu 5.20. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę opisu i przyjętego sposobu punktacji do postaci jak niżej?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.20 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania i biopsji piersi pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 7 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | = 7 kanałów odbiorczych – 0 pkt. > 7 kanałów odbiorczych – 15 pkt. |

Uzasadnienie.
W nowoczesnych systemach do rezonansu magnetycznego można wykorzystać cewki do badania i biopsji piersi dysponujące liczbą elementów odbiorczych znacznie przekraczającą wymóg graniczny. W najbardziej zaawansowanych aktualnie dostępnych rozwiązaniach nawet ponad dwukrotnie! Przekłada się to na możliwość zebrania bardzo dużej ilości informacji dzięki odpowiednio dużej liczbie elementów pomiarowych i kanałów umieszczonych w cewkach. To z kolei przekłada się na odpowiednio dużą sprawność pod kątem szybkości i jakości obrazowania piersi i wsparcia procedyry biopsji oraz możliwości skorzystania z zaawansowanych zastosowań klinicznych, takich jak np. szybkie, dynamiczne obrazowania piersi, z wykorzystaniem technik równoległych.
W związku z tym, że Zamawiający w innych miejscach specyfikacji sięga po możliwość wykorzystania nabywanego urządzenia do powyższych zastosowań na poziomie wykraczającym poza podstawowy, w którym kanałów odbiorczych określona jest wartością 7, powinien dokonać odpowiedniej modyfikacji zapisów w zakresie ocenie punktowej.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

- Dotyczy punktu 6.6. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 1A do SIWZ oraz tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozwinięcie tematu poruszonego w tym punkcie o ocenę poprzez uzupełnienie jak niżej?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6 | System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) dla wypracowania sygnałów synchronizujących | TAK, Podać sposób transmisji sygnałów |  | Transmisja bezprzewodowa – 10 pkt. Transmisja przewodowa – 0 pkt. |

Uzasadnienie.

Istnieją rozwiązania pozwalające na bezprzewodową transmisję sygnału fizjologicznego wykorzystywanego do synchronizacji pracy rezonansu magnetycznego. Brak kabli ułatwia i przyspiesza proces przygotowania pacjenta do badania, eliminuje też ryzyko ich uszkodzeń. Zatem w interesie Zamawiającego leży promowanie zaoferowania transmisji bezprzewodowej odpowiednią punktacją.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

- Dotyczy punktu 6.12. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 1A do SIWZ oraz tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozwinięcie tematu poruszonego w tym punkcie o ocenę poprzez uzupełnienie jak niżej?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.12 | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany programowo z protokołu podczas akwizycji danych), umożliwiający badanie dużych obszarów ciała ≥ 200cm. | TAK, Podać sposób przesuwu stołu podczas akwizycji danych |  | Przesuw ciągły – 10 pkt. Przesuw krokowy – 0 pkt. |

Uzasadnienie.

Istnieją rozwiązania pozwalające na ciągły przesuw stołu pacjenta w czasie akwizycji danych podczas badań dużych obszarów ciała. W stosunku do tradycyjnego przesuwu krokowego uzyskiwana jest wyższa jakość obrazowania (skanowanie odbywa się blisko izocentrum) i szybkość (brak przestoju w skanowania w trakcie przesuwu stołu pomiędzy krokami). Zatem w interesie Zamawiającego leży promowanie zaoferowania przesuwu ciągłego odpowiednią punktacją.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

- Dotyczy punktu 7.6. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punktu do następującej postaci?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.6 | Automatyczne pozycjonowanie i pochylenie zestawów warstw stosownie do przestrzeni międzykręgowych na podstawie skanu lokalizującego kręgosłupa BEZ korzystania z zaimplementowanych wzorców | TAK |  | Bez punktacji |

Uzasadnienie.

W treści specyfikacji Zamawiający stosuje regułę albo 1) bezwzględnego wymagania spełnienia danego warunku granicznego albo też 2) warunkowego zaoferowania danej funkcjonalności lub jej nie zaoferowania. W pierwszym przypadku Zamawiający pozostawia ocenę bez punktacji. W drugim zaś – zaoferowanie danej funkcjonalności (odpowiedź „TAK”) skutkuje przyznaniem odpowiedniej liczby punktów, a jej nie zaoferowanie (odpowiedź „NIE”) skutkuje przyznaniem zerowej liczby punktów.

W przypadku ww. punktu następuje sprzeczność z tą regułą, nosząca znamiona oczywistej pomyłki pisarskiej, której konsekwencją mogą być niejednoznaczne interpretacje intencji Zamawiającego przez poszczególnych oferentów. Wyeliminowanie tej sprzeczności leży w interesie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza dwie sytuacje jako równoważne tzn. zaoferowanie lub niezaoferowanie danej funkcjonalności.

- Dotyczy punktu 7.15. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tak zdefiniowanego parametru?

Uzasadnienie.

We współcześnie oferowanych systemach do rezonansu magnetycznego producenci stosują różne, indywidualne podejścia technologiczne i rozwiązania konstrukcyjne w celu uzyskania tych samych efektów.

Obrazowanie dyfuzji (DWI) z tetrahedralnym schematem kodowania gradientów dyfuzji jest jednym z takich przykładów indywidualnego podejścia jednego z producentów. Wymaganie tego parametru oznacza jednak eliminację innych rozwiązań, stosujących inne schematy kodowania gradientów dyfuzji w DWI. Jest to tym bardziej nieuzasadnione, że Zamawiający nie specyfikuje celu, jakiemu taki schemat kodowania miałby służyć.

Pozostawienie tak wyspecyfikowanego parametru ogranicza możliwość uczciwej rywalizacji konkurencyjnej i leży w sprzeczności z interesem Zamawiającego.

Odp. Zamawiający zmienia warunek graniczny dla tego parametru na TAK/NIE i pozostawia parametr niepunktowany.

- Dotyczy punktu 7.28. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punktu do następującej postaci?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.28 | Obrazowanie spektrum dyfuzji DSI | TAK |  | Bez punktacji |

Uzasadnienie.

W treści specyfikacji Zamawiający stosuje regułę albo 1) bezwzględnego wymagania spełnienia danego warunku granicznego albo też 2) warunkowego zaoferowania danej funkcjonalności lub jej nie zaoferowania. W pierwszym przypadku Zamawiający pozostawia ocenę bez punktacji. W drugim zaś – zaoferowanie danej funkcjonalności (odpowiedź „TAK”) skutkuje przyznaniem odpowiedniej liczby punktów, a jej nie zaoferowanie (odpowiedź „NIE”) skutkuje przyznaniem zerowej liczby punktów.

W przypadku ww. punktu następuje sprzeczność z tą regułą, nosząca znamiona oczywistej pomyłki pisarskiej, której konsekwencją mogą być niejednoznaczne interpretacje intencji Zamawiającego przez poszczególnych oferentów. Wyeliminowanie tej sprzeczności leży w interesie Zamawiającego.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający dopuszcza dwie sytuacje jako równoważne tzn, zaoferowanie lub niezaoferowanie danej funkcjonalności.

- Dotyczy punktu 7.41. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punktu do następującej postaci?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.41 | Nawigator retrospektywny dla badań fMRI | TAK |  | Bez punktacji |

Uzasadnienie.

W treści specyfikacji Zamawiający stosuje regułę albo 1) bezwzględnego wymagania spełnienia danego warunku granicznego albo też 2) warunkowego zaoferowania danej funkcjonalności lub jej nie zaoferowania. W pierwszym przypadku Zamawiający pozostawia ocenę bez punktacji. W drugim zaś – zaoferowanie danej funkcjonalności (odpowiedź „TAK”) skutkuje przyznaniem odpowiedniej liczby punktów, a jej nie zaoferowanie (odpowiedź „NIE”) skutkuje przyznaniem zerowej liczby punktów.

W przypadku ww. punktu następuje sprzeczność z tą regułą, nosząca znamiona oczywistej pomyłki pisarskiej, której konsekwencją mogą być niejednoznaczne interpretacje intencji Zamawiającego przez poszczególnych oferentów. Wyeliminowanie tej sprzeczności leży w interesie Zamawiającego.

Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę na modyfikację punktu do wyżej zaproponowanej postaci czyli zmienia warunek graniczny z TAK/NIE na TAK i pozostawia parametr niepunktowany.

- Dotyczy punktu 7.90. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punktu do następującej postaci?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.90 | Automatyczne planowanie przekrojów przez bark, system działający w oparciu o analizę badanej anatomii, nakładający siatkę badań BEZ korzystania z zaimplementowanych wzorców | TAK |  | Bez punktacji |

Uzasadnienie.

W treści specyfikacji Zamawiający stosuje regułę albo 1) bezwzględnego wymagania spełnienia danego warunku granicznego albo też 2) warunkowego zaoferowania danej funkcjonalności lub jej nie zaoferowania. W pierwszym przypadku Zamawiający pozostawia ocenę bez punktacji. W drugim zaś – zaoferowanie danej funkcjonalności (odpowiedź „TAK”) skutkuje przyznaniem odpowiedniej liczby punktów, a jej nie zaoferowanie (odpowiedź „NIE”) skutkuje przyznaniem zerowej liczby punktów.

W przypadku ww. punktu następuje sprzeczność z tą regułą, nosząca znamiona oczywistej pomyłki pisarskiej, której konsekwencją mogą być niejednoznaczne interpretacje intencji Zamawiającego przez poszczególnych oferentów. Wyeliminowanie tej sprzeczności leży w interesie Zamawiającego.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający dopuszcza dwie sytuacje jako równoważne tzn. zaoferowanie lub niezaoferowanie danej funkcjonalności.

- Dotyczy punktu 7.91. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punktu do następującej postaci?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.91 | Automatyczne planowanie przekrojów przez kolano, system działający w oparciu o analizę badanej anatomii, nakładający siatkę badań BEZ korzystania z zaimplementowanych wzorców | TAK |  | Bez punktacji |

Uzasadnienie.

W treści specyfikacji Zamawiający stosuje regułę albo 1) bezwzględnego wymagania spełnienia danego warunku granicznego albo też 2) warunkowego zaoferowania danej funkcjonalności lub jej nie zaoferowania. W pierwszym przypadku Zamawiający pozostawia ocenę bez punktacji. W drugim zaś – zaoferowanie danej funkcjonalności (odpowiedź „TAK”) skutkuje przyznaniem odpowiedniej liczby punktów, a jej nie zaoferowanie (odpowiedź „NIE”) skutkuje przyznaniem zerowej liczby punktów.

W przypadku ww. punktu następuje sprzeczność z tą regułą, nosząca znamiona oczywistej pomyłki pisarskiej, której konsekwencją mogą być niejednoznaczne interpretacje intencji Zamawiającego przez poszczególnych oferentów. Wyeliminowanie tej sprzeczności leży w interesie Zamawiającego.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający dopuszcza dwie sytuacje jako równoważne tzn, zaoferowanie lub niezaoferowanie danej funkcjonalności.

- Dotyczy punktu 7.92. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punktu do następującej postaci?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.92 | Automatyczne planowanie przekrojów przez kręgosłup, system działający w oparciu o analizę badanej anatomii, nakładający siatkę badań BEZ korzystania z zaimplementowanych wzorców | TAK |  | Bez punktacji |

Uzasadnienie.

W treści specyfikacji Zamawiający stosuje regułę albo 1) bezwzględnego wymagania spełnienia danego warunku granicznego albo też 2) warunkowego zaoferowania danej funkcjonalności lub jej nie zaoferowania. W pierwszym przypadku Zamawiający pozostawia ocenę bez punktacji. W drugim zaś – zaoferowanie danej funkcjonalności (odpowiedź „TAK”) skutkuje przyznaniem odpowiedniej liczby punktów, a jej nie zaoferowanie (odpowiedź „NIE”) skutkuje przyznaniem zerowej liczby punktów.

W przypadku ww. punktu następuje sprzeczność z tą regułą, nosząca znamiona oczywistej pomyłki pisarskiej, której konsekwencją mogą być niejednoznaczne interpretacje intencji Zamawiającego przez poszczególnych oferentów. Wyeliminowanie tej sprzeczności leży w interesie Zamawiającego.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający dopuszcza dwie sytuacje jako równoważne tzn, zaoferowanie lub niezaoferowanie danej funkcjonalności.

- Dotyczy punktu 7.94. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punktu do następującej postaci?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.94 | Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T1 obrazowanej tkanki (ParametricMap, MapIt lub odpowiednio do nomenklatury producenta) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania | TAK |  | Bez punktacji |

Uzasadnienie.

W treści specyfikacji Zamawiający stosuje regułę albo 1) bezwzględnego wymagania spełnienia danego warunku granicznego albo też 2) warunkowego zaoferowania danej funkcjonalności lub jej nie zaoferowania. W pierwszym przypadku Zamawiający pozostawia ocenę bez punktacji. W drugim zaś – zaoferowanie danej funkcjonalności (odpowiedź „TAK”) skutkuje przyznaniem odpowiedniej liczby punktów, a jej nie zaoferowanie (odpowiedź „NIE”) skutkuje przyznaniem zerowej liczby punktów.

W przypadku ww. punktu następuje sprzeczność z tą regułą, nosząca znamiona oczywistej pomyłki pisarskiej, której konsekwencją mogą być niejednoznaczne interpretacje intencji Zamawiającego przez poszczególnych oferentów. Wyeliminowanie tej sprzeczności leży w interesie Zamawiającego.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający dopuszcza dwie sytuacje jako równoważne tzn, zaoferowanie lub niezaoferowanie danej funkcjonalności.

- Dotyczy punktu 7.113. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punktu do następującej postaci?

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.113 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, ARC lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK |  | Bez punktacji |

Uzasadnienie.

W treści specyfikacji Zamawiający stosuje regułę albo 1) bezwzględnego wymagania spełnienia danego warunku granicznego albo też 2) warunkowego zaoferowania danej funkcjonalności lub jej nie zaoferowania. W pierwszym przypadku Zamawiający pozostawia ocenę bez punktacji. W drugim zaś – zaoferowanie danej funkcjonalności (odpowiedź „TAK”) skutkuje przyznaniem odpowiedniej liczby punktów, a jej nie zaoferowanie (odpowiedź „NIE”) skutkuje przyznaniem zerowej liczby punktów.

W przypadku ww. punktu następuje sprzeczność z tą regułą, nosząca znamiona oczywistej pomyłki pisarskiej, której konsekwencją mogą być niejednoznaczne interpretacje intencji Zamawiającego przez poszczególnych oferentów. Wyeliminowanie tej sprzeczności leży w interesie Zamawiającego.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający dopuszcza dwie sytuacje jako równoważne tzn, zaoferowanie lub niezaoferowanie danej funkcjonalności.

- Dotyczy punktu 8.4. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tak zdefiniowanego parametru?

Uzasadnienie.

We współcześnie oferowanych systemach do rezonansu magnetycznego producenci stosują różne metody redukcji, a nawet całkowitej eliminacji artefaktów ruchowych, wykorzystywane dla różnych matryc obrazowania i stosowane w obrazowaniu z wykorzystaniem różnych metod kontrastowania. Każde podejście technologiczne jest indywidualne a rozwiązania konstrukcyjne różne.

Technika redukcji artefaktów ruchowych pozwalająca na uzyskanie wysokorozdzielczych obrazów w matrycy min. 512x512 przy obrazowaniu minimum w następujących kontrastach: T2, T1 FLAIR, PD jest jednym z takich przykładów – indywidualnego podejścia jednego z producentów. Wymaganie tego parametru oznacza jednak eliminację innych rozwiązań, stosujących inne metody uzyskiwania takich samych lub zbliżonych efektów.

Pozostawienie tak wyspecyfikowanego parametru ogranicza możliwość uczciwej rywalizacji konkurencyjnej leży w sprzeczności z interesem Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie redukcji artefaktów ruchowych pozwalające na uzyskanie wysokorozdzielczych obrazów w matrycy mniejszej niż 512x512 jednocześnie wprowadzając punktację taką jak: redukcja artefaktów ruchowych przy matrycy  poniżej 512x512 otrzymuje 0 punktów, przy matrycy  większej lub równej 512x512 otrzymuje 5 punktów.

- Dotyczy punktu 9.17. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sprecyzowanie jakie sekwencje Zamawiający uważa za równoważne klinicznie dla sekwencji 3D DESS?

Uzasadnienie.

Przy aktualnym brzmieniu zapisów tego punktu tym mogą wystąpić niejednoznaczne interpretacje intencji Zamawiającego przez poszczególnych oferentów. Doprecyzowanie leży zatem w interesie Zamawiającego.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

- Dotyczy punktu 9.30. tabeli „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tak zdefiniowanego parametru lub zmianę kryterium „WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY)” z „TAK” na „TAK/NIE” i ew. uzupełnienie punktacji?

Uzasadnienie.

Rozwiązanie pozwalające na retrospektywne rekonstruowanie obrazów poprzez manipulację czasami TR i TE może z różnych powodów wydawać się atrakcyjne, choć aktualnie wykazuje się jego wiele wad i ograniczeń w zastosowaniu praktycznym. Należą do nich m.in. limity dostępnych metod kontrastowania i uzyskiwane przekroje, czy ograniczone zastosowanie aplikacyjne. Wbrew zapewnieniom marketingowym nie jest to też metoda szybsza niż konwencjonalne skanowanie, ma też znikomą wartość kliniczną. W chwili obecnej, według najlepszej wiedzy, tylko jeden z producentów rezonansów magnetycznych zdecydował się na zintegrowanie obróbki takich badań z oprogramowaniem konsoli operatora. W innych przypadkach prowadzone są badania, które pozwolą lepiej ocenić wartość użytkową tej metody i sens jej ewentualnej integracji. Jednak już teraz właściwszym wydaje się umieszczenie obróbki raczej na konsoli lekarskiej niż na konsoli operatora.

Reasumując pozostawienie tak wyspecyfikowanego parametru ogranicza możliwość uczciwej rywalizacji konkurencyjnej i leży w sprzeczności z interesem Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania niezintegrowanego z konsolą operatora. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania niż MAGIC i SyntAc równoważne pod względem funkcjonalności takie jak SyMRI, SyMRINEURO.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych