SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA „DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA KLINIKI CHIRURGII URAZOWEJ I CHIRURGII RĘKI” USK/DZP/PN-2/2017

CPV 33.10.00.00-1

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 135.000  EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

# (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej: ustawą

Informacje wstępne

- Numer i tytuł postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
USK/DZP/PN-2/2017

oraz tytułem:

„DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA KLINIKI CHIRURGII URAZOWEJ I CHIRURGII RĘKI”

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania powinni powoływać się na ten znak  i tytuł.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi :

- podstawę do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego,

- integralną część umowy  na  realizowanie  dostawy  objętej zamówieniem.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera następujące rozdziały:

Rozdział I		- 	Instrukcja dla Wykonawcy – Dział od 1 do 18

Rozdział II		- 	Wzór umowy

Rozdział III		- 	Formularz oferty,

- Załącznik nr 1 – formularze cenowe

Rozdział IV		 - 	Oświadczenia

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie (w rozumieniu art. 23 ustawy) ponoszą solidarną odpowiedzialność prawną za ewentualne nienależyte wykonanie zamówienia.

Adres strony internetowej Zamawiającego – ( www.usk.wroc.pl)

Adres poczty e-mail Zamawiającego – pliszyk@usk.wroc.pl

ROZDZIAŁ I           INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu; 50-556 Wrocław, 
ul. Borowska 213, tel. 071 733 11 40, zwany  dalej  „Zamawiającym”.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1	Zamówienie obejmuje dostawę SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA KLINIKI CHIRURGII URAZOWEJ I CHIRURGII RĘKI

Wspólny słownik zamówień: CPV 33.10.00.00-1

3.2	Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.1, bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

3.3	Zamawiający nie przewiduje  zamówień uzupełniających.

3.4	Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

3.5	Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania – pakiety. Ilość ZADAŃ – 42:

|  | Pakiet 1 |
| --- | --- |
|  | Pakiet 2 |
|  | Pakiet 3 |
|  | Pakiet 4 |
|  | Pakiet 5 poz.1 |
|  | Pakiet 5 poz. 2 |
|  | Pakiet 5 poz. 3 |
|  | Pakiet 5 poz. 4 |
|  | Pakiet 5 poz. 5 |
|  | Pakiet 5 poz. 6 |
|  | Pakiet 5 poz. 7 |
|  | Pakiet 5 poz. 8 |
|  | Pakiet 5 poz. 9 |
|  | Pakiet 5 poz. 10 |
|  | Pakiet 5 poz. 11 |
|  | Pakiet 5 poz. 12 |
|  | Pakiet 5 poz. 13 |
|  | Pakiet 5 poz. 14 |
| 19. | Pakiet 5 poz. 15 |
| 20. | Pakiet 5 poz. 16 |
| 21. | Pakiet 5 poz. 17 |
| 22. | Pakiet 5 poz. 18 |
| 23. | Pakiet 5 poz. 19 |
| 24. | Pakiet 5 poz. 20 |
| 25. | Pakiet 5 poz. 21 |
| 26. | Pakiet 6 |
| 27. | Pakiet 7 |
| 28. | Pakiet 8 |
| 29. | Pakiet 9 poz. 1 |
| 30. | Pakiet 9 poz. 2 |
| 31. | Pakiet 9 poz. 3 |
| 32. | Pakiet 9 poz. 4 |
| 33. | Pakiet 9 poz. 5 |
| 34. | Pakiet 9 poz. 6 |
| 35. | Pakiet 9 poz. 7 |
| 36. | Pakiet 9 poz. 8 |
| 37. | Pakiet 9 poz. 9 |
| 38. | Pakiet 9 poz. 10 |
| 39. | Pakiet 9 poz. 11 |
| 40. | Pakiet 9 poz. 12 |
| 41. | Pakiet 10 |
| 42. | Pakiet 11 |

3.6	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia

Od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2017r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz podstawy wykluczenia z postępowania

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu określone w art. 22 ust 1bpkt 2 PZP dotyczące:

5.1.1	ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ:

PAKIETY 2 - 4:

Za spełnienie wymogu posiadania zdolności technicznej Zamawiający uzna wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przez Wykonawcę 2 (słownie: dwóch) wykonanych (wykonywanych) dostaw o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia, gdzie wartość jednej dostawy wynosiła minimum:

150 000,00 zł brutto – dla Pakietu nr 2 - zamówienia polegające na dostawie napędu chirurgicznego,

50 000,00 zł brutto – dla Pakietu nr 3 - zamówienia polegające na dostawie dermatomu,

130 000,00 zł brutto – dla Pakietu nr 4 - zamówienia polegające na dostawie aparatu USG.

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie.

PAKIET 5 - 10:

Za spełnienie wymogu posiadania zdolności technicznej Zamawiający uzna wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przez Wykonawcę 3 (słownie: trzech) wykonanych (wykonywanych) dostaw o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia, gdzie wartość jednej dostawy wynosiła minimum:

25 000,00 zł brutto – zamówienia polegające na dostawie narzędzi dedykowanych do zabiegów mikrochirurgicznych w zakresie chirurgii ręki

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie.

W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż złoty polski, do przeliczenia wartości zamówienia na walutę polską zastosować należy średni kurs Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia realizacji zadania wykazanego w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, a w przypadku zadań niezakończonych - na dzień wystawienia dokumentu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z

udziału w postępowaniu na podstawie:

    - Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt. 12, pkt. 14  – 23 ustawy PZP,

    - Przesłanek  fakultatywnych, o których mowa w  art. 24 ust. 5  ustawy PZP,

    - Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę :

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.).

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust.1 pkt 2-4 ustawy Pzp z :

a) Zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust.2a ustawy Pzp,

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

- wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przy ocenie spełniania warunków przez osoby wspólnie składające ofertę Zamawiający przyjmie, że warunki udziału, o których mowa w pkt 5.1, mogą spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców, tak, by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione łącznie.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.1, dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w Dziale 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

  - Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22 a ust. 1, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

  - W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga złożenia:

    - Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,  w zakresie określonym w pkt. 5.1.1 siwz  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – ZAŁĄCZNIK Nr 7

  - W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczeniu wskazanych w pkt. 5.2. SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM  Nr 3 do SIWZ (Wstępne Oświadczenie).

  - W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 4 do SIWZ.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt. 5.2 SIWZ oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Wstępne Oświadczenia dotyczące tych podmiotów.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wstępne Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wstępne Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców.

  - W celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 5.1 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczeniu wskazanych w pkt. 5.2 SIWZ Zamawiający może przed udzieleniem zamówienia wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 SIWZ. Niniejsze postanowienie nie nakłada na Zamawiającego obowiązku takiego wezwania, a jedynie uprawnienie.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6 SIWZ potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

  - W celu definitywnego tj. zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6.6 SIWZ potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, na żądanie Zamawiającego, które to wezwanie ma charakter uprawnienia Zamawiającego, a nie jego obowiązku, przedkłada:

    - Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

    - oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

    - Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.9 	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

6.10	Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22 a ust. 1, odpowiada solidarnie 
z wykonawcą za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Ocena spełniania warunków wymaganych przez Zamawiającego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Dziale 6 SIWZ.

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie dokonany na zasadzie: spełnia/ nie spełnia.

6.11	W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w Dziale 6, składa każdy z nich.

### 7. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

7.1	dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów producenta, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do SIWZ,  podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru. Dokumenty należy ułożyć chronologicznie- należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7.2	zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy należy przedstawić w formie oryginału wg załączonego druku  - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.

8. Wykaz pozostałych dokumentów, jakie wykonawcy muszą dostarczyć w złożonych ofertach:

8.1	Wypełniony FORMULARZ OFERTY wraz z FORMULARZEM CENOWYM – ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - należy przedstawić w formie oryginału zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale III do SIWZ.

8.3	Oświadczenie o podatku VAT – ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - należy przedstawić w formie oryginału zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale IV do SIWZ.

8.4	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

8.5	W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich  w postępowaniu i zawarcia umowy - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

- Oświadczenia  i  dokumenty  sporządzone w języku obcym należy złożyć  wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

9.1	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.2	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.1 siwz, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

9.3	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.1 siwz.

9.4	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

9.5	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

9.6	Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

9.7	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

9.8	Stosownie do zapisu art. 27 ust. 1 zgodnie z wyborem Zamawiającego zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną.

9.9	Oświadczenia, dokumenty i oferta mogą być przekazywane tylko w formie pisemnej.

9.10	Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ( od poniedziałku do piątku  godzinach pracy Zamawiającego 8.00 – 15.30)  są :

Kontakt merytoryczny: Adam Domanasiewicz

Kontakt formalno – prawny Paulina Liszyk e-mail: pliszyk@usk.wroc.pl

UWAGA: PRZY PRZESYŁANIU PISM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PROSZĘ O PODAWANIE W TEMACIE E-MAILA SYGNATURY POSTĘPOWANIA: USK/DZP/PN-2/2017

10. Wadium

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

11. Termin związania ofertą

11.1	Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

11.2	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.3	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

11.4	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12. Opis sposobu przygotowania oferty

12.1	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

12.2	Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty i formularza cenowego stanowiących  załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  powinna zawierać:

12.2.1	zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, województwo, powiat, numer telefonu, nr fax, numer REGON, numer NIP, e – mail, adres strony internetowej, numer konta bankowego, dane osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów (zgodnie z FORMULARZEM OFERTY),

12.2.2	ZAŁĄCZNIK NR 1 – „FORMULARZ CENOWY”,

12.2.3	wraz z ofertą Wykonawca składa wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia  wyszczególnione w pkt 6, 7 i 8 siwz.

12.3	Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12.4	Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

12.5	Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

12.6	Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

12.7	Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

12.8	Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

12.9	Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).

12.10 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie dokonane przed upływem terminu  składania ofert.

12.11  Powiadomienie/oświadczenie  o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Jeśli oświadczenie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów –wykonawca winien te dokumenty złożyć.

12.12   Oferty złożone po upływie terminu składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o złożeniu oferty po terminie. W przypadku oznaczenia oferty nie pozwalającego na ustalenie nadawcy i dokonanie zwrotu bez jej otwierania - Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia oferty. Oferta taka nie będzie w postępowaniu brana pod uwagę , a informacje zawarte w ofercie nie będą podlegały ujawnieniu.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

13.1	Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zapieczętowanej podwójnej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA KLINIKI CHIRURGII URAZOWEJ I CHIRURGII RĘKI USK/DZP/PN-2/2017 Ilość stron........................ ( określić ilość stron znajdujących się w ofercie) Nie otwierać przed 06.03.2017 r. godz. 12:00

13.2	Ofertę należy złożyć w: Dziale Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ul. Borowska 213, 50 - 556 Wrocław, pokój 5.04A, piętro IV, budynek H, nie później niż do 06.03.2017 r.   do godz. 12:00

13.3	Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

13.4	Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 06.03.2017 r. o godz. 13:00 w Dziale Zamówień Publicznych ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

14. Opis sposobu obliczenia ceny

14.1	Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu cenowym, do którego składa ofertę:

    - wszystkie pozycję muszą zawierać cenę jednostkową,

    - cena jednostkowa każdej pozycji  musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

    - wartość brutto należy liczyć w sposób następujący: cena jednostkowa netto x ilość  =  wartość netto + podatek VAT  =  wartość brutto.

  - Cena musi być wyrażona w PLN dla całości oferty

  - W ofercie Wykonawca określi cenę netto i brutto  zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

  - Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.

  - Ostateczną ceną oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza cenowego brutto.

  - Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza obszaru Unii Europejskiej, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa na zamawiającym, wynikających z innych przepisów, w tym celnych.

15. Opis kryteriów wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert

15.1	Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie – PAKIETY nr: 1 – 4:

| L.p. | KRYTERIUM | RANGA | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% | minimalizacja |
| 2 | Okres gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia i aparaty (min. 24 m-ce), wyrażony w pełnych miesiącach | 40% | maksymalizacja |

15.1.1	Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich rang.

15.1.2	Oferty będą oceniane punktowo.

15.1.3	Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu rangi, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.

15.1.4	Przydzielanie punktów za cenę:

15.1.5	oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą ilość, tj. 60 punktów;

15.1.6	pozostałym Wykonawcom punkty za cenę zostaną przydzielone na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty wg wzoru:

cena najniższa [zł]

ilość punktów za cenę =             ---------------------------------- x 60

cena oferty [zł]

15.1.7	Przydzielanie punktów za okres gwarancji

15.1.8	oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma najwyższą ilość, tj. 40 punktów;

15.1.9	pozostałym Wykonawcom punkty za okres gwarancji zostaną przydzielone na podstawie obliczenia udziału procentowego okresu gwarancji badanej oferty w stosunku do najdłuższego okresu gwarancji spośród złożonych ofert wg wzoru:

okres gwarancji badanej oferty

ilość punktów za okres gwarancji = ------------------------------------------- x 40

najdłuższy okres gwarancji

15.2	Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie – PAKIETY nr: 5 – 11:

| L.p. | KRYTERIUM | RANGA | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% | minimalizacja |
| 2 | Okres gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia i aparaty (min. 24 m-cy), wyrażony w pełnych miesiącach | 20% | maksymalizacja |
| 3 | Termin dostawy (max. 8 tygodni) wyrażony w tygodniach | 20% | minimalizacja |

15.2.1	Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich rang.

15.2.2	Oferty będą oceniane punktowo.

15.2.3	Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu rangi, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.

15.2.4	Przydzielanie punktów za cenę:

15.2.5	oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą ilość, tj. 60 punktów;

15.2.6	pozostałym Wykonawcom punkty za cenę zostaną przydzielone na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty wg wzoru:

cena najniższa [zł]

ilość punktów za cenę =             ----------------------------- x 60

cena oferty [zł]

15.2.7	Przydzielanie punktów za okres gwarancji

15.2.8	oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma najwyższą ilość, tj. 20 punktów;

15.2.9	pozostałym Wykonawcom punkty za okres gwarancji zostaną przydzielone na podstawie obliczenia udziału procentowego okresu gwarancji badanej oferty w stosunku do najdłuższego okresu gwarancji spośród złożonych ofert wg wzoru:

okres gwarancji badanej oferty

ilość punktów za okres gwarancji = ---------------------------------------------- x 20

najdłuższy okres gwarancji

15.2.10Przydzielanie punktów za termin dostawy:

15.2.11Oferta o najkrótszym terminem dostawy otrzyma najwyższą ilość, tj. 20 punktów

15.2.12	Pozostałym Wykonawcom punkty za termin dostawy zostaną przydzielone na podstawie obliczenia udziału procentowego  najkrótszego terminu dostawy w stosunku do czasu realizacji wskazanego w ofercie wg wzoru:

termin dostawy najkrótszy (tyg.)

ilość punktów za termin dostawy = ------------------------------------------------ x 20

termin dostawy z oferty (tyg.)

15.3     Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za wyżej wymienione kryteria.

15.4	Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

    - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

    - jest zgodna z treścią SIWZ, została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

16.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy, w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

Zawarte są w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ – Rozdział II.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

19.1	Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI „środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

19.1.1	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności Zamawiającego:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

19.2	Przepisy dotyczące odwołania zawarte zostały od art. 180 do art.198 ustawy Pzp.

19.3	Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

19.4	Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do 198g ustawy pzp.

ROZDZIAŁ II           WZÓR UMOWY

Umowa Nr USK/DZP/PN- 2/2017 (Pakiety nr: 1-4)

zawarta w  dniu   .................................    we    Wrocławiu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym  we Wrocławiu  ul.  Borowska 213, 
50-556 Wrocław, NIP 898-18-16-856, Regon: 000289012

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

Piotra Pobrotyna – Dyrektora Szpitala,

a

………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres, NIP, Regon, a w przypadku spółek cywilnych – imiona i nazwiska oraz PESELe wszystkich wspólników)

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :

.............................................................

łącznie zwanymi „Stronami”.

§ 1

Strony umowy

Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

§ 2

Przedmiot umowy

Niniejsza umowa dotyczy dostawy ………  – zadanie nr: …….., określonej szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia wg formularza cenowego – załącznik nr 1, zgodnie z ofertą wraz z rozładunkiem u Zamawiającego.

§3

Obowiązki wykonawcy związane z realizacją umowy

- W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy USK/DZP/PN-2/2017) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego asortyment zgodny z §2 umowy w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do umowy.

- Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego całości asortymentu wyszczególnionego w zadaniach wymienionych w §2 umowy przez cały okres obowiązywania umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi. Towar, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem, na swój koszt wraz z rozładunkiem, w terminie do 8 tygodni od chwili złożenia zamówienia na nr faksu ………………..... lub na e - mailem na adres : .............................

Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w soboty, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, który posiada kwalifikacje, umiejętności oraz potencjał zapewniający prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca ponosi jednak pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawców, którym zadanie powierzył.

- W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w §3 ust. 3, Wykonawca pokryje wszystkie koszty  (transport, różnica w cenie itp.) związane z zakupem asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej umowy u innych dostawców. Mimo wykonania zastępczego, Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z § 11 względem Wykonawcy.

- Wartość przedmiotu umowy, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym 
w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia, montażu w siedzibie Zamawiającego oraz koszt gwarancji oraz przeglądów okresowych wraz z wymianą niezbędnych części w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta, jednak nie mniejszą niż 1 raz na rok, 
a także przeprowadzenia szkolenia technicznego dla pracowników zajmujących się bieżącą obsługą i konserwacją urządzeń.

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Odbiór kompletnego urządzenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego przez osoby upoważnione do odbioru i będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym po zainstalowaniu aparatu i przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi i konserwacji, co będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Osobami upoważnionymi do odbioru są: Kierownicy Klinik. Termin dostawy Wykonawca ma obowiązek ustalić z inspektorem Działu Utrzymania Obiektu, tel. (71) 733 11 15.

- Wraz  z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896) (jeśli dotyczy) – dotyczy pakietu 1

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 4 godziny, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi urządzeń oraz oferowanej techniki. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń pracowników Zamawiającego (w tym terminów) są:

- Kierownik Kliniki na której instalowany jest sprzęt medyczny

- Kierownik Działu Utrzymania Obiektu

- inspektor Działu Zarządzania Sprzętem

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.10 godzin w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność.

11.	Wykonawca (na wezwanie Zamawiającego) zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie pracowników Działu Utrzymania Obiektu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie:

- obsługi technicznej aparatu,

- technicznego przeglądu bezpieczeństwa

- procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych

- procedur okresowych czynności konserwacyjnych

Szkolenie personelu technicznego- 3 osoby, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, szkolenia mogą odbywać się sukcesywnie- jednak nie później niż do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szkolenie musi być zakończone certyfikatem potwierdzającym uzyskanie dostępu do powyższych procedur.

§ 4

Odpowiedzialność za wady towaru

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego sprzętu 
i zapewnia, że dostarczone urządzenie będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ………miesięcy (min. 24 miesiące) prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu i przekazaniu do użytkowania sprzętu oraz przeszkoleniu  pracowników Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny, autoryzowany przez producenta serwis.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min. 1 raz w roku (zgodnie z zaleceniami producenta) oraz  naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.

- W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 5 dni robocze lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych  niniejszą umową lub wyższych).

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 4 dni licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 8, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych. Naprawa gwarancyjna lub wymiana gwarancyjna uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- W wypadku 3 nieskutecznych napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy.

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ………., w godzinach … i potwierdzony fax. na nr ……………….

- Adresy punktów serwisowych:

- - …………………………………………….. tel. …………………….

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji przysługują  uprawnienia z tytułu rękojmi.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 8 lat od daty dostawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich modyfikacji dostarczonego sprzętu, 
w tym oprogramowania, a wymaganych przez producenta aparatury lub przepisy prawa, niezwłocznie na swój koszt w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy.

§ 5

Składniki umowy

Integralnym składnikiem niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Oferta wraz z załącznikami i oświadczeniami.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o sygnaturze: USK/DZP/PN-2/2017

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następne Kodeksu cywilnego, do art. 581.

- Zamawiającemu  niezależnie od uprawnień z gwarancji przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.

Do 	odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6

Terminy umowne

Termin obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia …………………. do dnia  …….. r.

§ 7

Wartość umowy

1.      Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi …………….…….…… zł netto, .....…………….….. zł brutto

słownie:

..............………………………………………………………………...............................   netto

……….....................................................................................................................  brutto

2.	Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury według cen jednostkowych ustalonych w wyniku postępowania przetargowego.

3.	Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca umieści w widoczny sposób numer umowy Zamawiającego oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego.

4.	Wykonawca gwarantuje stałość cen brutto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy, chyba, że nastąpi obniżenie stawki VAT, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do proporcjonalnego obniżenia ceny brutto.

§ 8

Regulowanie należności

1.    Należność wskazana w § 7 będzie regulowana zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 umowy

przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w............................................................................. nr ………………………………………………………………………...... w  terminie …… dni licząc od początku  miesiąca następnego po miesiącu  realizacji dostawy. Zapłata zostanie dokonana na podstawie poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 4 faktury VAT.

2.	W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości 0,01 % za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.

3.	Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

§9

Reklamacje, serwis gwarancyjny

      - Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury i towaru, a jakościowych w każdym czasie trwania umowy oraz podczas biegu terminu gwarancji i rękojmi. Reklamacje można złożyć drogą telefoniczną (faks na numer: ……………………………), podając numer faktury, niezwłocznie potwierdzając zgłoszenie na piśmie.

      - Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru i gwarantuje wymianę na pełnowartościowy towar w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego takich wad.

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego sprzętu 
i zapewnia, że dostarczone urządzenie będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

      - Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ………miesięcy (min. 24 miesiące) prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu i przekazaniu do użytkowania sprzętu oraz przeszkoleniu  pracowników Zamawiającego.

      - W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny, autoryzowany przez producenta serwis.

      - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min. 1 raz w roku (zgodnie z zaleceniami producenta) oraz  naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia.

      - Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

      - W przypadku awarii przedłużającej się ponad 5 dni robocze lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych  niniejszą umową lub wyższych).

      - Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 4 dni licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 8, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych. Naprawa gwarancyjna lub wymiana gwarancyjna uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

      - W wypadku 3 nieskutecznych napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy.

      - Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ………., w godzinach … i potwierdzony fax. na nr ……………….

Adresy punktów serwisowych:

- …………………………………………….. tel. …………………….

      - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

      - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 8 lat od daty dostawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich modyfikacji dostarczonego sprzętu, 
w tym oprogramowania, a wymaganych przez producenta aparatury lub przepisy prawa, niezwłocznie na swój koszt w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy.

§10

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

- Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Działu Utrzymania Obiektu.

- Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Logistyki.

§11

Zmiana postanowień umowy, odstąpienia od umowy

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego,  jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 144 ust.1-1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji, gdy:

a) nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy; w takiej sytuacji zmniejszeniu ulegnie cena jednostkowa przedmiotu umowy, natomiast od zgodnej woli stron zależeć będzie, czy proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie wartość umowy przy jednoczesnym pozostawieniu ilości produktów  w niezmienionej formie, czy też wartość umowy pozostanie bez zmian z jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniem ilości produktów;

b) wystąpi siła wyższa, która w bezpośredni sposób wpłynie na okoliczności realizacji umowy,

c) nastąpi zmiana numerów katalogowych produktów, przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego,

d) wystąpi gwałtowna dekoniunktura lub inne nieprzewidziane okoliczności, niezależne od żadnej ze Stron (gospodarcze, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które w bezpośredni sposób wpłyną na okoliczności realizacji umowy.

- Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

- zaprzestania wytwarzania przez producenta  asortymentu objętego umową,

- wygaśnięcia świadectwa rejestracji,

- przedłożenia przez wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego.

- Zmiana, o której mowa w ust. 4, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie  znajdował zastosowanie co najmniej 
w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową,

- Zmiany, o których mowa wyżej mogą dotyczyć nadto sposobu  konfekcjonowania asortymentu.

- W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W  takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Kary umowne

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust.9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 9, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości  niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia.

- Za opóźnienie w wykonaniu planowanego przeglądu okresowego o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 1 roku od daty instalacji lub poprzedniego przeglądu.

- Za opóźnienie w wykonaniu naprawy, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 5 % wartości brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień opóźnienia.

- Za opóźnienie w dostarczeniu sprzętu zastępczego na czas przedłużającej się awarii, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości  5 % wartości brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień opóźnienia.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozwiązania umowy na podstawie ust. 7.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy i nie dostarcza zamówionego zgodnie z § 3 towaru lub niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 9, pomimo wyznaczenia nowego, dodatkowego terminu,  jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy, a Strony nie uzgodniły warunków dotyczących zmiany umowy. W  takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§13

Oświadczenie  dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy

informacji o funkcjonowaniu USK

Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t. j. Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 14

Kwestie sporne

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny we Wrocławiu.

§ 15

Aneksy

Wszelkie dopuszczone umową zmiany i uzupełnienia winny zostać dokonane w  formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 16

Inne postanowienia umowy

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały  przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Wykonawca 								Zamawiający

Umowa Nr USK/DZP/PN- 2/2017 (Pakiety nr: 5-11)

zawarta w  dniu   .................................    we    Wrocławiu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym  we Wrocławiu  ul.  Borowska 213, 
50-556 Wrocław, NIP 898-18-16-856, Regon: 000289012

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

Piotra Pobrotyna – Dyrektora Szpitala,

a

………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres, NIP, Regon, a w przypadku spółek cywilnych – imiona i nazwiska oraz PESELe wszystkich wspólników)

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :

.............................................................

łącznie zwanymi „Stronami”.

§ 1

Strony umowy

Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

§ 2

Przedmiot umowy

Niniejsza umowa dotyczy dostawy ………  – zadanie nr: …….., określonej szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia wg formularza cenowego – załącznik nr 1, zgodnie z ofertą wraz z rozładunkiem u Zamawiającego.

§3

Obowiązki wykonawcy związane z realizacją umowy

  - W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy USK/DZP/PN-2/2017) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego asortyment zgodny z §2 umowy w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do umowy.

  - Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego całości asortymentu wyszczególnionego w zadaniach wymienionych w §2 umowy przez cały okres obowiązywania umowy.

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obwiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi. Towar, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem, na swój koszt wraz z rozładunkiem, w terminie do ………(max. 8 tyg.) od daty wezwania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować przedmiot umowy do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w soboty, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

  - Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (nawet za zgodą Zamawiającego), ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych Wykonawców, którym zadanie powierzył.

  - Wartość przedmiotu umowy, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym

w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na   okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

  - W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w §3 ust. 3, Wykonawca pokryje wszystkie koszty (transport, różnica w cenie itp.) związane z zakupem asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej umowy u innych dostawców. Mimo wykonania zastępczego, Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z § 12 względem Wykonawcy.

§ 4

Odpowiedzialność za wady towaru

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego sprzętu 
i zapewnia, że dostarczone urządzenie będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

  - Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ………miesięcy (min. 24 miesiące) prawidłowego działania sprzętu.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny, autoryzowany przez producenta serwis.

  - Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  - W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji przysługują  uprawnienia z tytułu rękojmi.

  - Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Składniki umowy

Integralnym składnikiem niniejszej umowy są następujące dokumenty:

  - Oferta wraz z załącznikami i oświadczeniami.

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o sygnaturze: USK/DZP/PN-2/2017

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następne Kodeksu cywilnego, do art. 581.

  - Zamawiającemu  niezależnie od uprawnień z gwarancji przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.

Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6

Terminy umowne

1. 	Termin obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia …………………. do dnia  …….. r.

§ 7

Wartość umowy

1.      Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi …………….…….…… zł netto, .....…………….….. zł brutto

słownie:

..............………………………………………………………………...............................   netto

……….....................................................................................................................  brutto

2.	Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury według cen jednostkowych ustalonych w wyniku postępowania przetargowego.

3.	Podane w Załączniku nr 1 do umowy ilości poszczególnych pozycji mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Korekty ilościowe nie mogą przekroczyć ± 50% uzgodnionej ilości i spowodować zwiększenia określonej w § 7 ust. 1 wartości brutto zamówienia.

4.	Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca umieści w widoczny sposób numer umowy Zamawiającego oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego.

5.	Wykonawca gwarantuje stałość cen brutto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy, chyba, że nastąpi obniżenie stawki VAT, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do proporcjonalnego obniżenia ceny brutto.

§ 8

Regulowanie należności

1.    Należność wskazana w § 7 będzie regulowana zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 umowy

przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w............................................................................. nr ………………………………………………………………………...... w  terminie …… dni licząc od początku  miesiąca następnego po miesiącu  realizacji dostawy. Zapłata zostanie dokonana na podstawie poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 4 faktury VAT.

2.	W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości 0,01 % za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.

3.	Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

§9

Reklamacje

      - Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury i towaru, a jakościowych w każdym czasie trwania umowy oraz podczas biegu terminu gwarancji i rękojmi. Reklamacje można złożyć drogą telefoniczną (faks na numer: ……………………………), podając numer faktury, niezwłocznie potwierdzając zgłoszenie na piśmie.

      - Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru i gwarantuje wymianę na pełnowartościowy towar w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego takich wad.

§10

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

- Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Działu Utrzymania Obiektu.

- Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Logistyki.

§11

Zmiana postanowień umowy, odstąpienia od umowy

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego,  jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 144 ust.1-1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji, gdy:

a) nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy; w takiej sytuacji zmniejszeniu ulegnie cena jednostkowa przedmiotu umowy, natomiast od zgodnej woli stron zależeć będzie, czy proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie wartość umowy przy jednoczesnym pozostawieniu ilości produktów  w niezmienionej formie, czy też wartość umowy pozostanie bez zmian z jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniem ilości produktów;

b) wystąpi siła wyższa, która w bezpośredni sposób wpłynie na okoliczności realizacji umowy,

c) nastąpi zmiana numerów katalogowych produktów, przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego,

d) wystąpi gwałtowna dekoniunktura lub inne nieprzewidziane okoliczności, niezależne od żadnej ze Stron (gospodarcze, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które w bezpośredni sposób wpłyną na okoliczności realizacji umowy.

- Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

- zaprzestania wytwarzania przez producenta  asortymentu objętego umową,

- wygaśnięcia świadectwa rejestracji,

- przedłożenia przez wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego.

- Zmiana, o której mowa w ust. 4, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie  znajdował zastosowanie co najmniej 
w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową,

- Zmiany, o których mowa wyżej mogą dotyczyć nadto sposobu  konfekcjonowania asortymentu.

- W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W  takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Kary umowne

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust.6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 9, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości  niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozwiązania umowy na podstawie ust. 7.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy i nie dostarcza zamówionego zgodnie z § 3 towaru lub niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 9  pomimo wyznaczenia nowego, dodatkowego terminu,  jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy, a Strony nie uzgodniły warunków dotyczących zmiany umowy. W  takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§13

Oświadczenie  dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy

informacji o funkcjonowaniu USK

Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t. j. Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 14

Kwestie sporne

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny we Wrocławiu.

§ 15

Aneksy

Wszelkie dopuszczone umową zmiany i uzupełnienia winny zostać dokonane w  formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 16

Inne postanowienia umowy

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały  przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Wykonawca 								Zamawiający

WZÓR ANEKSU DO ZAPISU UMOWY §10 UST. 7

do umowy USK/DZP/PN-2/2017

zawarty w dniu ………………….. pomiędzy

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu im. Jana Mikulicza-Radeckiego

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, zwanym dalej  „Zamawiającym”

reprezentowanym przez :

# Piotra Pobrotyna – Dyrektora Szpitala

a  ………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres)

reprezentowana przez :

…………………………………

…………………………………

zwanym  dalej „ Wykonawcą”

§1

Działając na podstawie § 11 ust. 7 umowy, wobec zaistnienia okoliczności uzasadnionych potrzebami Zamawiającego Strony zgodnie postanawiają, że zmianie ulega §6 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie „ Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………………… do rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu, lub wykorzystania całości asortymentu będącego przedmiotem umowy”.

§2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

ROZDZIAŁ III           FORMULARZ OFERTY

……………………, dnia ……………………

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ........................................................................................................................................

Siedziba: ......................................................................................................................................

Numer telefonu firmy :..................................... Numer Faxu firmy….............................................

Adres (kontaktowy) poczty elektronicznej: ..................................................................................

Strona internetowa: .....................................................................................................................

Numer NIP .................................................           Numer REGON ..............................................

Bank i numer konta ...................................................................................................................

Osoba do kontaktu z Zamawiającym, nr telefonu : .......................................................................

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, ogłoszonym przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 na:

DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO 
DLA KLINIKI CHIRURGII URAZOWEJ I CHIRURGII RĘKI

USK/DZP/PN-2/2017

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wartość całej oferty brutto: …………………………………………………… zł

Słownie: ………………………………………………………………………………

| L.p. | Numer zadania | Wartość oferty brutto | Okres gwarancji | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet 1 |  |  | x |
| 2. | Pakiet 2 |  |  | x |
| 3. | Pakiet 3 |  |  | x |
|  | Pakiet 4 |  |  | x |
|  | Pakiet 5 poz.1 |  |  |  |
|  | Pakiet 5 poz. 2 |  |  |  |
|  | Pakiet 5 poz. 3 |  |  |  |
|  | Pakiet 5 poz. 4 |  |  |  |
|  | Pakiet 5 poz. 5 |  |  |  |
|  | Pakiet 5 poz. 6 |  |  |  |
|  | Pakiet 5 poz. 7 |  |  |  |
|  | Pakiet 5 poz. 8 |  |  |  |
|  | Pakiet 5 poz. 9 |  |  |  |
|  | Pakiet 5 poz. 10 |  |  |  |
|  | Pakiet 5 poz. 11 |  |  |  |
|  | Pakiet 5 poz. 12 |  |  |  |
|  | Pakiet 5 poz. 13 |  |  |  |
|  | Pakiet 5 poz. 14 |  |  |  |
| 19. | Pakiet 5 poz. 15 |  |  |  |
| 20. | Pakiet 5 poz. 16 |  |  |  |
| 21. | Pakiet 5 poz. 17 |  |  |  |
| 22. | Pakiet 5 poz. 18 |  |  |  |
| 23. | Pakiet 5 poz. 19 |  |  |  |
| 24. | Pakiet 5 poz. 20 |  |  |  |
| 25. | Pakiet 5 poz. 21 |  |  |  |
| 26. | Pakiet 6 |  |  |  |
| 27. | Pakiet 7 |  |  |  |
| 28. | Pakiet 8 |  |  |  |
| 29. | Pakiet 9 poz. 1 |  |  |  |
| 30. | Pakiet 9 poz. 2 |  |  |  |
| 31. | Pakiet 9 poz. 3 |  |  |  |
| 32. | Pakiet 9 poz. 4 |  |  |  |
| 33. | Pakiet 9 poz. 5 |  |  |  |
| 34. | Pakiet 9 poz. 6 |  |  |  |
| 35. | Pakiet 9 poz. 7 |  |  |  |
| 36. | Pakiet 9 poz. 8 |  |  |  |
| 37. | Pakiet 9 poz. 9 |  |  |  |
| 38. | Pakiet 9 poz. 10 |  |  |  |
| 39. | Pakiet 9 poz. 11 |  |  |  |
| 40. | Pakiet 9 poz. 12 |  |  |  |
| 41. | Pakiet 10 |  |  |  |
| 42. | Pakiet 11 |  |  |  |

Jednocześnie oświadczamy, że:

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie …….. dni ( min. 60 dni)*

- okres stałości cen netto – cały okres obowiązywania umowy.

- Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia i  nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Akceptujemy zawarty w SIWZ wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami * / z udziałem podwykonawców* (właściwe podkreślić).

- Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia (należy wskazać firmy podwykonawców poniżej)

.................................................................................................................................................

( wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297  ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zmianami /.

- Załącznikami do niniejszej oferty są :

(1) .......................................

(2) .......................................

……..……………………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 1 – Rękojeść bateryjna – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2016

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Doposażenie posiadanego przez Zamawiającego systemu napędu akumulatorowego typ Colibri prod. Synthes w rękojeść z baterią i z osłoną. | TAK |  |
|  | Jednostka napędowa z pojemnikiem (osłoną) na akumulator (autoklawowalną) – szt. 1 Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, obroty oscylacyjne. Zakres obrotów /wiercenie/ 0-1440 obr./min i /rozwiertak /0-384 obr/min., frezowanie 0-3840 obr/min. Moc 85 W. Maksymalny moment obrotowy /wiercenie, frezowanie/ 2,2 Nm i rozwiercanie 6 Nm. Napięcie robocze 14,4 V. Kaniulacja płynna , w zakresie od 0,6 mm do 3,2 mm. Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem. Komora na akumulator zamykana zatrzaskowo, uszczelniona, dołączana do napędu. System wielofunkcyjny współpracującymi z wieloma przyłączami. ( min. 10 złączek, a ponadto uchwyt typu Jacobs bezkluczowy 7,3 mm, uchwyt typu AO/ASIF z redukcją obrotów zwiększającą moment obrotowy do min. 6 Nm, uchwyt kompatybilny do rozwiertaków kanału śródszpikowego AO/ASIF, uchwyt do wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie 0,6-3,2 mm, końcówka do wkręcenia śrub o zwiększonym momencie obrotowym. Możliwość przyłączenia do konsoli i zasilania elektrycznego. Współpraca z końcówką przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych. Możliwość pracy z końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub (siła docisku 1,5 i 4Nm). | TAK, podać |  |
|  | Akumulator - szt. 2 Akumulator - baterie akumulatorowe litowo-jonowe o napięciu 14,4V, nieautoklawalne, 1000 cykli ładowania. Pojemność baterii min: 1,2 Ah. Czas ładowania < 60 min. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 2 – Napęd chirurgiczny – 1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2016

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Napęd chirurgiczny elektryczny, pistoletowy, dedykowany do chirurgii małych kości i lekkiej traumatologii wraz z mikronapędami i oprzyrządowaniem. | TAK |  |
|  | Jednostka sterująca -1 szt. Uniwersalna min. 3 portowa konsola sterująca z kolorowym wyświetlaczem/ekranem dotykowym do shavera/wiertarek/ mikrowiertarek Minimum 2 przyłącza z funkcją prowadzenia : shavera i dużej rękojeści wiertarskiej/ piły oscylacyjnej ( pistoletowej ) oraz do mikronapędów piórowych, szybkoobrotowych. Możliwość równoczesnego podłączenia do sterownika shavera i wiertarki/ piły lub mikrowiertarki szybkoobrotowej. Funkcja trybu oscylacyjnej pracy napędu wiertarskiego, możliwość regulacji oraz pamięć liczby obrotów shavera oraz cyklu pracy ruchów oscylacyjnych shavera Automatyczna funkcja dostosowania zwiększania mocy przy zwiększającym się oporze podczas pracy rękojeści. Możliwość zintegrowania konsoli z pompą artroskopową. Panel główny konsoli wyposażony w napęd pompy irygacyjnej służącej do chłodzenia przemywania ostrzy, frezów i wierteł szybkoobrotowych mikronapędów piórowych, przycisk uruchamiania procesu płukania przewodów rurkowych zainstalowany na panelu przednim urządzenia. Szybkość przepływu pompy w zakresie min. od 0 do 150 ml/min. Funkcja wyświetlania na ekranie informacji o podłączonym urządzeniu i jego statusie ( włączony, wyłączony ) oraz trybie pracy. | TAK |  |
|  | Sterownik nożny z kablem komunikacyjnym, trójprzyciskowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt pistoletowy - rękojeść wiertarska – 2 szt. Rękojeść wiertarska elektryczna jedno przyciskowa. Regulacja prędkości obrotów wzrasta wraz z siłą nacisku na przycisk załączający. Wymagane funkcje: -Wiercenie (prawo, lewo), wkręcanie (lewo, prawo), ruchy oscylacyjne, gwintowanie (3/4 prawo, 1/4 lewo) -Końcówki wiertarskie montowane zatrzaskowo w napędzie, zdejmowane poprzez obrotowy kołnierz -Waga maksymalna 0,7 kg -Maksymalna prędkość max 1500 obr/min -Maksymalny moment obrotowy max 15 Nm -Napęd nie wymagający smarowania -Kaniulacja min. 5,0 min -Współpracuje z końcówkami roboczymi o przełożeniach 3:1; 5:1 oraz 1:1 -Zmiana funkcji rękojeści przyciskiem na kablu sterującym, łączącym wiertarkę z konsolą sterującą -Blokada przycisku „start” przed przypadkowym uruchomieniem. -Rękojeść kompatybilna z konsolą sterującą Napęd wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe | TAK |  |
|  | Podajnik do drutów o zakresie średnic 0.7-1.6 mm montowany zatrzaskowo na rękojeści wiertarskiej - 2 szt. | TAK |  |
|  | Podajnik do drutów o zakresie średnic 1.8-4.0 mm montowany zatrzaskowo na rękojeści wiertarskiej - 2 szt. | TAK |  |
|  | Końcówka Jacobsa trójszczękowa z kluczykiem 6,35mm z przełożeniem 1:1 montowana zatrzaskowo na rękojeści wiertarskiej - 1 szt. | TAK |  |
|  | Końcówka Jacobsa trójszczękowa z kluczykiem 4,0 mm z przełożeniem 1:1 montowana zatrzaskowo na rękojeści wiertarskiej - 2 szt. | TAK |  |
|  | Końcówka piłki sagitalnej do małych zabiegów ortopedycznych montowana zatrzaskowo na rękojeści wiertarskiej - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kabel łączący w osłonie parylenowej, wyposażony w przycisk do sterowania ustawieniami napędów ortopedycznych pistoletowych oraz mikronapędów piórowych, wywołane ustawienia są wizualizowane na wyświetlaczu/ ekranie dotykowym urządzenia - 4 szt. | TAK |  |
|  | Kontener sterylizacyjny w zestawie wkład z uchwytami dla oferowanych urządzeń wiertarskich. Pokrywa kontenera posiada wbudowany filtr spełniający funkcje bariery bakteriologicznej, wystarczający na min 1000 cykli sterylizacyjnych (dodatkowo do każdego kompletu po 4 zapasowe filtry) – 3 kpl. | TAK |  |
|  | Mikrowiertarka szybkoobrotowa długopisowa do małych kości kompatybilna z kablem łączącym i konsolą sterującą - 2 szt. - Zakres pracy max. do 100 tyś obr/min. - Waga max 200 g - Moment obrotowy 2 in oz - Długość max 16,50 cm ( +/- 2 mm) - Średnica 1,9 cm - Obudowa wykonana ze stali Możliwość sterowania parametrami użytkowymi mikropiły za pomocą włącznika piórowego z regulowaną długością, umieszczonego na jej obudowie lub za pomocą przycisku umieszczonego na kablu łączącym mikropiłę z konsolą. Obudowa mikropiły z rozszerzającym się w kształcie kołnierza uchwytem, dodatkowo wyposażonym w silikonowy pierścień stabilizująco/antypoślizgowy Możliwość samodzielnego (bez potrzeby ingerencji specjalistycznego serwisu) prostego demontażu włącznika piórowego piły (np. w przypadku wyboru sterowania urządzeniem za pomocą włącznika nożnego) Możliwość blokady urządzenia przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą włącznika umieszczonego na obudowie mikropiły. Wyposażenie: - Prostnica do stabilizacji wierteł długa - 1 szt. - Prostnica do stabilizacji wierteł średnia – 1 szt. | TAK |  |
|  | Mikropiła sagitalna długopisowa do małych kości kompatybilna z kablem łączącym i konsolą sterującą - 2 szt. - Zakres pracy max do 20 tyś CPM - Waga max 210 g - Skok ostrza 4 stopnie - Długość max 15 cm - Średnica max 2,55 cm - Obudowa wykonana ze stali Ostrza montowane zatrzaskowo, możliwość ustawienia ostrza w jednej z pięciu wybranych pozycji ( co 45*) Możliwość ustawiania głowicy mikropiły w kilku pozycjach. Możliwość sterowania parametrami użytkowymi mikropiły za pomocą włącznika piórowego umieszczonego na jej obudowie lub za pomocą przycisku umieszczonego na kablu łączącym mikropiłę z konsolą. Możliwość samodzielnego (bez potrzeby ingerencji specjalistycznego serwisu) prostego demontażu włącznika piórowego piły (np. w przypadku wyboru sterowania urządzeniem za pomocą włącznika nożnego) Możliwość blokady urządzenia przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą włącznika umieszczonego na obudowie mikropiły. | TAK |  |
|  | Shaver artroskopowy elektryczny - 1 szt. wraz ze złączką montowaną w jego rękojeści typu Jacobs - 1 szt., Shaver autoklawowalny o zakresie obrotów do 12 tyś. obr/ min. Sterowanie parametrami shavera ( liczba obrotów, obroty w prawo, w lewo, oscylacja ) za pomocą dwóch przycisków umieszczonych w rękojeści shavera. Niezależne programowanie i zapamiętywanie obrotów shavera osobno dla funkcji oscylacji i osobno dla obrotów w prawo i w lewo. Możliwość zastosowania ostrzy do shavera jedno - i wielorazowego użycia, ostrzy z możliwością doginania, możliwość zastosowania ostrzy posuwisto – zwrotnych. . Ostrza jedno- i wielorazowe dostępne w rozmiarach : 2,0, 2,9 3,5 mm; 3,7 mm; 4,0 mm; 4,2 mm; 4,5 mm; 4,8 mm; 5,5 mm; 6,0 mm do wyboru. Kabel łączący shaver z konsolą sterującą pokryty powłoką antystatyczną. Shaver z możliwością zaprogramowania tak, aby po jego zatrzymaniu okienko w ostrzu ustawiało się automatycznie w pozycji otwartej dającej możliwość odessania wody ze stawu. Płynna regulacja siły ssania za pomocą dźwigni umieszczonej na rękojeści shavera. Możliwość zamontowania do shavera szybkozłączki typu Jacobs pozwalającej na użycie shavera jako mikrowiertarki o zakresie obrotów do 10 tyś. obr/min. Opcjonalnie możliwość sterownia funkcjami shavera za pomocą bezprzewodowego pedału nożnego. Maksymalny moment obrotowy 0, 226 N-m. Maksymalna moc minimum 100 Watt. Waga shavera max. 550 g. | TAK |  |
|  | Ostrza wielorazowe do shavera, o długości 13 cm i średnicach : 3,5 mm; 4,2 mm;4,5 mm;5,5 mm, oznaczone kolorami dla łatwiejszej ich identyfikacji. Ostrza wyposażone w wyłamywane plastikowe ząbki pozwalające określić ilość ich sterylizacji - 30 sztuk do wyboru przez Zamawiającego. | TAK, z dostawą |  |
|  | Ostrza jednorazowe do shavera dedykowane do małych stawów o długości 8 cm o średnicach : 2,0 mm i 2,9 mm, oznaczone kolorami dla łatwiejszej ich identyfikacji, - 30 sztuk do wyboru do wyboru przez Zamawiającego. | TAK, z dostawą |  |
|  | Ostrza jednorazowego użycia dedykowane do końcówki piłki sagitalnej oraz do mikrowiertarki sagitalnej szybkoobrotowej - 30 sztuk do wyboru do wyboru przez Zamawiającego. | TAK, z dostawą |  |
|  | Frezy i wiertła jednorazowego użycia do mikrowiertarki szybkoobrotowej - 30 sztuk do wyboru do wyboru przez Zamawiającego. | TAK, z dostawą |  |
|  | Zestaw sterylnych przewodów rurkowych do chłodzenia przemywania ostrzy, frezów i wierteł szybkoobrotowych mikronapędów piórowych, przycisk uruchamiania procesu płukania przewodów rurkowych – 10 zestawów | TAK, z dostawą |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 3 –Dermatom – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2016

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dermatom z głowicą typu Wagner o regulowanej szerokości cięcia za pomocą klapek, z konsolą napędową. | TAK |  |
|  | Regulacja szerokości cięcia w zakresie minimum: 8-78mm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość klapki 8mm | TAK |  |
|  | Grubość cięcia regulowana w minimalnym zakresie: 0,2mm do 1,2mm | TAK, podać |  |
|  | Konsola napędowa wraz z pedałem sterującym | TAK |  |
|  | Siatkownica do powiększania powierzchni przeszczepów skóry – 1 szt. Możliwość zastosowania min. trzech różnych matryc. Regulacja siły docisku walca do matrycy, śruba mikrometryczna. Waga max. 4800g. | TAK |  |
|  | Dedykowany kontener do sterylizacji sprzętu | TAK |  |
|  | Ostrza jednorazowe, pakowane sterylnie op.10 szt. – 1 op. | TAK, z dostawą |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 4 – Aparat usg – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2016

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat usg wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | TAK |  |
|  | Cyfrowy, szerokopasmowy układ formowania wiązki z możliwością kształtowania impulsów | TAK |  |
|  | Aparat mobilny o modułowej konstrukcji na czterech skrętnych kołach z możliwością blokady skrętu i ustawieniem do jazdy na wprost. | TAK |  |
|  | Zakres stosowanych częstotliwość pracy aparatu min.2MHz-15MHz | TAK, podać |  |
|  | Liczba niezależnych przetwarzanych kanałów min. 20 000 | TAK, podać |  |
|  | Dynamika systemu min.170 dB | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna waga aparatu max.70 kg. | TAK, podać |  |
|  | Minimum 3 niezależne gniazda głowic obrazowych przełączanych elektronicznie lub stacja dokująca | TAK, podać |  |
|  | Monitor LCD o przekątnej min. 15 cali o rozdzielczości min. 1000 x 700, zapewniający szeroki kąt widzenia z kompensacją światła z otoczenia | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obrotu i pochylenia monitora względem pulpitu operatora, możliwość regulacji góra/dół, lewo/prawo | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości pulpitu w zakresie góra/dół min. 10 cm. | TAK |  |
|  | Klawiatura do wprowadzenia danych pacjenta. | TAK |  |
|  | Czas pracy aparatu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z prądu minimum 2 godziny | TAK, podać |  |
|  | Archiwizacja danych na nośnikach DVD/CD lub typu pen-drive. | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na wbudowanym dysku twardym o pojemności min. 250 GB z możliwością eksportowania danych na nośniki przenośne DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz DICOM. | TAK |  |
|  | Wyjście VGA lub DVI oraz złącze sieci LAN do podłączenia siecią DICOM i zdalnym serwisem | TAK |  |
|  | Minimum 3 aktywne porty USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz dynamicznych na przenośne pamięci typu Flash, Pendrive. | TAK |  |
|  | Zasilanie 220-240 V 50Hz | TAK |  |
|  | Obrazowanie |  |  |
|  | Głębokość penetracji/obrazowania 2D (B-mode) w minimalnym wymaganym zakresie od 1 do 28 cm | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu („frame rate”) w trybie 2D (B-mode) min. 600 obrazów/sekundę. | TAK |  |
|  | Powiększanie bez straty rozdzielczości obrazu w czasie rzeczywistym (tzw. zoom wysokiej rozdzielczości) | TAK |  |
|  | Dostępne obrazowanie harmoniczne i obrazowanie z inwersją fazy | TAK |  |
|  | Maksymalna liczba klatek (obrazów) przechowywana jednorazowo w pamięci dynamicznej (CINE LOOP) w trybie B-mode oraz kolor Doppler min. 1000 obrazów. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia poprzecznego wiązki TGC min. 3 strefy | TAK |  |
|  | Możliwość płynnej zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-mode) dla wszystkich oferowanych głowic | TAK |  |
|  | Możliwość podziału obrazu na dwa i jednoczesne wyświetlanie obrazów w czasie rzeczywistym typu B+B, B+B/CD | TAK |  |
|  | Możliwość porównania na ekranie obrazów z archiwum z obrazami w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Złożone obrazowanie wielokierunkowe badanych struktur w czasie rzeczywistym - krzyżowanie wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami | TAK |  |
|  | Obrazowanie poprawiające wizualizację toru prowadzenia igły w nawigacji podczas biopsji | TAK |  |
|  | Dostępna siatka na obrazie w trybie 2D pozwalająca ocenić wielkość i odległość do struktury w zabiegach wymagających wprowadzenia igły | TAK |  |
|  | Minimum 30 ustawień programowanych dla aplikacji i głowic, tzw. „presetów”. | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie B-mode (m.in. ustawienie jasności, kontrastu obrazu i kompensacji wzmocnienia głębokościowego TGC.) | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie Dopplera PW ( m.in. dopasowanie linii bazowej i PRF/skali oraz wzmocnienia spektrum) | TAK |  |
|  | Tryby obrazowania |  |  |
|  | Tryby pracy: B-mode (2D) Doppler Kolorowy (CD) Power Doppler oraz Kierunkowy Power Doppler z detekcją kierunku przepływu (CPA) Spektralny Doppler Pulsacyjny (PW) z wysoką częstotliwością przetwarzania HPRF M-mode Tryb Duplex (2D + PW /CD/CPA ) Tryb Triplex (2D+CD/CPA +PW) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezoidalne i rombowe | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu kolorowego Dopplera (CD) min. 400 cm/s | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności bramki kolorowego Dopplera w sposób płynny w minimalnym zakresie od -15° do +15° | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu w trybie kolorowego Dopplera („frame rate”) min. 100 obrazów/sekundę. | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu Dopplera PW przy zerowej korekcji kąta min.700 cm/s. | TAK |  |
|  | Szerokość regulacji bramki Dopplera PW w minimalnym zakresie od 1 mm do 20 mm | TAK |  |
|  | Zakres korekcji kąta bramki Dopplera PW w minimalnym zakresie +/- 80° | TAK |  |
|  | GŁOWICE |  |  |
|  | Głowica typu mikro lub hokej – 1 szt. Czoło o długości max. 28mm. Zakres częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 7.0 MHz do 14.0 MHz | TAK |  |
|  | Głowica liniowa – 1 szt. Czoło o długości max. 40mm. Zakres częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 4.0 MHz do 12.0 MHz | TAK |  |
|  | Głowica konweksowa – 1 szt. Zakres częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 2.0 MHz do 5.0 MHz | TAK |  |
|  | Zamawiający dopuszcza dostarczenie szerokopasmowej elektronicznej głowicy liniowej ze zmienną częstotliwością pracy – 1 szt. obejmującej zakres pracy głowic z poz. 44-46. | - |  |
|  | Pomiary i pakiety obliczeniowe /raporty |  |  |
|  | Pomiar odległości w trybie 2D min. 6 par kursorów pomiarowych na jednym obrazie | TAK |  |
|  | Pomiar obwodu lub powierzchni metodą elipsy, obrysu linią ciągłą lub przerywaną w trybie 2D | TAK |  |
|  | Ręczny pomiar odległości w trybie Dopplera (wyznaczenie czasu i prędkości) | TAK |  |
|  | Pakiet do badań naczyń obwodowych Pakiet do badań nerwów płytkich i głębokich Pakiet do badań struktur mięśniowo-szkieletowych | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji sekwencji obrazów ruchomych i statycznych na dysku twardym aparatu | TAK |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera PW (automatyczne obrysowanie i wyznaczanie widma dopplerowskiego wraz z analizą parametrów min. PI,RI,S,D ) w czasie rzeczywistym i na zatrzymanym obrazie | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji raportów z przeprowadzonego badania na dysku twardym aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu w przyszłości |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną liniową w kształcie L lub T o płaszcyźnie skanowania max. 25 mm, zakres pracy min. 7.0-15 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elektroniczną szerokopasmową głowicę konweksową ze zmienną częstotliwością pracy, w minimalnym zakresie od 2,0 do 7,0 MHz (+/-1 MHz), liczba elementów w głowicy min. 128, kąt pola penetracji: min. 70 stopni, obrazowanie: 2D, Kolor Doppler, PW Doppler, Power (Angio) Doppler | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elektroniczną szerokopasmową głowicę sektorową ze zmienną częstotliwością pracy, w minimalnym zakresie od 2,0 do 5,0 MHz (+/-1 MHz), liczba elementów w głowicy min. 80, kąt pola penetracji: min. 90 stopni, obrazowanie: 2D, Kolor Doppler, PW Doppler, Power (Angio) Doppler | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elektroniczną szerokopasmową głowicę sektorową ze zmienną częstotliwością pracy, w minimalnym zakresie od 2,0 do 5,0 MHz (+/-1 MHz), liczba elementów w głowicy min. 80, kąt pola penetracji: min. 90 stopni, obrazowanie: 2D, Kolor Doppler, PW Doppler, Power (Angio) Doppler | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną liniową w kształcie L lub T o płaszczyźnie skanowania max. 25 mm, zakres pracy min. 7.0-15 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o DICOM | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów paskowych pacjenta dający możliwość natychmiastowego wprowadzenia danych i archiwizacji w systemie szpitalnym | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

ROZDZIAŁ IV -  OŚWIADCZENIA				 ZAŁĄCZNIK NR 3

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 								………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

ZAŁĄCZNIK NR 4

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki; Nr: USK/DZP/PN - 2/2017

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

# ZAŁĄCZNIK NR 5

...............................................................                                           		................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

# ZAŁĄCZNIK NR 6

...............................................................                                           		................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, w imieniu firmy……………………………………………., że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

# ZAŁĄCZNIK NR 7

...............................................................                                              	................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Nazwa Wykonawcy  .......................................................................................................................

Adres Wykonawcy .........................................................................................................................

Numer telefonu ........................... Numer faksu .......................

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z dowodami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. §2 ust. 4 pkt. 2

| Lp | Wykonawca | Przedmiot, zakres | Rodzaj i wartość zamówienia (brutto) | Nazwa odbiorcy i miejsce wykonania | Data wykonania od dd.mm.rr. do dd.mm.rr. | Uwagi nr referencji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

___________________  				                 _____________________________________

( miejscowość, data )					(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy/ców)