DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-40/2017                                                                           Wrocław, dnia  24.04.2017 r.

DOSTAWA POMPY PROGRAMOWALNEJ DO PODAWANIA BACLOFENU DLA KLINIKI NEUROCHIRURGII

nr sprawy: USK/DZP/PN-40/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz.2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompy o cechach:

POMPA INFUZYJNA PROGRAMOWALNA:

- programowalny zakres przepływu: od 0,0 ml do 28,8 ml/dzień.

- precyzja dawki: ± 3% niezależnie od temperatury, zmian ciśnienia i stanu baterii.

- objętość zbiornika: 20ml.

- trzon pompy: elastyczne silikonowe ramię (elastyczność 90°).

- odporność na przekłucia memberany 1000 razy

- możliwość wykonania MRI

CEWNIK DOOPONOWY:

- całkowita długość: 110,0 cm.

- nieprzezierna końcówka wolframowa: 3 mm dalszego zakończenia.

- możliwość docięcia cewnika do odpowiedniej długości.

TUNELIZATOR:

- tunelizator do użycia z cewnikiem o długości 110cm.

Odp. Nie dopuszcza

Pytanie 2:

Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowana pompa posiadała baterię, ożywotności miniumum 10 lat, przy przepływie 25ml/na dzień z zachowaniem pełnej programowalności przez cały okres użytkowania?

Odp.  Jak w SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych