Załącznik nr 1b

Pakiet 1 – Aparat USG z głowicą naczyniową, kardiologiczną i brzuszną – 1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1 | Lekki, mobilny aparat usg na kołach. | TAK |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A. | TAK |  |
| 3 | Kolorowy monitor wysokiej rozdzielczości typu LCD lub OLED, minimalna rozdzielczość 1200x800 pixeli | TAK, podać |  |
| 3.1 | Minimalna przekątna: 19” | TAK, podać |  |
| 3.2 | Możliwość obrotu monitora względem klawiatury; | TAK |  |
| 3.3 | Możliwość pochylenia monitora; | TAK |  |
| 4 | Ekran dotykowy min. 8” z przyciskami funkcyjnymi | TAK, podać |  |
| 5 | Minimalny zakres częstotliwości głowic: 1,5-12,0 MHz | TAK, podać |  |
| 6 | Maksymalna głębokość obrazowania ≥ 30 cm | TAK, podać |  |
| 7 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D: ≥ 700 | TAK, podać |  |
| 8 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu kolor doppler: ≥ 200 | TAK, podać |  |
| 9 | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej. | TAK |  |
| 10 | Powiększanie obrazów ruchomych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM): min. 16x | TAK, podać |  |
| 11 | Powiększanie obrazów zatrzymywanych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM): min. 16x | TAK, podać |  |
| 12 | Ilość niezależnych, aktywnych, jednakowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych ≥ 4 | TAK, podać |  |
| 13 | Wbudowany układ UPS umożliwiający przejazd aparatu pomiędzy stanowiskami bez konieczności jego wyłączania (start krótszy niż 10s) | TAK |  |
| B. | GŁOWICE |  |
| 1 | Sektorowa elektroniczna (Phased Array), wieloczęstotliwościowa głowica do badań transkranialnych i kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,6 – 4,0 MHz – 1 szt. | TAK, podać typ i częstotliwości |  |
| 1.1 | Głębokość obrazowania: ≥ 30 cm | TAK, podać |  |
| 1.2 | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym; | TAK |  |
| 1.3 | Możliwość obrazowania w trybie Dopplera spektralnego cw-D pod kontrolą obrazu 2D; | TAK |  |
| 1.4 | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera z falą ciągłą minimum 4 częstotliwości | TAK, podać |  |
| 1.5 | Kąt obrazowania min. 110 stopni | TAK, podać |  |
| 1.6 | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera pulsacyjnego: minimum 3 częstotliwości | TAK, podać |  |
| 1.7 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej: minimum 4 pary częstotliwości harmonicznych | TAK, podać |  |
| 1.8 | Możliwość pracy z dwoma ogniskami jednocześnie; | TAK |  |
| 2 | Głowica konweksowa , elektroniczna wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 2,0 – 5,0 MHz ( podać typ i częstotliwość) – 1 szt. | TAK |  |
| 2.1 | Kąt pola obrazowania min 55 stopni | TAK |  |
| 2.2 | Obrazowanie harmoniczne, min. 2 różne częstotliwości | TAK, podać |  |
| 2.3 | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości | TAK, podać |  |
| 2,4 | Ilość kryształów w głowicy min 128 | TAK |  |
| 3 | Głowica liniowa, elektroniczna wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 6,0 – 12,0 MHz – 1 szt. | TAK, podać typ i częstotliwość |  |
| 3.1 | Szerokość pola obrazowania 39 mm ± 5%, | TAK |  |
| 3.2 | Obrazowanie harmoniczne, min. 2 różne częstotliwości | TAK, podać |  |
| 3.3 | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości | TAK, podać |  |
| 3.4 | Ilość kryształów w głowicy min 192 | TAK, podać |  |
| C. | TRYBY OBRAZOWANIA |  |
| 1 | 2D | TAK |  |
| 1.1 | Podział ekranu na dwa obrazy; | TAK |  |
| 1.2 | Podział ekranu na 4 obrazy | TAK |  |
| 1.3 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej; | TAK |  |
| 1.4 | Możliwość regulacji wzmocnienia obrazów i pętli obrazowych w trybie 2D odtwarzanych z pamięci CINE i z twardego dysku | TAK |  |
| 2 | 2D+M, M-mode. | TAK |  |
| 3 | Kolor M-mode. | TAK |  |
| 4 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) | TAK |  |
| 4.1 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie: ≥ 7,5 m/s | TAK, podać |  |
| 4.2 | Zakres regulacji korekcji kąta: ± 0 – 90°, | TAK, podać |  |
| 4.3 | Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku; | TAK |  |
| 4.4 | Automatyczna optymalizacja spektrum (ustawienie linii bazowej i skali prędkości) przy użyciu jednego przycisku | TAK |  |
| 5 | Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D) | TAK |  |
| 5.1 | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D; | TAK |  |
| 6 | Kolor doppler | TAK |  |
| 6.1 | Maksymalny zakres prędkości przepływu (przy środkowym ustawieniu linii zerowej): ≥ ±2,75 m/s | TAK, podać |  |
| 6.2 | Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D); | TAK |  |
| 7 | Power doppler. | TAK |  |
| 8 | Tkankowy doppler spektralny. | TAK |  |
| 9 | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |
| 10 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego (triplex). | TAK |  |
| 11 | Jednoczesna prezentacja na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów: jednego w trybie 2D, drugiego w trybie 2D+kolor doppler. | TAK |  |
| 12 | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta; | TAK |  |
| 13 | Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy – 1 szt. | TAK |  |
| D. | ARCHIWIZACJA |  |
| 1 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D: ≥ 5000 obrazów | TAK, podać |  |
| 2 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB. | TAK, podać |  |
| 3 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach USB PenDrive min. 3 gniazda USB, formatach JPEG, AVI, MPEG (gniazdo USB z przodu aparatu). | TAK, podać |  |
| 4 | Możliwość eksportu archiwum badań na zewnętrzny twardy dysk min 1 TB | TAK, podać |  |
| 5 | Videoprinter monochromatyczny | TAK |  |
| 6 | Możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań. | TAK |  |
| E. | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |
| 1 | Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia | TAK, podać |  |
| 2 | Pomiary w trybie dopplera spektralnego, spektralnego tkankowego • kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs, E’, E/E’ (wymienić) • naczyniowe: PS. ED, PI, RI (wymienić) | TAK, podać |  |
| 3 | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO ( podać) w prezentacji M: wymiary lewej komory, TAPSE | TAK, podać |  |
| 4 | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED na obrazach w czasie rzeczywistym i zatrzymanych | TAK, podać |  |
| 5 | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA, minimum ERO (wymienić) | TAK, podać |  |
| 6 | Raport z badania naczyniowego i kardiologicznego | TAK |  |
| F. | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU |
| 1 | Anatomiczny M-mode na obrazach „live” oraz obrazach zatrzymanych i z pamięci aparatu. | TAK |  |
| 2 | Anatomiczny kolorowy M-mode | TAK |  |
| 2 | Oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej. | TAK |  |
| 4 | Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej | TAK |  |
| 5 | „Ślepą” głowicę ołówkową dopplera CW, o częstotliwości 2 MHz | TAK, podać częstotliwość |  |
| 6 | Głowica przeprzełykowa wielopłaszczyznowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D min. 3 do 7 MHz, obrazowanie w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler, obrazowanie w technice harmonicznej, kąt pola obrazowania min. 90 stopni, zakres regulacji płaszczyzny skanowania min. 0-180 stopni | TAK |  |
| G. | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
| 2 | Autoryzacja producenta na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanej aparatury w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem | TAK, załączyć |  |
| 3 | Okres gwarancji min. 36 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 2 – Bronchofiberoskop

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bronchoskop optyczny - oparty o technologię fiberoskopową | TAK |  |
|  | Kąt patrzenia 900 | TAK |  |
|  | Wymiar zewnętrzny – dystalny –maksymalnie 5,1 mm | TAK |  |
|  | Wymiar zewnętrzny – proksymalny –maksymalnie 5,2 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza max. 600 mm | TAK, podać |  |
|  | Wygięcia końcówki: w górę 1800 , w dół 1300 | TAK |  |
|  | Głębokość widzenia 3-50 mm | TAK |  |
|  | Kanał roboczy/ssący max. 2,6 mm | TAK, podać |  |
|  | Długość całkowita max. 855mm | TAK, podać |  |
|  | W zestawie jednego urządzenia: zaślepka do sterylizacji, szczoteczki do czyszczenia urządzenia 3 szt (różne: do kanału 2szt oraz wejścia kanału 1 szt), adapter do światłowodu 1szt, zastawka do narzędzi biopsyjnych 20 szt (jednorazowa). | TAK, z dostawą |  |
|  | Tester szczelności urządzenia do oferowanego bronchoskopu – 1 szt. | TAK, z dostawą |  |
|  | Kontener do sterylizacji niskotemperaturowej ( ETO, Plazma) o minimalnych wymiarach 531mmx79mmx255mm, dostosowany do oferowanego bronchoskopu – 1 szt. | TAK, z dostawą |  |
|  | Źródło światła LED o żywotności świecenia minimum 100 000 godzin, zasilane z baterii typu AA 2 szt. (akumulatory), kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego Fiberoskopem intubacyjnym typu LF-TP Sterylizowalne w procesie niskotemperaturowym – 1 szt. | TAK, z dostawą |  |
|  | Zestaw akumulatorów oraz ładowarka - 8 akumulatorów, ładowarka | TAK, z dostawą |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 3 – Respirator transportowy – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry ogólne |  |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |
|  | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen i z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 hPa . Przewód do tlenu o dł. min. 5m z końcówka typu DIN. | TAK |  |
|  | Respirator stacjonarno - transportowy na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce. Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 5 kg + uchwyt do zawieszania na łóżku. | TAK |  |
|  | Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 240 minut | TAK |  |
|  | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK |  |
|  | Monitor z kolorowym ekranem, dotykowym min. 8” zabezpieczony przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  |
| II | Tryby wentylacji |  |  |
|  | ASV adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli dla pacjentów pasywnych i aktywnych oddechowo | TAK |  |
|  | CMV | TAK |  |
|  | NIV | TAK |  |
|  | APRV | TAK |  |
|  | DuoPAP | TAK |  |
|  | PCV (biphasic) | TAK |  |
|  | Wentylacja wspomagana ciśnieniem SPONT | TAK |  |
|  | SIMV | TAK |  |
| III | Parametry nastawialne |  |  |
|  | Częstość oddechów 1-80 odd/min | TAK |  |
|  | Objętość wdechowa 20 - 2000 ml | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP 0-35 cmH2O | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu 21-100% | TAK |  |
|  | Stosunek I:E 1:9 do 4:1 | TAK |  |
|  | Czas wdechu 0.1 do 12,0 sek | TAK |  |
|  | Wyzwalanie przepływem od 1 do 20 l/min | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechu 3 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Czas narastania ciśnienia 0 – 2000 ms | TAK |  |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego | TAK |  |
|  | Przepływ szczytowy spontaniczny >210 l/min | TAK |  |
|  | Regulowany czas bezdechu | TAK |  |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego | TAK |  |
| III | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych: | TAK |  |
|  | Minimalne ciśnienie | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |
|  | Ciśnienie | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy | TAK |  |
|  | Szczytowy przepływ wydechowy | TAK |  |
|  | Całkowita objętość wydechowa | TAK |  |
|  | Całkowita objętość wdechowa | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | % objętość przecieku | TAK |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddechów | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Procentowa ilość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Czas wdechu i wydechu | TAK |  |
|  | Podatność statyczna płuc | TAK |  |
|  | Index dyszenia RSB | TAK |  |
|  | PO.1 | TAK |  |
|  | Wysiłek oddechowy pacjenta PTP | TAK |  |
|  | Stała czasowa wydechu | TAK |  |
|  | Stała czasowa wydechowa RCexp | TAK |  |
|  | Wdechowy opór przepływu Rinsp. | TAK |  |
|  | AutoPEEP | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. dwie krzywe obrazowane jednocześnie | TAK |  |
|  | Trendy monitorowanych parametrów 1, 6, 12, 24 godzinne | TAK |  |
|  | Obrazowanie pętli: P/V, V-Flow, P-Flow, V-CO2 | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  |
| IV | Alarmy |  |  |
|  | Niskiej / wysokiej objętości minutowej | TAK |  |
|  | Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Niskiej / wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Niskiej / wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
|  | Czasu bezdechu | TAK |  |
|  | Poziomu koncentracji tlenu | TAK |  |
|  | Rozłączenia układu pacjenta | TAK |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  |
|  | Sensora przepływu | TAK |  |
|  | Brak zasilania elektrycznego | TAK |  |
|  | Niski poziom naładowania baterii | TAK |  |
|  | Brak zasilania w tlen | TAK |  |
|  | Poziom głośności alarmów – ustawialny | TAK |  |
| V | Pozostałe funkcje i wyposażenie |  |  |
|  | Integralny nebulizator synchroniczny | TAK |  |
|  | Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora | TAK |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora tzw. standbay | TAK |  |
|  | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | TAK |  |
|  | Procedura odsysania ze 100% natlenowaniem | TAK |  |
|  | Kompletny układ oddechowy – 1 kpl | TAK |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Proksymalny czujnik przepływu – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pamięć min. 1000 zdarzeń z podaniem daty i godziny | TAK |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| VI | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Zastawka wydechowa wielorazowa autoklawowalna. | 2 szt |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)