Sygn. USK/DZP/PN-150/2017	                                                                                                 Wrocław, 2017-10-03

Dotyczy:  ZAKUP SPRZĘTU W RAMACH DOSPRZĘTOWIENIA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII DLA DOROSŁYCH

USK/DZP/PN-1508/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dot. pakiet 3 – respirator:

Pytanie 1, punkt I-4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator stacjonarno-transportowy o wadze 15 kg, umieszczony na podstawie jezdnej wyposażonej w uchwyt na butlę tlenową zamiast uchwytu na łóżko?

TAK

Pytanie 2, od punktu II-9 do punktu II-16

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator wyposażony w standardowe tryby wentylacji o następującej nomenklaturze: PC, VC, PS/CPAP, SIMV(PC)+PS oraz SIMV(VC)+PS zamiast trybów opisanych w punktach od II-9 do II-16?

TAK

Pytanie 3, punkt III-17

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwością ustawienia częstości oddechów w zakresie 4 do 150 odd/min dla wentylacji objętościowo i ciśnieniowo kontrolowanej oraz zakresu od 1 do 60 odd/min dla trybu wentylacji SIMV?

TAK

Pytanie 4, punkt III-19

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwością regulacji ciśnienia PEEP w zakresie od 1 do 50 cmH2O?

TAK

Pytanie 5, punkt III-22

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwością regulacji czasu wdechu w zakresie 0,1 do 5,0 sekundy?

TAK

Pytanie 6, punkt III-23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwością regulacji wyzwalania przepływem w zakresie od 0 do 2 l/min?

TAK

Pytanie 7, punkt III-23

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany respirator oprócz wyzwalania przepływem posiadał również możliwość ręcznej regulacji wyzwalania ciśnieniem, które sprawdza się znacznie lepiej od wyzwalania przepływem w sytuacjach gdy powstaje przeciek w układzie oddechowym?

NIE

Pytanie 8, punkt III-26

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją czasu narastania wdechu od 0 do 20% lub od 0 do 0,4 sekundy?

TAK

Pytanie 9, punkt III-27 oraz punkt III-30

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją czułości rozpoczęcia fazy wydechu w zakresie 1-70% przepływu szczytowego?

TAK

Pytanie 10, punkt III-32 oraz punkt III-36

Czy Zamawiający dopuści respirator z odczytem ciśnienia minimalnego oraz ciśnienia na wykresie krzywej  ciśnienie/czas?

TAK

Pytanie 11, punkt III-38 oraz punt III-39

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z odczytem przepływu szczytowego wdechowego i wydechowego na wykresie krzywej przepływ/czas?

TAK

Pytanie 12, od punktu III-40  do punktu III-42

Czy Zamawiający uzna te punkty za spełnione jeśli zaoferowany respirator będzie posiadał pomiar i prezentację wdechowej i wydechowej objętości oddechowej (VTi oraz VTe)?

TAK

Pytanie 13, punkt III-49

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator z pomiarem i prezentacją  spontanicznych oddechów na minutę zamiast procentowej ilości oddechów spontanicznych?

TAK

Pytanie 14, punkt III-50

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją czasu wdechu lub stosunku I:E zamiast pomiarów czasu wdechu i wydechu?

TAK

Pytanie 15, od punktu III-54 do punktu III-56

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z pomiarem pracy oddechowej WOBwent, WOBpat oraz stałej czasowej Tc zamiast opisanych w tych punktach parametrów?

TAK

Pytanie 16, punkt III-58

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z pomiarem całkowitego PEEP zamiast autoPEEP oraz czy będzie wymagał aby respirator posiadał możliwość wykonania procedury wstrzymania wdechu i wstrzymania wydechu niezbędnych do uzyskania różnych pomiarów statycznych?

TAK, DOPUŚCI.

NIE BĘDZIE WYMAGAŁ ABY RESPIRATOR POSIADAŁ MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PROCEDURY WSTRZYMANIA WDECHU I WSTRZYMANIA WYDECHU NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA RÓŻNYCH POMIARÓW STATYCZNYCH

Pytanie 17, punkt III-60

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z trendami zapisywanymi co 60 sekund oraz przechowywanymi przez maksymalnie 72 godziny?

TAK

Pytanie 18, punkt III-61

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z zapisem pętli ciśnienie-przepływ,

ciśnienie-objętość oraz objętość-przepływ?

TAK

Pytanie 19, punkt III-64 oraz punkt III-65

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez alarmu niskiego ciśnienia i bez alarmów objętości oddechowej ale między innymi z alarmami wysokiego ciśnienia wdechowego, wysokiego i niskiego ciśnienia PEEP, niskiej i wysokiej objętości minutowej, odłączonego układu oddechowego i innymi w pełni zabezpieczającymi wentylowanego pacjenta?

TAK

Pytanie 20, punkt V-76

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator ze zintegrowanym i sterowanym z pozycji ekranu nebulizatorem typu Aerogen działającym w sposób ciągły a nie synchroniczny?

TAK

Pytanie 21, punkt V-77

Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony tylko w wysokociśnieniowe złącze do poboru tlenu?

TAK

Pytanie 22, punkt V-79

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z autotestem aparatu wykonywanym jedynie na żądanie użytkownika?

TAK

Pytanie 23, punkt V-83

Czy Zamawiający dopuści respirator z dystalnym czujnikiem przepływu?

TAK

Pytanie 24, punkt V-87

Czy Zamawiający wymaga aby opisana wielorazowa autoklawowalna zastawka wydechowa posiadała w swojej obudowie odporny za zużycie ultradźwiękowy czujnik przepływu?

TAK

Pytanie 24, punkt V-81

Czy Zamawiający wymaga aby respirator był przystosowany również do działania ze standardowymi układami oddechowymi składającymi się jedynie z ramienia wdechowego, ramienia wydechowego oraz złącza typu Y bez konieczności montowania dodatkowych elementów, proksymalnych czujników przepływu etc?

NIE

Pytanie 25, punkt I-8

Czy Zamawiający wymaga aby ekran respiratora nie był wbudowany w obudowę respiratora tylko był montowany na ruchomym ramieniu tak aby można go było ruszać, dostosowywać, nachylać odpowiednio do potrzeb bezpośredniego użytkownika?

SIWZ BEZ ZMIAN

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych