FORMULARZE CENOWE 												ZAŁĄCZNIK NR 1

|  | Pakiet 3 – Sprzęt neurochirurgiczny w zakresie kręgosłupa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia. |  |  |  |  |  |
|  | Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. |  |  |

|  | Podpakiet 13 - Klatki lędźwiowe do techniki TLIF. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał – PEEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jedna klatka na operowany poziom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał syntetyczny nie powodujący powstawania artefaktów w MRI, CT: (PEEK). |  |  |  |  |
|  | Implanty bez elemetów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadające specjalne znaczniki radiologiczne, pakowane sterylnie. |  |
|  | Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego migracji. |  |  |  |
|  | Możliwość wypełnienia wiórami kostnymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie. |  |  |  |
|  | W zestawie narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant, obustronne. |  |  |  |
|  | Rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (7-17 mm, stopniowane co 2 mm). |  |  |  |
|  | Implanty w rozmiarach: szerokość 27mm, głębokość 10mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | W instrumentarium dystraktory: międzywyrostkowy i międzyśrubowy. |  |  |  |  |  |
|  | Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. |  |  |  |
|  | Implanty posiadające trwałe oznaczenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |  |
|  | Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. |  |
|  | Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| 1 | implant | kpl | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | Podpakiet 39 - Zestaw stabilizacji transpedikularnej odcinka piersiowo-lędźwiowego wyposażony w elektroniczną sondę zwiększającą bezpieczeństwo implantacji |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagane cechy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zestaw złożony z 4 śrub transpedikularnych z blokadą, 2 prętów, 1 łącznika poprzecznego, 1 sondy elektronicznej |  |  |  |  |
|  | - Śruby transpedikularne “tulipanowe” mono-i poliaxialne o gwincie konikalnym (stożkowy rdzeń); długościach: 20 do 60 mm oraz średnicach: od 4 do 8 mm (co 0,5 mm); |  |
|  | - Śruby transpedikularne “tulipanowe” wyciągowe; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Śruby kanałowane z odpowiednim reduktorem średnicy do podania cementu kostnego (w zestawie wymienny reduktor średnicy światła przepływu, umożliwiający wygodne wprowadzenie cementu kostnego); |  |
|  | - Pełny zestaw haków monoaxialnych (laminarne, pedikularne w min. 3 wersjach rozmiarowych oraz poprzeczne, wydłużone, odgięte i odsadzone), niskoprofilowanych; |  |
|  | - Haki laminarne i pedikularne poliaxialne; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne i wyciągowe) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby; |  |
|  | - Mocowanie belki od góry w osi śruby, haka; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pręty różnej długości od 40 do 500 mm, średnicy 5,5mm; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - W zestawie łączniki poprzeczne, łączniki równoległe – domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby; |  |  |  |  |
|  | - Implanty posiadają trwałe oznaczenia; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Instrumentarium zawierające specjalny instrument pozwalający na przyciągnięcie pręta do śruby, narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów (zmiana kąta lordozy/kifozy, dystrakcja, kompresja, korekcja globalna, korekcja segmentarna) oraz narzędzia umożliwiające doginanie pręta poza raną operacyjną i doginanie pręta „in situ"; |  |  |
|  | - Materiał: stop tytanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sonda pedikularna z elektronicznym układem do wyznaczania trajektorii (nawigacji) pod śrubę transpedikularną wewnątrz nasady i trzonu kręgu; 3 średnice końcówki sondy od 2,5 mm do 4 mm; Długość min. od 40 mm do 55 mm z zaznaczoną kalibracją głębokości, Instrument w opakowaniu sterylnym gotowym do użycia. |  |  |
|  | Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| 1. | Zestaw stabilizacji transpedikularnej odcinka piersiowo-lędźwiowego wraz z elektroniczną sondą pedikularną |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | śruba z blokadą (4szt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | pręt(2szt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | sonda elektroniczna(1szt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. 
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | Podpakiet 40 - zestaw do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej w oparciu o śruby podwójnie gwintowane Wymagania: 1. Poliaxialne samogwintujące, tytanowe śruby tulipanowe o średnicy od 4,5 do 9,5mm i długości w przedziale od 20 do 100mm, 2. śruby podwójnie gwintowane. 3. Zakres kątowy ruchomości tulipana śruby 60 stopni zapewniający elastyczność śródoperacyjną 4. Pręty tytanowe lub PEEK –owe o średnicy nie przekraczającej 5,5 mm proste lub gięte. Dostępne w zestawie: 5. pręty poprzeczne, rozsuwane, o długości od 30 do 80 mm umożliwiające ruchomość na długości 10 mm 6. Budowa nakrętek zapobiega przekręceniu gwintu 7. Na życzenie dostępne również śruby kaniulowane do stabilizacji małoinwazyjnej o następujących parametrach: a. Śruby poliaxialne kaniulowane, samogwintujące, tytanowe – zintegrowane z odrywaną tuleją przedłużającą śrubę b. Poliaxialne śruby o średnicy 5,5mm; 6,5mm; 7,5mm Dostępne również śruby o średnicy 4,5mm oraz 8,5mm c. Długość śrub w przedziale od 20mm do 55mm, stopniowane co 5mm d. Pręty tytanowe o średnicy 5,5 mm wygięte. Dostępne w zestawie w zakresie od 35mm do 150mm e. W zestawie igły do wprowadzania drutów Kirschnera oraz druty Kirschnera 8. Implanty wraz z instrumentarium dostarczone w specjalnych kontenerach umożliwiających ich przechowywanie i sterylizację 9. W zestawie dostępny klucz dynamometryczny warunkujący precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby 10. Dostępność narzędzi do wykonania repozycji kręgozmyków 25mm lub mniejsza 11. Narzędzia kaniulowane umożliwiające wprowadzenie blokerów i jednoczesną korektę położenia pręta 12. Możliwość przeprowadzenia przezskórnie dystrakcji oraz kompresji 13. Dostępność narzędzia do wykonania repozycji kręgozmyków 25mm lub mniejsza oraz do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną 14. W skład kompletu wchodzą: śruby transpedicularne 4 szt. +nakrętki, pręty 2 szt |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw | kpl | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | śruba |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | nakrętka |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | pręt |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. 
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Podpakiet 41 - Proteza trzonu piersiowo-ledźwiowa, wykonana z materiału PEEK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proteza trzonu piersiowo-ledźwiowa, wykonana z materiału PEEK o mechanizmie rozsuwnym, wymagający wstępnego montażu – budowa modularna z możliwością rozszerzania konstrukcji implantu „in situ” (samoblokujący mechanizm zapadkowy. Wysokości implantu 25-140mm. Różne kąty nachylenia płytek granicznych -10º do +15º ze skokiem co 5º) |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| 1 | Implant (komplet) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym posiadających pełnomocnictwo

z koszty rozładunku u zamawiającego.…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Pakiet 14 – pasta hemostatyczna. |  |
| --- | --- |
| Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. |  |  |  |
|  | L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa nr kat | Numer Kat. |
|  | 1 | Pasta 5ml x 1szt Typu Floseal – Matryca hemostatyczna | szt | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |
| Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych produktów. |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego

.…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Pakiet 15–Aplikator do kleju Tissucol |
| --- |
| Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. |  |  |  |

|  | L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa nr nr kat | Numer Kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Aplikator do kleju Tissucol Kit typu Duplocath | szt | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |
| Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych produktów. |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego

.…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)