Załącznik nr 2

Pakiet 1 – Mobilny aparat rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Wartość oferowana | Ocena punktowa | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilny aparat rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych przewoźny | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) | ≥ 68 cm |  |  | ≥ 72 cm – 5 pkt <72 cm – 0pkt |
|  | Odległość SID | ≥ 107 cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) | ≥ 83 cm |  |  | ≥ 85 cm – 5 pkt <85 cm – 0pkt |
|  | Zakres ruchu ramienia C wzdłuż | ≥ 20 cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥ 43 cm |  |  | ≥ 45 cm – 5 pkt <45 cm – 0pkt |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C | ≥ 140° |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi poziomej) | ≥ ±220° |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (wychylenie) | ≥ ±10° |  |  | ≥ +/-12° – 5 pkt <+/-12° – 0pkt |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany ruch orbitalny i rotacja w ramieniu C | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość zmotoryzowanego ruchu orbitalnego i rotacji w ramieniu C | ≥ 9°/s |  |  | Bez punktacji |
|  | Zapamiętywanie podczas zabiegu min. dwóch ustawień ramienia C (co najmniej ruch orbitalny i rotacja) oraz automatyczne ustawienia się ramienia C w tych pozycjach | Podać, opisać |  |  | Tak, min. 2 pozycje z zapamiętaniem ustawiania kolimacji – 10 pkt Tak, min. 2 pozycje – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Blokada kół | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Hamulce ruchów ramienia C: orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej z odpowiadającymi im skalami, oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej komunikacji w sali operacyjnej | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa hamulców (zwalnianie i blokowanie) min. ruchów orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej bezpośrednio przy detektorze | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Uchwyt przy detektorze do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obrotowy, dotykowy panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu (min. kolimacją, ustawieniami generatora, ustawieniami parametrów obrazu) z podglądem min. LIH oraz możliwość sterowania silnikowymi ruchami | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Mocowany do szyny przy stole dodatkowy panel z monitorem dotykowym do sterowania funkcjami aparatu (min. kolimacją, ustawieniami generatora, ustawieniami parametrów obrazu) z podglądem min. LIH oraz możliwością sterowania silnikowymi ruchami aparatu z pola sterylnego | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlenie na panelu przy ramieniu C i na panelu przy stole aktualnego kąta ruchu orbitalnego i rotacji | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat lub wyłączający min. ruchy silnikowe i promieniowanie | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C | ≤ 85 cm |  |  | Bez punktacji |
|  | GENERATOR | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Generator wysokiej częstotliwości o maksymalnej częstotliwości pracy min. 15 kHz | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Moc generatora RTG | ≥ 25 kW |  |  | Brak punktacji |
|  | Fluoroskopia pulsacyjna – dostępne częstotliwości | Co najmniej w zakresie 4 p/s - 25 p/s |  |  | ≥ 30 p/s – 5 pkt; <30 p/s – 0 pkt |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii | ≥ 120 kV/120 kV |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 210 mA |  |  | Bez punktacji |
|  | Minimalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≤ 5 mA |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej | ≥ 250 mA |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny dobór parametrów fluoroskopii | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pakiet programów naczyniowych zawierający przynajmniej: - Cyfrowa angiografia substrakcyjna DSA Automatyczne wychwycenie zdjęć o największym zaczernieniu kontrastem (tzw. MSA lub MaxOp), - Roadmapping – (tzw. RSA lub Roadmap), - Pixelshift, - Landmarking | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie naczyniowe umożliwiające pracę w trybie DSA oraz Roadmap z użyciem kontrastu na bazie jodu oraz CO2 | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | LAMPA I KOLIMATORY | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Lampa z wirującą anodą typu monoblok (nie dopuszcza się kabli wysokiego napięcia w konstrukcji ramienia C poza monoblokiem) | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,3 |  |  | ≤ 0,2 – 10 pkt; >0,2 – 0 pkt |
|  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 0,6 |  |  | ≤ 0,5 – 10 pkt; >0,5 – 0 pkt |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 350 kHU |  |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 75 kHU/min |  |  | ≥ 90 kHU/min – 10 pkt; <90 kHU/min – 0 pkt, |
|  | Pojemność cieplna zespołu lampy/kołpaka lampy (w zależności od terminologii producenta) | ≥ 5300 kHU |  |  | ≥ 10 000 kHU – 10 pkt; <10 000 kHU – 0 pkt |
|  | System aktywnego chłodzenia (dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem.) Układ zamknięty wbudowany wewnątrz aparatu bez zewnętrznych radiatorów i wentylatorów. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator prostokątny | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Ustawienie kolimatorów z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | DETEKTOR I TOR OBRAZOWY | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość detektora | ≥ 30 cm x 30 cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Obraz z detektora wyświetlany na monitorach jako prostokątny (nie ograniczany do koła lub przycinany) | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Detektor w technologii aSi ze scyntylatorem CsI | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Aktywne pole detektora 30 cm x 30 cm +/- 1 cm | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Liczba pól obrazowych poza podstawowym (liczba powiększeń elektronicznych) | ≥ 2 |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość (matryca detektora) | ≥ 1500x1500 pikseli |  |  | Bez punktacji |
|  | Dynamika obrazu z detektora | ≥ 16 bitów |  |  | Bez punktacji |
|  | DQE | ≥ 75% |  |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Kratka wyciągana bez użycia narzędzi | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Matryca przetwarzania obrazów | ≥ 1500x1500 |  |  | Bez punktacji |
|  | Liczba pamiętanych obrazów | ≥ 10 000 |  |  | W pełnej matrycy – 5 pkt W matrycy ≤ 1024 x 1024 – 0 pkt |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar odległości i kątów | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie mozaiki min. 16 obrazów | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obraz lustrzany | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obrót obrazu | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obrót obrazu z utrzymaniem prostokątnego pola obrazowania Full View lub równoważna (bez ograniczenia obrazu do koła) przy każdym zastosowanym kącie obrotu | Tak/Nie, opisać |  |  | Tak – 10 pkt Nie (obrót obrazu z ograniczeniem pola obrazowania do koła w jakimkolwiek przypadku) – 0 pkt |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja nagrywania sekwencji fluoroskopowych | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość nanoszenia graficznych oznaczeń (np. odejścia tętnic na postawie obrazów np. subtrakcyjnych), które są następnie wyświetlane na obrazie „live”w celu lepszej orientacji | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcjonalność wyznaczenia stopnia stenozy min. w procentach | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | WÓZEK Z MONITORAMI | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Liczba monitorów | ≥ 2 |  |  | Bez punktacji |
|  | Kontrast | ≥ 250/1 |  |  | Bez punktacji |
|  | Monitory z możliwością kalibracji zgodnie z krzywą GSDF (DICOM) | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Monitory z możliwością wyświetlania z poziomu użytkownika obrazów testowych do testów podstawowych i specjalistycznych zgodnych z AAPM TG18 | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Przekątna ekranu min. 19" | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna luminacja monitorów | ≥ 600 cd/m2 |  |  | Bez punktacji |
|  | Luminacja monitorów kalibrowana zgodnie z krzywą DICOM | ≥ 400 cd/m2 |  |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie do kalibracji oferowanych monitorów – 1 szt. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obrót monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka o min. 180° | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wprowadzania danych pacjentów poprzez panel dotykowy na wózku z monitorami | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje min: - DICOM Send - DICOM Storage Commitment - DICOM Print - DICOM Worklist - DICOM Query/Retrieve | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Bezprzewodowe wysyłanie obrazów do sieci szpitalnej | Tak/Nie |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Port USB i nagrywarka CD/DVD | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | UPS zabezpieczający m.in. dane obrazowe podczas awarii zasilania | Tak/Nie |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji oraz zapisu obrazu | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Raport o dawce automatycznie dołączany do danych pacjenta/obrazów | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Celownik laserowy po stronie detektora | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs do strzykawki automatycznej do wyzwalania kontrastu zintegrowany wewnątrz aparatu | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wewnętrzny miernik czasu promieniowania powodujący nadawanie sygnału dźwiękowego po każdych 5 min prześwietlania | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | INNE |  |  |  |  |
|  | Zatwierdzony projekt osłon radiologicznych dla dostarczanego aparatu i pomieszczenia w którym będzie stało (1.73 bud. A) Pozytywny raport z testów akceptacyjnych i specjalistycznych | TA.K, z dostawą |  |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |  | ………… |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)