Załącznik nr 1B

Pakiet 1 – Inkubator transportowy 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Inkubator zapewniający pełną funkcjonalność inkubatora zamkniętego i inkubatora otwartego dedykowanego do intensywnej opieki nad noworodkiem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostęp do pacjenta z 3 stron | Tak Wartość wymagana – 0pkt z 4 stron – 5 pkt |  |  |
|  | Wysokość od podłogi do materacyka elektrycznie regulowana. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja wysokości dostępna po obu stronach inkubatora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kółka i jezdne podstawy wyposażone w hamulce. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dotykowy wyświetlacz kolorowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażony w zintegrowane oświetlenie obserwacyjne z regulowanym natężeniem światła | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna regulacja nachylenia materacyka, dostępna z obydwu stron inkubatora | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| II | Kopuła inkubatora |  |  |  |
|  | Konstrukcja kopuły ograniczająca parowanie | Tak Konstrukcja dwuścienna – 0pkt Rozwiązanie zapewniające zewnętrzne ogrzewanie kopuły celem ograniczenia kondensacji – 5pkt |  |  |
|  | Po podniesieniu kopuły praca jak inkubator otwarty | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materacyk (leże dla noworodka) o podstawie wysuwanej obustronnie. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zintegrowany, zsynchronizowany z innymi źródłami ciepła ogrzewany materacyk – sterowanie z pulpitu inkubatora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb przejściowy zapewniający ciągłe ogrzewanie pacjenta i minimalizujący straty cieplne a praca promiennika również podczas pracy jako inkubator zamknięty | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Manewr podniesienia kopuły i przejścia pomiędzy trybami otwartym i zamkniętym lub zamkniętym i otwartym w czasie nie dłuższym niż 2 sek. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szuflada do wprowadzania kasety RTG, pełna dostępność z obydwu stron inkubatora bez konieczności przemieszczania noworodka. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wykrywania otwartej ścianki i automatycznego uruchamiania kurtyny cieplnej | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Poziom głośności wewnątrz kopuły inkubatora 44 dB. | Tak Wymagane – 0 pkt Głośność <41 dB – 10 pkt |  |  |
|  | Regulacja nawilżania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania | Tak Wartość nastawiana co 1% - 5 pkt Wartość nastawiana co >1% - 0pkt |  |  |
|  | Tryb autoregulacji nawilżania optymalizujący poziom wilgotności do zadanej temperatury powietrza w inkubatorze | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja autoczyszczenia nawilżacza | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Praca w oparciu o jednorazowe worki wody sterylnej | TAK |  | Bez punktacji |
| III | Regulacja temperatury |  |  |  |
|  | Inkubator wyposażony w układ ręcznej i automatycznej regulacji temperatury. | TAK |  | Bez punktacji |
| IV | Tlenoterapia |  |  |  |
|  | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu pod kopułą. | TAK |  | Bez punktacji |
| V | Monitorowanie |  |  |  |
|  | Inkubator wyposażony w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej param. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Inkubator rozbudowany o pomiar natężenia światła przy pacjencie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Inkubator rozbudowany o pomiar natężenia dźwięku przy pacjencie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Inkubator wyposażony w zintegrowany głośnik do dowolnej audiostymulacji – ograniczenie dźwiękowe do 55dB | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Funkcja automatycznego odzwyczajania od inkubatora | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Funkcja automatycznego stopniowego ogrzewania pacjenta | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Funkcja kangurowania ułatwiająca prowadzenie kontaktu skóra-do-skóry | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Widok ułatwiający prowadzenie tzw. Developmental Care | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia imienia pacjenta, oraz włączenia ekranu przystępnego dla rodziny | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| VI | Alarmy |  |  |  |
|  | Inkubator wyposażony w alarmy akustyczno – optyczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne nastawy alarmów dostępne dla różnych trybów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm różnicy pomiędzy temperaturami centralną i obwodową | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Testy i pozostałe parametry | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Inkubator wykonuje automatycznie test sprawdzający po włączeniu do sieci | TAK |  | Bez punktacji |
| VII | Eksploatacja |  |  |  |
|  | Ścianki boczne kopuły odchylane do mycia i dezynfekcji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gniazdo USB zapewniające szybkie przeniesienie ustawień do urządzenia | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| VIII | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Czujnik temperatury skóry centralnej do układu regulacji - 5 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czujnik temperatury skóry obwodowej do układu regulacji - 5 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Plasterki mocujące czujniki temperatury – odblaskowe, z hydrożelem – 20 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przewód pneumatyczny do gazów medycznych – 1 szt. Wtyk typu DIN. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany zegar Apgar i minutnik | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Waga zintegrowana z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja korygowania zmierzonej masy ciała | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Szyna typu GCX do mocowania dodatkowego wyposażenia (2 pompy infuzyjne, monitor funkcji życiowych) – 2 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pokrowiec na kopułę umożliwiający prowadzenie fototerapii – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor funkcji życiowych – 1 szt. o niżej wymienionych parametrach: | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymagania ogólne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania chłodzone pasywnie, bez użycia wentylatorów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta stacjonarno-transportowy, mocowany w stacji dokującej. Umożliwia monitorowanie pacjenta na stanowisku oraz w transporcie, zgodnie z dalszymi wymogami. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor posiada tryb „standby” umożliwiający wprowadzenie monitora w stan uśpienia – wyciszenie alarmów przy odłączeniu pacjenta od monitora, bez utraty danych osobowych pacjenta ani spersonalizowanych funkcji / poziomów alarmów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor posiada tryb prywatności umożliwiający nieprzerwane monitorowanie parametrów życiowych pacjenta i funkcjonowanie alarmów, bez wyświetlania ich na ekranie oferowanego monitora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor umożliwia pełną konfigurację jego opcji/funkcji bez konieczności przerywania monitorowania pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | PRACA W SIECI CENTRALNEGO MONITOROWANIA | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitory mogą pracować w przewodowej sieci centralnego monitorowania zgodnej ze standardem IEEE802.3 Ethernet | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość dalszej rozbudowy oferowanych monitorów o bezprzewodowe podłączenie do sieci centralnego monitorowania zgodnie ze standardami IEEE802.11a lub IEEE802.11b/g z zabezpieczeniem przynajmniej WPA2-PSK | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Monitory gotowe do współpracy ze stanowiskiem pielęgniarskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MONTAŻ | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostępne systemy montażu monitora na inkubator transportowy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | wymagania szczegółowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta wyposażony we wbudowany, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 5”, zapewniający wyświetlanie przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | TAK Ekran 5” – 0 pkt. Powyżej – 1 pkt |  |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie przez co najmniej 3 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania | TAK (podać) Min. 3 godziny – 0 pkt; Powyżej 3 godzin – 1 pkt |  |  |
|  | Łączna masa monitora pacjenta (z ekranem i zasilaniem akumulatorowym) nie przekracza 1,5 kg | TAK Waga monitora poniżej 1 kg. – 1 pkt; waga 1 kg do 1,5 kg – 0 pkt. |  |  |
|  | Monitor pacjenta przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1 metra | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta przystosowany do warunków transportowych, odporny na zalanie wodą | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: 12 odprowadzeń EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały, CO2. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć trendów graficznych i tablicowych z ostatnich min. 72 godzin, o rozdzielczości przynajmniej 1 minuta w całym zakresie | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta zapamiętuje trendy i zdarzenia z czasu transportu, zapewnia przeniesienie danych demograficznych pacjenta i całej pamięci zdarzeń i trendów z poprzedniego stanowiska na nowe oraz chronologicznie uzupełnia do tej pamięci, a także do systemu centralnego monitorowania i elektronicznych systemów zarządzania danymi medycznymi pacjenta, dane zapamiętane w transporcie. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 5 konfiguracji ekranu | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta umożliwia konfigurację przycisków menu głównego interfejsu użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta może być doposażony o monitor stacjonarny o przekątnej min. 15” zapewniający jednoczesne wyświetlanie parametrów i sterowanie funkcjami monitorowania, wyświetlanie i zapisywanie w pamięci trendów parametrów z zewnętrznych urządzeń, takich jak: respiratory, czy specjalistyczne monitory m.in. hemodynamiczne, a także umożliwiający uruchamianie na jego ekranie dostępu do typowych aplikacji klinicznych pracujących w sieci szpitalnej. | TAK (podać) 15” – 0 pkt; Powyżej 15” – 1 pkt. |  |  |
|  | ZASILANIE | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe zgodne z PN; zasilacz zewnętrzny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MONITOROWANE PARAMETRY | TAK |  | Bez punktacji |
|  | EKG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7- i 12- odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z jakością diagnostyczną z 10 odprowadzeń | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie przewody do podłączenia 3 elektrod noworodkowych oraz min. 300 elektrod | TAK |  | Bez punktacji |
|  | ANALIZA ST | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie przynajmniej od -15 do +15mm | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | ANALIZA ARYTMII | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość monitorowania podstawowych arytmii śmiertelnych oraz arytmii dodatkowych (łącznie przynajmniej 10 definicji) | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | ODDECH | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitorowanie bezdechu, alarm bezdechu regulowany w zakresie przynajmniej od 10 do 30s | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | SATURACJA (SPO2) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem Masimo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości o pomiar, obsługiwany w pełnym zakresie funkcji, przynajmniej: PVI, zawartości hemoglobiny, methemoglobiny i karboksyhemoglobiny we krwi, przy użyciu czujnika na palec | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i czujnik jednorazowy dla pacjentów poniżej 3 kg (min. 10 szt.) – czujnik typu Rainbow lub M-LNCS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | TEMPERATURA | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość pomiaru dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 0-50ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie czujnik temperatury skóry powierzchniowej dla noworodków jednorazowy - 10 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | CIŚNIENIE METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar w zakresie przynajmniej: od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Tryb pracy ręczny, ciągły przez określony czas i automatyczny co określony czas | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów – przynajmniej 1 minuta – 4 godziny | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja stazy żylnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie przewód połączeniowy do pomiaru u noworodków oraz 3 komplety mankietów jednorazowych dla noworodków (po 10 szt. z każdego rozmiaru) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MOŻLIWOŚĆ POMIARU CIŚNIENIE METODĄ INWAZYJNĄ (IBP) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość monitorowania do 4 ciśnień metodą inwazyjną | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazwy różnych ciśnień, przynajmniej: ciśnienia tętniczego, ciśnienia tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego, ciśnienia śródczaszkowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali pomiarowej i koloru | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość monitorowania CO2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UKŁADY ALARMOWE | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarmy o przynajmniej 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorystycznie | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyciszenia, wstrzymania i całkowitego wyłączenia alarmów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia automatycznego drukowania w czasie określonych alarmów (po podłączeniu drukarki) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Respirator transportowy - 1 szt. . o niżej wymienionych parametrach: | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Respirator przeznaczony do wszystkich kategorii pacjentów: dla dorosłych, dzieci i noworodków od minimum 0,5 kg | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Respirator zamocowany na wózku z blokadą na wszystkich kołach; ramię do dokowania respiratora do inkubatora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompresor zamontowany do respiratora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wstępne programowanie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu i masy pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia minimum 2,7-6,0 bar. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przewody zasilania gazowego tlen i powietrze o długości minimum 5 m ze złączami dostosowanymi do instalacji gazowej, końcówka DIN | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno - pneumatyczny z płynną regulacją. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kompensacja przecieków | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie z wewnętrznej baterii na minimum 30 minut pracy przy wszystkich trybach i zakresach parametrów oraz dodatkowy panel z akumulatorami do zasilania respiratora i kompresora na min. 3 godziny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości o tryb wentylacji typu MMV (wentylacja kontrolowana objętościowo z gwarantowaną objętością minutową) | TAK/NIE TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem oraz wentylacja na dwóch poziomach dodatniego ciśnienia typu BILEVEL, BIPAP, DUOPAP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością, a także tryb wentylacji typu VSV (wentylacja wspomagana objętością) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV ze wspomaganiem ciśnieniowym (min. SIMV–VC, SIMV–PC,). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wentylacja typu AutoFlow, APV, VC+, PRVC. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wentylacja nieinwazyjna typu NIV | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości o tryb wentylacji do odzwyczajenia pacjenta od wentylacji mechanicznej na podstawie zmniejszania ciśnienia w oparciu o częstość oddechową, objętość, pomiar CO2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości o tryb wentylacji typu PAV+ lub PPS (wspomaganie proporcjonalne) | TAK/NIE TAK – 1 pkt Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Wdech manualny. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości o pomiar CO2 w strumieniu głównym wraz z pomiarem V’CO2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany w respirator eżektor do pneumatycznej nebulizacji pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o APRV | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość regulacji kończenia fazy wdechowej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja natlenowania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyzwalanie oddechu przepływem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wstrzymania na wydechu i wdechu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar ciśnienia okluzji P,01, RSB, NIF, Wewnętrznego PEEP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja natlenowywania z regulowanym stężeniem tlenu i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Częstość oddechów, minimalny zakres 2 - 150 oddechów/min. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Objętość pojedynczego oddechu, minimalny zakres 3 - 2000 ml. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulowany lub kalkulowany stosunek wdechu do wydechu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulowany czas wdechu minimalny zakres 0,1 do 5,0 sekund. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości o graficzną prezentacja płuc pacjenta wraz z przedstawieniem wartości cyfrowych, a także stosunku wdechów spontanicznych do wentylacji mechanicznej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100%; paramagnetyczny pomiar O2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV (minimalny zakres 1 – 90 cmH2O). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV (minimalny zakres 1 - 90 cmH2O). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | PEEP minimalny zakres 1 - 50 cmH2O. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Trigger przepływowy regulowany w zakresie min. 0,2 – 13 l/min | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolorowy monitor LCD o przekątnej minimum 15 cali do obsługi respiratora, wraz z funkcją konfiguracji przez użytkownika min. 3 ekranów respiratora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Częstość i całkowita wentylacja minutowa oddechów własnych pacjenta. Całkowita częstość oddychania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienie szczytowe. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienie pauzy wdechowej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienie PEEP. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości o trendy graficzne i tabelaryczne z ostatnich 7 dni | TAK/NIE TAK – 1 pkt Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Podatność statyczna lub dynamiczna. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Opory wdechowe i wydechowe. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stała czasowa – Time Constant. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rejestr ostatnich min. 4 000 zdarzeń | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych: Ciśnienie / czas Przepływ /czas Objętość / czas Pętle: Ciśnienie/objętość Przepływ/objętość | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja alarmów i zdarzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | ALARMY |  |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Braku zasilania w tlen. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Braku zasilania w powietrze. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Objętości minutowej (wysokiej i niskiej). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezdechu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stężenia tlenu w gazach wdechowych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kategorie alarmów według ważności. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulowany czas bezdechu w zakresie min. 5-60 sek | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora (elektroniczny – wielorazowego użytku – możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce automatycznej). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar stężenia tlenu czujnikiem paramagnetycznym, nie wymagającym okresowej wymiany (nie chemicznym/nie galwanicznym). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie respiratora: |  |  | Bez punktacji |
|  | Ramię do dokowania respiratora do inkubatora – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie: - Nawilżacz powietrza z kolorowym ekranem z funkcją automatycznej jasności wraz z czujnikiem temperatury i adapterem grzałki, z kontrolą wilgotności, automatyczną i manualną, ustawianą indywidualnie. Możliwość ustawienia nawilżenia w celu redukcji skroplin w układzie oddechowym. Posiada trzy tryby pracy IV, NIV, Auto. – 1 szt. - zestaw jednorazowych drenów pacjenta do wentylacji z nawilżaczem aktywnym i HFO - ramię do podtrzymania układu oddechowego, zestaw drenów do zasilania respiratora w O2 i powietrze o dł. 3 m., - Zestaw startowy jednorazowy (nCPAP noworodkowy): Generator i układ oddechowy oraz jednorazowa komora nawilżacza, grzałką i nawilżacz 10 kpl. - proksymalne czujniki przepływu - 5 szt. - zastawki wydechowe – 10 szt. - płuco testowe – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | INNE |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 1B

Pakiet 2 – Respirator  oscylacyjny – 2 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator dla wcześniaków, noworodków i dzieci | Tak |  |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia na wózku jezdnym | Tak |  |
|  | Możliwość zamocowania na standardowej rurze nośnej o średnicy 38 mm lub szynie poprzecznej | Tak |  |
|  | Wyposażony w boczne szyny do mocowania dodatkowych akcesoriów | Tak |  |
|  | Możliwość oddzielnego zamocowania ekranu sterowania nastawami i wyświetlającego parametry wentylacji od jednostki podającej mieszaninę oddechową w odległości do minimum 2,5 m | Tak |  |
|  | Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta nachylenia w celu dopasowania do wymagań stanowiska do intensywnej terapii bez użycia narzędzi | Tak |  |
|  | Możliwość umiejscowienia układu pacjenta po obu stronach jednostki zasilającej w gazy | Tak |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V AC , 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia – minimalny czas pracy na akumulatorze 30 minut (podać) | Tak |  |
|  | CMV, AC (CMVAssist) | Tak |  |
|  | SIMV | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Oddech ręczny | Tak |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną | Tak |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem objętością VS z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości o wentylacja z wymuszoną objętością minutową typu MMV | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wentylację APRV | Tak |  |
|  | Praca jako przepływomierz tlenu do terapii typu high-flow | Tak |  |
|  | Oddech z gwarantowaną objętością z możliwością stosowania w trybach wentylacji synchronizowanej AC i SIMV, HFO oraz spontanicznej | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę lub kaniule donosowe (NIV) możliwa w trybach CPAP i CMV | Tak |  |
|  | Wentylacja z wysokimi częstościami HFO | Tak |  |
|  | Regulacja częstości HFO - zakres minimalny od 5 do 20 Hz | Tak |  |
|  | Regulacja amplitudy HFO - zakres minimalny od 5 do 90 cm H2O | Tak |  |
|  | Regulacja I:E przy HFO | Tak |  |
|  | Wentylacja z wysokimi częstościami HFO z automatyczną regulacją amplitudy w celu utrzymania nastawionej objętości oddechów | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego zadawania westchnień w trakcie wentylacji HFO | Tak |  |
|  | Automatyczne programowanie parametrów wentylacji i granic alarmowych na podstawie wprowadzonej wagi pacjenta | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego natlenowania pacjenta do toalety oskrzeli z regulacją stężenia tlenu | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznej kompensacji przecieków | Tak |  |
|  | Częstość oddechów przy wentylacji CMV - zakres minimalny 5-150 min. | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu - zakres minimalny od 3 - 200 ml. | Tak |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych - zakres minimalny od 5 do 60 cm H2O | Tak |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV - zakres minimalny od 5 do 60 cm H2O | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP - zakres minimalny od 0 do 30 cm H2O | Tak |  |
|  | Regulowany czas wdechu - zakres minimalny od 0,1 do 1,0 s | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie - zakres minimalny od 21-100% | Tak |  |
|  | Przepływowy trigger oddechowy z automatyczną adaptacją do występujących przecieków- zakres minimalny triggera 0,3 1/min-5,0 1/min. | Tak |  |
|  | Częstość oddechów wymuszonych | Tak |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu VTi | Tak |  |
|  | Objętość wydechowa pojedynczego oddechu VTe | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | Tak |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV | Tak |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej | Tak |  |
|  | Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP | Tak |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe PIP | Tak |  |
|  | Ciśnienie średnie | Tak |  |
|  | Podatność i oporność dynamiczna płuc | Tak |  |
|  | Indeks szybkiego płytkiego oddechu RSB | Tak |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak |  |
|  | Pomiar przepływu czujnikiem proksymalnym | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran respiratora o przekątnej roboczej ekranu minimum 17 cali | Tak |  |
|  | Prezentacja na ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie | Tak |  |
|  | Prezentacja na ekranie respiratora pętli oddechowych minimum ciśnienie/objętość, przepływ/objętość | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji dwóch pętli oddechowych | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania pętli referencyjnej | Tak |  |
|  | Prezentacja na ekranie respiratora trendu DCO2 | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji krótkich trendów i krzywych dynamicznych | Tak |  |
|  | Prezentacja trendów mierzonych parametrów – 5000 wpisów lub z ostatnich 168 godzinnych pracy | Tak |  |
|  | Graficzne obrazowanie podatności i oporności płuc | Tak |  |
|  | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu | Tak |  |
|  | Instrukcja Obsługi respiratora w języku polskim na ekranie respiratora | Tak |  |
|  | Funkcja pomocy wyświetlana na ekranie z czytelnymi komunikatami - pomoc kontekstowa | Tak |  |
|  | Graficzna prezentacja proporcji samodzielnych wysiłków oddechowych pacjenta i wsparcia respiratorowego | Tak |  |
|  | Kategorie alarmów według ważności | Tak |  |
|  | Specjalny system alarmowy dostosowany do wentylacji nieinwazyjnej | Tak |  |
|  | Alarm wadliwej pracy elektroniki aparatu | Tak |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | Tak |  |
|  | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | Tak |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej | Tak |  |
|  | Za niskiej objętości oddechowej TV | Tak |  |
|  | Za wysokiej częstości oddechów –tachypnea | Tak |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | Tak |  |
|  | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej i czasem bezdechu regulowanym w zakresie minimum 5-50 sekund | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie historii alarmów | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie instrukcji pomocniczych do występującego alarmu - w postaci przyczyna alarmu i środek zaradczy | Tak |  |
|  | Nawilżacz aktywny z podgrzewaniem ramienia wdechowego i serwokontrolą temperatury i przepływu oraz przewodami do podłączenia do jednorazowych układów pacjenta | Tak |  |
|  | 2 czujniki proksymalnego pomiaru przepływu | Tak |  |
|  | 1 płuco testowe | Tak |  |
|  | 2 zastawki wydechowe | Tak |  |
|  | Ramię podtrzymujące układy oddechowe – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - Nawilżacz powietrza z kolorowym ekranem z funkcją automatycznej jasności wraz z czujnikiem temperatury i adapterem grzałki, z kontrolą wilgotności, automatyczną i manualną, ustawianą indywidualnie. Możliwość ustawienia nawilżenia w celu redukcji skroplin w układzie oddechowym. Posiada trzy tryby pracy IV, NIV, Auto. – 1 szt. - zestaw jednorazowych drenów pacjenta do wentylacji z nawilżaczem aktywnym i HFO - ramię do podtrzymania układu oddechowego, zestaw drenów do zasilania respiratora w O2 i powietrze o dł. 3 m., - Zestaw startowy jednorazowy (nCPAP noworodkowy): czapeczki lub opaski min.2, maski nosowe min.2, kaniule donosowe min.2 oraz miękkie łączniki do podłączenia z układem jednorazowym - Generator i układ oddechowy oraz jednorazowa komora nawilżacza, grzałką i nawilżacz 10 kpl. - proksymalne czujniki przepływu - 5 szt. - zastawki wydechowe – 5 szt. - płuco testowe – 1 szt. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 1B

Pakiet 3 – Kardiomonitor – 3 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Kardiomonitor przenośny umożliwiający monitorowanie parametrów życiowych pacjenta na sali intensywnego nadzoru i w trakcie transportu: EKG, HR, analiza zaburzeń pracy serca Nieinwazyjny pomiar ciśnienia NBP Podwójny inwazyjny pomiar ciśnienia Saturacja SpO2 Massimo lub FAST Pomiar temperatury | TAK |  |
|  | Budowa |  |  |
|  | Kardiomonitor o budowie modułowej, moduły pomiarowe fabrycznie wbudowane z możliwością podpięcia rozszerzeń modułowych (min. temp, etco2, IBP) Konstrukcja nieposiadająca wewnętrznych wentylatorów. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin. Automatyczne ładowanie akumulatora. Bateria litowo-jonowa o pojemności min. 2000mAh oraz z wskaźnikiem naładowania. | TAK |  |
|  | Wysoka odporność na zabrudzenia, zalanie (min. IP32), wstrząsy, uderzenia, upadki (klasa 7M3 min. z 1 m) potwierdzona w dokumentach producenta. | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów oraz zaburzeń rytmu serca. Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres czasu od 1 do 5 minut oraz na stałe. Możliwość wyłączania alarmów poszczególnych parametrów. Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych wraz z odcinkami krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Alarmy ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na podstawie aktualnego stanu pacjenta) z możliwością regulacji progów w jednym wspólnym menu. | TAK |  |
|  | Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z zabezpieczeniem przed całkowitym wyciszeniem (min. 10 progów głośności). | TAK |  |
|  | Prezentacja danych i obsługa | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości liczbowych i krzywych dynamicznych na wbudowanym ekranie LCD TFT, możliwość równoczesnej prezentacji min. 3 krzywych dynamicznych różnych parametrów (z możliwą rozbudową do 5 krzywych) a w przypadku monitorowania EKG wszystkich 12 odprowadzeń. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w wyświetlacz o przekątnej minimum 6” o rozdzielczości min. 1024x480 pikseli, pamięć pomiarów i danych demograficznych pacjenta. Obsługa za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego z obsługą gestów (przesunięcie dwoma palcami, przytrzymanie), wszystkie przyciski obsługi dostępne na ekranie dotykowym. Moduł wyposażony w czujnik oświetlenia automatycznie dostosowujący poziom podświetlenia ekranu. Autorotacja ekranu względem położenia. | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji ekranów z prezentacją danych wg wytycznych Użytkownika z zapisem min. 20 takich konfiguracji. Możliwość dowolnej konfiguracji przycisków szybkiej obsługi. | TAK |  |
|  | EKG / oddech |  |  |
|  | Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG Możliwość jednoczesnego wyświetlenia zapisu EKG 12 odprowadzeń przy użyciu kabla 3, 5 lub 6 elektrodowego Pomiar HR w zakresie min 20-300 /min z dokładnością min +/- 1% Pomiar częstości oddechu w zakresie min 0-120 odd/min z dokładnością +/-1 odd/min Monitorowanie i alarmy długości odcinka QT i QTc. Monitorowanie i alarmy uniesienia odcinka ST. Rozpoznawanie i sygnalizacja alarmowa zaburzeń rytmu, w tym co najmniej: asystolii, bradykardii, tachykardii, migotania komór, migotania przedsionków. | TAK |  |
|  | Pomiar SpO2 |  |  |
|  | Monitorowanie SpO2 w zakresie 0-100%. Zakres pomiarowy tętna min. 40-300 /min Technologia pomiaru o potwierdzonej klinicznie odporności na zakłócenia: Masimo lub FAST Możliwość stosowania czujników SpO2 różnych producentów w tym Nellcor i Masimo | TAK |  |
|  | Pomiar NIBP |  |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia (NIBP) Zakres pomiarowy min. 10-270 mmHg Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny, ciągły, sekwencja Możliwość programowania odstępu między pomiarami w trybie automatycznym w zakresie min od 1 min. do 24 godz. | TAK |  |
|  | Temperatura |  |  |
|  | Monitorowanie temperatury w zakresie min 0-45˚C Możliwość pomiaru powierzchniowego lub głębokiego (w komplecie odpowiednie czujniki). | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia w dwóch kanałach (IBP) – w każdym kardiomonitorze Pomiar w zakresie min. od -40 do +360 mmHg, dokładność całkowita (z przetwornikiem) nie gorsza niż +/-4% lub +/-4mmHg. Obliczanie PPV albo SPV. Obliczanie ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej. | TAK |  |
|  | Dodatkowe parametry |  |  |
|  | Automatyczny zapis danych pacjenta w pamięci urządzenia. Możliwość rozbudowy o komunikację bezprzewodową z centralą monitorującą. Możliwość rozbudowy kardiomonitora o dodatkowy pomiar saturacji z możliwością pracy w transporcie. | TAK |  |
|  | Wyposażenie (dotyczy każdego kardiomonitora): - przewód EKG 3 odprowadzeniowy – 1 szt - czujnik wielorazowy noworodkowy SpO2 technologia Masimo z przewodem – 1 szt - komplet mankietów do pomiaru ciśnienia dla noworodków– 1 kpl | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 1B

Pakiet 4 – Aparat do wspomagania oddechu CPAP - nieinwazyjny – 3 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do wspomagania oddechu metodą nCPAP u noworodków i wcześniaków | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania u wcześniaków o masie ciała od 0,5 kg | TAK |  |
|  | Wykorzystuje generator donosowy, który zmienia kierunek napływu gazów oddechowych do noworodka zgodnie z jego fazą oddechu wdech/wydech i/lub pozwala na pomiar ciśnienia panującego w płucach noworodka | TAK |  |
|  | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 5,5” | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta do urządzenia | TAK |  |
|  | Tryby oddechowe: | TAK |  |
| A | nCPAP – wentylacja nieinwazyjna metodą ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP), nosowa aplikacja CPAP | TAK |  |
| B | nCPAP Apnea - wentylacja nieinwazyjna metodą ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych z funkcją wykrywania bezdechu u noworodka | TAK |  |
| C | NIPPV - wentylacja nieinwazyjna metodą ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych z zadaną częstotliwością oddechową | TAK |  |
| D | SNIPPV-wentylacja nieinwazyjna zsynchronizowana z czynnością oddechową noworodka | TAK |  |
| E | HFNC - Wentylacja nieinwazyjna w trybie (Wysokie Przepływy) 0.5 –20 L/mwn | TAK |  |
|  | Umożliwia wspomaganie oddechu metodą nCPAP na dwóch poziomach ciśnienia | TAK |  |
|  | Ciśnienie CPAP regulowane w zakresie min. 2-13 cm H2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min. 2-13 cm H2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe (Pinsp) min. 3-20 cm H2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie wyzwalane podczas bezdechu min. 3-20 cm H2O | TAK |  |
|  | Regulowany czas wdechu w zakresie min. 0,15 do 15 sekund | TAK |  |
|  | Oddech manualny w zakresie 2-20 sekund | TAK |  |
|  | Funkcja preoksygenacji (natlenowania) regulowana | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz ±10% | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator zapewniający działanie aparatu przez: min. 2 godz. | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła o ciśnieniu 2,8 do 6 bar | TAK |  |
|  | Parametry oddechowe regulowane: | TAK |  |
| A | Przepływ mieszaniny powietrza i tlenu regulowany płynnie do 12 l/min | TAK |  |
| B | Stężenie tlenu min. 21 do 100% regulowane płynnie | TAK |  |
|  | Obrazowane parametry oddechowe | TAK |  |
| A | Przepływ | TAK |  |
| B | Stężenie tlenu w % - min. 21-100% | TAK |  |
| C | Ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
| . | Alarmy | TAK |  |
| A | Wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne | TAK |  |
| B | Alarm przekroczenia ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
| C | Alarm spadku ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Wyposażenie dla 1 szt. urządzenia: | TAK |  |
| A | Nawilżacz aktywny z serwokontrolą temperatury z kompletem adapterów do drenów oddechowych jednorazowych, z kolorowym ekranem z funkcją automatycznej jasności wraz z czujnikiem temperatury i adapterem grzałki, z kontrolą wilgotności, automatyczną i manualną, ustawianą indywidualnie. Możliwość ustawienia nawilżenia w celu redukcji skroplin w układzie oddechowym. Posiada trzy tryby pracy IV, NIV, Auto – 1 szt. na aparat | TAK |  |
| B | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowym) – 5 szt. na aparat | TAK |  |
| C | Generator umożliwiający podłączenie końcówki donosowej lub maski donosowej (jednorazowej) do układu oddechowego i noworodka – 5 szt. na aparat | TAK |  |
| D | Końcówka donosowa o rozmiarach mały, średni i duży (jednorazowa) po 3 szt. z każdego rozmiaru na aparat | TAK |  |
| E | Maseczka donosowa w trzech rozmiarach mały, średni i duży (jednorazowa) po 3 szt. z każdego rozmiaru na aparat | TAK |  |
| F | Czapeczka mały, średni i duży (jednorazowa) po 3 szt. z każdego rozmiaru na aparat | TAK |  |
| G | Plaster ochronny, owalny z powierzchnią adhezyjną do bezpośredniego naklejania na noski kaniul nosowych CPAP lub innych adapterów nosowych. Zapobiega odleżynom oraz podrażnieniom okolic nosa. Trzy rozmiary po 10 szt. | TAK |  |
| H | Kaniule nosowe do zastosowania ze zmienną wartością ciśnienia przepływu w zależności od trybu wentylacji nieinwazyjne. Ramiona wykonane z PCV zakończone bezpośrednio adapterem o średnicy 15 mm wykonane z poliuretanu umożliwiającym podłączenie do układu oddechowego respiratora lub resuscytatora do otrzymania ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. Noski wykonane z PVC nie zawierającego ftalanów. Długość jednego ramienia jednej rurki około 28 cm /+ - 3 mm. Dodatkowo produkt ma zawierać niezależny adapter umożliwiający podłączenie standardowego drenu tlenowego. Każdy produkt musi posiadać pierścień o-ring wykonany z silikonu do przytrzymania kaniuli, kolor pierścienia wskazuje rozmiar kaniuli. W czterech rozmiarach (należy dostarczyć po jednym z każdego rozmiaru) po dwie sztuk z rozmiaru | TAK |  |
| I | Zestaw drenów do podłączenia O2 i powietrza o dł. 5 m. z końcówkami typu DIN – 1 kpl. | TAK |  |
| J | Stojak jezdny wraz z wygodnym uchwytem do przemieszczania oraz wieszakiem utrzymującym układ oddechowy oraz wieszakiem kroplówki | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 1B

Pakiet 5 – Respirator transportowy – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator przeznaczony do wszystkich kategorii pacjentów: dla dorosłych, dzieci i noworodków od minimum 0,5 kg. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Respirator zamocowany na wózku z blokadą na wszystkich kołach; ramię do dokowania respiratora do inkubatora | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Kompresor zamontowany do respiratora | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wstępne programowanie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu i masy pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia minimum 2,7-6,0 bar. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przewody zasilania gazowego tlen i powietrze o długości minimum 5 m ze złączami dostosowanymi do instalacji gazowej, końcówka DIN | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno - pneumatyczny z płynną regulacją. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieków | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie z wewnętrznej baterii na minimum 30 minut pracy przy wszystkich trybach i zakresach parametrów oraz dodatkowy panel z akumulatorami do zasilania respiratora i kompresora na min. 3 godziny | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości o tryb wentylacji typu MMV (wentylacja kontrolowana objętościowo z gwarantowaną objętością minutową) | TAK/NIE | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem oraz wentylacja na dwóch poziomach dodatniego ciśnienia typu BILEVEL, BIPAP, DUOPAP | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością, a także tryb wentylacji typu VSV (wentylacja wspomagana objętością) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV ze wspomaganiem ciśnieniowym (min. SIMV–VC, SIMV–PC,). | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wentylacja typu AutoFlow, APV, VC+, PRVC. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna typu NIV | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości o tryb wentylacji do odzwyczajenia pacjenta od wentylacji mechanicznej na podstawie zmniejszania ciśnienia w oparciu o częstość oddechową, objętość, pomiar CO2 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości o tryb wentylacji typu PAV+ lub PPS (wspomaganie proporcjonalne) | TAK/NIE | TAK – 1 pkt Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wdech manualny. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości o pomiar CO2 w strumieniu głównym wraz z pomiarem V’CO2 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wbudowany w respirator eżektor do pneumatycznej nebulizacji pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o APRV | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość regulacji kończenia fazy wdechowej. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja natlenowania. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyzwalanie oddechu przepływem. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wydechu i wdechu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar ciśnienia okluzji P,01, RSB, NIF, Wewnętrznego PEEP | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja natlenowywania z regulowanym stężeniem tlenu i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Częstość oddechów, minimalny zakres 2 - 150 oddechów/min. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu, minimalny zakres 3 - 2000 ml. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Regulowany lub kalkulowany stosunek wdechu do wydechu. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Regulowany czas wdechu minimalny zakres 0,1 do 5,0 sekund. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości o graficzną prezentacja płuc pacjenta wraz z przedstawieniem wartości cyfrowych, a także stosunku wdechów spontanicznych do wentylacji mechanicznej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100%; paramagnetyczny pomiar O2 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV (minimalny zakres 1 – 90 cmH2O). | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV (minimalny zakres 1 - 90 cmH2O). | TAK | Bez punktacji |  |
|  | PEEP minimalny zakres 1 - 50 cmH2O. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Trigger przepływowy regulowany w zakresie min. 0,2 – 13 l/min | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Kolorowy monitor LCD o przekątnej minimum 15 cali do obsługi respiratora, wraz z funkcją konfiguracji przez użytkownika min. 3 ekranów respiratora | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Częstość i całkowita wentylacja minutowa oddechów własnych pacjenta. Całkowita częstość oddychania. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ciśnienie szczytowe. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ciśnienie pauzy wdechowej. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ciśnienie PEEP. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne z ostatnich 6 dni | TAK | Trendy graficzne i tabelaryczne z ostatnich 6 dni – 0 pkt; powyżej – 1pkt |  |
|  | Podatność statyczna lub dynamiczna. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Opory wdechowe i wydechowe. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Stała czasowa – Time Constant. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Rejestr ostatnich min. 4 000 zdarzeń | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych: Ciśnienie / czas Przepływ /czas Objętość / czas Pętle: Ciśnienie/objętość Przepływ/objętość | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Rejestracja alarmów i zdarzeń. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | ALARMY |  | Bez punktacji |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Braku zasilania w tlen. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Braku zasilania w powietrze. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Objętości minutowej (wysokiej i niskiej). | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Bezdechu. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Stężenia tlenu w gazach wdechowych. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej). | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Kategorie alarmów według ważności. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Regulowany czas bezdechu w zakresie min. 5-60 sek | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora (elektroniczny – wielorazowego użytku – możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce automatycznej). | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu czujnikiem paramagnetycznym, nie wymagającym okresowej wymiany (nie chemicznym/nie galwanicznym). | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Układ jednorazowy pacjenta noworodkowego: min. 10 kompletów wraz z min. 10 szt. zastawek jednorazowych min. 5 szt. czujników przepływu z możliwości dezynfekcji | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ramię do dokowania respiratora do inkubatora | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyposażenie: - Nawilżacz powietrza z kolorowym ekranem z funkcją automatycznej jasności wraz z czujnikiem temperatury i adapterem grzałki, z kontrolą wilgotności, automatyczną i manualną, ustawianą indywidualnie. Możliwość ustawienia nawilżenia w celu redukcji skroplin w układzie oddechowym. Posiada trzy tryby pracy IV, NIV, Auto. – 1 szt. - zestaw jednorazowych drenów pacjenta do wentylacji z nawilżaczem aktywnym i HFO - ramię do podtrzymania układu oddechowego, zestaw drenów do zasilania respiratora w O2 i powietrze o dł. 3 m., - Zestaw startowy jednorazowy (nCPAP noworodkowy): Generator i układ oddechowy oraz jednorazowa komora nawilżacza, grzałką i nawilżacz 10 kpl. - proksymalne czujniki przepływu - 5 szt. - zastawki wydechowe – 10 szt. - płuco testowe – 1 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa mocowana do inkubatora – 2 szt. Pozwalająca na podaż leków z prędkością od 0,1 do 20ml z możliwością regulacji prędkości przepływu co 0,1ml, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego Stacjami dokującymi do pomp infuzyjnych typu Space Station 8713140 prod. Braun. Pompa ze standardowa gwarancja producenta, jednakże nie mniej niż 24 miesiące. | TAK, z dostawą | Bez punktacji |  |
|  | INNE |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 1B

Pakiet 6 – Pulsoksymetr transportowy – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pulsoksymetr w technologii MASIMO SET dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z wyciąganym panelem przednim ze stacji dokującej i automatyczną rotacją ekranu – pion- poziom. z aplikacją do screeningu - krytycznych wad wrodzonych serca u noworodków | TAK |  |
|  | Technologia saturacji MASIMO SET (Signal Extraction Technology) – eliminacja sygnału płynącego z krwi żylnej, prowadzącego do fałszywych wyników; pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji | TAK |  |
|  | możliwość wzbogacenia urządzenia o dodatkowe, nieinwazyjne pomiary: hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, krzywa zmienności pletyzmograficznej - PVI, akustyczny wskaźnik oddychania RRa, Indeks rezerwy tlenowej ORI, saturacja całkowita tlenu | TAK |  |
|  | Ekran graficzny LCD z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu | TAK |  |
|  | Panel przedni wpięty do alternatywnej stacji dokującej Root™ daje możliwość wzbogacenia o dodatkowe nieinwazyjne pomiary poprzez zewnętrzne moduły: Pomiar czynności mózgu SEDLINE, pomiar oksymetrii regionalnej O3, pomiary gazowe – tCO2 ISA | TAK |  |
|  | Aparat prezentuje dane: SpO2, PR, krzywą pletyzmograficzną, indeks perfuzji w postaci numerycznej, komunikaty alarmowe, trendy, czułość | TAK |  |
|  | Odłączalny panel przedni pulsoksymetru umożliwia użytkowanie jako urządzenie transportowe z własnym zasilaniem na min 4 godziny | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzeń na minutę | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru w całym zakresie +/- 3 bpm | TAK |  |
|  | 96 godzinne trendy SpO2 i pulsu z rozdzielczością 2 sekundy, możliwością wydrukowania zewnętrznej drukarce lub przesłania do innego urządzenia szeregowego |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji 0-100% | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70% - 100% Bez ruchu Dorośli/niemowlęta/dzieci +/- 2 cyfry Noworodki +/- 3 cyfry | TAK |  |
|  | Wskaźnik pomiaru perfuzji PI w zakresie – już od 0,02 % do 20%, | TAK |  |
|  | Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniający perfuzję w miejscu pomiaru, wyświetlany w sposób cyfrowy (nie słupek baryczny) – parametr niezbędny jako dodatkowe potwierdzenie podczas oceny stanu pacjenta oraz screeningu |  |  |
|  | Czas uśredniania co 2s, 4s (resuscytacja, pacjenci z krytycznymi parametrami – kontrolowanie wszystkich desaturacji), co 8,10,12 s (pacjenci stabilni), co 14 lub 16 sekund (pacjenci bez konieczności częstego monitorowania) | TAK |  |
|  | Możliwość opóźnienia alarmów | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX (pacjenci ze słabą perfuzją od 0,02%) i APOD | TAK |  |
|  | Granice alarmów stale widoczne na ekranie | TAK |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez podchodzenia do monitora | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji głośności i czasu wyciszenia alarmu alarmu | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika, wyładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Kabel pacjenta typu RD rainbow – 1 szt. i czujnikami jednorazowymi SpO2 dla noworodków o wadze poniżej 3 kg – 20 szt. | TAK, z dostawą |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 1B

Pakiet 7 – Aparat rtg przyłóżkowy – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Punktacja | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I informacje ogólne |  |
|  | Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie spełniające wszystkie aktualne wymogi prawno-techniczne dla urządzeń tego typu. | TAK |  | Bez punktacji |
| II charakterystyka |  |
|  | Napięcie zasilania | 230V, 50 Hz +/- 10% |  | Bez punktacji |
|  | Moc generatora | ≥ 20 kW |  | Bez punktacji |
|  | Zakres napięcia generatora min | ≥ 40 – 125 kV |  | Bez punktacji |
|  | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji min. | 0,4 – 350 mAs |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wartość prądu | ≥ 450 mA |  | Bez punktacji |
|  | Minimalny czas ekspozycji. | ≤ 1 ms |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania ekspozycji poprzez akumulatorowe zasilanie generatora. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Programy anatomiczne (w tym dedykowane dla noworodków) ≥ 250 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres wysokości ogniska od podłogi min | 55 –200 cm |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość aparatu | ≤ 70 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu kolimatora min | +/- 90o |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej min | +/- 180o |  | Bez punktacji |
|  | Rotacja ramienia wokół osi pionowej min. | 180o |  | Bez punktacji |
|  | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,0 mm |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,3 mm |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 120 kHU |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość obrotów anody | ≥ 3000 obr/min. |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator z wbudowanymi filtrami, min 3 różne filtracje (w tym pediatryczne) | Najwyższa – 10 pkt. Najniższa – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu | ≥ 125 cm |  | Bez punktacji |
|  | Rodzaj ramienia mocującego lampę: teleskopowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wysokość aparatu złożonego do transportu < 200 cm | Najniższa – 10 pkt. Najwyższa – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Max. prędkość jazdy (w przód) | ≥ 4,0 km/h |  | Bez punktacji |
|  | System zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie przesuwu przód/tył od strony lampy rtg/kolimatora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System zdalnego bezprzewodowego sterowania ekspozycją | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Detektor bezprzewodowy | TAK, podać Producent i model detektora |  | Bez punktacji |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej płaskiego detektora cyfrowego CsI | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar detektora : detektor pediatryczny, współpracujący z inkubatorami ( 24x30 cm) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość piksela ≤ 150 µm, | 150 µm- 0 pkt < 150 µm – 10 pkt |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) min. | 3,2 pl/mm |  | Bez punktacji |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 14 bitów | Najwyższa – 10 pkt. Najniższa – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Matryca obrazowania detektora min: | ((((((((((((((((((( |  | Bez punktacji |
|  | Waga detektora bezprzewodowego z baterią ≤ 1,6 kg | Najniższa – 10 pkt. Najwyższa – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki, min. 100 kg | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ładowania baterii detektora na obudowie aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa systemu obrazowego z monitora konsoli zintegrowanego z aparatem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor menu oraz do przeglądania obrazów dotykowy typu LCD min. 17” | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Czas od akwizycji do pojawienia się obrazu referencyjnego na monitorze aparatu max. 5 sek. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wybór parametrów obróbki obrazu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba obrazów zapamiętywana na dysku twardym (w pełnej matrycy) min. 3000 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja okna obrazu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zoom min. 2 razy | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zarządzanie bazą pacjentów i badań | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy z min funkcjami: - DICOM Send - DICOM Print | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy przewodowy i bezprzewodowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Waga aparatu ≤ 600kg | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | System wyposażony w miernik dawki powierzchniowej | TAK |  | Bez punktacji |
| III POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i specjalistycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie w cenie oferty szkolenia w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu min. 3 dni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pełna gwarancja ( dot. części, robocizny, dojazdów, i innych kosztów ) na oferowane urządzenie min. 60 miesięcy licząc od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru wraz z wymianą w ramach gwarancji lampy RTG (w przypadku takiej potrzeby), bez limitu ekspozycji | TAK, podać |  |  |
|  | Woreczki (np. z piaskiem) do unieruchamiania niemowląt min. 8 szt. (4 większe i 4 mniejsze), pokryte materiałem nadającym się do dezynfekcji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Osłonki na gonady i miednicę mniejszą dla niemowląt min. 2 kpl. po min. 2 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Fartuch ochronny rtg, jednostronny, ultralekki 0,5 mmPb – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Licencja PACS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK |  | Bez punktacji |