Załącznik nr 1B

Pakiet 7 – Aparat rtg przyłóżkowy – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Punktacja | WARTOŚĆ OFEROWANA nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I informacje ogólne |  |
|  | Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie spełniające wszystkie aktualne wymogi prawno-techniczne dla urządzeń tego typu. | TAK |  | Bez punktacji |
| II charakterystyka |  |
|  | Napięcie zasilania | 230V, 50 Hz +/- 10% |  | Bez punktacji |
|  | Moc generatora | ≥ 20 kW |  | Bez punktacji |
|  | Zakres napięcia generatora min | ≥ 40 – 125 kV |  | Bez punktacji |
|  | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji min. | 0,4 – 350 mAs |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wartość prądu | ≥ 450 mA |  | Bez punktacji |
|  | Minimalny czas ekspozycji. | ≤ 1 ms |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania ekspozycji poprzez akumulatorowe zasilanie generatora. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Programy anatomiczne (w tym dedykowane dla noworodków) ≥ 250 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres wysokości ogniska od podłogi min | 55 –200 cm |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość aparatu | ≤ 70 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu kolimatora min | +/- 90o |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej min | +/- 180o |  | Bez punktacji |
|  | Rotacja ramienia wokół osi pionowej min. | 180o |  | Bez punktacji |
|  | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,0 mm |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,3 mm |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 120 kHU |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość obrotów anody | ≥ 3000 obr/min. |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator z wbudowanymi filtrami, min 3 różne filtracje (w tym pediatryczne) | Najwyższa – 10 pkt. Najniższa – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu | ≥ 125 cm |  | Bez punktacji |
|  | Rodzaj ramienia mocującego lampę: teleskopowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wysokość aparatu złożonego do transportu < 200 cm | Najniższa – 10 pkt. Najwyższa – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Max. prędkość jazdy (w przód) | ≥ 4,0 km/h |  | Bez punktacji |
|  | System zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie przesuwu przód/tył od strony lampy rtg/kolimatora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System zdalnego bezprzewodowego sterowania ekspozycją | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Detektor bezprzewodowy | TAK, podać Producent i model detektora |  | Bez punktacji |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej płaskiego detektora cyfrowego CsI | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar detektora : detektor pediatryczny, współpracujący z inkubatorami ( 24x30 cm) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość piksela ≤ 150 µm, | 150 µm- 0 pkt < 150 µm – 10 pkt |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) min. | 3,2 pl/mm |  | Bez punktacji |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 14 bitów | Najwyższa – 10 pkt. Najniższa – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Matryca obrazowania detektora min: | ((((((((((((((((((( |  | Bez punktacji |
|  | Waga detektora bezprzewodowego z baterią ≤ 1,6 kg | Najniższa – 10 pkt. Najwyższa – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki, min. 100 kg | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ładowania baterii detektora na obudowie aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa systemu obrazowego z monitora konsoli zintegrowanego z aparatem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor menu oraz do przeglądania obrazów dotykowy typu LCD min. 17” | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Czas od akwizycji do pojawienia się obrazu referencyjnego na monitorze aparatu max. 5 sek. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wybór parametrów obróbki obrazu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba obrazów zapamiętywana na dysku twardym (w pełnej matrycy) min. 3000 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja okna obrazu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zoom min. 2 razy | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zarządzanie bazą pacjentów i badań | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy z min funkcjami: - DICOM Send - DICOM Print | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy przewodowy i bezprzewodowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Waga aparatu ≤ 600kg | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | System wyposażony w miernik dawki powierzchniowej | TAK |  | Bez punktacji |
| III POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i specjalistycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie w cenie oferty szkolenia w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu min. 3 dni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pełna gwarancja ( dot. części, robocizny, dojazdów, i innych kosztów ) na oferowane urządzenie min. 60 miesięcy licząc od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru wraz z wymianą w ramach gwarancji lampy RTG (w przypadku takiej potrzeby), bez limitu ekspozycji | TAK, podać |  |  |
|  | Woreczki (np. z piaskiem) do unieruchamiania niemowląt min. 8 szt. (4 większe i 4 mniejsze), pokryte materiałem nadającym się do dezynfekcji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Osłonki na gonady i miednicę mniejszą dla niemowląt min. 2 kpl. po min. 2 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Fartuch ochronny rtg, jednostronny, ultralekki 0,5 mmPb – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Licencja PACS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK |  | Bez punktacji |