Załącznik nr 2

Pakiet 1 – Aparat usg – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Parametry oceniane | Wartość oferowana | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kliniczny, cyfrowy aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy z kolorowym Dopplerem | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji nie wcześniej niż w 2015 roku. | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Przetwornik cyfrowy minimum 12-bitowy | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 3 000 000 | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min.3 oraz min. 1 parkingowe | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 260 dB | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu min. 17 cali | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę o przekątnej min. 10 cali | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres pracy częstotliwości pracy min. od 2 MHz do 20 MHz | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej Cineloop min. 21 000 | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów Cineloop | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B, tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200s | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 0,75-40cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw.Presetów) programowanych przez użytkownika min. 70 | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz z blokada kierunku jazdy | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Kombinacja prezentowanych jednocześnie obrazów min: B, B+B, 4B M B+M D B+D B+C (Color Doppler) B+PD (power Doppler) B+Color+M | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Odświeżanie obrzau (Frae Rate) dla trybu B min. 1100 obrazów/s | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frae Rate) B + kolor (CD) min. 300 obrazów/s | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min.8 pasm częstotliwości | TAK, podać | 8 pasm – 0 pkt. 16 pasm – 10 pkt |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD), min.+/- 4,0 m/s | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD o wysokiej częstotliwości przetwarzania | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Pulsacyjnego PWD przy zerowym kącie bramki min. +/- 6,0 m/s | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej min. 0,5mm do 20mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki dopplerowskiej min. +/- 30stopni | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Funkcja jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu w dwóch niezależnych bramek dopplerowskich | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 20 pkt. |  |  |
|  | Obrazowanie typu Compound w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. Skrzyżowane ultradźwięki) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu Compound min.5 | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich głowicach | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B+B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia typu GAIN w czasie rzeczywistym | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Collor Dopplerze min. 30map | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Funkcja regulacji wzmocnienia typu GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | ARCHIWIZACJA OBRAZÓW |  |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem twardym o pojemności min. 320GB | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych AVI w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive i płyty CD/DVD | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2,0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa typu Ethernet min. 10/100 Mbps | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysłania danych (obrazy, raporty) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | FUNKCJE UŻYTKOWE |  |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min.20x | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min.10 | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min.2 kolorach | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki dopplerowskiej – dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Ginekologiczno-położniczych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Kardiologicznych pediatrycznych | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | GŁOWICE |  |  |  |  |
|  | Głowica typu convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | TAK, podać typ | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy w zakresie min. 1,0-5,0 MHz | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Kat skanowania min. 75st. | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne, min.8 pasm częstotliwości | TAK, podać | 8 pasm – 0 pkt. 16 pasm – 10 pkt |  |  |
|  | Głowica liniowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | TAK, podać typ | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy w zakresie min. 3,0-13,0 MHz | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne, min.8 pasm częstotliwości | TAK, podać | 8 pasm – 0 pkt. 16 pasm – 10 pkt |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY – opcje dostępne w dniu składania oferty |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie Dopplera Ciągłego (CWD) w zakresie prędkości min. +/- 15 m/s | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę kardilogiczną typu Phased Array min. 1,0-5,0 MHz, kąt obrazowania min. 90st, obrazowanie harmoniczne | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł typu Stress Echo + moduł EKG | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie panoramiczne na głowicach liniowych | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę liniową 3D/4D skanująca automatycznie, min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min.4 pasma częstotliwości. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę rektalną dwupłaszczyznową w układzie convex/convex min. 4,0-8,0 MHz min.190 elementów, kąt skanowania min.100 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max.R10mm, obrazowanie harmoniczne | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (na podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | INNE |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896), wykaz części serwisowych zalecanych przez producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcję serwisową oraz kody serwisowe wszystkich urządzeń wchodzących w zakres zamówienia, w tym również po każdej aktualizacji oprogramowania | TAK, z dostawą | Bez punktacji |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać | Punktacja |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 2 – Aparat do emg – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do badań elektromiograficznych (EMG), przewodnictwa nerwów (NCS), potencjałów wywołanych (EP) | TAK |  |
| - | Podstawowe parametry | - |  |
|  | Impedancja wejściowa: > 200 MΩ w trybie różnicowym, > 1000 MΩ w trybie wspólnym | TAK |  |
|  | Poziom szumów przy zwartym wejściu: 0,4 µV rms w paśmie 2 Hz – 10 kHz | TAK |  |
|  | Współczynnik tłumienia sygnałów współbieżnych CMRR > 124 dB | TAK |  |
|  | Czułość wejściowa wzmacniaczy: 0,5 µV/dz - 20 mV/dz | TAK |  |
|  | Czułość wyświetlana na ekranie: 0,05 µV/dz - 20 mV/dz | TAK |  |
|  | Regulacja podstawy czasu: 0,1 ms/dz - 16 s/dz | TAK |  |
|  | Filtr górnoprzepustowy – dolne częstotliwości graniczne (-3dB): 0,01 Hz – 3 kHz | TAK |  |
|  | Filtr dolnoprzepustowy – górne częstotliwości graniczne (-3dB): 20 Hz – 13 kHz | TAK |  |
|  | Filtr pasmowy 50 Hz przeciwzakłóceniowy | TAK |  |
|  | Rozdzielczość przetwarzania A/C: 24 bit dla wszystkich sygnałów NCS/EMG/EP | TAK |  |
| - | Stymulatory | - |  |
|  | Stymulator elektryczny o stałej wydajności prądowej wbudowany w jednostkę centralną: 1. Wyposażony w gniazdo DIN dla wyjść impulsów stymulujących 2. Zakres natężenia: 0 - 100 mA, z możliwością ograniczenia maksymalnego prądu stymulującego w pełnym zakresie 3. Zakres częstości bodźca: 0,1- 200 Hz 4. Częstość zmieniana losowo z regulacją procentowego odchylenia od zadanej częstości maksymalnej 5. Czas trwania impulsu stymulującego: 0,04 - 1 ms 6. Kształty impulsów stymulujących: monofazowy, dwufazowy 7. Tryby stymulacji: a) Pojedyncza (single) b) Powtarzana (repetitive) c) Ciągami impulsów (burst) z regulacją następujących parametrów: - ilość impulsów stymulujących - czas pomiędzy impulsami - polaryzacja impulsów - czas trwania impulsów d) Złożonymi ciągami impulsów (complex burst) z regulacją następujących parametrów: - Polaryzacja impulsu głównego - Czas trwania impulsu głównego - Czas od impulsu głównego do pierwszego impulsu wtórnego - Czas pomiędzy impulsami wtórnymi - Ustalenie zmiennego krokowo czasu pomiędzy kolejnymi, następującymi po sobie impulsami wtórnymi zgodnie z zadanym przyrostem czasu, tj. czas pomiędzy kolejnymi impulsami wtórnymi będzie za każdym razem dłuższy o zadany krok - Natężenie impulsów wtórnych w stosunku do natężenia impulsu głównego w % - Ilość impulsów wtórnych - Polaryzacja impulsów wtórnych - Czas trwania impulsów wtórnych | TAK |  |
|  | Monitor LCD min.22” wzorcowych wzrokowych sygnałów stymulujących o czasie opóźnienia ≤ 2 ms, z zestawem połączeniowym 5m | TAK |  |
|  | Programy specjalistyczne z obsługą biblioteki Microsoft.NET | TAK |  |
|  | Neurografia: Przewodnictwo ruchowe Przewodnictwo czuciowe Fala F Liczba rejestrowanych sygnałów: nieograniczona Przewodnictwo segmentalne (inching) Przewodnictwo mieszane | TAK |  |
|  | Odruch H | TAK |  |
|  | Odruch mrugania: wywoływany elektrycznie i mechanicznie | TAK |  |
|  | Próba męczliwości z możliwością ustawienia sekwencji automatycznie wyzwalanych, w zadanych odstępach czasu, ciągów impulsów stymulujących dla kolejnych prób, następujących po wysiłku (aktywacji) spontanicznym lub tężcowym | TAK |  |
|  | Współczulne odruchy skórne (SSR) | TAK |  |
|  | EMG ilościowe (QEMG): EMG spontaniczne (Ocena czynności spoczynkowej) Analiza wielu jednostek ruchowych, z automatycznym uśrednieniem i możliwością wyzwalania sygnału oknem, z automatycznym pomiarem parametrów: amplitudy częstotliwości czasu trwania liczby faz liczby zwrotów Analiza zapisu interferencyjnego podczas dobrowolnego skurczu mięśnia z automatycznym pomiarem parametrów: liczby zwrotów amplitudy liczby krótkich segmentów % czasu aktywności EMG amplitudy z usuniętymi zespołami nietypowymi Analiza w trybie off-line sygnałów EMG zapisywanych wraz z dźwiękiem. czas zapisu pojedynczej rejestracji: 15 minut liczba rejestracji: nieograniczona Automatyczna ocena mięśni zgodnie z regułami definiowanymi przez użytkownika | TAK |  |
|  | Wzrokowe potencjały wywołane VEP | TAK |  |
|  | Motoryczne potencjały wywołane (MEP – Motor Evoked Potential) za pomocą zewnętrznego stymulatora magnetycznego | TAK |  |
|  | Wartości referencyjne dla ruchowego i czuciowego przewodnictwa nerwów, fali F oraz EMG dla najczęściej badanych nerwów i mięśni opracowane przez uznane kliniki krajowe lub zagraniczne. | TAK |  |
|  | Automatyczne porównanie na bieżąco wyników pomiarów z wartościami referencyjnymi dla wszystkich typów badań w tym przewodnictwa ruchowego, czuciowego, fali F, EMG, potencjałów wywołanych słuchowych, wzrokowych i somatosensorycznych | TAK |  |
|  | Tło wyświetlanych na monitorze przebiegów czarne lub białe, zmieniane programowo | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania MUP EMG - zbieranie potencjałów jednostek ruchowych - za pomocą tylko jednego przycisku na klawiaturze funkcyjnej lub przełączniku nożnym. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające, poprzez pojedyncze naciśnięcie klawisza klawiatury funkcyjnej, przejście pomiędzy przewodnictwem ruchowym, przewodnictwem czuciowym i falą F dla tego samego nerwu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające skonfigurowanie protokołu badań, złożonego np. z badań przewodnictwa ruchowego, czuciowego i fali F różnych nerwów po stronie lewej i prawej oraz EMG różnych mięśni po stronie lewej i prawej, tak, że przejście do kolejnej procedury następuje poprzez pojedyncze naciśnięcie klawisza klawiatury funkcyjnej lub myszy komputerowej. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne w języku polskim | TAK |  |
| - | Konstrukcja mechaniczno-elektryczna | - |  |
|  | Wózek o specjalizowanej, solidnej, metalowej, budowie na dużych ogumionych kołach z blokadami w dwóch kołach, z wbudowanymi w sposób trwały komputerem PC, zamontowanym w sposób trwały w podstawie wózka transformatorem separującym 230/50Hz, z wychylno-obrotowym ramieniem dla głowicy wzmacniaczy oraz z integralnym zamontowanym trwale statywem dla monitora LCD z regulacją w pionie, kącie obrotu i kącie nachylenia, wyposażony w wysuwaną szufladę na klawiaturę PC, półkę na jednostkę centralną oraz półkę na drukarkę. | TAK |  |
|  | Jednostka centralna jednomodułowa, wyposażona w: Panel sterujący, wyposażony w następujące manipulatory i klawisze funkcyjne: 6 kodowanych kolorami klawiszy nawigacyjnych oprogramowania do nawigacji w obrębie zakładek aplikacji 12 kodowanych kolorami klawiszy funkcyjnych oprogramowania do sterowania różnymi funkcjami oprogramowania zależnie od realizowanego badania 2 pokrętła regulacji intensywności bodźca i głośności dźwięku 7 klawiszy regulacji parametrów stymulacji Klawisze regulacji parametrów prezentacji przebiegów Klawisze wyboru krzywej i znacznika Klawisz włączenia / wyłączenia dźwięku Blok klawiatury numerycznej Wskaźniki zasilania i gotowości Zespół gniazd do podłączenia: Głowicy wzmacniaczy Elektrody stymulującej lub rękojeści stymulującej dla stymulacji prądowej Monitora VEP i gogli VEP dla stymulacji wzrokowej Zestawu słuchawkowego AEP dla stymulacji akustycznej Przełącznika nożnego Zewnętrznej synchronizacji | TAK |  |
|  | Głowica wejściowa, 3-kanałowa, jednomodułowa, bezpośrednio połączona z aparatem za pomocą kabla UTP, standard LAN, z wtykiem zabezpieczonym przed przypadkowym wypięciem kabla, ze wzmacniaczami EMG/NCS/EP, zamontowana na ruchomym ramieniu wózka, wyposażona w: 3 zespoły gniazd: 1 DIN i 2 TP, 2 gniazda TP dla elektrody uziemiającej. | TAK |  |
|  | Rękojeść stymulacyjna wyposażona w: 3 wymienne końcówki do stymulacji Przycisk zmiany polaryzacji 2 wskaźniki polaryzacji i stymulacji Pokrętło regulacji intensywności bodźca Przycisk wyzwolenia bodźca pojedynczego lub wyzwolenia/zatrzymania stymulacji powtarzalnej Przycisk specjalny umożliwiający: Przejście do nowego miejsca stymulacji, dostępny w trybach badania nerwów ruchowych i czuciowych Wyczyszczenie zapisów, dostępny w trybie fali F Uruchomienie treningu, dostępny w trybie badania męczliwości (RNS) Następny test, dostępny w trybie badania nerwów ruchowych, czuciowych, fali F i odruchu H Przycisk umożliwiający uruchomienie/zatrzymanie uśredniania | TAK |  |
|  | Przełącznik nożny, 3 klawisze A, B, C, realizujące funkcje: Klawisz A zależny od programu Klawisz B: włączanie/wyłączanie stymulacji Klawisz C: wznowienie/wstrzymanie. Zależny od programu |  |  |
| - | System komputerowy | - |  |
|  | Stacja robocza z komputerem, klawiaturą, drukarką, myszą | TAK |  |
|  | Procesor min. Intel Core i5, 2,5 GHz | TAK |  |
|  | Pamięć RAM: min. 4 GB | TAK |  |
|  | Dysk HDD: min. 500 GB lub SSD: min. 240 GB | TAK |  |
|  | Monitor LCD min. 22” | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa monochromatyczna z funkcją automatycznego wydruku dwustronnego (duplex) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie: Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016 | TAK |  |
|  | Akcesoria |  |  |
|  | Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym rdzeniem, DCN37, niebieska, 37 x 0,46 mm (26G), powierzchnia czynna 0,07 mm2, 25 szt., 1 op. | TAK |  |
|  | Kabel ekranowany do jednorazowych koncentrycznych elektrod igłowych, długość 150 cm, wtyk DIN, 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda stymulacyjna powierzchniowa bipolarna z odłączanym uchwytem, z korkami filcowymi o średnicy 6 mm, odstęp między korkami 23 mm, kabel ekranowany 2 m, wtyk DIN - 2 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda uziemiająca opaskowa velcro, 45 cm z odłączanym kablem długości 1,5 m z zatrzaskiem, wtyk TP 1,5 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda powierzchniowa uziemiająca metalowa średnica 30 mm z kablem 1,2 m, - 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda powierzchniowa obrączkowa z kablem ekranowanym 1 m, - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kabel ekranowany HUSH do jednorazowych elektrod powierzchniowych, 2 m, - 1 szt. | TAK |  |
|  | Jednorazowa nieżelowana elektroda powierzchniowa Ag/AgCl, powierzchnia czynna 7 x 4 mm, z kablem 8 cm, wtyk TP 0,7 mm, 50 szt., 1 op. | TAK |  |
|  | Opaska velcro do mocowania elektrod z uchwytem, 50 cm, biała, - 1 szt. | TAK |  |
|  | Wielorazowe miseczkowe elektrody złote, średnica miseczki 10 mm, otwór 2 mm, z kablem teflonowym długości 122 cm, wtyk odlewany TP 1,5 mm, 10 szt., - 1 op. | TAK |  |
|  | Kabel połączeniowy specjalny TP 1,5 mm - TP 1,5 mm, długość 8 cm, 3 szt., - 1 op. | TAK |  |
|  | Żel przewodzący do elektrod min.250 g, tubka, 1 szt. | TAK |  |
|  | Żel peelingujący do przygotowania skóry min. 110 g, tubka, 3 szt. | TAK |  |
|  | Taśma samoprzylepna, szerokość ok. 2,5 cm, rolka ok. 9 m, - 12 szt. | TAK |  |
|  | Taśma pomiarowa winylowa samozwijalna, po jednej stronie centymetry, po drugiej cale, 1 szt. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896), wykaz części serwisowych zalecanych przez producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcję serwisową oraz kody serwisowe wszystkich urządzeń wchodzących w zakres zamówienia, w tym również po każdej aktualizacji oprogramowania | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)