## Arkusz1
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | vat | wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
pozycja 1 | Rękawice chirurgiczne poliizoprenowe lub neoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, zgodne z normą EN-455-1,2,3 grubość na palcu min. 0,21 mm, AQL max. 0,65, długość min. 280 mm, sterylizowane radiacyjnie, mankiet rolowany, składane na pół, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z teksturowanym listkiem, siła zrywania min. 13 N przed starzeniem. Mankiet rolowany. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, Certyfikat dla Wyrobu Medycznego Klasy IIa i Certyfikat ISO 14001. | para | 50000
pozycja 2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, do zabiegów ortopedycznych, z wewnętrzną warstwą polimerową, zgodne z normą EN 455-1,2,3, AQL max. 1,0, poziom białek lateksowych poniżej 25 µg/g (metoda Lowry'ego), grubość ścianki na dłoni min. 0,23mm i na palcu 30mm, siła przy rozrywaniu min. 24N, wydłużenie przy rozrywaniu min. 820%, wytrzymałość na rozciąganie min. 27N (badania przed starzeniem), rozm. 5,5 – 9,0 | para | 500
pozycja 3 | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, do zabiegów precyzyjnych mikrochirurgicznych, z wewnętrzną warstwą polimerową, zgodne z normą EN 455-1,2,3, AQL max. 1,0, poziom białek lateksowych poniżej 50 µg/g (metoda Lowry'ego), grubość ścianki na dłoni min. 0,15mm i na palcu 17mm, siła przy rozrywaniu min. 12N, wydłużenie przy rozrywaniu min. 860%, wytrzymałość na rozciąganie min. 27MPa (badania przed starzeniem), rozm. 5,5 – 9,0 | para | 1000
pozycja 4 | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, zgodne z normą EN 455-1,2,3, grubość na palcu min. 0,21 mm, AQL max. 0,65, długość min. 280 mm, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein ≤ 10 ug/g rękawicy, mankiet rolowany, składane na pół, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z teksturowanym listkiem, siła zrywania min. 16 N przed starzeniem. Mankiet rolowany. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, Certyfikat dla Wyrobu Medycznego Klasy IIa i Certyfikat ISO 14001, rozm. 5,5 – 9,0 | para | 500000
pozycja 5 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe niejałowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, zgodne z normą EN 455-123, AQL max. 1,5, zawartość protein poniżej 50 µg/g (metoda Lowry'ego), grubość ścianki na dłoni min. 0,09mm i na palcu min. 0,11mm, siła przy rozrywaniu min. 7N (przed starzeniem), wydłużenie przy rozrywaniu min. 500% (przed starzeniem). op=100szt.; rozmiar: S, M, L | op. | 45000
pozycja 6 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe bezpudrowe, zgodne z normą EN 455-1,2,3, EN 374 (z wyłączeniem punktu 5.3.2), AQL max. 1,5, grubość ścianki na dłoni min 0,06mm, siła przy rozrywaniu min. 6N (przed starzeniem), ilość sztuk w opakowaniu: 100szt.; rozmiar:S, M, L, podwójne oznakowanie – jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej | op. | 65000
pozycja 7 | Rękawice do przygotowywania cytostatyków, sterylne lateksowe z obniżoną zawartością protein, bezpudrowe, o anatomicznym kształcie, mikroteksturowane, prosty mankiet z warstwą adhezyjną, długość 290 mm, rozmiar od 6,0 do 9,0; grubość 0,240 mm, zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej, zgodne z normą EN 455 1-2-3; EN 374; EN 420; EN 388 | para | 2000
pozycja 8 | Rękawice do przygotowywania cytostatyków, sterylne neoprenowe, bezpudrowe, o anatomicznym kształcie, długość min 300 mm, rozmiar od 6,0 do 9,0; grubość na dłoni 0,175mm, na palcu 0,185mm, zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej; zgodne z normą EN 455 1-2-3; EN 374; EN 420; EN 388 | para | 2000
pozycja 9 | Rękawice foliowe. W opakowaniu po 100 szt. | op. | 2000
pozycja 10 | rękawice lateksowe, sterylne, ginekologiczne, dł. 455mm, rozm. S-L | para | 1500
pozycja 11 | Rękawice niesterylne nitrylowe, bezpudrowe, do kontaktu z cytostatykami, długość 300 mm, grubość a palcu 0,140 mm, na dłoni 0,130 mm, kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą rękę, rozmiar od S do L, zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej; zgodne z normą EN 455 1-2-3; EN 374; EN 420; EN 388, op. 100szt | op. | 150
pozycja 12 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe z wewnętrzną warstwą z serycyną - łagodząco-nawilżającą o właściwościach przeciwbakteryjnych składająca się z jednego składnika aktywnego grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,5.. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3: min. 13 substancji (poza cytostatykami). Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska, zgodne z normą EN 455-1,2,3, EN 374.Uchwyty naścienne dopasowane do rozmiaru opakowania z możliwością regulowania rozmiaru opakowania. Ilośc uchwytów według potrzeb zamawiającego jednak nie mniej niż 1000szt. | op. | 10000
pozycja 13 | Rękawice sekcyjne – lateksowe, niepudrowane, niesterylne, teksturowana powierzchnia zewnętrzna, zgodne z normą EN374, grubość na dłoni min. 0,40mm, dł. min 290mm, rozm. M, L, op. 50szt | op. | 50
pozycja 14 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obnizonej grubości,środek ochrony osobistej kategorii III,Odporne na przenikanie co najmniej 10 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta (w tym min. 3 substancje z załacznika A normy 374-1) grubośc na palcu 0,08mm dłoni 0,07mm mankiecie 0,06mm długość min.240mm, rolowany mankiet teksturowane tylko na palcach polimerowane od strony roboczej chlorowane od wewnątrz. Rozmiar S,M,L-do wyboru zamawiająćegoBrak zawartości szkodliwych tiuramów oraz MBT potwierdzone testem HPLC niezależnej jednostki. kolorystyczne oznaczenie opakowań w zależności od rozmiaru.op=250szt. Uchwyty naścienne dopasowane do rozmiaru opakowania z możliwością wyjmowania rękawic od spodu bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rekawic. Ilośc uchwytów według potrzeb zamawiającego. | op. | 1000
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
Poz. 1-7 oraz 11-12: Do oferty należy dołączyć raport zgodny z normą z badania zgodności z normą EN455.
Poz. 2-5: Do oferty należy dołączyć raport zgodny z normą z badania zawartości protein metodą Lowry'ego.
Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane w innych opakowaniach; należy wtedy odpowiednio przeliczyć ilość.