## Pakiet 13
.........................................................
(pieczęć Wykonawcy)
Pakiet Nr 13. Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą 3 zintegrowanych systemów immunobiochemicznych umożliwiajacego wykonanie badań pilnych z jednej próbki i wolnostojącego zapasowego systemu immunochemicznego oraz systemu alikwotującego z sortowaniem próbki.
Lp. | Nazwa towaru | ilość testów na 2 lata | J.M. | testy | op. | Ilość zam. op na 2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość Brutto | Producent | Numer katalogowy | Nazwa własna zgodna z fakturą | usk |  | spsk
1. | ANA ( szkiełko z 10 polami reakcyjnymi) | 11710 | test | 100 | 117.1 | [9 empty] | 93 | 101.4545 |  |  | 101.4545
2. | Gliadyna IgA | 310 | test | 30 | 10.3333 | [9 empty] | 7 | 7.6364 |  |  | 7.6364
3. | Gliadyna IgG | 310 | test | 30 | 10.3333 | [9 empty] | 7 | 7.6364 |  |  | 7.6364
4. | Herpes simplex virus 1/2 IgG | 60 | test | 30 | 2 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
5. | Herpes simplex virus 1/2 IgM | 60 | test | 30 | 2 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
6. | ICA (szkiełko z 3 polami reakcyjnymi) | 400 | test | 30 | 13.3333 | [9 empty] | 6 | 6.5455 |  |  | 6.5455
7. | ICA/GAD | 620 | test | 30 | 20.6667 | [10 empty] | 0 | 24 | 28.8 | 28.8
8. | P/ciała p/plemnikowe | 60 | test | 30 | 2 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
9. | Test combi (ANA,ASMA,LKM-1) | 700 | test | 50 | 14 | [9 empty] | 11 | 12 |  | 0 | 12
10. | ASMA | 520 | test | 50 | 10.4 | [9 empty] | 3 | 3.2727 |  | 0 | 3.2727
11. | Koniugat IgG | 14 | Fiolka 6ml | 6 ml | #VALUE! | [9 empty] | 8 | 8.7273 |  | 0 | 8.7273
12. | Koniugat IgA | 4 | Fiolka 6ml | 6 ml | #VALUE! | [9 empty] | 2 | 2.1818 |  | 0 | 2.1818
13. | Transglutaminaza IgA | 4020 | test | 96 | 41.875 | [9 empty] | 13 | 14.1818 |  | 0 | 14.1818
14. | Transglutaminaza IgG | 890 | test | 96 | 9.2708 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
15. | GAD | 350 | test | 96 | 3.6458 | [9 empty] | 4 | 4.3636 |  | 0 | 4.3636
16. | IA-2 | 190 | test | 96 | 1.9792 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
17. | Cardiolipin IgG | 3120 | test | 96 | 32.5 | [9 empty] | 31 | 33.8182 |  | 0 | 33.8182
18. | Cardiolipin IgM | 3120 | test | 96 | 32.5 | [9 empty] | 30 | 32.7273 |  | 0 | 32.7273
19. | Beta-2-glikoproteina I IgG | 2680 | test | 96 | 27.9167 | [9 empty] | 26 | 28.3636 |  | 0 | 28.3636
20. | Beta-2-glikoproteina I IgM | 2680 | test | 96 | 27.9167 | [9 empty] | 26 | 28.3636 |  | 0 | 28.3636
21. | pANCA (MPO) | 3560 | test | 96 | 37.0833 | [9 empty] | 33 | 36 |  | 0 | 36
22. | cANCA (PR3) | 3700 | test | 96 | 38.5417 | [9 empty] | 34 | 37.0909 |  | 0 | 37.0909
23. | dsDNA | 3400 | test | 96 | 35.4167 | [9 empty] | 28 | 30.5455 |  | 0 | 30.5455
24. | Mycoplasma pneumoniae IgA | 1320 | test | 96 | 13.75 | [9 empty] | 6 | 6.5455 |  | 0 | 6.5455
25. | Mycoplasma pneumoniae IgM | 1320 | test | 96 | 13.75 | [9 empty] | 6 | 6.5455 |  | 0 | 6.5455
26. | Mycoplasma pneumoniae IgG | 2000 | test | 96 | 20.8333 | [9 empty] | 6 | 6.5455 |  | 0 | 6.5455
27. | Chlamydia pneumoniae IgA | 1200 | test | 96 | 12.5 | [9 empty] | 6 | 6.5455 |  | 0 | 6.5455
28. | Chlamydia pneumoniae IgG | 1200 | test | 96 | 12.5 | [9 empty] | 6 | 6.5455 |  | 0 | 6.5455
29. | Chlamydia pneumoniae IgM | 960 | test | 96 | 10 | [9 empty] | 6 | 6.5455 |  | 0 | 6.5455
30. | Saccharomyces cerevisiae IgA | 120 | test | 96 | 1.25 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
31. | Saccharomyces cerevisiae IgG | 120 | test | 96 | 1.25 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
32. | Borrelia +VlsE IgG | 2688 | test | 96 | 28 | [9 empty] | 24 | 26.1818 |  | 0 | 26.1818
33. | Borrelia IgM | 2688 | test | 96 | 28 | [9 empty] | 24 | 26.1818 |  | 0 | 26.1818
34. | Borrelia +VlsE PMR IgG* (zestaw kontroli) | 770 | test | 96 | 8.0208 | [9 empty] | 10 | 10.9091 |  | 0 | 10.9091
35. | Borrelia +VlsE PMR IgM* (zestaw kontroli) | 960 | test | 96 | 10 | [9 empty] | 9 | 9.8182 |  | 0 | 9.8182
36. | SLA/LP | 600 | test | 96 | 6.25 | [9 empty] | 6 | 6.5455 |  | 0 | 6.5455
37. | AMAM2 | 1150 | test | 96 | 11.9792 | [9 empty] | 7 | 7.6364 |  | 0 | 7.6364
38. | LC-1 | 280 | test | 96 | 2.9167 | [9 empty] | 2 | 2.1818 |  | 0 | 2.1818
39. | LKM-1 | 1150 | test | 96 | 11.9792 | [9 empty] | 7 | 7.6364 |  | 0 | 7.6364
40. | GAF 3XIgA | 400 | test | 96 | 4.1667 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
41. | GAF 3XIgG | 400 | test | 96 | 4.1667 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
42. | Anty - Sa | 45 | test | 96 | 0.46875 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
43. | Anty - GBM | 512 | test | 96 | 5.3333 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
44. | Anty czynnik wewnetrzny | 150 | test | 96 | 1.5625 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
45. | ANA Profil | 4700 | test | 16 | 293.75 | [9 empty] | 170 | 185.4545 | 62 | 74.4 | 259.8545
46. | Profil wątrobowy- 14 antygenów | 320 | test | 16 | 20 | [10 empty] | 0 | 8 | 9.6 | 9.6
47. | Borrelia Westernblot IgG RN-AT | 600 | test | 32 | 18.75 | [9 empty] | 10 | 10.9091 |  | 0 | 10.9091
48. | Borrelia Westernblot IgM advanced RN-AT | 620 | test | 32 | 19.375 | [9 empty] | 11 | 12 |  | 0 | 12
49. | Sclerosis Profil | 30 | test | 16 | 1.875 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
50. | Myositis Profil 3 | 30 | test | 16 | 1.875 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
51. | Profil neurologiczny | 350 | test | 16 | 21.875 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
52. | Panel alergologiczny pediatryczny, pokarmowy lub wziewny | 6500 | test | 16 | 406.25 | [10 empty] | 0 | 251 | 301.2 | 301.2
53. | Panel testowy do oznaczaniaprofili alergologicznych zaw. orzeszki ziemne | 32 | test | 16 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
54. | Panel testowy do oznaczaniaprofili alergologicznych zaw. Białka mleka | 32 | test | 16 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
55. | końcówki karbonowe pipetujące 300ul | 32600 | szt | 10x96 | #VALUE! | [9 empty] | 42 | 45.8182 |  | 0 | 45.8182
56. | końcówki karbonowe pipetujące 1100 ul | 20000 | szt | 10x96 | #VALUE! | [9 empty] | 22 | 24 |  | 0 | 24
57. | Płyty do rozcieńczania surowic | 24 | op | 10x96 | #VALUE! | [9 empty] | 20 | 21.8182 |  | 0 | 21.8182
58. | Endomysium IgA | 1000 | test | 50 | 20 | [10 empty] | 0 | 18 | 21.6 | 21.6
59. | Endomysium IgG | 520 | test | 50 | 10.4 | [10 empty] | 0 | 8 | 9.6 | 9.6
60. | Bufor czyszczący do podanej ilości testów | 28 | op | 500 ml | #VALUE! | [9 empty] | 7 | 7.6364 |  | 0 | 7.6364
Razem
Dzierżawy
| Dzierżawa |  | jm. |  |  | ilość m-c | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | Nr aparatu | Nazwa aparatu zgodna z fakturą | Nr aparatu
61 | Dzierżawa sprzętu do automatycznej inkubacji testów immunoenzymatycznych i immunofluorescencji pośredniej |  | m-c |  |  | 24
62 | Dzierżawa sprzętu do automatycznej inkubacji z programem do elektronicznej oceny i archiwizacji wyników testów immunoblot z urządzeniem skanującym oraz półautomat do taestów paskowych jako backup. |  | m-c |  |  | 24
63 | Dzierżawa urządzenie do mikroskopii fluorescencyjnej wraz z kamerą |  | m-c |  |  | 24
Razem
Ogółem
| Warunki graniczne – dla automatycznego analizatora do technik ELISA | [13 empty] | Spełnienie warunków:
1. | System w pełni otwarty
2. | Załadunek do 7 płyt mikrotitracyjnych (Możliwość kombinowania wielu różnych parametrów podczas jednej inkubacji)
3. | Całkowicie zautomatyzowany przebieg inkubacji od momentu załadowania próbek do zakończenia badania.
4. | Identyfikacja i lokalizacja poprzez kody, automatyczne skanowanie podczas wstawiania odczynników
5. | Materiały zużywalne: końcówki karbonowe o pojemności 300 i 1100 mikrolitrów, płyty do rozcieńczania odczynników (rozcieńczanie surowic i odczynników na płytach, nie w probówkach)
6. | Obszar roboczy dla 4 płyt mikrotitracyjnych
7. | Funkcje pamięci zużycia końcówek na stojaku
8. | Zakres pomiaru 400-700 nm
9. | Czas odczytu poniżej 15 sek. / płytkę
10. | Fltry o długości fali: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 570 nm, 620 nm, 690 nm
11. | Moduł pipetujący dla jednorazowych końcówek
12. | Wykrywanie poziomu cieczy
13. | Rozpoznanie typu końcówki, mieszanie, funkcja wielokrotnego dozowania cieczy
14. | 4 ogrzewane inkubatory z funkcją wytrząsania, 4 inkubatory pracujące w temperaturze pokojowej
15. | Zakres temp. 20-56 stopni C
16. | Możliwość użycia do 3 buforów płuczących
17. | Głowica płucząca 8-kanałowa
18. | Zakres objętości płukania 200-2500 mikrolitrów na studzienkę reakcyjną
19. | Objętość resztkowa buforu płuczącego: poniżej 2,5 mikrolitra na wypukłym dnie,poniżej4,0 mikrolitra na płaskim dnie
20. | Alarm poziomu cieczy
21. | Funkcja płukania z przepełnieniem
22. | Różne szybkości pomp
23. | Opcje oznaczeń: wyniki jakościowe – definiowany przez użytkownika rodzaj wyniku, wyniki ilościowe – algorytm dopasowania krzywej
24. | Analiza kontroli jakości – wartość średnia, SD, CV, błąd standardowy oraz wykres Levey- Jennings
25. | System operacyjny Windows 2000
26. | Własny procesor, niezależny od systemu IT
27. | Wykonawca zapewni zestaw komputerowy do podłączenia do LIS użytkownika,dwukierunkowe połączenie z LIS na koszt oferenta
28. | Monity informujące użytkownika o nieprawidłowościach
29. | Analizator wyposażony w specjalną osłonę ochronną
30. | Instalacja i przygotowanie urządzenia do pracy wraz z bezpłatnym instalacyjnym szkoleniem personelu obsługującego oraz dodatkowo min.2 szkolenia w zakresie przedmiotu umowy
31. | Autoryzowany serwis na czas trwania umowy
32. | Wszystkie protokoły inkubacji testów ELISA zintegrowane z aparatem
33. | Wszystkie parametry walidowane zgodnie z Dyrektywą 98/79 EG oraz normą ISO 13485:2003
34. | Zapewnienie bezpłatnego udziału w przeprowadzanych kontrolach międzynarodowych oznaczanych parametrów dwa razy w roku
35. | Całkowicie zautomatyzowany przebieg inkubacji od momentu załadowania próbek do zakończenia badania.
36. | Analizator nie starszy niż 2008 rok
| Warunki graniczne dla zautomatyzowanego systemu do testów immunofluorescencji: | [13 empty] | Spełnienie warunków:
1. | Parametry z walidacją na aparat
2. | Zarówno automat jak i testy IIFT posiadają znak CE
3. | Maksymalnie do 16 płytek testowych, 150 próbek, 216 rozcieńczeń
4. | Równoległe badania do 8 różnych parametrów
5. | Programowanie do 12 poziomów rozcieńczeń
6. | W pełni zautomatyzowane rozcieńczanie próbek, pipetowanie próbek i odczynników, inkubacja oraz płukanie płytek testowych
7. | Protokół inkubacji do dokumentacji wyników automatycznie tworzony z listy roboczej
8. | Czytnik kodów kreskowych załączony do aparatu
9. | Moduł pipetujący: igła ze stali nierdzewnej (2szt. - do pipetowania i rozcieńczania próbek, do usuwania buforu płuczącego)
10. | Wykrywanie poziomu cieczy - czułość 150 mikrolitrów
11. | Funkcja wielokrotnego dozowania cieczy
12. | Krople cieczy chronione przed rozlewaniem poza obszar substratu
13. | Brak konieczności zaznaczania obszaru substratu "hydrofobowym markerem"
14. | Zapewnienie plików zawierające zdefiniowane płytki testowe dla poszczególnych testów
15. | Drukowanie protokołów z wynikami
16. | Dostęp chroniony hasłem (zgodnie z wytycznymi IVD)
17. | Automatyczne wykrywanie błędów
18. | Instalacja i przygotowanie urządzenia do pracy wraz z bezpłatnym instalacyjnym szkoleniem personelu obsługującego oraz dodatkowo min.2 szkolenia w zakresie przedmiotu umowy min.60 min.
| Warunki graniczne testów | [13 empty] | Spełnienie warunków:
1. | ANA – substrat: komórki Hep-2010/ wątroba małpy na jednym polu reakcyjnym, szkiełka przeznaczone do diagnostyki 10 pacjentów jednocześnie
2. | Gliadyna – substrat: analogi peptydów gliadynowych; szkiełko przeznaczone do diagnostyki maks. 3 pacjentów jednocześnie; oddzielny zestaw do oznaczania przeciwciał IgA i IgG
3. | HSV – dwa substraty: komórki zainfekowane HSV-1 oraz komórki zainfekowane HSV-2 na jednym polu diagnostycznym; szkiełko przeznaczone do diagnostyki 3 pacjentów jednocześnie; oddzielny zestaw do oznaczania przeciwciał IgG i IgM
4. | ICA – substrat: trzustka małpy, szkiełko przeznaczone do diagnostyki 3 pacjentów jednocześnie ;testy do oceny p/ciał w klasIe gG,G; w zestawie kontrola pozytywna gotowa do użycia dla p/ciał p/wyspom trzustki ; procedura inkubacji z surowicą wydłużona do 18 godzin i wykonywana w wilgotnej komorze
5. | ICA – substrat: trzustka małpy, móżdżek malpy; szkiełko przeznaczone do diagnostyki 3 pacjentów jednocześnie ;testy do oceny p/ciał w klasIe IgG; w zestawie kontrola pozytywna i negatywna gotowa do użycia ; procedura inkubacji z surowicą wydłużona do 18 godzin i wykonywana w wilgotnej komorze
6. | Przeciwciała przeciw/jajnikowe – substrat: jajnik małpy, szkiełko przeznaczone do diagnostyki 3 pacjentów jednocześnie
7. | Przeciwciała przeciw/plemnikowe – substrat: rozmaz plemników ludzkich, szkiełko przeznaczone do diagnostyki 3 pacjentów jednocześnie
8. | Test combi – substraty: komórki Hep-2010, wątroba małpy, żołądek szczura, nerka szczura na jednym okienku diagnostycznym; szkiełko przeznaczone do diagnostyki 5 pacjentów jednocześnie
9. | ASMA – substrat: żołądek szczura, VSM-47, szkiełko przeznaczone do diagnostyki 5 pacjentów jednocześnie
10. | Endomysium- substrat: wątroba małpy,szkiełko przeznaczone do diagnostyki 5 pacjentów jednocześnie, oddzielny zestaw do oceny p/ciał w klasie IgG i IgA
Dotyczy wszystkich zestawów
1. | Na każdym polu reakcyjnym znajduje się kilka substratów ( jak w specyfikacji) w celu prowadzenia kompleksowej analizy surowicy jednocześnie w kierunku obecności kilku różnych auto/przeciwciał oraz w celu zapewnienia większej trafności diagnostycznej
2. | W zestawach testowych zawarty jest komplet reagentów potrzebnych do wykonania badania: preparat tkankowy lub rozmaz komórek utrwalony na szkiełku mikroskopowym, surowice kontrolne pozytywna i negatywna ( gotowe do użycia), surowica anty-ludzka znakowana FITC (gotowa do użycia), PBS, Tween, szkiełka nakrywkowe;
3. | Dostawca zapewnia bezpłatne szkolenia( 60 min) personelu w zakresie wykonywanych badań oraz bezpłatne konsultacje w przypadku wątpliwości diagnostycznych
4. | Wykonanie oznaczenia nie może odbywać się bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym
5. | Wymagana utylizacja opakowań zgodnie z ustawą
6. | Karty charakterystyki w formie elektronicznej lub papierowej z pierwszą dostawą
| Warunki graniczne – testy ELISA: | [13 empty] | Spełnienie warunków:
1. | Transglutaminaza: antygen – rekombinowana ludzka transglutaminaza tkankowa; test ilościowy( min. 3 kalibratory gotowe do użycia) do oznaczania p/ciał w klasie IgA z możliwością wykonania badania pół-ilościowo z 1 kalibratorem cut-off;( testy półilościowe w klasie IgG- 1 kalibrator); koniugat enzymatyczny: znakowane peroksydazą anty-ludzkie IgA; brak reakcji krzyżowych; odczyt przy 450 nm;
2. | GAD – antygen : rekombinowany( GAD), wynik wyrażony w IU/ml; 6 kalibratorów w zestawie : najniższa wartość 5 IU/ml, najwyższa - 2000IU/ml; jeden zestaw testowy umożliwia wykonanie badań dla co najmniej 80 pacjentów;
3. | IA2 – antygen: rekombinowany ( IA-2), wynik wyrażony w IU/ml; 6 kalibratorów w zestawie: najniższa wartość 10 IU/ml, najwyższa - 4000 IU/ml;
4. | Kardiolipiny: antygen – natywny izolowany z serca bydlęcego; test ilościowy z możliwością wykonania oznaczenia półilościowo z wykorzystaniem kalibratora cut-off; osobny zestaw do oznaczania IgG i IgM , minimum 3 kalibratory gotowe do użycia; ; bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia zawierający beta-2-glikoproteinę I; odczyt przy 450 nm;
5. | Beta-2-glikoproteina I : antygen – natywny, test ilościowy w klasie IgG i IgM (oddzielne zestawy);test ilościowy (min. 3 punkty kalibracyjne)- kalibratory gotowe do użycia, z możlwośią wykonania oznaczenia pół-ilościowo z wykorzystaniem kalibratora cut-off; odczyt przy 450 nm;
6. | Proteinaza 3: antygen – rekombinowana ludzka i ludzka natywna PR3, test ilościowy w klasie IgG ; (min. 3kalibratory - gotowe do użycia) , odczyt przy 450 nm;
7. | MPO: antygen – natywna mieloperoksydaza z ludzkich neutrofili, test ilościowy w klasie IgG ; (min. 3 kalibratory - gotowe do użycia) ; odczyt przy 450 nm;
8. | dsDNA : antygen - dsDNA w kompleksie z nukleosomami; test ilościowy do oznaczania p/ciał IgG; 3 kalibratory gotowe do użycia;
9. | Mycoplasma pneumoniae : antygen- ekstrakt antygenu Mycoplasma pneumoniae szczepu MacATCC15531; test ilościowy dla IgG, półilościowy dla IgM i dla IgA (oddzielne zestawy); przy oznaczeniu przeciwciał w klasie IgM bufor do rozcieńczania próbek z absorbentem IgG i RF ; czułość 100%, swoistość 100%; kontrola jakości minimum raz w roku
10. | Chlamydia pneumoniae: antygen- lizat komórkowy, szczep"CDC/CWL-029"; testy półilościowe do oceny przeciwciał w klasie IgA i IgM, ilościowe do oceny przeciwciał w klasie IgG ( oddzielne zestawy); kontrola jakości minimum raz w roku
11. | Borrelia+VlsE w surowicy :płyta mikrotitracyjna opłaszczona jest pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, B. garinii, B. afzelii zawierającym natywne antygeny ( plus rekombinant VlsE dla klasy IgG); przy oznaczeniu przeciwciał w klasie IgM bufor do rozcieńczania próbek z absorbentem IgG i RF; testy ilościowe w klasie IgG i IgM (oddzielne zestawy) z możliwością odczytu półilościowego za pomocą jednego kalibratora; zestawy kompatybilne tzn. mają te same czasy inkubacji, bufor płuczący jest jednakowy dla obu zestawów; krzywa kalibracyjna oparta na min. 3 punktach ( dla obu klas Ig), odczyt przy 450 nm;
12. | Borrelia w PMR :płyta mikrotitracyjna opłaszczona jest pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, B. garinii, B. afzelii zawierającym natywne antygeny ( plus rekombinant VlsE dla klasy IgG); przy oznaczeniu przeciwciał w klasie IgM bufor do rozcieńczania próbek z absorbentem IgG i RF; testy ilościowe w klasie IgG i IgM (oddzielne zestawy), każdy zestaw oprócz kalibratorów do surowicy zawiera zestaw kalibratorów do PMR, z możliwością odczytu półilościowego za pomocą jednego kalibratora; kalibratory znakowane kolorami; zestawy kompatybilne tzn. mają te same czasy inkubacji, bufor płuczący jest jednakowy dla obu zestawów; krzywa kalibracyjna dla surowicy oparta na min. 3 punktach , odczyt przy 450 nm; oznaczanie p/ciał w PMR zgodnie z zaleceniami ( wg Reibera,Folgenhauera), procedura jednoczesnej inkubacji surowicy i PMR w celu określenia wskaźnika specyficzności p/ciał - wykonawca zapewni arkusz kalkulacyjny do obliczeń
13. | SLA/LP – antygen rekombinowany SLA/LP;test ilościowy do oznaczania p/ciał IgG z możliwością wykonania badania półilościowo z wykorzystaniem kalibratora cut-off; 3 kalibratory
14. | AMA M2 : antygen- natywny kompleks dehydrogenazy pirogronianowej z serca wieprzowego + rekombinant M2;test ilościowy do oznaczania p/ciał IgG ; 3 kalibratory
15. | LC-1 : – antygen rekombinowany LC-1;test półilościowy do oznaczania p/ciał IgG ; 1 kalibrator gotowy do użycia; odczynniki znakowane kolorami; bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia; bufor do płukania 10xstężony; kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia; płytka mikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi studzienkami;
16. | LKM-1 : antygen- rekombinowany cytochrom P450IID6 ;test ilościowy do oznaczania p/ciał IgG ; 3 kalibratory
17. | Białko Sa : antygen- cytrulinowane białko Sa oraz białko Sa niecytrulinowane ( BLANK) ;test ilościowy (3 kalibratory) do oznaczania p/ciał IgG ;z możliwością wykonania badania półilościowo z wykorzystaniem kalibratora cut-off ; odczyt przy 450 nm;
18. | GAF 3X ( analogi peptydów gliadyny): antygen – analogiczny do gliadyny peptyd powstały na skutek fuzjji DNA kodujących nonapeptydy gliadyny- 3 sekwencje, koniugat - znakowane peroksydazą antyludzkie IgG ;test ilościowy do oznaczania IgG i IgA ( osobne zestawy) (min. 3kalibratory) ; odczyt przy 450 nm; ; czułość powyżej 80%, swoistość min. 95%;
Dotyczy wszystkich zestawów
19. | płytki mikrotitracyjne z oddzielnie odłamywanymi studzienkami reakcyjnymi
20. | odczynniki znaczone kolorami
21. | odczynniki gotowe do użycia (z wyjątkiem buforu płuczącego oraz koniugatu enzymatycznego w testach do kardiolipin)
22. | kontrole i kalibratory w każdym zestawie
23. | termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu - co najmniej 4 miesiące
24. | certyfikaty CE
| Warunki graniczne – testy paskowe: | [13 empty] | Spełnienie warunków:
1. | MPO,PR3, GBM – pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii (oddzielnie naniesioną mieloperoksydazę, proteinazę 3 i GBM)
2. | Profil wątrobowy – pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii (oddzielnie naniesioną : AMA M2,M2-3E, SP 100,PML, gp210,LKM1,LC1,SLA/LP,SSA,Ro52,Sci70,CENP A,CENP B,PGDH
3. | Profil ANA – pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii (oddzielnie naniesioną : nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, centromerowe białko B, PCNA,dsDNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P, AMA M2, DFS 70))
4. | Borrelia - testy potwierdzenia antygenami rekombinowanymi IgG.Antygeny: rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi,VlsE B. garinii, VlsE B.afzelii, lipidy charakterystyczne dla fazy późnej : lipid B.afzelii, lipid B. burgdorferi, p83,wysokospecyficzne dimeryczne OspC, p58, p21, p20, p19, p18). Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linie kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM : zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki
5. | Borrelia - testy potwierdzenia antygenami rekombinowanymi IgM.Antygeny: rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi,wysokooczyszczona rekombinowana flagelina (p41) i Bmpa (p39) oraz wysokooczyszczone rekombinowane,wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (P25) z B.afzelii, B.burgdorfei,B.garinii i B.spielmanii. Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linie kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM : zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki. Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw.cut-off lub kalibracje.
6. | Myositis Profil 3 - –na paskach testowych osobno naniesione antygeny w postaci linii: Mi 2,Ku, PM-Scl100,PM-Scl75, Jo-1,SRP, PL-7, PL12, EJ, OJ,Ro-52 ;zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań ( możliwość wykonania inkubacji porównawczej);
7. | Systemic Sclerosis Profil –na paskach testowych osobno naniesione antygeny w postaci linii Scl-70,CENP A, CENP B, RP 11, RP 155, fibrylaryna, NOR 90, Th- To, PM - Scl 100, PM Scl 75, Ku, PDGFR, Ro - 52;zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań ( możliwość wykonania inkubacji porównawczej);
8. | Panele alergologiczne- testy paskowe, zawierajace minimum 20 alergenów dla panelu wziewnego( obligatoryjne alergeny :tomka wonna,tymotka łąkowa, kupkówka pospolita, ambrozja) i pokarmowego ( obligatoryjne alergeny: m. inn. drożdże, ryż,kiwi,morela) oraz min. 25 alergenów dla profilu pediatrycznego (obligatoryjne alergeny: m.inn. koń, dorsz,BSA surowica albumina wołowa, ryż, jabłko), 6-8 alergenów dla panelu mleko ( obligatoryjne alergeny : kazeinai laktoferyna) oraz zwierających orzeszki ziemne. Panel zawierajacy alergeny mleka oraz m.inn. orzeszki ziemne - oparty na komponentach
Dotyczy wszystkich zestawów
9. | testy paskowe – jeden pasek diagnostyczny z przeciwciałami przeznaczony do diagnostyki jednego pacjenta
10. | Każdy zestaw musi zawierać komplet niezbędnych do wykonania oznaczeń odczynników
11. | Wymagana ocena elektroniczna z wykorzystaniem skanera, bezpłatne materiały do wykonania odczytu elektronicznego, bezpłatny program komputerowy do oceny zainkubowanych pasków (polska wersja językowa, możliwość archiwizacji wyników badań i widoku skanowanego paska)
12. | brak konieczności zużywania pasków testowych na wykonanie kontroli (linia kontrolna na każdym pasku)
13. | Wykonawca dostarczy zestaw komputerowy do podłączenia analizatora z LIS użytkownika
14. | Inkubacja pasków testowych z wykorzystaniem półautomatu oraz urządzenia z oprogramowaniem do cyfrowego odczytu i archiwizacji wyników pacjenta
Warunki graniczne dla urządzenia do mikroskopii fluorescencyjnej
1. | lampa diodowa typu LED- żywotność min.45000 godzin
2. | źródło światła przechodzącego - lampa halogenowa - żywotność min. 950 godzin
3. | Kamera do mikroskopu umożliwiająca fotografowanie obrazów
4. | Filtr wzbudzający/filtr emisyjny- 450-490 nm/515nm; filtr rozpraszający 510 nm
5. | Obrotowe ramię do zmiany obiektywów- manualne z min. 4 pozycjami
6. | Tubus dwu-okularowy, okular PL 10x/20 Br
7. | Cztery obiektywy: PLAN- Achromat 20x/04, PLAN - Achromat 40X/065, PLAN Achromat 100x/1,25 oil, PLAN Achromat 10x/0,25
8. | Stolik krzyżowy - 75x30 mm R/L z ceramiczną powierzchnią
9. | Instalacja i przygotowanie urządzenia do pracy wraz z bezpłatnym instalacyjnym szkoleniem personelu obsługującego oraz dodatkowo min.2 szkolenia(po 60 min.) w zakresie przedmiotu umowy
Warunki graniczne dla automatycznego aparatu do inkubacji testów paskowych
1. | W pełni zautomatyzowany system : automatyzacja całej procedury inkubacji blotów - identyfikacja próbek, rozcieńczanie próbek, wszystkie etapy inkubacji, płukanie
2. | Zintegrowany czytnik kodów kreskowych
3. | Przepustowość do 44 próbek pacjentów w 1 inkubacji, minimum 40 pozycji na próbki badane
4. | Możliwość inkubacji jednocześnie testów autoimmunologicznych, zakaźnych oraz do diagnostyki alergii na 1 urządzeniu
5. | ocena za pomocą zautomatyzowanego programu do oceny testów paskowych - automatyczne fotografowanie zainkubowanych pasków
6. | Możliwość dwukierunkowego połaczenia z LIS ( import i eksport list roboczych)
7. | Rozcieńczan ie próbki w kanałach tacki inkubacyjnej poprzez dodanie buforów do rozcieńczeń
8. | Nazwy plików zdjeciowych zgodnie z listą roboczą oraz próbkami badanymi
9. | Obsługa urzadzenia za pomocą komputera sterującego - połączony przez port USB
................................................................................................
(data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)