## 1
pakiet nr 1 – Cewniki balonowe do angioplastyki wieńcowej
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | 1. Cewniki balonowe wieńcowe typu semi-compliant • typ: “rapid exchange” i OTW ( w całym wymaganym przedziale średnic) • ciśnienie nominalne 6 - 8 atm • ciśnienie RBP 12-14 atm. • profil balonu ≤ 0,023” przy średnicy 3,0mm • profil balonu ≤ 0,020” przy średnicy 1,25mm • obecność w ofercie cewników balonowych o średnicy 1,25 mm i 1,5 mm przeznaczonych do udrożnień trudnych zmian • dla balonów o średnicy 1,25mm i 1,5mm - obecność jednego markera • profil wejścia końcówki balonu ≤ 0,016” • końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez ciasne, kręte i zwapniałe zmiany w naczyniach • udokumentowana możliwość wykonywania zabiegu metodą „kissing balloon” przy użyciu cewnika prowadzącego 6F przy jakiejkolwiek kombinacji balonów do średnicy 3,5 mm • wymagane średnice balonu od 1,25 do 4,0 mm • dla średnic od 2,0 do 4,0 mm skok średnicy balonu co 0,25 mm • wymagane długości od 6,0 do 30,0 mm | szt | 900
2 | 2. Cewniki balonowe wieńcowe typu non-compliant • typ: “rapid exchange” • średnice balonu (mm): 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm • różne długości balonu: 6; 9, 12, 15, 21, 27 mm • typ balonu “non-compliant” • trwałość kształtu – nie odkształca się po pierwszym wypełnieniu • nominal pressure 10 atm. • rated burst pressure 18 atm. • distal shaft 2,4F/2,6F, proximal shaft 1,9F (dla cewników o śr. 2,0-3,75 mm) • distal shaft 3,0F, proximal shaft 1,9F (dla cewników o śr. 4,0-5,0 mm) • długość użytkowa cewnika 142 cm • crossing profile (dla balonu 3,0 mm) – 0,026” dla rozmiaru 2,0 mm – 0,024” • entry profile 0,016” • cewnik balonowy przeznaczony do doprężania stentów | szt | 1800
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Komis

## 2
pakiet nr 2– Cewniki balonowe uwalniające lek
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | • cewnik pokryty paklitakselem bez nośnika polimerowego, Ilość substancji czynnej 3µg/mm², profil balonu ≤0.026’’ przy średnicy 3.0 mm, ciśnienie nominalne max 7 atm., RBP minimum 12 atm., długość minimum 138 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F, przedział średnic balonu od 2.5 mm do 4.0 mm (min. 4), dostępne długości 10, 15, 17, 20, 26, 30 mm ( minimum 6 długości ), profil wejścia ≤ 0,017’’, TLR poniżej 7% w minimum rocznej obserwacji . | szt | 35
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Komis

## 3
pakiet nr 3– Cewniki balonowe tnące
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Cewnik balonowy tnący : a)konstrukcja spiralnego ostrza b) cewnik balonowy typu semi-compliant c) dostępne srednice 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm d) dostępne długosci 10; 15; 20mm e) ciśnienie nominalne 8 atm. f) ciśnienie RBP 18 atm. dla balonu 3,0mm | szt | 45
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Komis

## 4
pakiet nr 4 - Stenty kobaltowo-chromowe do naczyń wieńcowych
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Stenty „kobaltowo-chromowe” o budowie ciągłej sinusoidalnej a) konstrukcja typu – open cells b) prążki (struts) cienkie – o średnicy 0,0036 cala c) skrócenie stentu przy implantacji poniżej 2% (dla 3,0) d) dobra widoczność w skopii e) długości stentów w zakresie 8-30 mm f) zakres średnicy stentów 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; mm g) średnica proksymalnego odcinka balonu (proximal shaft) 2,1 F h) średnica dystalnego odcinka balonu (distal shaft) 2,7 F i) profil stentu na balonie (dla 3,0 - 0,041 cala) j) ciśnienie nominalne 9 atm, RBP 16 atm, ciśnienie max. 18 atm k) system doprowadzający typu monorail | szt | 30
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Komis

## 5
pakiet nr 5 - Stenty kobaltowo-chromowe do naczyń nerkowych
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Stenty na balonie do naczyń nerkowych kobaltowo-chromowy, system RX, kompatybilne z introduktorem 5F dla wszystkich rozmiarów, dlugość 12-18mm, średnice 4,0-7,0mm co 0,5mm; niski profil stentu, cisnienie RBP 14 atm., kompatybilny z prowadnikiem 0,014", wysoka siła radialna | szt | 10
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Komis

## 6
pakiet nr 6 – Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek - Zestaw I
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | 1. System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny 2. Substancja czynna: zotarolimus lub ewerolimus 3. Dostępne średnice stentu: od 2,0 mm do 5,0 mm 4. Dostępne długości stentu: w zakresie od 8 mm do 38mm 5. Profil przejścia poniżej 0,038 mm 6. Grubość przęseł stentu poniżej 90 µm 7. Możliwość doprężenia stentu do maksymalnej średnicy 5,0 mm bez uszkodzenia jego struktury 8. Potwierdzona możliwość bezpiecznego przerwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej po miesiącu od implantacji stentu | szt | 650
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Komis

## 6a
pakiet nr 6A – Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek - Zestaw II
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | • System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru • Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku • Substancja czynna – Zotarolimus (pochodna Sirolimusa ) • Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z Platynowo- Irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu • Budowa stentu otwartokomórkowa • dostępne średnice stentu: 2,0,2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm • dostępne długości stentu: 8; 12; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm • profil przejścia 0,037 dla rozmiaru 2,5 mm • grubość elementów z jakich wykonany jest stent - 0,0032” • ciśnienie nominalne - 12 atm • ciśnienie RBP 18 atm | szt | 1600
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Komis

## 7
pakiet nr 7 - Stent wieńcowy samorozprężalny
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Stent nitinolowy samorozprężalny do naczyń wieńcowych, pokrywany lekiem antymitotycznym, posiadający możliwość rozłączania oczek w celu dobrego dostepu do bocznic. Dostępne długości 17, 22 i 27 mm , średnice stentów 2,5-4,5 mm z możliwością maksymalnego rozszerzenia stentu do średnicy 6,5 mm | szt | 50
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Komis

## 8
pakiet nr 8 Zestaw do rekanalizacji CTO
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | cewnik typu OTW kompatybilny z prowadnikiem 0.014” oraz cewnikiem prowadzącym 6F - długość robocza 135cm - średnica atraumatycznej końcówki nacierającej 1mm - długość końcówki nacierającej 1mm - średnica szaftu dystalnego 2,4 F - średnica szaftu proksymalnego 3,4F - zapadkowy uchwyt obrotowy na końcu proksymalnym | szt | 10
2 | długość prowadnika 185 i 300cm - średnica 0.014” - długość końcówki roboczej z oplotem 20cm - pokrycie hydrofilne - rdzeń perforujący umieszczony na końcu dystalnym o średnicy 0.0035” (0.09mm) i długości 0.007” (0.18mm) | szt | 10
3 | cewnik balonowy typu OTW kompatybilny z prowadnikiem 0.014” oraz cewnikiem prowadzącym 6F - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” - długość robocza 135cm - długość balonu 10mm - szerokość balonu 2,5mm - wysokość balonu 0,3mm - dwa porty do perforacji śródbłonka umieszczone po przeciwnych stronach balonu oznaczone markerami - średnica szaftu dystalnego 2,9 F - średnica szaftu proksymalnego 3,7F | szt | 13
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 9
pakiet nr 9- stentgraft wieńcowy
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Stent wieńcowy kryty na balonie (Stentgraft wieńcowy) o średnicy od 2,5 do 5,0 mm i długościach do 26mm. Stent do zaopatrywania ostrych powikłań angioplastyki wieńcowej: perforacja naczynia, uszkodzenie ściany naczynia, a także do angioplastyki w zakresie tętniaków tętnic wieńcowych oraz w zakresie zdegenerowanych by-passów kompatybilny z cewnikiem 6F | szt | 25
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 10
pakiet nr 10 - MIKROCEWNIKI DO CTO
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Mikrocewnik o cienkiej ścianie, zbrojony siateczką stalową w warstwie środkowej, od wewnątrz pokryty poliuretanem pokrycie hydrofilne na całej długości z wyjątkiem proksymalnych 60 cm,duże światło, temperowane: - proksymalnie średnica zewnętrzna 2.6 Fr (0.87 mm), średnica wewnętrzna 0.021” (0.055 mm) - dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr (o.60 mm), średnica wewnętrzna 0,018” (0.045 mm) miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka z ultramałym profilem wejścia 1.8 Fr (0.60 mm) złoty marker na końcówce poprawia widoczność w skopii dystalne 13 cm elastyczne dostępne długości 130 i 150 cm | szt | 30
2 | Zestaw z koszulką hydrofilną o długości 10 lub 16 cm W zestawie prowadnik 45 cm lub 80 cm o średnicy 0,021” lub 0,025” oraz igłą 20G lub 21G Średnica wewnętrzna koszulki 6 Fr ( 2,22 mm) Średnica wewnętrzna koszulki 7 Fr Przy zachowaniu zewnętrznej średnicy mniejszej o 1 Fr w porównaniu do zwykłej koszulki pokrycie hydrofilne M-Coat | szt | 50
3 | Prowadniki diagnostyczne hydrofilne a. długość 150cm, 260cm b. średnica 0,025-0,038cala c. kształt zakończenia: “J” oraz prosty, d. miękka atraumatyczna końcówka e. konstrukcja prowadnika umożliwiająca użycie typowej igły anestezjologicznej f. dobra widoczność w skopii g. rdzeń nitinolowy h. powłoka hydrofilna na całej długości | szt | 40
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 11
pakiet nr 11 – Prowadniki do angioplastyki - Zestaw I
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | SYSTEMY ZAMYKAJACE DO NACZYŃ - do wyboru systemy szewne i na zasdzie nitynolowego klipsa | szt. | 50
2 | Prowadniki do angioplastyki : a) średnica 0.014’’ b) dostępne z zakończeniami prostymi i „J” c) wysokie własności „pushability” i „crossability” prowadnika d) dobra widoczność końcówki w skopii e) szeroka gama prowadników od bardzo miękkich do bardzo twardych - co najmniej 20 f) prowadniki o długości 190cm i 300cm g) dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości h) dostępne prowadniki z taperowanym tipem 0,009” i) markery do oceny długości i odległości zmian | szt | 1400
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 12
pakiet nr 12 – Prowadniki do angioplastyki - Zestaw II
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Prowadniki do angioplastyki a) średnica 0.014’’ b) wysokie własności „pushability” i „crossability” prowadnika c) dobra widoczność końcówki w skopii d)sztywność końcówki roboczej 0,5g lub 0,7g e) dostępne z zakończeniami prostymi i „J” f) prowadniki o długości 180 i 300 cm g) dostępność extension wire h)pokrycie hydrofilne na końcówce roboczej oraz pokrycie mieszane hydrofobowo-hydrofilne i)rdzeń prowadnika wykonane z jednego kawałka drutu | szt | 1000
1 | Introducery do tętnicy promieniowej -w zestawie: introduktor, dylator, prowadnik 0,018", dostepny prowadnik 0,025'', igła 21G x 4cm -długość 7 i 11 cm -Srednica 4F-6F -długość prowadnika 40 cm i 50 cm -prowadnik ze stali nierdzewnej -dostępny prowadnik nitynolowo-platynowy - dostępna wersja introduktora z poryciem hydrofilnym -gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem -szczelna zastawka hemostatyczna -ramię boczne zakończone kranikiem -obrotowe ucho do szwu chirurgicznego -dylator z zatrzaskiem -rozmiary kodowane kolorami -duże światło wewnętrzne | szt | 2500
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 13
pakiet nr 13
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja 1 | Cewniki prowadzące do angioplastyki • duża średnica wewnętrzna – 0,058”-5F; 0,071”-6F; 0,081”-7F; 0,090”–8F • oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F, 9F • dostępne długości : 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120 cm • metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika • miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii, • stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu • odporność na skręcanie i załamania • dobra pamięć kształtu • dobra manewrowalność • wysoka trwałość cewnika • pełna gama krzywizn typowych i nietypowych minimum 85 w każdej średnicy : Judkins L&R, Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC – Multi Aortic Curve, Champ – umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń • Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami | szt | 2400
Pozycja 2 | Strzykawki ciśnieniowe - medflator • maksymalne ciśnienie - 30 atm • strzykawka o pojemności 20 ml • mechanizm precyzyjnego zwiększania ciśnienia w balonie • budowa strzykawki umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji • posiada zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją • ergonomiczna rękojeść typu pistoletowego - łatwość i wygodna w obsłudze • tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną – możliwość generowania precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu. • czytelna tarcza manometru – zwiększanie skali ciśnień co 1 atm. • wykonana z przezroczystego materiału • wyposażona w dren długości co najmniej 27 cm. | SZT | 1700
Pozycja 3 | Introducery • długość 11 cm dostępne średnice wewnętrzne 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F • długość 23 cm dostępne średnice wewnętrzne 6F, 7F, 8F, 9F • zastawka hemostatyczna dająca optymalną hemostazę i niskie opory • ramię boczne z kranikiem • wysoka odporność na zagięcia i załamania, • zachowuje niezmienne światło na całej swojej długości • teleskopowy układ rozszerzający • gładkie, atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem, a rozszerzaczem, oraz pomiędzy rozszerzaczem, a koszulką • atraumatyczna końcówka • możliwość ułożenia pacjenta w pozycji półsiedzącej 60° • w zestawie znajduje się: koszulka, rozszerzacz, krótki prowadnik (w introducerach krótkich również igła na specjalne zamówienie w cenie kompletu), w introducerach długich dodatkowo obturator | szt | 1200
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13

## 14
pakiet nr 14 – Konektory Y
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Konektor Y, ergonomiczny ksztalt dostosowany do dłoni, mozliwośc obsługi jednoręcznej przez naciśnieęcie przycisku, mozliwośc pracy manewrowania drutem i cewnikiem przy zamknietej zastawce. Posiadający zintegrowany dren 15-20cm zakończony kranikiem | szt | 2000
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 15
pakiet nr 15
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Mikrocewnik posiadający dwa kanały dla guidewire Dostępny w wersjach 0.014" RX i 0.014" OTW; 0.014" RX i 0.023" OTW; dwa kanały 0,014" RX Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym ≥6F Światło wewnętrzne kanału RX 0.017" (0.43mm) - dla wszystkich wersji Światło wewnętrzne kanału OTW - 0.018" (0.46mm) lub 0.023" (0.58mm) - w zależności od wersji Maksymalna średnica zewnętrzna cewnika 4F Końcówka (distal tip) 2F, długość 12mm Długość użytkowa 135 cm Długość segmentu RX w przedziale 20-24 cm (w zależności od wersji) Znaczniki pozycjonujące umieszczone odpowiednio 95 i 105 cm od końca dystalnego cewnika | szt | 10
2 | Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego Dostępny w średnicach 5,5F, 6F, 7F oraz 8F do zastosowania odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 6F, 7F i 8F Zmniejszający światło cewnika o max. 1F Konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuację zabiegu przez Y-konektor połączony z cewnikiem – matką Możliwość szybkiej wymiany po prowadniku angioplastycznym o długości 180 cm Miękki, elastyczny i atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika Długość użytkowa 150 cm Długość przedłużającego segmentu RX - 25 cm Dystalne umieszczony marker dobrze widoczny w skopii Światło wewnętrzne 0,051" (dla cewnika 5,5F), 0,056" (dla cewnika 6F), 0,062" (dla cewnika 7F), 0,071" (dla cewnika 8F) | szt | 40
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 16
pakiet nr 16
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Prowadniki diagnostyczne pokryte teflonem a. długość 150cm, 300cm b. średnica 0,025-0,038cala c. kształt zakończenia: “J” oraz prosty, d. miękka atraumatyczna końcówka e. konstrukcja prowadnika umożliwiająca użycie typowej igły anestezjologicznej f. dobra widoczność w skopii | szt | 3500
2 | Torqer a)zacisk torqera poprzez skręcenie | szt | 500
3 | Igły anestezjologiczne do nakłucia tętnicy a) dostępne igły 18 G, 19 G i 20 G | szt | 1500
4 | Elektrody do stymulacji czasowej endokawitarnej bipolarne, pasywne o różnych krzywiznach do wyboru | szt | 200
5 | Zestaw rampa trójkranikowa OFF 35 bar sterylnie pakowane - płynne przekręcanie kraników -przeźroczyste -testowane do ciśnienia 35 bar do innekcji recznych -z adapterem rotacyjnym i łącznikiem typu LL, męskim z prawej strony | szt | 2400
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 17
pakiet nr 17 - Zestaw do strzykawki automatycznej MEDRAD MARK PROVIS
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Złącze wysokiego ciśnienia do wkładu strzykawki automatycznej MEDRAD MARK PROVIS, wytrzymały przy ciśnieniu do 1200 PSI | szt | 300
2 | Zestaw strzykawkowy kompatybilny z urządeniem Medrad Mark V o pojemności strzykawek 150 i 200ml | szt | 300
razem | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 18
pakiet nr 18– Cewniki diagnostyczne
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Cewniki diagnostyczne: a) średnice 5F i 6F b) długość 100 i 125cm c) krzywizny: Judkins do lewej i prawej tętnicy wieńcowej: 3,5; 4,0 ; 4,5; 5,0; 6,0; Amplatz do lewej tętnicy wieńcowej 1; 2; 3; Amplatz do prawej tętnicy wieńcowej 1; 2 lub wersje modyfikowane; „Pig-tail” standardowy i „angled”; cewnik do tętnicy piersiowej; cewnik typu “multipurpose”; “Bypassografy” prawe i lewe, cewniki do diagnostyki z dostępu przez tętnicę promieniową d) światło wewnętrzne cewnika: e) dla cewnika 5F min 0,047cala f) dla cewnika 6F min 0,056 cala g) atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii h) wysokie właściwości „torqability” cewnika i) przepływ min. 35ml/sec | szt | 4000
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 19
pakiet nr 19
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kleszczyki do ewakuacji cial obcych: 160cm dl funkcjonalnej, dostarczenie z powlokami 7f lub większymi; średnica szczęki 5,4F | szt | 12
2 | Kleszczyki do usuwania wewnatrznaczyniowego ciał obcych, 3F | szt | 2
3 | - Prowadniki o wzmożonej sztywności, stalowe, pokryte PTFE - końcówka prowadnika w kształcie J, długość 1,5mm - grubość prowadnika 0,035cala - długość prowadnika 260cm - 5cm miękki segment na początku prowadnika | szt | 20
4 | Sprzęt do usuwania ciał obcych zlokalizowanych wewnątrznaczyniowo: w zestawie: pętla, cewnik pętli, pomocnik do wprowadzania pętli, torquer. Długość pętli 125 cm, średnice do systemu 4,5,6 F zbudowany z pojedynczych pętli średnica pętli od 2 mm do 35 mm; | szt | 30
5 | zestaw wprowadzający od 10 do 24 F | szt | 20
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 20
pakiet nr 20- Głowice do IVUS ZESTAW II
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | sonda do badania IVUS 1. Cewnik z głowicą mechaniczną o częstotliwości pracy 40MHz 2. Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F 3. Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika. 4. Teleskop cewnika ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy | szt | 85
2 | Dzierżawa: System do obrazowania ultrasonograficznego IVUS kompatybilny z sondami poz 1. wymagania: Współpracujący z systemem DICOM 3,0.Cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: przekrój poprzeczny i przekrój podłużny Możliwość dokonywania pomiarów obrazu - 9 pomiarów podłużnych, 3 pomiary pola powierzchni Automatyczne rozpoznawanie cewnika Możliwość automatycznego dostosowania powiększenia do częstotliwości cewnika Współpraca z cewnikami ultrasonograficznymi z głowicą mechaniczną o częstotliwości 40 MHz. Wbudowany system wyciągarki automatycznej. . Naprawa aparatu na koszt dostawcy | szt | 12
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 20a
pakiet nr 20a- Głowice do IVUS ZESTAW III
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | sonda do badania IVUS Dane techniczne: - częstotliwość 60 MHz - głowica mechaniczna - czas trwania impulsu (usec) – 0,034 - rozdzielczość osiowa (µm) – 40 µm - rozdzielczość poprzeczna (µm) – 90 µm - penetracja tkanek miękkich (mm) >2,5 mm - prędkość (pullback) - (mm/s) – 0,5-10 mm/s -maksymalna długość (pullback) –(mm) – 120 mm - separacja ramki (µm) – 17 do 170 µm | szt | 150
2 | Dzierżawa: System do obrazowania ultrasonograficznego IVUS kompatybilny z sondami poz 1. | szt | 12
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 21
pakiet nr 21 - Prowadniki do pomiaru FFR Zestaw I
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Prowadniki do pomiaru FFR kompatybilne z urządzeniem RADI | szt | 60
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 22
pakiet nr 22 - Prowadniki do pomiaru FFR Zestaw II
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | cewnikiem o pojedynczym świetle typu monorail przeznaczonym do użytkowania ze standardowymi prowadnikami o średnicy 0,014 cala ( 0,36 mm) w naczyniach tętniczych - długość całkowita 335 cm - długość robocza 150 cm - trzon dystalny typu monorail 26 cm z czujnikiem ciśnienia 5 mm od końcówki dystalnej - cewnik posiada port RX - trzon dystalny o kształcie eliptycznym o wymiarach 1,68 x 1,91 F ( 0,020 cala x 0,025 cala) do 10 mm od końca dystalnego - profil maksymalny 2,7 F (0,035 cala) w lokalizacji czujnika ciśnienia - marker położony jest 3 mm od końca dystalnego - trzon położony proksymalnie od odcinka monorail ma wymiar 2,4 F, umożliwia stosowanie cewników prowadzących od 5 F - znaczniki umieszczono w odległości 80 i 100 cm od końca dystalnego | szt | 100
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 23
pakiet nr 23 - Prowadniki do pomiaru FFR Zestaw III
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Prowadnik wieńcowy FFR - Długość robocza prowadnika – 185cm - Średnica prowadnika – 0.014” (≤0.36mm) - Długość końcówki widocznej w skopii – 3cm - Znaczniki odległości – 90cm (promieniowy) i 100cm (udowy) - Długość przewodu optycznego – 2m - Zakres pracy - -45mmHg do 300mmHg | szt | 100
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 24
pakiet nr 24 – Zestaw do zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu Amplatzera
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | 1. Okluder o budowie dwóch dysków, wykonany z nitinolu pokrytego azotkiem tytanu. 2. Dyski okludera połączone cylindryczną talią odpowiadającą rozmiarowi ubytku. 3. Samocentralizacja okludera w ubytku. 4. Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera. 5. Zakres średnic części środkowej okludera od 6 do 42 mm, umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych /do 36-42 mm/ ubytków. Wymagana jest dostępność okluderów o wielkościach części środkowej rosnących co 2mm. 6. Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych, bez rąbka aortalnego 7. W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę bez konieczności usuwania systemu z serca. 8. Zestaw składający się z :• Okluder,• System uwalniający do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego• Cewnik balonowy do pomiaru wielkości ubytku• Prowadnik 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywnoś 9. Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające /delivery sheat/ o wielkości:• od 6 mm do 10 mm - koszulka 7F,• 12 mm - koszulka 8F,• od 14 mm do 18 mm - koszulka 9F,• od 20 mm do 22 mm - koszulka 10F,• od 24 mm do 32 mm - koszulka 12F,• od 34 mm do 42 mm – koszulka 14F,dla implantów o średnicach części środkowej | szt | 15
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Komis

## 25
pakiet nr 25 – Zestaw do zamykania ubytków drożnego otworu owalnego typu Amplatzera
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | 1. Okluder o budowie dwóch dysków, wykonany z nitinolu pokrytego azotkiem tytanu. 2. Dyski okludera połączone cylindryczną talią 3. Samocentralizacja okludera w ubytku. 4. Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera. 5. Zakres średnic dysków od 18 do 35mm umożliwiający zamykanie róznych długości kanałów PFO . 6. W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę bez konieczności usuwania systemu z serca. 7. Zestaw składający się z :• Okluder,• System uwalniający do zamykania PFO 8. Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające /delivery sheat/ o wielkości: od 8 do 12 F | szt | 10
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Komis

## 26
pakiet nr 26- okluder embolizacyjny
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa , zapewniajaca samorozpreżenie się urzadzenia w naczyniach. Średnica korka w zakresie 3-22 mm. | szt | 8
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
komis

## 27
pakiet nr 27 - okluder do zamykania przecieków około zastawkowych
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Okluder dedykowany do zamykania przecieków około zastawkowych o konstrukcji nitynowej z zakładką materiałową wewnątrz okludera zmniejszającą przepływ, dostepny w przekroju kwadratowym i prostokatnym, w zestawie z urządzeniem popychającym i koszulką dostarczającą.Kwadratowy: 4,5,6,7 mm, prostokatny:4,6,8,10,12,14,16,18mm | szt | 8
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
komis

## 28
pakiet nr 28 Okludery do zamykania przezskórnego uszka lewego przedsionka serca
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Okludery o samorozprężalnej konstrukcji nitinolowej po stronie proksymalnej pokrytej izolującą membraną. Gęstość membrany w zakresie 150-170 mikronów. Zestaw wprowadzający w komplecie.Dostępność min. dwóch rodzajów kształtu koszulek wprowadzających. Długość zestawu wprowadzającego min. 75 cm. Markery głębokości na dystalnej części zestawu wprowadzającego. Okludery o minimum 10 fiksujących się ramionach. Okludery dostępne w min. 5 różnych rozmiarach, umożliwiające zamykanie uszek o wielkości od 21 mm do 33 mm. | szt | 10
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Komis

## 29
pakiet nr 29 – Zestaw do zamykania ubytków w przegrodzie międzykomorowej typu Amplatzera
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | 1. Okluder wykonany z nitinolu pokrytego azotkiem tytanu. 2. Samocentralizacja okludera w ubytku. 3. Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera. 4. Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 24 mm i dostępnych długościach „talii” 3mm i 7mm umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków. 5. W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę bez konieczności usuwania systemu z serca. 6. Zestaw składający się z : • Okluder • System uwalniający do zamykania ubytków międzykomorowych • Cewnik balonowy do pomiaru wielkości ubytku • Prowadnik 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności | szt | 7
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Komis

## 30
pakiet nr 30 - Kopułki do pomiarów ciśnień metodą krwawą
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kopułki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą kompatybilne z systemem do monitorowania firmy General Electric | szt | 3000
razem | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 31
pakiet nr 31 - Cewniki do aspiracji skrzeplin - Zestaw I
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | • Cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi • Cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu, a także do selektywnego, donaczyniowego podawania środków diagnostycznych lub terapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej • Cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie • Marker na dystalnym końcu cewnika • Hydrofilne pokrycie na dystalnych min. 38 cm cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F. • Obecność w ofercie dwóch zestawów: o średnicy zewnętrznej max. 0,068” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070"), oraz zestawów o średnicy zewnętrznej max. 0,078" kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 7F (0,080") • Światło aspiracyjne min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, oraz min. 0,050" dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F. • Wskaźnik przepływu aspiracji min. 52 cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F) oraz min. 92cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F) • Długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F minimum 140 cm i długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F minimum 145cm • Typu Rapid Exchange współpracujące z prowadnikiem 0,014” • Systemy kompatybilne z cewnikiem prowadzącym: 6F i 7F • Obecność w ofercie cewników ze sztyletem zapobiegającym zjawiskowi załamywania cewnika. • Obecność w ofercie cewników z markerami rozlokowanymi na szafcie cewnika • W komplecie powinien znajdować się: 1. 6F - cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 30 cc, jeden koszyczek, przedłużacz z kranikiem 2. 7F - cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 20 cc, dwa koszyczki, przedłużacz z kranikiem | szt | 120
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
30a

## 32
pakiet nr 32 MIKROCEWNIKI DO CTO
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Mikrocewnik o cienkiej ścianie, zbrojony siateczką stalową w warstwie środkowej, od wewnątrz pokryty poliuretanem pokrycie hydrofilne na całej długości z wyjątkiem proksymalnych 60 cm,duże światło, temperowane: - proksymalnie średnica zewnętrzna 2.6 Fr (0.87 mm), średnica wewnętrzna 0.021” (0.055 mm) - dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr (o.60 mm), średnica wewnętrzna 0,018” (0.045 mm) miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka z ultramałym profilem wejścia 1.8 Fr (0.60 mm) złoty marker na końcówce poprawia widoczność w skopii dystalne 13 cm elastyczne dostępne długości 130 i 150 cm | szt | 70
2 | Mikrocewnik do CTO • mikrocewnik wykonany ze stali • szaft gwintowany pozwalający na wkręcanie mikrocewnika w trudne zmiany • długość użytkowa szaftu 135cm • szaft taperowany: średnica końcówki 1,8F, średnica szaftu 2,1F • kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • posiada system bezpieczeństwa zapobiegający ukręceniu się cewnika w pacjencie • średnica wewnętrzna szaftu 0,018”, średnica wewnętrzna końcówki 0,016” • marker platynowy na końcówce dystalnej zapewniający dobrą widoczność w skopii | szt | 10
3 | Mikrocewnik do poszerzania kolaterali, posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F. Mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym, dostępny w długościach 135 cm i 150 cm, średnica wewnętrzna końcówki 0,015” , średnica wewnętrzna szaftu 0,018” , kompatybilny z prowadnikiem 0,014” , maksymalne ciśnienie 300 psi, posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu, posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę | szt | 10
4 | Prowadniki sterowalne do cto i eksternalizacji Średnica 0,014”, końcówka robocza taperowana do 0,010”; 0,011”; 0,012” Sztywność końcówki 1,7g; 3,5g; 4,5g Dostępne długości: 190cm i 300cm Dostępny prowadnik o średnicy 0,010” i długości 330 | szt | 40
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 33
pakiet nr 33 – Introduktory dotętnicze zbrojone
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Introducery dotętnicze zbrojone: 1. średnicy 5-11F i długośći 11-80cm 2. dostosowane do prowadników 0,035” 3. ramię boczne z kranikiem | szt | 10
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 34
pakiet nr 34 – Opaski do usuwania koszulki z t. promieniowej
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Opaski: a. Wykonane z przezroczystego materiału b. Ucisk na tętnice przez 2 nadmuchiwane balony c. Długość opaski 24cm i 29cm | szt | 2300
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 35
pakiet nr 35 – Systemy protekcji dystalnej
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | system umożliwiający zastosowanie niezależnego prowadnika 0,014” lub 0,018”; system dostawy: OTW lub RX do wyboru, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F; filtr zbudowany z heparynizowanej nitinolowej nici utkanej w koszyk szkielet filtru wykonany ze złotego drutu, dodatkowo markery proksymalny i dystalny, obrazujące początek i koniec filtra średnica koszyka filtra: 3/4/5/6/7mm do naczyń od 2 do 7mm długość użytkowa 190 oraz 320cm system zmontowany tak, iż najpierw przez zwężenie przeprowadzany jest miękki cewnik, przez który następnie przeprowadzany jest filtr. Profil przejścia 3,2F, profil końcówki służącej do odzyskiwania filtra 4,2F; do stosowaniu w tętnicach szyjnych, wieńcowych oraz obwodowych | szt | 10
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 36
pakiet nr 36 – Zestawy do zamykania miejsca po nakłuciu tętnicy obwodowej - Zestaw I
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | urządzenie zamykające miejsce po wkłuciu w tętnicy udowej w zakresie 5-8F. -zamknięcie obustronnie (od wewnątrzy i zewnątrz tętnicy) za pomocą bioabsorbowalnych materiałów | szt | 1000
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 37
Pakiet nr 37
Lp. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Opatrunek na bazie poliuretanu impregnowany trombiną i Chlorkiem Wapnia oraz związkiem hamującym fibrynolizę - kwasem ε-aminokapronowymRozmiar 10cm x 10 cm.Zastosowanie - do hamowania krwawienia po zabiegach przezskórnej angioplastyki. | szt. | 100
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 38
pakiet nr 38 Balon do walwuloplastyki aortalnej
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | kateter do walwuloplastyki zastawki aortalnej serca u dorosłych, dostępne średnice od 10mm do 40mm, długości od 10mm do 60mm | szt | 15
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
komis

## 39
pakiet nr 39 Jednorazowe cewniki wraz z wiertłem do rotablacji
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Jednorazowe cewniki wraz z wiertłem do rotablacji kompatybilna z konsolą do rotablacji firmy Boston Scientific; Srednice wierteł od 1,25mm; 1.50mm; 1.75 mm; 2.00mm; 2.15mm; 2.25mm; 2.38mm; 2.50mm | szt | 40
2 | prowadniki rotablacyjne o końcówkach giętkich typu "floppy" i "extra support". | szt | 35
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 40
pakiet nr 40
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Balony do angioplastyki OPN NC : Nominalne ciśnienie rozrywające 35 barów Wskazania - do leczenia zwapniałych zmian, do postdylatacji stentów Dwuwarstwowa konstrukacja balonu 2 platynowe znaczniki dla wszystkich rozmiarów Profil wejścia do zmiany 0,016’’ Średnice: 1,5;2,00;2,5;3,00;3,5;4,00;4,5mm Długoci:10,15,20mm | szt | 10
2 | wysoko ciśnieniowe inflatory dedykowane do inflacji cewników balonowych do 40 atm objętość inflatora strzykawki co najmniej 25 ml/cc dokładność manometru do 1 atm | szt | 10
3 | Cewnik balonowy CTO 0,85 mm • ciśnienie RBP 23 bar • profil wejścia (lesion entry profile) 0,016” • średnica balonu 0,85 mm przy ciśnieniu nominalnym • średnica balonu 1,0 mm przy RBP • długości balonu 10, 15 mm • jeden marker | szt | 20
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
KOMIS

## 41
pakiet nr 41- Zestaw do kontrastu
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kolec do kontrastu (połączenie pomiędzy pojemnikiem z kontrastem i drenem do oszczędności kontrastu) a) kolec z odpowietrznikiem, zastawką i krótkim drenikiem do pojemników z kontrastem b) końcówka żeńska z zastawką bezigłową dwukierunkową zabezpieczona koreczkiem c) dodatkowy zintegrowany koreczek zabezpieczający przed skażeniem d) możliwość zastosowania do kilku badań angiograficznych e) długość zestawu 15 cm | szt | 1200
2 | Dren oszczędzający kontrast a) dren z zastawką bezzwrotną łączący kolec oszczędzający kontrast z rampą b) duży rozmiar zastawki bezzwrotnej zamykającej przepływ kontrastu (zabezpiecza przed skażeniem przez mikroorganizmy) c) duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu d) długość 130 cm końcówka męsko – męska | szt | 2100
[5 empty] | razem | 0 | 0 | 0
47+

## 42
pakiet nr 42 cewnik do kontrapulsacji wewnatrzaortalnej
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Cewnik do kontrapulsacji wewnatrzaortalnej 8F, objętość 30,40. Cewnik kompatybilny ze sterownikiem pomp Arrow AutoCat2. Zestaw prowadników o długości 175cm, dwie koszulki dotętnicze, jedna z portem bocznym, zlącze swiatlowodowe | szt | 30
2 | butle helowe do systemu kontrapulsacji Arrow | szt | 10
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0

## 43
pakiet nr 43 prowadniki do angioplastyki CTO
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | • Średnica 0,014” z dostępnością prowadnika o średnicy 0,010” • Prowadnik wykonany ze stali 316L z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu (bez łączeń) • Prowadnik o długości: 180 cm i 300 cm z dostępnością prowadnika o długości 190cm i 330cm • Dostępna końcówka prosta i „J” • Dostępny prowadnik z taperowaną końcówką • Dostępne co najmniej 9 stopni sztywności końcówki prowadnika • Pokrycie hydrofilne albo hydrofobowe na końcówce roboczej z dostępnością prowadnika o pokryciu mieszanym hydrofobowo – hydrofilnym na końcówce roboczej • Dostępny prowadnik o sztywnym szafcie ułatwiającym dostarczanie wyrobów inwazyjnych w anatomii wymagającej dodatkowego podparcia | szt | 600
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0