Załącznik nr 2

Pakiet – Dostawa sprzętu medycznego w ramach doposażenia Działu Diagnostyki Endoskopowej

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PROCESOR OBRAZU HDTV – 1 szt. |  |  |
| 1. | Standard obrazowania: 1080 | TAK |  |
| 2. | Wyjścia / wejścia sygnału min: DVI-D, HD-SDI x3 , S-video, Composite | TAK |  |
| 3. | Wejście sygnału SDI | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4. | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOM, Firewire. | TAK |  |
| 5. | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim | TAK |  |
| 6. | Możliwość używania znaków diakrytycznych podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. | TAK |  |
| 7. | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących zdjęcia z badań–załączyć USB Stick | TAK |  |
| 8. | Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF | TAK |  |
| 9. | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | TAK |  |
| 10. | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu, również po jego zatrzymaniu | TAK |  |
| 11. | Funkcja ZOOM min x1,2 | TAK |  |
| 12. | Współpraca z posiadanymi wideoendoskopami | TAK |  |
| 13. | Współpraca z posiadanym programem do archiwizacji badań | TAK |  |
| 14. | Gwarancja minimum 24 miesiące | 24 miesiące – 0 pkt. Powyżej 24 miesięcy – 5 pkt. |  |
| II | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt. |  |  |
| 1. | Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany. | TAK |  |
| 2. | Lampa ksenonowa o mocy 300W | TAK |  |
| 3. | Zapasowa żarówka o mocy min 35 W, włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej. | TAK |  |
| 4. | Ręczna regulacja mocy światła min. +/- 6 stopni od pozycji 0 | 6 stopni- 0 pkt. więcej – 5 pkt |  |
| 5. | Pompa insuflacyjna min 2 poziomy (0-1 ) | TAK |  |
| 6. | Współpraca z posiadanymi wideoendoskopami | TAK |  |
| 7. | Gwarancja minimum 24 miesiące | 24 miesiące – 0 pkt. Powyżej 24 miesięcy – 5 pkt. |  |
| III | MONITOR MEDYCZNY HDTV – 1 szt. |  |  |
| 1. | Przekątna ekranu – 26” | TAK |  |
| 2. | Obsługiwane wejścia min: SDI, DVI, S-VIDEO, COMPOSITE | TAK |  |
| 3. | Użytkowy kąt obserwacji - 178° | TAK |  |
| 4. | Gwarancja minimum 24 miesiące | 24 miesiące – 0 pkt. Powyżej 24 miesięcy – 5 pkt. |  |
| IV | WIDEOBRONCHOSKOP HDTV – 1 szt. |  |  |
| 1. | Średnica sondy endoskopowej – max 6,0 mm | TAK |  |
| 2. | Średnica końcówki sondy endoskopowej – max 6,2 mm | TAK |  |
| 3. | Kanał roboczy – min. 3,0 mm | TAK |  |
| 4. | Głębia ostrości min 3-100 mm | TAK |  |
| 5. | Minimalne zginanie końcówki endoskopu: min. G: 180°, D:130° | TAK |  |
| 6. | Rotacja sondy endoskopowej w płaszczyźnie lewo/prawo min 90° | TAK |  |
| 7. | Pole widzenia – min 120° | TAK |  |
| 8. | Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - minimum 4 | TAK |  |
| 9. | Długość sondy roboczej min 600 mm | TAK |  |
| 10. | Współpraca z posiadanym programem do archiwizacji badań – aktywacją zapisu zdjęć z przycisku endoskopu | TAK |  |
| 11. | Współpraca z myjnią na kwas PAA na oraz programem monitorująco-raportującym | TAK |  |
| 12. | Aparat objęty minimum 36 miesięczną gwarancją obejmującą wszelkie naprawy w tym: mechaniczne, zalanie, przetwornik obrazu | 36 miesiące – 0 pkt. Powyżej 36 miesięcy – 5 pkt. |  |
| V | GASTROSKOP HDTV – 1 szt. |  |  |
| 1. | Średnica całej sondy endoskopowej – max 9,2 mm | TAK |  |
| 2. | Średnica końcówki sondy endoskopowej – max 9,2 mm | TAK |  |
| 3. | Kanał roboczy – 2,8 mm | TAK |  |
| 4. | Głębia ostrości min 2- 100 mm | TAK |  |
| 5. | Zginanie końcówki Endoskopu: min. G: 210°, D:90°, L:90°, P:90° | TAK |  |
| 6. | Pole widzenia min 140° | TAK |  |
| 7. | Ilość przycisków dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - min 4 | TAK |  |
| 8. | Długość sondy roboczej – min 1020 mm | TAK |  |
| 9. | Obrazowanie w standardzie HDTV1080 | TAK |  |
| 10. | Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających – potwierdzone w materiałach oryginalnych producenta | TAK – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 11. | Współpraca z posiadanym Torem wizyjnym | TAK |  |
| 12. | Współpraca z myjnią na kwas PAA na oraz programem monitorująco-raportującym | TAK |  |
| 13. | Aparat objęty minimum 36 miesięczną gwarancją obejmującą wszelkie naprawy w tym: mechaniczne, zalanie, przetwornik obrazu | 36 miesiące – 0 pkt. Powyżej 36 miesięcy – 5 pkt. |  |
| VI | WIDEOKOLONOSKOP HDTV – 1 szt. |  |  |
| 1. | Średnica sondy endoskopowej – max 13,0 mm | 13 mm– 0pkt Poniżej – 5 pkt |  |
| 2. | Średnica końcówki sondy endoskopowej – max 13,2 mm | TAK |  |
| 3. | Kanał roboczy – min. 3,6 mm | TAK |  |
| 4. | Głębia ostrości min 2- 100 mm | TAK |  |
| 5. | Minimalne zginanie końcówki endoskopu: min. G: 180°, D:180°, L:160°, P:160° | TAK |  |
| 6. | Pole widzenia – min 160° | Min 160 – 0 pkt Powyżej - 5 pkt |  |
| 7. | Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  |
| 8. | Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora– min 4 | TAK |  |
| 9. | Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, zabezpieczających – potwierdzone w materiałach oryginalnych producenta | TAK |  |
| 10. | Długość sondy roboczej min 1600 mm | TAK |  |
| 11. | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | TAK |  |
| 12. | Współpraca z posiadanymi przez Zamawiającego torami wizyjnymi Evis Exera III | TAK |  |
| 13. | Współpraca z posiadanym programem do archiwizacji badań – aktywacją zapisu zdjęć z przycisku endoskopu | TAK |  |
| 14. | Współpraca z myjnią na kwas PAA na oraz programem monitorująco-raportującym | TAK |  |
| 15. | Aparat objęty 36 miesięczną gwarancją obejmującą wszelkie naprawy w tym: mechaniczne, zalanie, przetwornik obrazu | TAK |  |
| VII | DUODENOSKOP – 2 szt. |  |  |
| 1. | Średnica kanału - 4,2 mm | TAK |  |
| 2. | Średnica zewnętrzna sondy max 11,3 | TAK |  |
| 3. | Średnica końcówki: max 13,7 mm | TAK |  |
| 4. | Dowolnie programowalne przyciski endoskopowe – 4 | TAK |  |
| 5. | Długość robocza sondy min 1240 mm | TAK |  |
| 6. | Minimalne odchylenie końcówki: Góra/dół 120°/90° Prawo/Lewo 110°/90° | TAK |  |
| 7. | Pole widzenia 100° | TAK |  |
| 8. | Głębia ostrości min 5-60 mm | TAK |  |
| 9. | Współpraca z posiadanym torem wizyjnym Evis Exera | TAK |  |
| 10. | Aparat objęty 36 miesięczną gwarancją obejmującą wszelkie naprawy w tym: mechaniczne, zalanie, przetwornik obrazu | TAK |  |
| VIII | POMPA systemu CO2 – 1 szt. |  |  |
| 1 | Trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu: krótki, długi bez ograniczeń. | TAK |  |
| 2 | Wyposażenie w przewody zasilające, podłączenie z systemem dystrybucji CO2 | TAK |  |
| 3 | Butelka współpracująca z oferowanym torem wizyjnym | TAK |  |
| 4 | Zawór endoskopowy | TAK |  |
| VIII | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)