## 1
PAKIET NR 1 – Stymulatory jednojamowe SSI(R) wraz z elektrodami
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Jednojamowe stymulatory z elektroddami. objętość ≤ 11 cm3,waga stymulatora max 20 g ,min. czas pracy stymulatora (100% stymulacji, 60 ppm, 500 Ω, 2,5 V) 14, lat funkcja sprawdzająca skuteczność stymulacji „beat by beat”,czułość 05-12mV,amplituda impulsu 0-7,5V,szerokość impulsu 0,05-1,5ms,okres frakcji 125-500ms,algorytm Rest Rate- automatyczna (fizjologiczna)część spoczynkowa,interwencja na nagły spadek rytmu komorowego,automatyczna optymalizacja czujnika ,automatyczne monitorowanie impedancji oraz przełączanie polarności elektrod,elektrody stymulujące bipolarne o fiksacji aktywnej i pasywnej przechodzące przez introducer 6F,osłona elektrody zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu, papier do programatorów przez okres trwania umowy. | szt | 65
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
UWAGA: długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca.
KOMIS
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
*POD PAKIETEM NALEŻY PODAĆ W TABELI CENY JEDNOSTKOWE NETTO I BRUTTO ORAZ WARTOŚCI NETTO I BRUTTO SKŁADOWYCH PAKIETU 3( URZĄDZENIE, ELEKTRODA, INTRODUCER)

## 2
PAKIET NR 2 – Stymulatory dwujamowe DDD(R) wraz z elektrodami
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Dwujamowe stymulatory z elektrodami. Objętość ≤ 11 cm3,waga stymulatora max 20 g,żywotność ≥ 9 lat,amplituda impulsu 0-7,5V,funkacja sprawdzająca skuteczność stymulacji „beat by beat” w prawej komorze,algorytm Rest Rate - automatyczna (fizjologiczna) częstość spoczynkowa ,oddzielna częstość stymulacji dla komór w trakcie arytmii przedsionkowych ,Odstęp AV z dodatnią i ujemną histerezą,algorytm typ overdrive do prewencji arytmii nadkomorowych z rozbudowaną diagnostyką AT/AF,interwencja na nagły spadek rytmu komorowego,pamięć IEGM ≥ 14 min,automatyczne monitorowanie impedancji oraz przełączanie polarności elektrod,automatyczny pomiar potencjałów w obu kanałach raz na dobę, nanoszenie tygodniowego trendu, wyświetlanie zapisu EGM z ostatniego pomiaru,algorytm do unikania stymulacji komorowej ,funkcja umożliwiająca okresowe pomiary progu stymulacji przedsionkowej i powodująca automatyczne określenie ustawienia amplitudy impulsu powyżej zmierzonego progu,automatyczne testy umożliwiające optymalizację opóźnienia AV,elektrody stymulujące bipolarne o fiksacji aktywnej i pasywnej przechodzące przez introducer 6 F,osłona elektrody zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu, papier do programatorów przez okres trwania umowy. | szt | 110
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
UWAGA: długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca.
KOMIS
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
*POD PAKIETEM NALEŻY PODAĆ W TABELI CENY JEDNOSTKOWE NETTO I BRUTTO ORAZ WARTOŚCI NETTO I BRUTTO SKŁADOWYCH PAKIETU NR 2( URZĄDZENIE, ELEKTRODY, INTRODUCER)

## 3
PAKIET NR 3 – Stymulatory dwujamowe DDD(R) wraz z elektrodami umożliwiające wykonanie MRI
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Wykaz parametrów granicznych i wymaganych dla DDD(R): Żywotność stymulatora min 10 lat Waga max. 30 [g] Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 6,0 [mV] Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 - 4,0 [mV] Odstęp AV, programowany w zakresie min 15-300 (PAV i SAV) Automatyczny PVARP Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe Program nocny Histereza częstości rytmu Funkcje antyarytmiczne (min 2) Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia Elektrody sterydowe przedsionkowe i komorowe pasywne i aktywne Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod Algorytm aktywacji odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca Dwa niezależne algorytmy promujące własny rytm komorowy Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji beat to beat Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze Algorytm aktywacji odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca Puszka i elektrody stymulatora przystosowane do badań w rezonansie magnetycznym Introducery w rozmiarze od 7-10,5 F do wyboru papier do programatorów przez okres trwania umowy | szt | 10
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
UWAGA: długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca.
KOMIS
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
*POD PAKIETEM NALEŻY PODAĆ W TABELI CENY JEDNOSTKOWE NETTO I BRUTTO ORAZ WARTOŚCI NETTO I BRUTTO SKŁADOWYCH PAKIETU NR 3( URZĄDZENIE, ELEKTRODY, INTRODUCER)

## 4
PAKIET NR 4 – Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe wraz z elektrodami w standardzie DF1 oraz DF4 do wyboru wraz z elektrodami DF1 oraz DF4
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Jednojamoe kardioertery-defibrylatory z funkcją monitorowania oporności tkanki płucnej: Dostarczona energia defibrylacji ≥ 40J Objętość urządzenia ≤ 35 cm³ Grubość urządzenia ≤ 14 mm Możliwość wykonania badania MRI. Bezprzewodowa komunikacja z programatorem. Automatyczne zapisywanie danych z kontroli ICD na dysku programatora. Automatyczne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, alert montorowania zastoju. Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów Automatyczny codzienny test integralności elektrody wysokonapięciowej. Przyłącze elektrody defibrylującej DF4 lub DF1 do wyboru przez Zamawiającego Pamięć IEGM 45 min. Programowalny pierścień SVC typu on/off algorytm monitorowania opornosci tkanki płucnej z wykresem trendu mierzonych wartości i alarmem po przekroczeniu zaprogramowanych kryteriów. Możliwość dostarczenia ATP przed/podczas ładowania kondensatorów w strefie VF. Algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV. Algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty na analizie morfologii QRS. Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki. Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F Elektroda HV typu true bipolar. | szt | 40
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
UWAGA: długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca.
KOMIS
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
*POD PAKIETEM NALEŻY PODAĆ W TABELI CENY JEDNOSTKOWE NETTO I BRUTTO ORAZ WARTOŚCI NETTO I BRUTTO SKŁADOWYCH PAKIETU NR 4( URZĄDZENIE, ELEKTRODA, INTRODUCER)

## 4a
PAKIET NR 4a– Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe wraz z elektrodami w standardzie DF1 oraz DF4 kompatybilne z systemem zdalnego monitorowania GSM
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Dostarczona energia defibrylacji minimum 35 [J], Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego minimum 3, Możliwość wykonania badania MRI, Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych, Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona, Trzy strefy rozpoznawania arytmii, Niezależnie programowalne parametry stymulacji po wyładowaniu wysokoenergetycznym, Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – w czasie ładowania kondensatorów, Możliwość zmiany wektora wykrywania sygnału (sensingu) z true bipolar na integrated bipolar, Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC. Zapewnienie przyłóżkowego monitora Pacjenta kompatybilnego z proponowanymi urządzeniami wysyłającego dane w oparciu o sieć GSM- bezkosztowo dla Pacjenta oraz Zamawiającego. Zestaw zawiera: kardiowerter - defibrylator VR, elektrodę defibrylującą, introducer, przyłóżkowy monitor Pacjenta - stacja do telemonitoringu GSM. | szt | 3
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
UWAGA: długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca.
KOMIS
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

## 5
PAKIET NR 5 – Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe z rozszerzoną detekcją załamka T z elektrodami DF1 oraz DF4 do wyboru wraz z elektrodami DF1 oraz DF4
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Dwujamowe kardiowertery-defibrylatory z funkcją monitorowania oporności tkanki płucnej: Dostarczona energia defibrylacji 40J Objętość urządzenia ≤ 35 cm³ Grubość urządzenia ≤ 12 mm Możliwość wykonania badania MRI. Bezprzewodowa komunikacja z programatorem. Automatyczne zapisywanie danych z kontroli ICD na dysku programatora. Automatyczne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, epizod AT/AF, AT/AF Burden, alert procentowej wartości stymulacji, alert monitorowania zastoju. Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów. Automatyczny codzienny test integralności elektrody wysokonapięciowej. Automatyczne pomiary progu stymulacji w prawym przedsionku/w prawej komorze z automatycznym dostosowaniem amplitudy do zmierzonego progu. Przyłącze elektrody defibrylującej DF4 lub DF1 do wyboru przez Zamawiającego. Pamięć IEGM 45 min. Programowalny pierścień SVC typu on/of. algorytm monitorowania opornosci tkanki płucnej z wykresem trendu mierzonych wartości i alarmem po przekroczeniu zaprogramowanych kryterió. Możliwość dostarczenia ATP przed/podczas ładowania kondensatorów w strefie VF. Algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV. Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego. Algorytm nagłego początku wskazujący jamę rozpoczynającą arytmię. Algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty na analizie morfologii QRS automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV algorytm do unikania stymulacji prawej komory. Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki. Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F. Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody stymulującejj 6F. elektroda HV typu true bipolar. | szt | 20
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
UWAGA: długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca.
KOMIS
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
*POD PAKIETEM NALEŻY PODAĆ W TABELI CENY JEDNOSTKOWE NETTO I BRUTTO ORAZ WARTOŚCI NETTO I BRUTTO SKŁADOWYCH PAKIETU NR 5( URZĄDZENIE, ELEKTRODY, INTRODUCER)

## 5a
PAKIET NR 5a – Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe z elektrodami DF1 oraz DF4 kompatybilne z systemem zdalnego monitorowania GSM
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Dostarczona energia defibrylacji minimum 35 [J], Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego minimum 3, Możliwość wykonania badania MRI, Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych, Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona, Dyskryminator analizujący wzajemna zalezność rytmu przedsionkowego i komorowego, Trzy strefy rozpoznawania arytmii, Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – w czasie ładowania kondensatorów, Możliwość zmiany wektora wykrywania sygnału (sensingu) z true bipolar na integrated bipolar, Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC. Zapewnienie przyłóżkowego monitora Pacjenta kompatybilnego z proponowanymi urządzeniami wysyłającego dane w oparciu o sieć GSM- bezkosztowo dla Pacjenta oraz Zamawiającego. Zestaw zawiera: kardiowerter - defibrylator DR, elektrodę stymulującą, elektrodę defibrylującą, dwa introducery, przyłóżkowy monitor Pacjenta - stacja do telemonitoringu GSM. | szt | 3
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
UWAGA: długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca.
KOMIS
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
,

## 6
PAKIET NR 6 – Kardiowertery-defibrylatory z funkcją terapii resynchronizującej serce (CRT-D) wraz z elektrodami i systemem do wprowadzenia elektrody do zatoki wieńcowej.
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Kardiowertery-defibrylatory z funkcją terapii resynchronizującej serce wraz z elektrodami i systemem do wprowadzenia elektrody do zatoki wieńcowej. Waga ≤ 83 g,Dostarczona energia defibrylacji ≥ 36 J. ,Możliwość programowalnego wyłączenia pierścień SVC typu on/off,Bezprzewodowa komunikacja z programatorem, Trzy metody indukcji arytmii (prądem stałym, shock on T, burst), Możliwość programowania szerokości obu faz impulsu defibrylującego, Programowalny spadek napięcia (Tilt) impulsu defibrylującego, Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: minimum trzy rodzaje , Możliwość programowania szerokości obu faz impulsu defibrylującego, Automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, epizod AT/AF, AT/AF Burden, alert procentowej wartości stymulacji, Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów, Przyłącze elektrody defibrylującej DF4 lub DF1 do wyboru, Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV i VV, 45 minut pamięci EGM, wybór kolejności przechowywania epizodów, Zaawansowane programowanie czułości w kanale komorowym umożliwiające unikanie podwójnego czytania załamka R lub T (oversensing), Możliwość elektrycznej repozycji lewokomorowej elektrody: LV ring-RV coil, LV tip - RV coil lub LV bipolar, Stymulacja wyzwalana za pomocą trybu BiV Trigger, Algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty na analizie morfologii QRS, Elektroda lewokomorowa bipolarna przechodzaca przez introducer 5F , Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej rozcinany lub rozrywany o różnych krzywiznach do wyboru Balon do zakontrastowania zatoki wieńcowej ,Cewniki do subselekcji żył serca, Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki, Elektroda stymulująca przedsionkowa aktywna przechodząca przez introducer 6F, Zapewnienie 40% urządzeń z elektrodą czterobiegunową, Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F, osłona elektrody zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu. | szt | 15
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
UWAGA: długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca.
KOMIS
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
*POD PAKIETEM NALEŻY PODAĆ W TABELI CENY JEDNOSTKOWE NETTO I BRUTTO ORAZ WARTOŚCI NETTO I BRUTTO SKŁADOWYCH PAKIETU NR 6( URZĄDZENIE, ELEKTRODY, INTRODUCER)

## 6a
PAKIET NR 6a – Kardiowertery-defibrylatory z funkcją terapii resynchronizującej serce (CRT-D) wraz z elektrodami i systemem do wprowadzenia elektrody do zatoki wieńcowej kompatybilne z systemem zdalnego monitorowania GSM
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Dostarczona energia defibrylacji minimum 35 [J], urządzenia z łączem IS1/DF1, IS4/DF4, IS1/DF4 w opcji MRI oraz IS4/DF1 niewymagana opcja MRI. Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego minimum 3, Automatyczny pomiar progu stymulacji we wszystkich trzech kanałach, Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych, Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona, Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności PVC oraz gwałtownych przyspieszeń rytmu, Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT, Algorytm zapewniający terapię resynchronizująca w obecności wykrytych pobudzeń komorowych, Trzy strefy rozpoznawania arytmii,Elektroda LV czteropolowa dopuszczona do badania MRI, Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – w czasie ładowania kondensatorów, Możliwość zmiany wektora wykrywania sygnału (sensingu) z true bipolar na integrated bipolar, Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC. Zapewnienie przyłóżkowego monitora Pacjenta kompatybilnego z proponowanymi urządzeniami wysyłającego dane w oparciu o sieć GSM- bezkosztowo dla Pacjenta oraz Zamawiającego. Zestaw zawiera: kardiowerter - defibrylator resynchronizujący CRT-D, elektrodę stymulującą, elektrodę defibrylującą, elektrodę LV IS1 oraz IS4, zestaw do wprowadzania elektrody LV, subselektor, balon do wenografii, dwa introducery do wprowadzania elektrod prawokomorowych, przyłóżkowy monitor Pacjenta - stacja do telemonitoringu GSM. | szt | 3
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
UWAGA: długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca.
KOMIS
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

## 7
PAKIET NR 7– KARDIOWERTERY JEDNOJAMOWE ( ICD-VR) Z WYCZUWANIEM SYGNAÓW W PRZEDSIONKU DLA PACJENTÓW Z PODEJRZENIEM UKRYTYCH ARYTMII PRZEDSIONKOWYCH
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | ICD z elektrodą z możliwości przeprowadzenia badania MRI w polu o natężeniu do 1,5T bez stref wykluczenia. Możliwość prowadzenia ciągłej stymulacji VOO w trybie MRI 1,5T, bez stref wykluczenia. Dostępność podglądu przedsionka za pomocą dipoli umieszczonych na elektrodzie defibrylującej. Dostępność 8 wyładowañ defibrylujących w każdej ze stref Dostępność maksymalnej energii defibrylującej od pierwszego wyładowania. Okno testu DFT umożliwiające wykonanie testu bez konieczności przeprogramowania stałych ustawień urządzenia. | szt | 10
2 | Dzierżawa programatora | m-cy | 12
RAZEM:
KOMIS
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
*DODATKOWO POD PAKIETEM NALEŻY PODAĆ W TABELI CENY JEDNOSTKOWE NETTO I BRUTTO ORAZ WARTOŚCI NETTO I BRUTTO SKŁADOWYCH PAKIETU NR 7( URZĄDZENIE, ELEKTRODA, INTRODUCER)

## 8
PAKIET NR 8- Elektroda do stymulacji nasierdziowej, bipolarna
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Elektroda do stymulacji nasierdziowej, naszywana, bipolarna | szt. | 5
[5 empty] | SUMA | 0 | 0

## 9
PAKIET NR 9– Prowadniki hybrydowe do elektrod lewokomorowych
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Hybrydowy prowadnik do elektrody lewokomorowej 98 cm lub 108 cm (uniwersalny prowadnik zastępujący drut i prowadnik angioplastyczny; z końcówką ułatwiającą manewrowanie prowadnikiem. | szt | 2
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

## 10
PAKIET NR 10 – Zestaw do implantacji pęczka Hisa
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | 1. Elektroda stymulująca prawokomorowa przeznaczona do stymulacji okolicy pęczka HISa - , średnica ≤ 4.5, wprowadzana za pomocą cewnika prowadzącego, różne długości. 2. Zestaw cewnika do wprowadzania elektrody przeznaczonej do stymulacji okolicy pęczka HIS - Zestawy o rożnych krzywiznach umożliwiających umiejscowienie elektrody w okolicy pęczka Hisa oraz cewnik o regulowanej krzywiźnie, końcówki o różnej długości | szt | 1
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
UWAGA: długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca.
KOMIS
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

## 11
PAKIET NR 11 – Elektrody diagnostyczczne i ablacyjne
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Elektroda diagnostyczna 4-polowa 6F sterowalna; krzywizna obejmująca zakres mapowania zatoki wieńcowej; rozstaw pierścieni do wyboru przez zamawiającego; | szt | 55
2 | Elektrody diagnostyczne o stałej krzywiźnie do mapowania zatoki wieńcowej , - średnica 5F i 6F,- długość: 80 cm i 110 cm, - liczba biegunów: 10 - dostępne min. 3 stałe krzywizny, - min. 3 odległości między biegunami: 2-5-2 mm, 2-8-2 mm, 5-5-5 mm, rejestrowanie sygnałów endokawitarnych,- stymulacja każdego z biegunów.(łączniki 10 polowe) | szt | 5
3 | Elektrody diagnostyczne sterowalne do mapowania zatoki wieńcowej 10 polowe, średnica 6F- długość: 110 cm,- liczba biegunów: 10, - zmienna krzywizna zgięcia, min. 3 krzywizny: S,L, XL, odległość miedzy biegunami: 2-6-2 mm, 2-8-2 mm, 2-10-2 mm,rejestrowanie sygnałów endokawitarnych,- stymulacja każdego z biegunów.(łączniki 10 polowe) | szt | 30
4 | Elektroda diagnostyczna typu Halo, 20 polowa, sterowalna,- średnica 6F ,- długość: 90 cm,- liczba biegunów: 20,- zmienna krzywizna zgięcia,- odległość miedzy biegunami: 2-8-2 mm,- rejestrowanie sygnałów endokawitarnych,- stymulacja każdego z biegunów,(Łącznik do elektrody diagnostycznej 20 polowej) | szt | 30
5 | Kable i łączniki do zaoferowanych elektrod diagnostycznych 4 i 10,20 polowych sterowanych | szt | 20
6 | Elektroda ablacyjna klasyczna jednokierunkowa 7F, z mechanizmem sterującym typu push-pull, Dostępne różne krzywizny: co najmniej 5 do wyboru lub inne odpowiadające oznaczeniom o zasięgu od 45 mm do 75 mm (± 10%) biegun ablacyjny: 4 mm, wszystkie bieguny wykonane z materiału o przewodności cieplnej powyżej 3 W/cm Kelvin Dostępne końcówki do wyboru : 4mm, 8 mm Kontrola temperatury (termistor lub termopara). | szt | 40
7 | Przewód łączący elektrodę ablacyjną z generatorem Stockert | szt | 5
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
KOMIS
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

## 12
PAKIET NR 12 – Elektrody ablacyjne klasyczne dwukierunkowe
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Cewnik ablacyjny : długość minimum 110cm, 7F, dwukierunkowa, czterobiegunowa, 4mm; Krzywizna minimum: 3 rodzaje; w tym krzywizna asymetryczna o średnicy pętli, minimum: 17 mm i 25mm, elektrody z płynną regulacja sztywności koncówki elektrody; trzon elektrody: minimum 2 rodzaje sztywności do wyboru Czujnik temp. – TERMISTOR, kompatybilne z generatorami: BSC, Stockert, Osypka Cewnik ablacyjny : długość minimum 110cm, 8F, dwukierunkowa, czterobiegunowa, 8mm Krzywizna minimum: 3 rodzaje; w tym krzywizna asymetryczna Elektroda typu Valve Mapper – ablacja cieśni. Tip elektrody wyposażony w końcówkę anatomicznie przylegająca do falistej powierzchni ściany ciesni – tip posiada wgłębienie – rowek umożliwiający anatomiczne przyleganie Czujnik temp. – TERMISTOR, kompatybilne z generatorami: BSC, Stockert, Osypka | szt | 35
2 | Kable kompatybilne z elektrodami z poz. 1 i 2 i generatorem | szt | 5
3 | Elektrody diagnostyczne 4 polowe, cztery krzywizny J,C,D, HIS, o długości 110cm. Dla krzywizny „J” spacing wymagany: 2-2-2mm, 2-5-2mm, 5-5-5mm | szt | 80
4 | Kable kompatybilne z elektrodami z poz. 4. | szt. | 10
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
KOMIS
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

## 13
PAKIET NR 13- AKCESORIA
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Śrubokręt do stymulatorow | szt. | 45
2 | osłonka zabezpieczajaca nieczynną elektrode stymulującą | szt. | 40
3 | mandryn do elektrod stymulujacych , różne twardości oznaczone kolorami , dł 45, 53,60, 86 | szt. | 50
4 | zaślepka do portu IS1 | szt. | 20
5 | mechanizm do wkręcania elektrod aktywnych | szt. | 20
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 14
PAKIET NR 14– Koszulki i igły transseptalne (na pozycje)
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
Pozycja 1 | Koszulki do punkcji transseptalnej a) Dostępne średnice 8 i 8,5 F b) Długości 63-81 cm c) W zestawie z koszulką zastawka hemostatyczna, rozszerzadło i prowadnik d) Dostępne minimum 3 krzywizny do prawego i 3 krzywizny do lewego przedsionka e) Dostępna krzywizna typu MULINS f) Kompatybilne z igłą do punkcji transseptalnej typu BRK | szt | 45
Pozycja 2 | igły do punkcji transseptalnej | szt | 40
Pozycja 3 | Koszulki sterowalne do punkcji transseptalnej a) Dostępne średnice wewnętrzne 9,8 F b) zakres krzywizny 0 do 180° c) W zestawie z koszulką zastawka hemostatyczna, rozszerzadło i prowadnik | szt | 15
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie. | Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

## 15
PAKIET NR 15 – zestaw do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | zestaw do wprowadzania cewników, introduktor z zastawką 6,7 i 8 F | szt | 200
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

## 16
PAKIET NR 16– Kable do pomiarów śródoperacyjnych, introducery
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Kable do pomiarów śródoperacyjnych, jednorazowe kompatybilne z urządzeniem MERLIN f. ST. JUDE | szt | 500
2 | Introducer do implantacji elektrod (rozmiary od 7-12F do wyboru zamawiającego) | szt | 150
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

## 17
PANIET NR 17- Elekroda defibrylująca podskórna
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Elektroda do defibrylacji podskórnej wraz z zestawem do wprowadzania | szt. | 1
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
UWAGA: długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca.

## 18
PAKIET 18– Koszulka redukująca ryzyko infekcji
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Wchłanialna koszulka redukująca ryzyko wystąpienia infekcji związanych z zabiegami implantacji urządzeń służących do elektroterapii serca CIED. (Koszulka powinna posiadać min. 3 miesięczny termin ważności.) | szt. | 10
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

## 19
PAKIET NR 19 – Elektrody
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Elektrody do kardioimpedancji | szt | 80
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 20
Pakiet 20
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Rozrusznik bezelektrodowy charakteryzuje się objętością nie większy niż 0,8 cm3,,posiadający dwa bieguny stymulacji, katoda uwalniająca steryd. Stymulacja pacjenta dzięki: VVIR, VVI, VOO, OVO, Stymulator posiadający możliwość wyłączenia.. Zakres częstości stymulacji 30 – 170 /min; amplitudę stymulacji można programować w zakresie 0,13 – 5,00 V przy szerokości impulsu z zakresu 0,09 – 1,00 ms. Czułość komorowa może być programowana w zakresie 0,45 do 11,30 mV. Stymulator posiadający algorytm automatycznego pomiaru progu stymulacji w kanale komorowym z możliwością adaptacji amplitudy stymulacji do zmierzonego progu stymulacji, wbudowane trzy czujniki aktywności pacjenta. Mozliwosść działania w środowisku rezonansu magnetycznego, w urządzeniach MRI o indukcji 1,5T i/lub 3 T. | szt. | 6
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
KOMIS
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

## 21
Pakiet 21
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Wszczepialny Rejestratora Arytmii dla pacjentów z podejrzeniem ukrytych arytmii z możliwością codziennej transmisji danych za pomocą telemonitoringu. Żywotność urządzenia min. 4 lata. Objętość urządzenia max 5 cm³ . Łączna długość zarejestrowanych, przechowywanych w pamięci urządzenia epizodów 60min. Możliwość codziennej, bezobsługowej dla pacjenta transmisji danych poprzez sieć telemonitoringu. | szt | 5
Razem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
KOMIS
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

## 22
Pakiet 22
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Wszczepialny defibrylatory-kardiowerter jednoelektrodowy, podskórny. Objętość kardiowertera - defibrylatora ≤ 70 cm3. Energia impulsu defibrylacji (wyzwalana) w zakresie 80J. Programowalna energia w trakcie pomiaru skuteczności defibrylacji 10-80J. Możliwość stymulacji przezskórnej po terapii wysokoenergetycznej. Możliwość wykonywania badań MRI zu pacjenta z wszczepionym urządzeniem. Pamięć – rejestracja fragmentów EKG z epizodu arytmicznego, liczniki zdarzeń. Automatyczne rozpoznawanie dysfunkcji elektrody, wyczerpaniu baterii, wydłużonym czasie ładowania. Detekcja arytmii min.2 strefy (VT/VF). Pojemność pamięci zdarzeń arytmicznych min. 68s. Elektroda podskórna defibrylujaca 45cm 9fr. Dodatkowo Zestaw do implementacji elektrody podskórnej „Insertion tool” . | szt. | 5
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
KOMIS
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
*POD PAKIETEM NALEŻY PODAĆ W TABELI CENY JEDNOSTKOWE NETTO I BRUTTO ORAZ WARTOŚCI NETTO I BRUTTO SKŁADOWYCH PAKIETU NR 3

## 23
Pakiet 23
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Elektroda LV bipolarna uwalniająca steryd z wszystkich biegunów stymulacji z aktywnym sposobem mocowania polegającym na wkręcaniu elektrody w scianę naczynia | szt | 5
2 | Elektroda LV czteropolowa uwalniająca steryd z wszystkich biegunów stymulacji z aktywnym sposobem mocowania polegającym na wkręcaniu elektrody w scianę naczynia | szt | 5
3 | Cewnik prowadzący ułatwiający wszczepienie elektrody LV z prawej strony klatki piersiowej | szt | 5
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
UWAGA: długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca.
KOMIS
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.