Załącznik nr 1A

Pakiet 1 – Aparat usg – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Parametry oceniane | Wartość oferowana | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kliniczny, cyfrowy aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy z kolorowym Dopplerem | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji nie wcześniej niż w 2015 roku. | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Przetwornik cyfrowy minimum 12-bitowy | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 3 000 000 | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min.3 oraz min. 1 parkingowe | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 260 dB | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu min. 17 cali | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę o przekątnej min. 10 cali | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres pracy częstotliwości pracy min. od 2 MHz do 20 MHz | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej Cineloop min. 21 000 | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów Cineloop | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B, tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200s | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 0,75-40cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw.Presetów) programowanych przez użytkownika min. 70 | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz z blokada kierunku jazdy | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Kombinacja prezentowanych jednocześnie obrazów min: B, B+B, 4B M B+M D B+D B+C (Color Doppler) B+PD (power Doppler) B+Color+M | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Odświeżanie obrzau (Frae Rate) dla trybu B min. 1100 obrazów/s | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frae Rate) B + kolor (CD) min. 300 obrazów/s | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min.8 pasm częstotliwości | TAK, podać | 8 pasm – 0 pkt. 16 pasm – 5 pkt |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD), min.+/- 4,0 m/s | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD o wysokiej częstotliwości przetwarzania | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Pulsacyjnego PWD przy zerowym kącie bramki min. +/- 6,0 m/s | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej min. 0,5mm do 20mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki dopplerowskiej min. +/- 30stopni | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Funkcja jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu w dwóch niezależnych bramek dopplerowskich | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt. |  |  |
|  | Obrazowanie typu Compound w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. Skrzyżowane ultradźwięki) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu Compound min.5 | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich głowicach | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B+B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia typu GAIN w czasie rzeczywistym | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Collor Dopplerze min. 30map | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Funkcja regulacji wzmocnienia typu GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | ARCHIWIZACJA OBRAZÓW |  |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem twardym o pojemności min. 320GB | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych AVI w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive i płyty CD/DVD | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2,0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa typu Ethernet min. 10/100 Mbps | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysłania danych (obrazy, raporty) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | FUNKCJE UŻYTKOWE |  |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min.20x | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min.10 | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min.2 kolorach | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki dopplerowskiej – dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Ginekologiczno-położniczych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Kardiologicznych pediatrycznych | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | GŁOWICE |  |  |  |  |
|  | Głowica typu convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy lub równoważna | TAK, podać typ | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy w zakresie min. 1,0-5,0 MHz | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Kat skanowania min. 75st. | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne, min.8 pasm częstotliwości | TAK, podać | 8 pasm – 0 pkt. 16 pasm – 5 pkt |  |  |
|  | Głowica liniowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | TAK, podać typ | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy w zakresie min. 3,0-13,0 MHz | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne, min.8 pasm częstotliwości | TAK, podać | 8 pasm – 0 pkt. 16 pasm – 5 pkt |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY – opcje dostępne w dniu składania oferty |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie Dopplera Ciągłego (CWD) w zakresie prędkości min. +/- 15 m/s | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną typu Phased Array min. 1,0-5,0 MHz, kąt obrazowania min. 90st, obrazowanie harmoniczne lub równoważna | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę rektalną dwupłaszczyznową w układzie convex/convex min. 4,0-8,0 MHz min.190 elementów, kąt skanowania min.100 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max.R10mm, obrazowanie harmoniczne lub równoważna | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (na podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | INNE |  |  |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą | Bez punktacji |  |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK, podać | Punktacja |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 1A

Pakiet 2 – Zestaw do diagnostyki laryngologicznej  - 1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Parametry oceniane | Wartość oferowana | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unit laryngologiczny modułowy zbudowany z 2 modułów: funkcyjno-endoskopowy z modułem na instrumentarium | TAK |  |  |  |
|  | Unit wyposażony w ramę z miejscem do zamocowania kolumny mikroskopu diagnostycznego | TAK |  |  |  |
|  | Całość – konstrukcja i moduły – wykonane ze stali pokrytej farbą proszkową. Unit przejezdny, wyposażony w kółka w tylnej części modułu z możliwością dostawy aparatury w wybranym przez Zamawiającego kolorze z palety min. 5 kolorów RAL | TAK |  |  |  |
|  | Moduł podstawowy-funkcyjny z wbudowanym wyświetlaczem typu LED sygnalizującym błędy pracy systemem kodów cyfrowych informujących o awarii modułu na wyświetlaczu z systemem sprawdzającym poprawność działania podłączeń unitu przy każdym uruchomieniu, z wbudowanym szybkim podgrzewaczem do lusterek z funkcją automatycznego wyłączania. Sygnalizacja błędów: za niskiego ciśnienia wody, błąd zasilania bloku grzewczego, | TAK |  |  |  |
|  | Podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji. System automatycznego usuwania nieczystości do sieci kanalizacyjnej | TAK |  |  |  |
|  | Autotest modułu funkcyjnego po każdym uruchomieniu. Sygnalizacja za pomocą diod LED minimum następujących błędów układowych: błąd pracy pompy sprężonego powietrza, błąd pompy ssącej, błąd pompy rotacyjnej, błąd pompy zrzutu ścieków, błąd modułu zasilania pamięci płyty głównej. | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowany szybki podgrzewacz do lusterek z funkcją automatycznego wyłączania, czas pracy min 12s | TAK |  |  |  |
|  | System ssania o wydajności min 40l/min z podciśnieniem min – 0,91kPa, uruchamiany automatycznie po podjęciu drenu ssaka, z funkcją automatycznego opróżniania słoja do kanalizacji po odłożeniu drenu na swoje miejsce po każdym użyciu oraz w trakcie użycia po przekroczeniu limitu wypełnienia słoja, ze słojem zbiorczym na nieczystości nietłukącym o pojemności min 1,25l. System wyposażony w minimum trzy zabezpieczenia antyprzelewowe w tym elektroniczny czujnik fotokomórkowy. Zapasowy słój zbiorczy o pojemności min. 1,25l oraz dren do ssaka o śr. min. 6mm. | TAK |  |  |  |
|  | Manometr i pokrętło regulacji siły ssania | TAK |  |  |  |
|  | System przepłukiwania i dezynfekcji drenu ssaka – uruchomienie automatyczne poprzez przyłożenie drenu ssaka z bezpośrednim odpływem do słoja z nieczystościami automatycznie uzupełniany wodą z sieci wodociągowej z zestawem środków czyszczących |  |  |  |  |
|  | Moduł posiadający półki boczną z odlanym miejscem na tackę z instrumentarium i mocowaniem miski do płukania ucha. | TAK |  |  |  |
|  | Moduł wyposażony w min. 3 pary kuwet do dezynfekcji i przetrzymywania optyk sztywnych | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowany, zintegrowany w unicie port zasilający 15V lub 24V dla dodatkowego podłączenia źródła światła LED i lampy nagłownej LED | TAK |  |  |  |
|  | Miska do płukania ucha posiadająca podłączenie drenu ssaka, wycięcie na ucho małe oraz duże - 1 sztuka | TAK |  |  |  |
|  | System płukania ucha | TAK |  |  |  |
|  | Zasilany wodą z instalacji wody pitnej posiadający system zabezpieczający przed skażeniem wody pitnej zgodnie z normą EN1717 z automatyczną aktywacją i dezaktywacją irygacji przez podniesienie lub odłożenie rączki na swoje miejsce. Dodatkowo system krążenia i wymiany wody w obwodzie pomimo braku aktywacji irygacji z filtrem wody wpływającej do unitu z elektrycznym zaworem wodnym doprowadzający wodę do unitu i automatycznie odcinające zasilanie wodne w przypadku awarii unitu z trybem czuwania wyłączającym grzałki podczas nieużywania modułu płukania ucha. Woda krążąca w układzie automatycznie w sposób ciągły usuwana poprzez moduł podłączenia do kanalizacji | TAK |  |  |  |
|  | Moduł podgrzewający wodę bieżącą, zimną do temperatury 37 st. C. Możliwość regulacji temperatury w zakresie od 36 do 37st C | TAK |  |  |  |
|  | System irygacji z rączką do irygacji ucha posiada regulację przepływu wody przez spust min. 50-450ml/min oraz wyświetlaczem LED aktualnej temperatury na panelu przednim. | TAK |  |  |  |
|  | System sprężonego powietrza z automatyczną aktywacją i dezaktywacją systemu przez podniesienie lub odłożenie rączki na swoje miejsce z min. 2 podajnikami do leków z kierunkiem rozprysku na wprost i Min. jeden podajnik do leków o zmiennym kierunku rozprysku 360º mocowane w uchwytach zintegrowanych z obudową modułu podstawowego-funkcyjnego | TAK |  |  |  |
|  | Moduł endoskopowy umieszczony z prawej strony modułu funkcyjnego wyposażony w moduł w świetlny LED posiadający posiadający dwa niezależne kanały z wejściem światłowodu typu „Storz” lub tożsamy z jasnością źródła światła LED min. 160-210 klx o mocy 250W i żywotności min. 50 000 h z włącznikiem (ON/OFF),jeden kanałów źródła światła z zintegrowany z uchwytem na lampę nagłowną, który uruchamia lampę po zdjęciu z wieszaka. Dodatkowo funkcja automatycznego uruchamiania światła po podjęciu światłowodu. | TAK |  |  |  |
|  | Indukcyjny podgrzewacz do optyk podgrzewający endoskop w czasie 5s +/-1s z automatycznym włączaniem i wyłączaniem podgrzewania z wymiennym, autoklawowalnym wkładem szklanym | TAK |  |  |  |
|  | Moduł posiadający 3 kuwety metalowe do przechowywania endoskopów sztywnych i giętkich posiadające teflonowe nakładki do przetrzymywania optyk o średnicy do 4 mm h, trzy kuwety do dezynfekcji endoskopów posiadające teflonowe adaptery do dezynfekcji optyk o średnicy do 4 mm z systemem podgrzewania kuwet metalowych do temperatury 37st C | TAK |  |  |  |
|  | Dodatkowe mocowanie kuwet endoskopów giętkich z boku modułu. Moduł wyposażony w parę kuwet stalowych z adapterami teflonowymi do endoskopu giętkiego. | TAK |  |  |  |
|  | Zestaw 3 par kuwet (plastikowe i metalowe) do dezynfekcji i przechowywania endoskopów. Dwie pary wyposażone w teflonowe adaptery do zabezpieczenia endoskopów do śr. 4mm | TAK |  |  |  |
|  | Światłowód do optyk: Ø 4,8 mm ( +/-0,5mm), dł. min.1800 mm – 2 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Kamera medyczna mocowana z boku modułu podstawowego z głowicą kamery CCD 1/3” , rozdzielczość przynajmniej 752 x 582 z wbudowanym jednokanałowym źródłem światła LED o mocy min 720lm, z wyświetlaniem obrazu o rozdzielczości o częstotliwości 50Hz. Kamera z głowicą kamery 1/3” CCD o rozdzielczości 720 x 576. Źródło światła z automatyczną nastawą na ostatnio używane natężenie światła po włączeniu źródła światła, ręczną i automatyczną nastawa natężenia światła w trybie videoendoskopii oraz automatyczną nastawą, zsynchronizowane bezpośrednim połączeniem z kamerą. Moc światła na wyjściu min 72W, barwa światła 6500K, żywotność diody LED: minimum 60000 godzin | TAK |  |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w przycisku do wyboru trybów intensywności światła, kontrastu, rodzaju stosowanych endoskopów oraz przycisk wyboru predefiniowanych ustawień użytkownika | TAK |  |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w wejście mikrofonu zewnętrznego, wyjście USB. Możliwość programowania funkcji przycisku na głowicy kamery poprzez jednostkę sterującą | TAK |  |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia video w systemie PAL: min.: DVI-D 576p @50 Hz (720x576 @ 50Hz, progresywne) lub tożsamy SDI (576i @50Hz) lub tożsamy S-VIDEO lub tożsamy | TAK |  |  |  |
|  | Sterownik kamery posiadający dodatkowe wyjścia: typu REMOTE 1 (wykonywanie zdjęć) lub tożsamy Wyjście audio lub tożsamy | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Kamera medyczna wbudowana w moduł endoskopowy z głowicą kamery CCD 1/3” , rozdzielczość przynajmniej 752 x 582 wyposażoną regulację ostrości poprzez pierścień na głowicy i zoomem optycznym realizowanym za pomocą dwóch przycisków do zmniejszania i zwiększania wartości zoom. Przewód głowicy kamery mocowany do głowicy pod kątem 90st. W kamerze port zasilający do podłączenia dodatkowego źródła światła typu LED. Sterownik z minimum dwoma wyjściami: s-video i HDMI. Kamera z możliwością integracji z dedykowanym stroboskopem LED wbudowanym w moduł endoskopowy z odłączanym laryngofonem. W pełni automatyczny balans bieli wywoływany bez konieczności dodatkowej aktywacji funkcji balansu poprzez naciśniecie przycisku na głowicy lub sterowniku. Kamera wyposażona w min 4 tryby wyboru rodzaju używanych optyk w min. 3 tryby wyboru rodzaju źródeł światła m.in. światło stroboskopowe, LED, halogenowe. Stopklatka aktywowana z przycisku nożnego z możliwością zrobienia 4 stopklatek z podziałem ekranu na jednym podglądzie przy użyciu przycisku nożnego. Wbudowany system korekcji przepalonych pixeli | TAK/NIE | Tak: 10 pkt Nie: 0pkt |  |  |
|  | Uchwyt monitora mocowany do modułu podstawowego-funkcyjnego | TAK |  |  |  |
|  | Monitor LCD i przekątnej przynajmniej 24” z wejściem cyfrowym DVI i HDMI lub DisplayPort | TAK |  |  |  |
| Moduł na instrumentarium |  |  |
|  | Moduł unitu na instrumentarium o szerokości w zakresie min od 880 do 900 mm i głębokości w zakresie min od 540 do 560 mm z trzema poziomami instrumentarium zamykanymi roletą umożliwiające pomieszczenie minimum 12 tacek na instrumentarium o wymiarach min 180 x 140 mm | TAK |  |  |  |
|  | Moduł wyposażony w szufladę z plastikową kuwetą na brudne narzędzia do wstępnej dezynfekcji – kuweta plastikowa z pokrywą, Dodatkowy wysuwany blat metalowy do odkładania narzędzi, Śmietniczka otwierana poprzez naciśnięcie frontu nogą | TAK |  |  |  |
|  | W drugiej części modułu szuflady z miękkim domykaniem i szuflada z otworem, dostosowana do umieszczenia diatermii elektrochirurgicznej | TAK |  |  |  |
| Mikroskop diagnostyczny |  |  |
|  | Mikroskop diagnostyczny z oświetleniem światłowodowym z płynną regulacją natężenia światła realizowaną za pomocą pokrętła znajdującego się bezpośrednio w zasięgu rąk operatora o mocy źródła światła głównego min 100W z wbudowanym zapasowym źródłem światła o mocy min. 100W. | TAK |  |  |  |
|  | Mikroskop na kolumnie zintegrowanej z unitem laryngologicznym | TAK |  |  |  |
|  | Mikroskop wyposażony w filtr bezczerwienny oraz filtry UV i IR | TAK |  |  |  |
|  | Hamulce cierne poszczególnych ruchów statywu i mikroskopu realizowane przez pokrętła | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalny wysięg ramion statywu nie mniej niż 1100mm | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość pochylania głowicy mikroskopu w kierunku przód – tył | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość pochylania głowicy mikroskopu na boki | TAK |  |  |  |
|  | Obiektyw o średnicy 48mm, f = 300 mm | TAK |  |  |  |
|  | Min. 5 stopniowy manualny, skokowy zmieniacz powiększenia realizowany pokrętłem. Powiększenia: 0,4x, γ = 0,6x, γ = 10x, γ = 16x, γ = 2,5x). | TAK |  |  |  |
| Diatermia elektrochirurgiczna |  |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna pracująca prądem o częstotliwości 700MHz z modulacją 33kHz lub tożsama | TAK |  |  |  |
|  | 2 tryby cięcia monopolarnego: - cięcie czyste moc min. 80W przy 400Ohm - cięcie mieszane (z hemostazą): moc min. 70W przy 1000Ohm | TAK |  |  |  |
|  | 2 tryby koagulacji monopolarnej: - koagulacja łagodna, kontaktowa, moc min. 70W - koagulacja forsowana, sprayowa, moc min. 50W | TAK |  |  |  |
|  | Tryb koagulacji bipolarnej, moc min. 70W przy 125 Ohm | TAK |  |  |  |
|  | Dedykowany do laryngologii tryb pracy micro: - cięcie czyste moc max 30 W - cięcie mieszane (z hemostazą), moc max. 30W - koagulacja łagodna, kontaktowa: moc max 30W - koagulacja forsowana, sprayowa: moc max 20W - koagulacja bipolarna: moc max 50W przy 125Ohm | TAK |  |  |  |
|  | Akcesoria diatermii elektrochirugicznej: | TAK |  |  |  |
|  | Włącznik nożny jednoprzyciskowy | TAK |  |  |  |
|  | Elektroda uziemiająca jednorazowa (50 szt.) z przewodem zaciskowym | TAK |  |  |  |
|  | Uchwyt elektrod monopolarnych o śr. 4 mm wraz z elektrodami monopolarnymi wielorazowymi wykonanymi całościowo z metalu ze stopem srebra w technologii uniemożliwiającej przywieranie do tkanki koagulowanej: - elektroda nożowa tnąca prosta, dł. max. 100mm - elektroda pętlowa, śr. max 5mm, dł. max. 100mm - elektroda kulkowa śr. max 6mm, dł. max. 100mm | TAK |  |  |  |
| Fotel laryngologiczny wraz z krzesłem lekarza |  |  |
|  | Fotel laryngologiczny z płynnym obrotem fotela wokół własnej osi w zakresie 360º z możliwością zablokowania w dowolnym momencie z tapicerką wykonaną z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości fotela w zakresie min od 565 do 765 mm | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja pochylenia oparcia fotela w zakresie min od -7º do +90º | TAK |  |  |  |
|  | Podłokietniki, podnóżek sztywny | TAK |  |  |  |
|  | Wymiary fotela wys. x szer. x dł. maksimum: 138 x 64 x 80 cm | TAK |  |  |  |
|  | Krzesło lekarza z regulacją wysokości w zakresie min od 560 do 740 mm | TAK |  |  |  |
|  | Wymiary krzesła wys. x szer. x dł. maksimum: 105 x 45 x 57 cm | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości oparcia | TAK |  |  |  |
|  | Podstawa jezdna na antystatycznych kółkach | TAK |  |  |  |
| Komputer i oprogramowanie |  |  |
|  | Komputer stacjonarny (parametry; procesor min. i3, RAM min 4GB, HDD min 320GB) plus klawiatura Karta video do akwizycji obrazu Drukarka atramentowa kolorowa o podwyższonej jakości wydruku (z pełnymi wkładami) Klawiatura z touchpadem, nadająca się do dezynfekcji | TAK |  |  |  |
|  | Komputerowy program do tworzenia bazy danych pacjentów z wyszukiwarką pacjentów Zapis pojedynczych video-klatek-zdjęć Zapis sekwencji video Drukowanie raportu wraz z video-klatkami oraz dowolnych stop-klatek z sekwencji video wraz z logo i adresem placówki, w której zostało wykonane badanie Możliwość rozbudowy o moduł videokimografii | TAK |  |  |  |
| Wyposażenie: |  |  |
|  | Sygnalizacja dodatkowych błędów: błąd czujnika temperatury, błąd obwodów bezpieczeństwa na płycie głównej, błąd zwarcia regulatora czujnika temperatury | TAK/NIE | Tak - 5 punktów Nie - 0 punktów |  |  |
|  | System testu unitu po każdym uruchomieniu pokazujący dodatkowo: błąd pompy rotacyjnej, błąd pompy zrzutu ścieków, błąd modułu zasilania pamięci płyty głównej. | TAK/NIE | Tak - 5 punktów Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Program do zapisu i archiwizacji badań endoskopowych i stroboskopowych wyposażony w następujące funkcje: trójpunktową procedurę stabilizacji obrazu. Wszystkie parametry obliczeniowe odnoszone do całkowitej długości fałdów głosowych | TAK |  |  |  |
|  | Indukcyjny podgrzewacz do optyk podgrzewający endoskop w czasie 5s +/-1s z automatycznym włączaniem i wyłączaniem podgrzewania z wymiennym, autoklawowalnym wkładem szklanym | TAK |  |  |  |
|  | INNE |  |  |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą | Bez punktacji |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać | Punktacja |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 1A

Pakiet 3 – Endoskopy do diagnostyki laryngologicznej

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Optyka otoskopowa – 1 szt., kąt patrzenia 0°, długość 6 cm, średnica 4,0 mm, autoklawowalna, wyposażona w: system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS II lub tożsame, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta oraz szkiełko szafirowe w okularze odporne na zarysowania, oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem Data Matrix lub QR lub tożsame, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach, Informacja potwierdzającą autoklawowalność umieszczona na optyce w postaci słownej. Zamawiający dopuszcza dostawę w ramach wymiany w miejsce zużytej | TAK |  |
|  | Optyka tele-laryngoskopowa – 2 szt., kąt patrzenia 90°, długość 20 cm, średnica 5,8 mm, autoklawowalna, wyposażona w: system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS II lub tożsame, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta oraz szkiełko szafirowe w okularze odporne na zarysowania, oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem Data Matrix lub QR lub tożsame, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach, Informacja potwierdzającą autoklawowalność umieszczona na optyce w postaci słownej. | TAK |  |
|  | Optyka szerokokątna – 1 szt., kąt patrzenia 45°, długość 18 cm, średnica 4,0 mm, autoklawowalna, wyposażona w: system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS II lub tożsame, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta oraz szkiełko szafirowe w okularze odporne na zarysowania, oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem Data Matrix lub QR lub tożsame, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach, Informacja potwierdzającą autoklawowalność umieszczona na optyce w postaci słownej. | TAK |  |
|  | Videoendoskop diagnostyczny z możliwością podłączenia do komputera – 1 szt. | TAK |  |
|  | Parametry videoendoskopu: |  |  |
|  | Długość robocza 30 cm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna 2,9 mm | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora, do komputera poprzez dedykowany sterownik USB | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji | TAK |  |
|  | Zakres kątowy widzenia: 100° | TAK |  |
|  | Zakres ruchu końcówki dystalnej: góra/dół 140°/140° | TAK |  |
|  | Brak kanału roboczego | TAK |  |
|  | 3 przyciski do na uchwycie: zapis wideo, balans bieli, zapis zdjęć | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu tester szczelności, dedykowana walizka | TAK |  |
|  | Źródło światła LED zintegrowane w endoskopie | TAK |  |
|  | Kontener do sterylizacji i przechowywania videoendoskopu | TAK |  |
|  | Sterownik do podłączenia do komputera – 1 szt. |  |  |
|  | Gniazdo do podłączenia endoskopu na panelu przednim | TAK |  |
|  | Przycisk balansu bieli na panelu przednim | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia sterownika do komputera typu PC, laptop, MAC przez interfejs USB | TAK |  |
|  | Niezależne od USB wyjście obrazu HDMI oraz S-Video do podłączenia zewnętrznego monitora | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do edycji filmów | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 1A

Pakiet 4 – Mikroskop – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Wartość oferowana | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop stereoskopowy | TAK |  |  |
|  | Optyka typu Plan Achromatyczna lub tożsama o powiększeniu 1x Odległość robocza obiektywu 78 mm Zakres powiększeń mikroskopu od 10x do 80x, z możliwością rozbudowy Głowica zoom o mnożniku 8x Dwustronne pokrętło zmiany powiększenia zoom wyskalowane dla minimum 6 pozycji Nasadka okularowa o kącie nachylenia okularów 20 stopni Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia 22mm , każdy z możliwością montażu mikrometrów okularowych. Statyw do obserwacji w świetle odbitym Oświetlacz do światła odbitego LED, pierścieniowy Gumowe muszle oczne pokrowiec antystatyczny na mikroskop. Możliwość rozbudowy o boczny port do podłączenia kamery lub aparatu cyfrowego | TAK |  |  |
|  | INNE |  |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)