Załącznik nr 2

Pakiet 2 – Echokardiograf kieszonkowy z 2 głowicami – 1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przenośny, kieszonkowy ultrasonograf w formie smartfona, typu Vscan lub tożsamy dual z dwiema głowicami: sektorową i liniową | TAK |  |
|  | Obrazowanie 2D oraz obrazowanie z użyciem kolorowego dopplera | TAK |  |
|  | Czas pracy naładowanej baterii min 60 minut | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy sektorowej do badań kardiologicznych i brzusznych: od 1,7 – 3,8 MHz | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy liniowej: od 3,4 – 8,0 MHz | TAK |  |
|  | Wyposażenie: stacja dokująca, kabel USB, karta pamięci mikro – SD, bateria, zasilacz, torba transportowa, oprogramowanie na komputer PC – do eksportowania i przeglądania zapisanych obrazów | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający min. 50 minut pracy | TAK |  |
|  | Ciężar aparatu wraz z akumulatorem max 450 g | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary: 170x80x25 mm | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran wysokiej rozdzielczości typu LCD o rozdzielczości min 1280x720 pixeli | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min „5” | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie 2D | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie kolor doppler | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru odległości | TAK |  |
|  | Kąt pola skanowania głowicy sektorowej min. 70° | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 24 cm | TAK |  |
|  | Port na kartę mikroSD lub mikroSDHC | TAK |  |
|  | Zapis obrazów i filmów na karcie pamięci w formatach jpeg i mp4 | TAK |  |
|  | Eksport obrazów z pamięci do komputera PC przez kabel USB lub WiFi | TAK |  |
|  | Ładowarka do akumulatora (ładowanie bez konieczności wyciągania akumulatora z aparatu) | TAK |  |
|  | Czas ładowania do 90% pojemności akumulatora krótszy od 80 minut | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 3 – Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ramię do ucisku klatki piersiowej montowane na desce pod plecy | TAK |  |
|  | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | TAK |  |
|  | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC Głębokość – od 5 do 6 cm Częstość – od 100 do 120 uc./minutę. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK |  |
|  | 3 tryby pracy: 30:2 15:2 ciągły | TAK |  |
|  | Waga kompletnego urządzenia wraz z akcesoriami i torbą/ plecakiem - poniżej 13 kg | TAK |  |
|  | Zapis na dysku wewnętrznym lub karcie pamięci parametrów przeprowadzonej resuscytacji i jej przebiegu od momentu włączenia urządzenia | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe z integrowane z przyciskiem start/stop | TAK |  |
|  | Klasa odporności min. IP44 | TAK |  |
|  | Ładowarka wewnątrz urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC) | TAK |  |
|  | Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny - zasilanie ze ściany karetki DC min. 12 – 28 V - zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 240 V | TAK |  |
|  | Działanie urządzenia w pełni elektryczne | TAK |  |
|  | Źródła zasilania: - akumulator - zasilanie urządzenia z DC w zakresie min. 12-28V (ze ściany karetki) - zasilanie z gniazda sieci 230V ~AC | TAK |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze - min. 40 minut | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 120 minut. | TAK |  |
|  | Wyposażenie aparatu: torba lub plecak deska pod plecy podkładka stabilizująca pod głowę pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 2 szt.) akumulator ładowarka do akumulatorów | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja (bluetooth) danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera | TAK |  |
|  | Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę (np. podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację) | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 7 – Pulsoksymetr – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pomiar saturacji SpO2 oraz tętna w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Dokładność pomiarowa przy niskiej perfuzji: 0,05 – 20 % | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran TFT LCD minimum 3” i rozdzielczości minimum 240 x 400 | TAK |  |
|  | Wyświetlane parametry co najmniej: Saturacja SpO2, Tętno HR, Poziomy SpO2 , Poziomy HR, Status baterii , Wskaźnik perfuzji, Wskaźnik HR, Wskaźnik alarmu, Krzywa pletyzmograficzna, Bieżący czas, Wykresy długi i krótki | TAK |  |
|  | Zapis danych pacjenta do 20 dni przy pomiarze co 10 s | TAK |  |
|  | Czas zapisu wykresu w zakresie: 1 – 48 godz | TAK |  |
|  | Wysoka odporność na ruchy pacjenta oraz zakłócenia elektryczne | TAK |  |
|  | Zastosowanie dla wszystkich kategorii wiekowych: od noworodków po ludzi starszych | TAK |  |
|  | Co najmniej dwa tryby pracy do wyboru: ciągły lub okresowy | TAK |  |
|  | Mocowanie w pionie lub poziomie – przekręcanie wyświetlanego ekranu | TAK |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne z możliwością wyciszenia na 2 min. | TAK |  |
|  | Głośność alarmów w 7 stopniowej skali. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia dźwięków tętna. | TAK |  |
|  | Interfejs - wejście typu RS232 lub tożsame | TAK |  |
|  | Zasilanie przy pomocy baterii alkalicznej lub akumulatora Ni-MH | TAK |  |
|  | Czas pracy 10 godzin | TAK |  |
|  | Czas ładowania do 6 godzin | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru SpO2 w zakresie 0 - 100 % | TAK |  |
|  | Dokładność dla dorosłych/dzieci w zakresie 100 - 70% co najmniej ± 2% oraz w zakresie 69 - 50% ± 3% | TAK |  |
|  | Dokładność dla noworodków w zakresie 100 - 70% min. ± 3% oraz w zakresie 69 - 50% ± 4% | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 15 - 300 bpm | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna 15 - 300 bpm ±3 bpm | TAK |  |
|  | Czas uśrednień co 2, 4, 8, 12 s | TAK |  |
|  | Spełnienie norm: IEC60601-1, ISO9919, EN475, IPX1, EN/IEC60601-1-2 lub tożsamych | TAK |  |
|  | Gumowa zdejmowana obudowa ochronna ze stojakiem | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia w oprogramowanie do archiwizacji | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 8 – Ssak – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak przenośny dedykowany do pracy w oddziałach szpitalnych: anestezjologii, intensywnej terapii, chirurgii, ortopedii, oddziałach wewnętrznych, endoskopii, | TAK |  |
|  | Pompa próżniowa bezolejowa Masa max.: 5,5 kg Wymiary bez wózka (dł. x wys. x szer.) max: 40 x 20 x 40 cm Przepływ minimum: 28 l/min. Maks. podciśnienie 82 kPa Głośność max: 45 dB Zasilanie sieciowe 230V, 50/60 Hz Praca ciągła 24 godziny na dobę | TAK |  |
|  | Wyposażenie: Przewód zasilający o długości 3 m Pojemnik z tworzywa nietłukącego 1l – 1 szt. komplet przewodów filtr bakteryjny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)