Pakiet 1 – Aparat  usg  – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| Parametry techniczne |
| --- |
| 1 | Aparat wykonany w technologii cyfrowej | TAK |  |
| 2 | Ilość przetwarzanych kanałów procesowych min. 65 000 | TAK, Podać < 180 000 kanałów – 0 pkt ≥ 180 000 kanałów 5 pkt |  |
| 3 | Cyfrowy monitor LCD o przekątnej ekranu min. 17” wysokiej rozdzielczości min. 1280x1024 na ruchomym przegubowym ramieniu | TAK, Podać |  |
| 4 | Możliwość regulacji monitora (góra/dół, lewo/prawo) niezależnie względem konsoli aparatu: obrót min. +/- 180 stopni | TAK, Podać |  |
| 5 | Waga aparatu < 60 kg | TAK, Podać |  |
| 6 | Częstotliwości pracy aparatu 1.0-12.0 MHz | TAK, Podać Górny zakres <16 MHz - 0 pkt >16 MHz - 5 pkt |  |
| 7 | Wartość dynamiki systemu > 260 dB | TAK, Podać |  |
| 8 | Częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D ≥ 700 Hz | TAK, Podać |  |
| 9 | Aparat stacjonarny, mobilny na czterech obrotowych kołach skrętnych z możliwością zablokowania min.2 kół | TAK, Podać |  |
| 10 | Gniazda sond obrazowych przełączanych elektronicznie z konsoli aparatu min. 4 | TAK, Podać |  |
| 11 | Zasilanie 100-240 VAC | TAK |  |
| 12 | Obrazowanie: B-Mode (2D) Doppler Kolorowy (CD) Power Doppler oraz Kierunkowy Power Doppler z detekcją kierunku przepływu (CPA) Doppler Spektralny (PW) M-mode,Kolor M-mode | TAK |  |
| 13 | Tryb Duplex (2D/PW) | TAK |  |
| 14 | Tryb Triplex (2D/PW/CD) | TAK |  |
| 15 | Obrazowanie w technice II harmonicznej | TAK |  |
| 16 | Obrazowanie trapezoidalne i rombowe | TAK |  |
| 17 | Możliwość obracania obrazu góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
| 18 | Możliwość płynnej zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D dla głowicy convex | TAK |  |
| 19 | Maksymalna wyświetlana głębokość obrazowania ≥ 30cm | TAK, Podać |  |
| 20 | Oprogramowanie do redukcji zakłóceń i artefaktów w obrazowaniu 2D (np. SRI) | TAK, Podać |  |
| 21 | Praca w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej z min. 8 kątami ugięcia wiązki na głowicach liniowych i convexowych. Praca w w/w trybie z użyciem obrazowania harmonicznego. | TAK, Podać |  |
| 22 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu (min. ustawienie jasności i kompensacji wzmocnienia głębokościowego – TGC) | TAK, Podać |  |
| 23 | Automatyczna optymalizacja spektrum Dopplera PW (min. ustawienie wzmocnienia, przesunięcie linii zerowej, prędkości) za pomocą jednego przycisku. | TAK, Podać |  |
| 24 | Tryb Dopplera Kolorowego (CD) z funkcją automatycznej optymalizacji kompensacji wzmocnienia kolorowego Dopplera za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 25 | Podział ekranu na dwa obrazy z możliwością wyświetlania na ekranie jednocześnie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu 2D+2D/CD | TAK |  |
| 26 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu Kolorowego Dopplera (CD) ≥ 5,2 m/s | TAK, Podać |  |
| 27 | Możliwość pochylenia wiązki Dopplera Kolorowego (CD) regulowana w sposób płynny ≥ 20 ° | TAK, Podać |  |
| 28 | Zakres regulacji korekcji kąta Dopplera PW ≥ 0- 80° | TAK, Podać |  |
| 29 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu dla PW przy zerowej korekcji kąta ≥ 7,5 m/s | TAK, Podać |  |
| 30 | Szerokość bramki Dopplera PW ≥ 1 - 16 mm | TAK, Podać |  |
| 31 | PRF dla Dopplera PW min. 27 kHz | TAK, Podać |  |
| 32 | Powiększenie obrazu zamrożonego, w czasie rzeczywistym ≥ 8x | TAK, Podać |  |
| 33 | Powiększenie bez straty rozdzielczości obrazu w czasie rzeczywistym ≥ 8x | TAK, Podać |  |
| 34 | Maksymalna ilość jednocześnie włączonych ognisk nadawanej wiązki ≥8 | TAK, Podać |  |
| 35 | Regulatory wzmocnienia głębokościowego wiązki (TGC) ≥ 8 | TAK, Podać |  |
| 36 | Oprogramowanie do badań: małych i powierzchownych narządów, objętość tarczycy, jamy brzusznej | TAK |  |
| 37 | Pakiet obliczeniowy : brzuszny, małe i powierzchniowe narządy | TAK |  |
| 38 | Programy pomiarów: Minimum 8 odległości na jednym obrazie, obwód, objętość, kąty | TAK, Podać |  |
| 39 | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej (np. B-Steer+, NBe) | TAK / NIE, Podać |  |
| 40 | Wyjście EKG wraz z przewodem do monitorowania funkcji życiowych pacjenta | TAK |  |
| 41 | Możliwość wprowadzania własnych opisów, komentarzy oraz obrazów do raportu | TAK |  |
| 42 | Możliwość tworzenia własnych kalkulacji obliczeniowych oraz własnych presetów min. 40 | TAK, Podać |  |
| 43 | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu 2D z możliwością przeglądu w sposób płynny i regulacją prędkości odtwarzania ≥1200 obrazów | TAK, Podać |  |
| 44 | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów statycznych i dynamicznych na pamięci typu Flash, PenDrive min. 3 (w tym jedno z przodu aparatu) | TAK, Podać |  |
| 45 | Nagrywarka CD/DVD wbudowana w aparat | TAK |  |
| 46 | Wyjście video HDMI, oraz min. 3 porty USB do zapisywnia i przenoszenia danych na pamięci zewnętrzne | TAK, Podać |  |
| 47 | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych i statycznych obrazów na wewnętrznym dysku twardym aparatu o pojemności, min. 500 GB w formatach typu JPEG, AVI | TAK, Podać |  |
| 48 | Wbudowany z przodu wideoprinter czarno-biały małego formatu | TAK |  |
| Głowice ultradźwiękowe |
| 49 | Wieloczęstotliwościowa elektroniczna głowica convex do badań jamy brzusznej – wykonana w nowoczesnej technologii zapewniającej wysokiej jakości obrazowanie lub technologia matrycowa, Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 1.0 – 5.0 MHz (+/-1MHz); Liczba elementów akustycznych w głowicy min. 128; Kąt obrazowania głowicy min. 58 ° Obrazowanie 2D,Kolor Doppler , PW , CPA Doppler | TAK, Podać i opisać parametr Liczba elementów akustycznych < 250 – 0 pkt ≥ 250 – 5 pkt |  |
| 50 | Wieloczęstotliwościowa elektroniczna głowica liniowa do badań małych narzadów- wykonana w nowoczesnej technologii zapewniającej wysokiej jakości obrazowanie lub technologia matrycowa Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4.0 – 13.0 MHz (+/-1MHz); Liczba elementów akustycznych w głowicy min.128; Szerokość czoła głowicy max. 40 mm; Obrazowanie min. trapezowe ,rombowe, harmoniczne, 2D,Kolor Doppler , PW , CPA Doppler | TAK, Podać i opisać parametr Liczba elementów akustycznych < 250 – 0 pkt ≥ 250 – 5 pkt |  |
| Możliwość rozbudowy aparatu w przyszłości dostępne na dzień składania ofert |
| 51 | Możliwość rozbudowy o wieloczęstotliwościowa elektroniczna głowica sektorowa ze zmienną częstotliwością pracy do badań kardiologicznych- wykonana w nowoczesnej technologii zapewniającej wysokiej jakości obrazowanie lub technologia matrycowa, Zakres częstotliwości pracy głowicy min.1.0 – 5.0 MHz (+/-1MHz); Liczba elementów akustycznych w głowicy min. 64; Kąt obrazowania min. 90 stopni, Obrazowanie harmoniczne, 2D,Kolor Doppler , PWD , CPA , CWD | TAK, Podać i opisać parametr |  |
| 52 | Możliwość rozbudowy o wieloczęstotliwościowa elektroniczna głowicę endokawitarną do badań położniczo-ginekologicznych Zakres częstotliwości pracy głowicy min 4.0 - 10.0 MHz (+/-1MHz) ; Liczba elementów akustycznych w głowicy min. 128 Kąt pola widzenia głowicy min. 165° Obrazowanie min. 2D,Kolor Doppler , PW , CPA Doppler | TAK, Podać i opisać parametr |  |
| 53 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
| 54 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D | TAK |  |
| 55 | Możliwość rozbudowy o protokół komunikacji DICOM 3.0 | TAK |  |
| 56 | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej do drukowania raportów z badań | TAK |  |
| 57 | Możliwość rozbudowy o tryb anatomiczny M-mode, kolorowy Doppler Tkankowy TDI, Doppler Ciągły (CW) sterowany pod kontrolą głowicy sektorowej | TAK |  |
| 58 | Możliwość rozbudowy o elastografię typu Strain | TAK / NIE, Podać |  |
| 59 | Możliwość rozbudowy o opcję automatycznego pomiaru kompleksu Intima Media | TAK |  |
| 60 | Możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie parametrów widma dopplerowskiego spektrum na obrazie zamrożonym lub w czasie rzeczywistym (PS, ED, PI, RI, HR) | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |
| 61 | Bezpłatna dostawa i uruchomienie sprzętu wraz z instalacją , oraz przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu . | TAK |  |
| 62 | Gwarancja na zaoferowany aparat wraz z wyposażeniem min. 36 miesięcy | TAK, |  |
| 63 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii do 48 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 7dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów max. 14 dni roboczych. | TAK |  |
| 64 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze – możliwość zastąpienia naprawianego urządzenia innym sprawnym urządzeniem o zbliżonych parametrach i funkcjonalności. | TAK |  |
| 65 | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowany aparat i głowice. | TAK |  |
| 66 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. | TAK |  |