Sygn. USK/DZP/PN-289/2018	                                                   			                    Wrocław, 2018-12-03

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca – przetarg roczny ; USK/DZP/PN-289/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

1. Czy Zamawiający, w pakiecie nr 1, wyrazi zgodę na zaoferowanie oksygenatora, który posiada:

- zakres przepływu krwi 1 – 8 l/min,

- minimalny poziom operacyjny w zbiorniku kardiotomijnym rekomendowany przez producenta – 200 ml,

- opór przepływu krwi: 55mmHg – 4.0 l/min, 75 mmHg – 5.0 l/min, 100 mmHg – 6.0 l/min?

Odpowiedź :

Nie

2. Czy Zamawiający, w pakiecie nr 2, dopuści do przetargu oksygenator z wbudowanym filtrem tętniczym:

- o powierzchni wymiany gazowej 1,65 m2,

- o wielkości otworów kaskadowego, dwuwarstwowego filtra tętniczego 80 + 38 mikronów, oraz --

- z możliwością obrotu konektora wlotu żylnego o 150 stopni, który jest usytuowany w dolnej części zbiornika żylnego

- z wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź :

Nie

3. Czy Zamawiający, odnośnie zasady równoważności opisanej w części 3 pkt. 3 SIWZ, w pakiecie nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie innowacyjnego oksygenatora o parametrach:

- temowymiennik wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej (w przeciwieństwie do temowymiennika wykonanego z plastiku) na działanie środków odkażających, w tym na przenikanie nadtlenku wodoru (H2O2),

- zakres przepływu krwi przez oksygenator 0,5 – 7,0 l/min

- oksygenator o powierzchni wymiany gazowej 1,65 m2 + wbudowany filtr tętniczy, kaskadowy, dwuwarstwowy 80 i 38 mikronów,

- zbiornik żylno – kardiotomijny z 3 oddzielnymi układami filtrującymi, 2 dla ssaków o konstrukcji eliminującej powstawanie mikrobąbli i powietrze zassane z pola operacyjnego, oba 40 mikrometrów. Układ filtrujący krew żylną w systemie 80 mikronów. Wlot żylny od góry kardiotomu łukowato wygięty dla dodatkowego zabezpieczenia przed zagięciem spływu żylnego, z wejściem do pomiaru temperatury (termistor krwi tętniczej umiejscowiony na wylocie krwi z oksygenatora), adapter drenażu żylnego ½ x 3/8 fabrycznie zapakowany z oksygenatorem. Wylot kardiotomu wygięty do przodu dla wygodniejszego połączenia z segmentem pompy i bardziej anatomicznego wypływu. Dzięki takiej konstrukcji producent gwarantuje minimalny poziom operacyjny w zbiorniku żylno – kardiotomijnym 150 ml, przy przepływie 0,5 – 5,0 l/min i 200 ml przy przepływie 5,0 – 8,0 l/min (maksymalny przepływu przez zbiornik 8,0 l/min)?

Odpowiedź :

Nie

4. Na zamieszczonych przez Zamawiającego rysunkach zestawów drenów do pakietu nr 1 widnieje filtr tętniczy o wielkości otworów filtracyjnych 38 mikronów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, w pakiecie nr 1, zestawów drenów z filtrem tętniczym o wielkości oczek 40 mikronów?

Odpowiedź :

Nie

5. Na rysunkach drenów do pakietu nr 1, zamieszczonych przez Zamawiającego, widnieje linia z zastawką jednokierunkową oraz kranikiem oznaczona numerem 9. Parametry tej linii są podane w ułamkach zwykłych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby parametry tej linii były podane w ułamkach dziesiętnych, tzn.: zamiast 1/8x1/32 było 3 x 4,5. Przy czym w ułamkach dziesiętnych podano średnicę i grubość, a w ułamkach zwykłych podano średnice.

Odpowiedź :

Nie

6. Czy Zamawiający, w pakiecie nr 1, wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawy drenów do podciśnienia (VAVD), zgodnego z wymaganiami Zamawiającego, z tą różnicą, że każda linia jest oznaczona innym kolorem dla lepszego rozróżnienia końcówek? Prosimy o akceptację załączonego schematu EU81287

Odpowiedź :

Nie

7. Czy Zamawiający, w pakiecie nr 17 poz. 1, wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul dwustopniowych, żylnych, zbrojonych bez rozmiaru 28/36 Fr, o długości 40 cm?

Odpowiedź :

Nie

8. Czy Zamawiający, w pakiecie 17 poz. 2, dopuści do przetargu kaniule żylne, pojedyncze, zbrojone, proste o długości 39 cm? co stanowi długość o 0,9 cm większą od wymaganej i nie ma wpływu na użytkowanie kaniuli, ani jej funkcję.

Odpowiedź :

Nie

9. Czy Zamawiający, w pakiecie nr 17 poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul dwustopniowych z owalnym korpusem o całkowitej długości 40 cm? Która jest tylko o 1,1 cm dłuższa od wymaganej przez Zamawiającego, a jej długość nie ma wpływu na użytkowanie i nie zmienia jej funkcji.

Odpowiedź :

Nie, zgodnie z SIWZ

10. Czy Zamawiający, w pakiecie 18 poz. 1, wyrazi zgodę na zaoferowanie ssawek pericardialnych o długości 36 cm bez obciążnika?

Odpowiedź :

Nie, zgodnie z SIWZ

11. Czy Zamawiający, w pakiecie 18 poz. 2 dopuści do przetargu kaniule do kardioplegii wstecznej z automatycznie napełnianym balonem w rozmiarze 14 Fr, bez prążkowanego mankietu, ale z możliwością pomiaru ciśnienia?

Odpowiedź :

Nie

12. Czy Zamawiający, w pakiecie 21 poz. 2 dopuści do przetargu kaniule aortalne zagięte 90 stopni o długości 24 lub 33 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź :

Nie

13. Czy Zamawiający, w pakiecie 21 poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul do podawania kardioplegii do opuszki aorty z wentem w rozmiarach 7,8,10 Fr?

Odpowiedź :

Nie

14. Czy Zamawiający, w pakiecie 22 dopuści do przetargu igły do podawania kardiopleginy o długości 28 cm?

Odpowiedź :

Nie

15. Prosimy Zamawiającego, aby w pakiecie 25, dopuścił do postępowania kaniule twarde dłuższe od wymaganych o 1 cm, tj. o długości 21 cm.

Odpowiedź :

Nie

16. Czy Zamawiający, w pakiecie 30, wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kardioplegii krwistej 1:4 z wymiennikiem ciepła, w którym linia do połączenia z oksygenatorem ma parametry ¼ x 1/16 x 60 cm zamiast ¼ x 1/16 x 15? Linia ta została wydłużona, ponieważ była zbyt krótka.

Odpowiedź :

Tak

17. Czy Zamawiający, w pakiecie nr 34, wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 – segmentowego zestawu do drenażu klatki piersiowej o:

- pojemności 2500 ml

- posiadającego dwie komory umożliwiające drenaż z dwóch miejsc jednocześnie, o pojemności: 1 komora – 1350 ml, 2 komora – 1150 ml

- cichej pracy zestawu dzięki zatyczce o stożkowej konstrukcji.

Odpowiedź :

Tak

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, w pakiecie nr 36, na zaoferowanie w poz. 1 hemofiltra o powierzchni membrany 0,7 m2, natomiast w poz. 2 hemofiltra o powierzchni membrany 0,3 m2. Nasza firma nie posiada w swojej ofercie hemofiltrów o powierzchniach wymaganych przez Zamawiającego. Ponadto nasze linie są cieńsze od wymaganych przez Zamawiającego, co znacznie zmniejsza objętość wypełnienia układu. Napływ i odpływ zaznaczone kolorami, kierunek przepływu oznaczony na hemofiltrze. Prosimy o akceptację załączonych rysunków EU80747 oraz EU81097.

Odpowiedź :

Tak

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jedynym formatem przesyłu danych w postępowaniu był format pdf, który uniemożliwi wprowadzanie zmian w dokumentach? Oferty drukowane musiały być wykonane techniką nieścieralną, dlatego zwracamy się z prośbą, aby zachować tą zasadę w postępowaniu.

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

20. Czy Zamawiający dopuszcza, aby pełnomocnictwo, było złożone w formacie pdf i podpisane elektronicznie przez osobę do tego umocowaną w KRS? Program Adobe Reader umożliwia łatwą weryfikację podpisu elektronicznego, a w przypadku pełnomocnictwa, podpisuje je osoba inna niż osoba podpisująca całość oferty.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych