Załącznik nr 2

Pakiet 2 – Aparat do znieczulania ogólnego – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego dzieci i dorosłych | Tak |  |  |  |
|  | Aparat jezdny. | Tak |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w 4 koła w tym minimum dwa blokowane centralnie. Koła nie rysujące wykładziny sali operacyjnej. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. | Tak |  |  |  |
|  | Minimum 4 gniazda 230 V AC 50 Hz z separacją galwaniczną od sieci (transformator separujący) – gniazda z bezpiecznikami automatycznymi | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zasilanie w gazy (powietrze medyczne, O2, N2O) z centralnej sieci szpitalnej. | Tak |  |  |  |
|  | Węże wysokociśnieniowe (powietrze medyczne, O2, N2O) kodowane odpowiednimi kolorami o dł. 5 m. | Tak |  |  |  |
|  | Uchwyt do minimum 2-litrowej awaryjnej butli O2. | Tak |  |  |  |
|  | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza. | Tak |  |  |  |
|  | Szybka zmiana stężeń O2 i przepływu świeżych gazów sterowana bezpośrednio z ekranu wentylatora (przyciski szybkiego dostępu pozwalające na skokową zmianę stężeń O2, środków wziewnych AA i przepływów). Możliwość płynnej regulacji stężenia O2 i przepływów. | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów. | Tak |  |  |  |
|  | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik gazów, zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie przepływu świeżych gazów. | Tak |  |  |  |
|  | Wbudowany w aparat awaryjny przepływomierz O2 układu okrężnego włączany automatycznie podczas awarii mieszalnika elektronicznego. | Tak |  |  |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej | Tak | Zastawka regulowana z ekranu | 10 |  |
|  | Widoczne podczas pracy zastawki wdechowa i wydechowa | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła. | Tak | Światło LED | 10 |  |
|  | Masa aparatu z parownikami | Tak, podać |  |  |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych | Tak |  |  |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu. | Tak |  |  |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności: zakres minimum : 25 l/min.-75 l/min. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej 1,4 l. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia. Wymiana bez stosowania narzędzi. | Tak |  |  |  |
|  | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny | Tak, podać |  |  |  |
|  | Ekonomizer znieczulania:funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości końcowo wydechowego stężenia O2 i końcowo wydechowego stężenia środka wziewnego na ekranie wentylatora i włączenie funkcji pozwalającej na automatyczne osiągnięcie nastawionych wartości poprzez automatyczną zmianę przepływów podawanej mieszaniny gazów oddechowych | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Możliwość oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej. | Tak |  |  |  |
|  | Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie | Tak |  |  |  |
|  | Respirator anestetyczny |  |  |  |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC). | Tak |  |  |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). | Tak |  |  |  |
|  | Tryby z gwarantowaną objętością: AutoFlow albo PRVC albo PCV -VG | Tak |  |  |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym | Tak |  |  |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym | Tak |  |  |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,3-10 l/min. | Tak |  |  |  |
|  | Tryb wentylacji CPAP+PSV. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tryb wentylacji ręczny. | Tak |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: | Tak |  |  |  |
|  | 1) wentylację ręczną |  |  |  |  |
|  | w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO2 |  |  |  |  |
|  | 2) wentylację mechaniczną |  |  |  |  |
|  | w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów, CO2 i niskiego ciśnienia w drogach oddechowych |  |  |  |  |
|  | 3) informację na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym. |  |  |  |  |
|  | Pauza w przepływie gazów do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora | Tak |  |  |  |
|  | Podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej lub objętościowo zmiennej : minimum 5 ÷ 1500 ml. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu. | Tak |  |  |  |
|  | System alarmów | Tak |  |  |  |
|  | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) lub objętości oddechowej (TV). | Tak |  |  |  |
|  | Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. | Tak |  |  |  |
|  | Alarm Apnea. | Tak |  |  |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | Tak |  |  |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |  |  |
|  | Pomiary i obrazowanie |  |  |  |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej (TV). | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar objętości minutowej (MV). | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia Plateau. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta. | Tak |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. | Tak |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu: minimum 15". | Tak, podać |  |  |  |
|  | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Ekran główny respiratora niewbudowany | Tak |  |  |  |
|  | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku. Z regulacją wysokości, przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Możliwość konfigurowania minimum 3-ech niezależnych stron ekranu respiratora. | Tak, podać | większa ilość konfiguracji | 10 |  |
|  | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. | Tak |  |  |  |
|  | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. Możliwość obrazowania krzywej. | Tak |  |  |  |
|  | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych. | Tak |  |  |  |
|  | Prezentacja pętli: | Tak |  |  |  |
|  | 1) ciśnienie / objętość; |  |  |  |  |
|  | 2) przepływ / objętość. |  |  |  |  |
|  | Prezentacja podatności układu oddechowego i oporu w drogach oddechowych. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zapisania minimum jednej pętli spirometrycznej. | Tak, podać | większą ilość pętli | 10 |  |
|  | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej i w butli awaryjnej O2 na ekranie respiratora | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy pacjenta. | Tak |  |  |  |
|  | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Parownik |  |  |  |  |
|  | Uchwyt dla minimum 2-óch parowników | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu lub desfluranu. Minimum jedno gniazdo aktywne. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie | Tak, podać |  |  |  |
|  | Parownik do sevofluranu i desfluranu na wyposażeniu. Parowniki sterowanie elektroniczne z ekranu aparatu do znieczulenia | Tak |  |  |  |
|  | Ssak |  |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy, z regulacja podciśnienia, z pojemnikami 1,0 l do wymiennych wkładów. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wymienne wkłady: minimum 30 szt. (zestaw startowy). | Tak, podać |  |  |  |
|  | System testowania aparatu |  |  |  |  |
|  | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu | Tak |  |  |  |
|  | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. | Tak |  |  |  |
|  | Monitor stacjonarny |  |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli. Umożliwiający wyświetlanie przynajmniej 14 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tego wymogu z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego | Tak |  |  |  |
|  | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na modułach. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji i zapisu przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu | Tak |  |  |  |
|  | Moduł transportowy |  |  |  |  |
|  | Element / moduł / monitor transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 6,2” z funkcją automatycznego dostosowania/obrotu wyświetlanych obrazów do położenia monitora, tzw. „flip-screen” | Tak |  |  |  |
|  | Interfejs użytkownika elementu ( modułu) monitora transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.) | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy umożliwiający jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu elementu (modułu) monitora transportowego | Tak |  |  |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 3 godziny pracy | Tak | co najmniej 5 godzin pracy na wbudowanym zasilaniu | 10 |  |
|  | Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m | Tak |  |  |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX1 | Tak | Dodatkowa odporność na wnikanie ciał stałych, na poziomie przynajmniej IP4X | 10 |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiadający ergonomiczny kształt ułatwiający przenoszenie | Tak |  |  |  |
|  | Masa elementu (modułu) monitora transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem max 2kg | Tak |  |  |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy umożliwiający kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, CO2 w strumieniu bocznym. | Tak |  |  |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy zapewniający nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | Tak |  |  |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy wyposażony w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin, z rozdzielczością 1-minutową w całym zakresie | Tak | Pamięć trendów min. 72 godziny z rozdzielczością 1-sekundową | 10 |  |
|  | Możliwość przeglądania pamięci trendów na ekranie modułu transportowego | Tak / Nie | Tak | 10 |  |
|  | W komplecie do każdego monitora uchwyt mocujący element / moduł / monitor transportowy do ramy łóżka | Tak |  |  |  |
|  | Monitorowane parametry |  |  |  |  |
|  | EKG | Tak |  |  |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystujący standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | Tak |  |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia i tryb kaskady | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | Tak |  |  |  |
|  | System monitorowania wyposażony w oprogramowanie do pomiaru i opisowej, diagnostycznej analizy spoczynkowego EKG z 12-odprowadzeń. Funkcja realizowana w centrali lub bezpośrednio w każdym z karidomonitorów. Dane wysyłane do oferowanego systemu integracji kardiologicznej, z możliwością wykonywania analizy porównawczej i przeglądu badań danego pacjenta na ekranie kardiomonitora. | Tak, podać | Analiza realizowana w monitorze pacjenta, zawierająca kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej | 10 |  |
|  | Dane wysyłane do oferowanego systemu integracji kardiologicznej, z możliwością wykonywania analizy porównawczej i przeglądu badań danego pacjenta na ekranie kardiomonitora. | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitorów o funkcję przesyłania spoczynkowego EKG z 12-odprowadzeń w jakości diagnostycznej (w formacie raw-data) do zewnętrznego systemu umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem analizy porównawczej (w tym porównania z wcześniejszymi badaniami danego pacjenta wykonywanymi z wykorzystaniem aparatów EKG) | Tak / Nie | Tak | 10 |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 3- i 5- elektrod. Dodatkowo na całą instalację 1 przewód do monitorowania 12-odprowadzeń EKG z ograniczonej liczby elektrod i 1 przewód do diagnostycznego monitorowania 12-odprowadzeń EKG | Tak |  |  |  |
|  | Analiza arytmii |  |  |  |  |
|  | Analiza arytmii w 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | Tak, podać | Min. 4 odprowadzenia EKG analizowane jednocześnie | 10 |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii śmiertelnych. Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii wg przynajmniej 13 definicji. | Tak, podać | Opcja zaawansowanej analizy arytmii umożliwia rozpoznawanie migotania przedsionków |  |  |
|  | Analiza ST/QT/QTc |  |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | Tak |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | Tak |  |  |  |
|  | Ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości odcinka QT/QTc na ekranie kardiomonitora. | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Oddech |  |  |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | Tak |  |  |  |
|  | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do różnych typów oddychania (przeponą, szczytami płuc) bez konieczności przepinania elektrod | Tak |  |  |  |
|  | Saturacja (SpO2) |  |  |  |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu Masimo rainbow SET lub TruSignal | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min. 1-100% | Tak |  |  |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Tak |  |  |  |
|  | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość uruchomienia pomiaru SpO2 w 2 kanałach jednocześnie, z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, z obsługą ustawień obu kanałów z poziomu oferowanego monitora pacjenta, z wyświetlaniem obydwu wartości na ekranie kardiomonitora. | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz standardowy, wielorazowy czujnik saturacji na palec, dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta oferowanego algorytmu pomiarowego. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) |  |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. | Tak, podać | Algorytm pomiarowy odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca – Dinamap SUPERSTAT | 10 |  |
|  | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak |  |  |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | Tak |  |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką, 24 mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach dla pacjentów dorosłych. Dodatkowo 18 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Temperatura |  |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury w 2 kanałach | Tak |  |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja w polu ekranu min. 2 parametrów temperatury : obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur | Tak, podać | Jednoczesna prezentacja w polu parametru 3 wartości: T1, T2 i ∆T | 10 |  |
|  | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet. | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) |  |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 4 kanałów | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia. | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Kursor krzywej inwazyjnego pomiaru ciśnienia wraz z możliwością zapisania i wyświetlania przynajmniej 10 punktów pomiarowych. | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników Edwards (po jednym na każdy oferowany kanał) | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar kapnografii (CO2) |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii w strumieniu bocznym. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  |  |  |
|  | Rozbudowa – możliwość rozbudowy sprzętu na dzień składania oferty |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu serca małoinwazyjną metodą PiCCO. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak | prezentacja wyników w formie wykresu radarowego | 10 |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar zapotrzebowania kalorycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej (zużycie tlenu i produkcja CO2) przy pomocy czujnika niewymagającego okresowej wymiany, wraz z obliczaniem parametrów wymiany gazowej RQ i EE. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji centralnej krwi żylnej (ScvO2) Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Możliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar EEG z możliwością pojedynczego lub ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BEAP) oraz aktywności mięśnia czołowego. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Pomiar głębokości uśpienia metodą BIS lub Entropii. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania lub przez zewnętrzne urządzenie zapewniające wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie oferowanego monitora pacjenta i zapisywanie wartości w pamięci trendów monitora | Tak, podać | pomiar głębokości uśpienia metodą Entropii | 10 |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania lub przez zewnętrzne urządzenie zapewniające wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie oferowanego monitora pacjenta i zapisywanie wartości w pamięci trendów monitora | Tak, podać | Monitorowanie NMT metodą EMG z wykorzystaniem elektrosensora | 10 |  |
|  | Monitorowanie poziomu analgezji metodą analizy reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i leki przeciwbólowe, bez konieczność stosowania dodatkowych modułów i akcesoriów pomiarowych lub zaoferowanie urządzenia wolnostojącego | Tak | Monitorowanie poziomu analgezji metodą analizy reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i leki przeciwbólowe, bez konieczność stosowania dodatkowych modułów i akcesoriów pomiarowych | 10 |  |
|  | Możliwość rozbudowy o podłączenie i wyświetlanie danych z innych urządzeń (respiratorów, aparatów do znieczulania, monitorów rzutu serca) | Tak, podać | Wyświetlanie danych z pomp infuzyjnych | 10 |  |
|  | Alarmy |  |  |  |  |
|  | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | Tak |  |  |  |
|  | Konfigurowana przez użytkownika funkcja eskalacji alarmów, umożliwiająca automatyczne zwiększenie priorytetu alarmu na wypadek braku reakcji personelu medycznego na pierwotny alarm o niższym priorytecie | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | Tak |  |  |  |
|  | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie - na podstawie bieżących wartości parametrów | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz na stałe | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem | Tak |  |  |  |
|  | Wizualny wskaźnik alarmów widoczny w promieniu 360 stopni. | Tak |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Trendy |  |  |  |  |
|  | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta. Możliwość programowej rozbudowy pamięci trendów do min. 72 godzin | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wyświetlanie trendów w formie graficznej i tablicowej | Tak |  |  |  |
|  | Trendy wysokiej rozdzielczości, nie gorszej niż 1 sekunda | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Inne |  |  |  |  |
|  | Obliczenia hemodynamiczne, utlenowania oraz wentylacji | Tak |  |  |  |
|  | Kalkulator dawek leków | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zdalnego dostępu do centrali oraz kardiomonitorów w celach serwisowych, m.in.: wstępnej diagnostyki, zmiany ustawień, instalacji licencji, itp. | Tak/Nie | Tak | 10 |  |
|  | Oferowany system monitorowania kompletny i gotowy do użytku zgodnie z opisanymi wymogami, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  |  |  |
|  | Kompatybilność modułów pomiarów gazowych, stanu świadomości ,zwiotczenia mięśniowego z modułami posiadanymi przez Zamawiającego typu Carescape prod. GE Healthcare | Tak/Nie | Tak | 50 |  |
|  | Gwarancja min. ....... miesięcy | Tak, podać |  |  |  |
|  | INNE |  |  |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF) , w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego i instrukcję serwisową wszystkich urządzeń wchodzących w zakres zamówienia, w tym również po każdej aktualizacji oprogramowania. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji , kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 3 – Kardiomonitor przenośny z podstawowymi pomiarami: EKG, SAT, RR, temp., oddech – 2 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | TAK |  |  |  |
| 2 | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | TAK |  |  |  |
| 3 | Moduły pomiarowe w formie kostek, wsuwane do dedykowanej ramy na moduły | TAK/NIE | TAK | 10 |  |
| 4 | Monitor wyposażony we wbudowaną ramę na przynajmniej 2 zaawansowane moduły, z możliwością zmiany kąta odchylenia ramy o 90 stopni względem osi pionowej monitora | TAK/NIE | TAK | 10 |  |
| 5 | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | TAK |  |  |  |
| 6 | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |  |  |
| 7 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |  |
| 8 | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych | TAK |  |  |  |
| 9 | Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania na ekranie monitora danych demograficznych pacjenta (numer ID, imię, nazwisko, itp. – bez konieczności usuwania ich z monitora), a także krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania | TAK |  |  |  |
| Zasilanie | TAK |  |  |  |
| 10 | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz | TAK |  |  |  |
| 11 | Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 90 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarnego – dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przy pomocy zewnętrznego zasilacza UPS klasy medycznej montowanego na stanowisku. W przypadku zewnętrznego zasilacza w ofercie ujęty uchwyt do montażu zasilacza na stanowisku pacjenta. | TAK |  |  |  |
| 12 | Akumulator kardiomonitora, wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze | TAK |  |  |  |
| Praca w sieci centralnego monitorowania |  |  |  |  |
| 13 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. Możliwość rozbudowy o bezprzewodowe połączenie z siecią monitorowania, zgodnie ze standardem przynajmniej IEEE802.11a lub tożsamym b/g z zabezpieczeniami na poziomie nie gorszym niż WPA2-PSK lub tożsamym | TAK |  |  |  |
| 14 | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej sieci informatycznej do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych | TAK |  |  |  |
| 15 | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | TAK |  |  |  |
| 16 | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | TAK |  |  |  |
| 17 | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego | TAK |  |  |  |
| 18 | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej | TAK |  |  |  |
| Sposób montażu |  |  |  |  |
| 19 | W ofercie do każdego monitora podstawa jezdna (wózek) z hamulcem. Dostępne uchwyty montażowe monitora: do aparatu do znieczulania, na kolumnę medyczną i na ścianę | TAK |  |  |  |
| Monitor stacjonarny |  |  |  |  |
| 20 | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 15" i rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 14 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tego wymogu z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej | TAK |  |  |  |
| 21 | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19” | TAK |  |  |  |
| 22 | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB. | TAK |  |  |  |
| 23 | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | TAK |  |  |  |
| 24 | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | TAK |  |  |  |
| Monitorowane parametry |  |  |  |  |
| 25 | EKG | TAK |  |  |  |
| 26 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | TAK |  |  |  |
| 27 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | TAK |  |  |  |
| 28 | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG) | TAK |  |  |  |
| 29 | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |  |  |
| 30 | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | TAK |  |  |  |
| 31 | Oferowane monitory z funkcją pomiaru i opisowej analizy spoczynkowego EKG z 12-odprowadzeń. Analiza realizowana bezpośrednio w monitorze lub w dodatkowym, zewnętrznym urządzeniu - ujętym w ofercie (możliwa jednoczesna analiza na wszystkich oferowanych stanowiskach) | TAK/NIE | TAK | 10 |  |
| 32 | Możliwość rozbudowy monitorów o funkcję przesyłania spoczynkowego EKG z 12-odprowadzeń w jakości diagnostycznej (w formacie raw-data) do zewnętrznego systemu umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem analizy porównawczej | TAK/NIE | TAK | 10 |  |
| 33 | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 3- i 5- elektrod, długość przewodów przynajmniej 3m. | TAK |  |  |  |
| 34 | Analiza arytmii | TAK |  |  |  |
| 35 | Analiza arytmii w 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | TAK |  |  |  |
| 36 | Analiza arytmii w przynajmniej 3odprowadzeniach EKG jednocześnie | TAK |  |  |  |
| 37 | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 13 definicji. | TAK |  |  |  |
| 38 | Algorytm analizy arytmii rozpoznaje arytmie komorowe i przedsionkowe (w tym migotanie przedsionków), łącznie wg przynajmniej 19 arytmii | TAK |  |  |  |
| 39 | Analiza ST | TAK |  |  |  |
| 40 | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | TAK |  |  |  |
| 41 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | TAK |  |  |  |
| 42 | Pomiar i wyświetlenie na ekranie monitora wartości QT i/lub QTc. Dopuszcza się ręczny pomiar, przez zewnętrzną aplikację, uruchamianą na ekranie kardiomonitora | TAK |  |  |  |
| 43 | Oddech | TAK |  |  |  |
| 44 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | TAK |  |  |  |
| 45 | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | TAK |  |  |  |
| 46 | Saturacja (SpO2) | TAK |  |  |  |
| 47 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu TruSignal lub Masimo rainbow SET | TAK, podać |  |  |  |
| 48 | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | TAK |  |  |  |
| 49 | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |  |  |
| 50 | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | TAK |  |  |  |
| 51 | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | TAK |  |  |  |
| 52 | Możliwość uruchomienia pomiaru SpO2 w 2 kanałach jednocześnie, z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, z obsługą ustawień obu kanałów z poziomu oferowanego monitora pacjenta, z wyświetlaniem obydwu wartości na ekranie kardiomonitora. | TAK |  |  |  |
| 53 | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy, elastyczny czujnik dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. | TAK |  |  |  |
| 54 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | TAK |  |  |  |
| 55 | Algorytm pomiarowy z systemem dwutubowym, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca | TAK |  |  |  |
| 56 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. | TAK |  |  |  |
| 57 | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | TAK |  |  |  |
| 58 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK |  |  |  |
| 59 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | TAK |  |  |  |
| 60 | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych w różnych rozmiarach. Dodatkowo na całą dostawę 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | TAK |  |  |  |
| 61 | Temperatura | TAK |  |  |  |
| 62 | Pomiar temperatury w 2 kanałach | TAK |  |  |  |
| 63 | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur | TAK |  |  |  |
| 64 | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet. | TAK |  |  |  |
| 65 | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych. | TAK |  |  |  |
| 66 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | TAK |  |  |  |
| 67 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 4 kanałów | TAK |  |  |  |
| 68 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | TAK |  |  |  |
| 69 | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | TAK |  |  |  |
| 70 | Możliwość pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia. | TAK |  |  |  |
| 71 | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników Edwards (po jednym na każdy oferowany kanał) | TAK |  |  |  |
| 72 | Pomiar kapnografii | TAK |  |  |  |
| 73 | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, w strumieniu bocznym. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK |  |  |  |
| 74 | W komplecie do każdego monitora akcesoria do pomiaru u pacjentów zaintubowanych (10szt.) | TAK |  |  |  |
| 75 | Rzut minutowy serca | TAK |  |  |  |
| 76 | Ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia, zapewniającego wyświetlanie wyników pomiarów na ekranie oferowanego kardiomonitora | TAK |  |  |  |
| 77 | W komplecie do każdego monitora przewody wielorazowe do podłączenia akcesoriów jednorazowych (przetwornika i termistora) | TAK |  |  |  |
| Rozbudowa – możliwość rozbudowy sprzętu na dzień składania oferty |  |  |  |  |
| 78 | Możliwość rozbudowy o pomiar wydatku energetycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej (zużycie tlenu i produkcja CO2), z wykorzystaniem czujnika niewymagającego okresowej kalibracji, z obrazowaniem parametrów EE i RQ. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK/NIE | TAK | 10 |  |
| 79 | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK |  |  |  |
| 80 | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji centralnej krwi żylnej (ScvO2) i krwi żylnej mieszanej (SvO2) Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK/NIE | TAK | 10 |  |
| 81 | Możliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar EEG z możliwością pojedynczego lub ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BEAP) oraz aktywności mięśnia czołowego. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK/NIE | TAK | 10 |  |
| 82 | Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia metodą BIS lub Entropii. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania lub przez zewnętrzne urządzenie zapewniające wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie oferowanego monitora pacjenta i zapisywanie wartości w pamięci trendów monitora | TAK |  |  |  |
| 83 | Możliwość rozbudowy o pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania lub przez zewnętrzne urządzenie zapewniające wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie oferowanego monitora pacjenta i zapisywanie wartości w pamięci trendów monitora | TAK |  |  |  |
| 84 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie poziomu analgezji metodą analizy reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne, bez konieczność stosowania dodatkowych akcesoriów pomiarowych | TAK/NIE | TAK | 5 |  |
| Alarmy |  |  |  |  |
| 85 | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | TAK |  |  |  |
| 86 | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | TAK |  |  |  |
| 87 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |  |  |
| 88 | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie - na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK |  |  |  |
| 89 | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego. | TAK |  |  |  |
| 90 | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem. | TAK |  |  |  |
| 91 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | TAK |  |  |  |
| 92 | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika | TAK |  |  |  |
| Trendy |  |  |  |  |
| 93 | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 72 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta w całym zakresie | TAK |  |  |  |
| 94 | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | TAK |  |  |  |
| Pozostałe parametry |  |  |  |  |
| 95 | Obliczenia hemodynamiczne, utlenowania oraz wentylacji | TAK |  |  |  |
| 96 | Kalkulator dawek leków | TAK |  |  |  |
| 97 | Możliwość zdalnego dostępu do centrali oraz kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki, zmiany ustawień, wgrywania licencji, itp. | TAK/NIE | TAK | 10 |  |
| 98 | Oferowany kardiomonitor kompatybilny w zakresie modułów oraz systemu centralnego monitorowania z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami typu F-CU8-10-VG1 prod. Datex | TAK |  |  |  |
| 99 | Gwarancja min. ....... miesięcy | Tak, podać |  |  |  |
|  | INNE |  |  |  |  |
| 100 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF) , w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego i instrukcję serwisową wszystkich urządzeń wchodzących w zakres zamówienia, w tym również po każdej aktualizacji oprogramowania. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji , kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)