## 1Substytuty kostne
| Formularz cenowy |  |  |  | zał. nr 1
Pakiet 1 - Substytuty kostne:
Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia.
Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty
1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Podpakiet 3: Syntetyczny substytut kostny w postaci pasty
Wymagane cechy:
- materiał w postaci od razu gotowej do użycia sterylnej, syntetycznej pasty kostnej wytwarzanej w oparciu o nanotechnologię oraz bez udziału materiałów pochodzenia zwierzęcego zbudowanej w 100 % z hydroksyapatytu
- po implantacji musi ulegać procesom resorpcji zapewniając możliwość przerostu kotnego
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Zamawiana ilość (24 msc'e) | Cena jednostkowa netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie netto za 6 mcy | PRODUCENT | NR KATALOGU
1 | materiał o objętości 1cc | 30
2 | materiał o objętości 5 cc | 30
3 | materiał o objętości 10 cc | 30
|  |  |  | Suma: | 0 | 0
Firma dostarcza na blok operacyjny zestaw (3) trzech opakowań każdego rodzaju, które będą uzupełniane w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
Podpakiet 5: Biozgodny cement kostny na bazie fosforanu wapnia
Wymagane cechy:
Syntetyczny, biozgodny cement kostny na bazie fosforanu wapnia do uzupełniania ubytków kości czaszki,
o wytrzymałości porównywalnej z kością korową,
twardniejący w temperaturze ciała,
nie wydzielający ciepła ani zapachu w trakcie przygotowania oraz aplikacji,
przebudowujący się w kość,
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Zamawiana ilość (24 msc'e) | Cena netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie netto za 6 mcy | PRODUCENT | NR KATALOGU
1 | materiał o objętości 3cc | 5
2 | materiał o objętości 5 cc | 5
|  |  |  | Suma: | 0 | 0
Firma dostarcza na blok operacyjny zestaw po (1) jednym opakowaniu każdego rodzaju, które będą uzupełniane w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

## Sprzęt neuroch w zakr_czaszk i2
Pakiet 2 - Sprzęt neurochirurgiczny w zakresie czaszki:
Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia.
Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty
1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Podpakiet 3 - Klipsy naczyniowe typu L-clips (otwierane od wewnątrz; typ Pernetzky)
Warunki przetargowe:
Klipsy wykonane w czystego tytanu (zgodnie z ISO 5832-2), kompatybilne z MRI
oznaczenie kolorami pozwalającymi na bezpieczną i prostą identyfikację klipsów stałych od klipsów czasowych
każdy klips pakowany oddzielnie, opakowanie klipsa opatrzone etykietą z numerem seryjnym, numerem katalogowym, która może być dołączona do kartoteki pacjenta
szczęki klipsa posiadają specjalną fakturę zapobiegającą zsuwaniu się klipsa, podwajającą powierzchnię przylegania do tkanki i zapewniającą równomierne rozprowadzenie nacisku
siła zacisku mierzona zgodnie z ISO 9713
Dostarczone będą na konkretne zamówienie wg katalogu.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość na 24-mcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie netto za 6 mcy | PRODUCENT | NR KATALOGU
1 | Klipsy naczyniowe | 2 szt. | 20
[5 empty] | Suma: | 0 | 0
KOMIS
Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin)
Podpakiet 6 – Frez do wiertarki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia * | rozmiar ** | wielkość opakowania | Zamawiana ilość na 24-mcy | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | Wartość brutto | PRODUCENT | NR KATALOGU
1 | Nacinak neurochirurgiczny typu "neuro cutter" do kątnicy II i III stalowy i diamentowy | 3,1 mm | 1 sztuka | 3 |  |  |  | 0
2 | Frez nr I stalowy lub diamentowy | 1; 1,4; 1,8; 2,3; 2,7; 3,1; 4; 5; 6 mm | 1 sztuka | 5 |  |  |  | 0
3 | Frez stalowy typu walec "soft cut" do kątnicy II i III | 4; 5; 6 mm | 1 sztuka | 3 |  |  |  | 0
4 | Frez nr II stalowy lub diamentowy | 1; 1,4; 1,8; 2,3; 2,7; 3,1; 4; 5; 6 mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  | 0
5 | Frez nr II stalowy stożkowy | 4,0 i 6,0 mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  | 0
6 | Frez nr III stalowy lub diamentowy | 1,8 lub 2,3 mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  | 0
7 | Frez nr III stalowy lub diamentowy | 2,7; 3,1; 4 mm | 1 sztuka | 30 |  |  |  | 0
8 | Frez nr III stalowy lub diamentowy | 5 lub 6 mm | 1 sztuka | 30 |  |  |  | 0
9 | Frez wzmocniony diamentowy nr I | 4 lub 6 mm | 1 sztuka | 1 |  |  |  | 0
10 | Frez wzmocniony diamentowy nr II | 4 lub 6 mm | 1 sztuka | 5 |  |  |  | 0
11 | Frez wzmocniony diamentowy nr III | 4 lub 6 mm | 1 sztuka | 20 |  |  |  | 0
[6 empty] | Suma: | 0 | 0 | 0
* Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Wiertła zgodne (pasujące do) z wiertarkami szybkoobrotowymi HI-LINE firmy Aesculap-Chifa używanymi w Klinice
Dostępne w trzech rozmiarach.
Pakowane pojedynczo w sterylnych opakowaniach.
** Zawiający określi rozmiar każdorazowo podczas składania zamówienia

## Sprzęt neurochir_w zakr_krę 3
Pakiet 3 – Sprzęt neurochirurgiczny w zakresie kręgosłupa
Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia.
Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty
1. | Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2. | Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Podpakiet 9 - Ruchoma proteza dysku lędźwiowego
Warunki przetargowe:
- trójelementowa dynamiczna proteza dysku lędźwiowego, zbudowana w dwóch metalowych płytek przylegających do powierzchni sąsiadujących trzonów oraz wkładki polietylenowej (ruchomość na połączeniu metal/PE); - system umożliwiający śródoperacyjne podjęcie decyzji o sposobie założenie implantu: centralnie od przodu lub przednio-bocznie w stosunku do osi kręgosłupa; - płytki do trzonów kręgowych z centralnym grzebieniem stabilizującym lub z kolcami umieszczonymi przy przedniej krawędzi implantu; - płytki z kolcami umożliwiające korektę położenia w trakcie zakładania implantu z dojścia przednio-bocznego; - elementy metalowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację (napylenie plazmą tytanową oraz fosforanem wapnia); - możliwość śródoperacyjnego doboru kombinacji płytek do trzonów (same grzebienie, same kolce, grzebień-kolce, kolce grzebień), co umożliwia bezkonfliktowe zakładanie implantów na kolejnych poziomach kręgosłupa; - wkładka PE z możliwością ślizgowej (przód-tył) zmiany swego położenia - w celu odtworzenia naturalnej zmiany położenia osi obrotu i podparcia kręgosłupa oraz dla odciążenia stawów; - płytki do trzonów w czterech rozmiarach wielkości (S, M, L i XL) oraz trzech rozmiarach pochylenia (płytka dolna – 00 , płytka górna o kątach odtworzenia lordozy – 60 i 110); - wkładka PE w czterech rozmiarach wysokości (8,5mm, 10mm, 12mm, 14mm); - brak elementów wystających na przednią ścianę trzonu –bezpieczne mocowanie w trzonach; - każdy element sterylne oraz oddzielnie zapakowany; - możliwość rewizyjnej wymiany wkładki PE; - instrumentarium zawierające w jednym komplecie narzędzia do zakładania implantu centralnie lub bocznie, do dyskektomii oraz do operacji rewizyjnych; - w zestawie narzędzia próbne do określenia wysokości, powierzchni oraz głębokości wstawianego implantu; - w zestawie narzędzia na długich rączkach do usunięcia dysku oraz wykonania gniazda pod implant – m.in. pancze, dłuta okienkowe, łyżeczki, raspatory, kerisony, próbniki; - plastikowe, zamykane pojemniki na narzędzia; - możliwość dostarczenia retraktorów do bezpiecznego dojścia do kręgosłupa – np. w formie ramy z hakami mocowanymi do stołu operacyjnego lub retraktorów mocowanych do trzonów
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Szacowana ilość na 24 miesiące | Zamawiana ilość na 24-mcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie z PN | PRODUCENT | NR KATALOGU
1 | Proteza dysku | 12 | 3
a | WKŁADKA POLIETYLENOWA
b | PŁYTKA GÓRNA
c | PŁYTKA DOLNA
[5 empty] | Suma: | 0 | 0
Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. Dostarczenie asortymentu do 72 godzin od złożenia zamówienia.
Podpakiet 11 - Zestaw do stabilizacji złamania zęba obrotnika przy pomocy śruby Boehlera
Warunki przetargowe:
Zestaw uzupełniany w zależności od zużycia zawierający śruby kaniulowane (średnica wewnętrzena 1,3 mm), kompresyjne (z gwintem na przedniej części śruby długości 12 mm), samowwiercające, wprowadzane po osi drutu Kirschnera.
Śruby o średnicy gwintu - 3,5 mm, średnicy rdzenia - 2,4 mm, średnicy trzonu 2,5 mm. Średnica główki śruby 6,0 mm, z gniazdem heksagonalnym szerokości 2,5 mm pod śrubokręt.
Rozmiary śrub od 36 do 50 mm, co 2 mm po 2 sztuki z każdego rozmiaru.
Narzędzia muszą posiadać możliwość integracji z systemem neuronawigacji używanym w Klinice.
Wymagane w zestawie:
- specjalna pinceta do podawania śrub
- narzędzia kaniulowane: śrubokręt kątowy do śrub średnicy 3,5 mm z końcówką heksagonalną, prowadnica do drutów Kirschner’a oraz rozwiertak pod główkę śruby
- miarka do drutów Kirschnera determinującą zarazem długość potrzebnej śruby
- 4 druty Kirschnera średnicy - 1,25 mm, długości 200 mm (skorelowanej z miarką)
- retraktor do tkanek miękkich, przezierny na promienie RTG (szer. 30 mm, dł. 290 mm)
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Szacowana ilość na 24 miesiące | Zamawiana ilość na 24-mcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie z PN | PRODUCENT | NR KATALOGU
1 | Śruba kaniulowana + drut Kirshnera | 16 | 3
[5 empty] | Suma: | 0 | 0
Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).
KOMIS
Podpakiet 21 - Stabilizacja przednio-boczna, teleskopowa
Warunki przetargowe:
Stabilizacja tytanowa o układzie ramowym-teleskopowym.
Płyty jedno i dwusegmentowe 29-96 mm (odległości między śrubami).
Możliwość płynnej kompresji/dystrakcji segmentu/ów kręgosłupa.
Śruby trzonowe kaniulowane średnicy 7mm, długości 25-60mm.
Śruby z podwójnym rdzeniem, podwójnym gwintem i zaokrąglonym końcem.
Płyty niskoprofilowe – wysokość płyty ze śrubami nie przekraczająca 9mm.
Blokada wszystkich śrub w płycie (z możliwością jej powtórzenia).
Instrumentarium umożliwiające wykonanie stabilizacji endoskopowo.
W zestawie druty Kirschner’a do wprowadzania śrub kaniulowanych.
W zestawie celownik przezierny na promienie Rentgena, ułatwiający pozycjonowanie śrub przy tylnej ścianie.
Instrumentarium pozwalające na płynne, precyzyjne regulowanie długości rozstawu teleskopowej płyty i jednoczesną jej blokadę.
Możliwość lordotyzacji i kifotyzacji kręgosłupa
Możliwość użycia śrub cementowych
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Szacowana ilość na 24 miesiące | Zamawiana ilość na 24-mcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie z PN | PRODUCENT | NR KATALOGU
1 | Płyta + 4 śruby | 20 | 2
[5 empty] | Suma: | 0 | 0
Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).
KOMIS
Pakiet 25
Podpakiet 25 - Zestaw umożliwiający uzupełnienie przestrzeni powstałej pomiędzy trzonami kręgów piersiowych i/lub lędźwiowych, po korporektomii materiałem PEEK z możliwością regulacji wysokości na zasadzie rozkręcania
Warunki przetargowe:
Implant wykonany z materiału PEEK niewymagający wstępnego montażu.
Możliwość zastąpienia jednego lub dwóch sąsiednich trzonów kręgowych.
Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ”.
Samoczynna blokada implantu niewymagająca stosowania dodatkowych elementów blokujących.
Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni.
W płytkach granicznych dodatkowe elementy blokujące implant w trzonach kręgowych.
Otwarta struktura implantu umożliwiająca wypełnienie przeszczepami kostnymi.
Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym.
W instrumentarium dodatkowy dystraktor małoinwazyjny do implantu.
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Szacowana ilość na 24 miesiące | Zamawiana ilość na 24-mcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie z PN | PRODUCENT | NR KATALOGU
1 | implant | 12 | 4
[5 empty] | Suma: | 0 | 0
Zestaw implantów dostarczony jednorazowo, uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin) i zawierający komplet implantów. Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów.
KOMIS
Podpakiet 29 – Linki tytanowe do rekonstrukcji deformacji kręgosłupa
Warunki przetargowe:
• | materiał: tytan (stop);
• | Linki o długości: 445 mm – 528 mm
• | średnica linki: 1,2 mm
• | dostępna w wersji pojedynczej i podwójnej
• | zakończenia linek oczkowe lub pętlowe
Na żądanie zamawiającego linka tytanowa umożliwiająca atraumatyczne cięcie
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Szacowana ilość na 24 miesiące | Zamawiana ilość na 24-mcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie z PN | PRODUCENT | NR KATALOGU
1 | opakowanie | 20 | 3
[5 empty] | Suma: | 0 | 0
KOMIS
Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).
Podpakiet 31 - Samodzielny Implant Trzonu Kręgu dla części szyjnej i szyjno-piersiowej kręgosłupa
Warunki przetargowe:
Materiał: tytan
Rozprężalna in-situ
Zestaw składa się z implantu i 4 śrub mocujących
Będąca połączeniem implantu trzonu kręgu z płytką stabilizacyjną
Samodzielny implant nie wymagający dodatkowej stabilizacji
Przeznaczona do implantacji w części szyjnej i szyjno piersiowej kręgosłupa (do Th3 włącznie)
Różne kąty przylegania protezy do sąsiednich trzonów ( 0, 6, 12, 18 stopni)
Różne rozmiary implantu: możliwości dystrakcji od 13mm – do 65mm
Możliwość doboru śrub w trakcie implantacji, dwa rodzaje do wyboru:
śruby typu spongious (długości od 12mm – do 26mm), oraz
śruby rozporowe (długości od 14mm – do 18mm) do słabej kości,
kodowane kolorem
- | końcowa fiksacja przy użyciu śruby blokującej
- Możliwość upakowania materiału kostnego w obrębie implantu
- Tytanowe ząbki dodatkowo zabezpieczające zmianę pozycji protezy
Materiał będzie dostarczany na zamówienie dla konkretnego Pacjenta wraz z pełnym rozmiarem implantów, z których śródoperacyjnie wybrany będzie właściwy rozmiar oraz kompletem narzędzi umożliwiających implantację.
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Szacowana ilość na 24 miesiące | Zamawiana ilość na 24-mcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie z PN | PRODUCENT | NR KATALOGU
1 | Proteza dysku | 20 | 1
[5 empty] | Suma: | 0 | 0
KOMIS
Podpakiet 53 -Proteza pierścienia włóknistego do dynamicznej stabilizacji krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym
Warunki przetargowe:
Proteza zamocowana na jednorazowym podajniku.
Element zamykający defekt pierscinia w postaci siatki PET dostępny w 3 rozmiarach: 8mm, 10mm oraz 12 mm.
Znacznik umozliwoający widoczność ułozenia siatki nie dający artefaktów.
Budowa implantu zapewniająca umocowanie protezy w trzonie poniżej bądź powyżej defektu krążka międzykręgowego.
Materiał częsci umieszczonej w trzonie : Ti-6Al-4V
Instrumentarium pozwalające na implantację oraz rewizję implantu.
W zestawie narzędzia pozwalające na pomiar wysokosci oraz szerokosci ubytku pierscienia włóknistego.
W zestawie próbniki do wyznaczania odpowiedniej trajektorii implantacji protezy pieścienia włóknistego.
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Szacowana ilość na 24 miesiące | Zamawiana ilość na 12-mcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto |  | PRODUCENT | NR KATALOGU
1 | Proteza pierścienia włóknistego do dynamicznej stabilizacji krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym Skład zestawu: 1 implant zamocowany na jednorazowym podajniku w opakowaniu sterylnym. Proteza dostępna w 3 rozmiarach 8-12 mm. | 12 | 20
[5 empty] | Suma: | 0 | 0 | 0
Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).
KOMIS
Podpakiet 54 - System taśm poliestrowych do stabilizacji kręgosłupa wraz z najmem i wypożyczeniem instrumentarium
Warunki przetargowe:
Niskoprofilowe taśmy polietylenowe z elastycznym zakończeniem, umożliwiającym doginanie końcówki taśmy, o szerokości min. 4 mm - minimalizującej mechaniczny nacisk na kość, umożliwiające trójwymiarową korekcję - zarówno w płaszczyźnie strzałkowej jak i czołowej od C1 do L5. System dedykowany do prętów o średnicach: 3.5, 4, 4.5, 4.75, 5.5, 6,0 mm, kompatybilny z prętami Ti i prętami CoCr. Taśmy nie wymagają śródoperacyjnego naświetlania promieniami Rtg. W zestwie dynamometryczne napinacze taśm wielorazowego użytku. Implanty sterylne (jeden rozmiar pasuje do wszystkich poziomów).
Blokady taśm z systemem samozatrzaskowym odwracalnym, samostabilizujące się na pręcie z pojedynczym 2 w 1 elemencie blokującym oraz konektor PEEK do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Szacowana ilość na 24 miesiące | Zamawiana ilość na 12-mcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto |  | PRODUCENT | NR KATALOGU
System przeznaczony do stabilizacji kręgosłupa z wykorzystaniem tasiem. Komplet: 4 taśmy, 4 konektory/zamki.
1 | Niskoprofilowe taśmy polietylenowe z elastycznym zakończeniem |  | 15
2 | Blokady taśm z systemem samozatrzaskowym |  | 15
[5 empty] | Suma: | 0 | 0 | 0
Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).
KOMIS
Podpakiet 55 - Bezszwowe zamknięcie rany operacyjnej
Warunki przetargowe:
Przyklejane zamknięcie rany operacyjnej, zastępujące szef skórny w postaci równolegle naklejanych pasów, łączonych za pomocą polimerowych łączników wraz z elementem do dostosowania natężenia połączenia;
Całość zamknięcia pokryta poliuretanową warstwą;
Produkt dostępny w długościach: 5cm, 10cm, 18cm, 22cm wybierany w zależności od lokalizacji użycia;
Szerokości wynosi 65mm;
Możliwość Łatwego usunięcia produktu
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Szacowana ilość na 24 miesiące | Zamawiana ilość na 12-mcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto |  | PRODUCENT | NR KATALOGU
1 | Zamknięcie 5 cm | 12 | 50
2 | Zamknięcie 18 cm |  | 50
3 | Zamknięcie 22 cm |  | 50
[5 empty] | Suma: | 0 | 0 | 0
Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).
KOMIS

## kranioplastyka18
Pakiet 18 KRANIOPLASTYKA
lp | nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | PRODUCENT | NR KATALOGU
1 | Forma do kranioplastyki wraz z cementem do odtworzenia ubytku kości czaszki
a | pojemność do 60cm3 | szt. | 4
b | pojemność powyżej 60cm3 | szt. | 4
2 | Cement PMMA op=40g | op | 10
[5 empty] | suma | 0 | 0
Wymagania dla produktu:
- Forma do proecyzyjnego odtwarzania duzych i trudnych do zaopatrzenia ubytków kości czaszki
- Wykonywana na zamówienie dla indywidualnego pacjenta na podstawie tomografii komputerowej (wymóg: warstwa co mniej niz 1 mm), przy użyciu precyzyjnej komputerowej metody elementów skończonych
- Forma wykonana z kopolimeru polioksymetylenowego (POM-C LSG)
- Kompatybilna z cementem do kranioplastyki
- Forma powinna być dostępna w dwóch rozmiarach- do 60cm ³ i powyżej 60 cm ³
- Cement kostny PMMA

## Porównanie komisów
0 | 0
0 | 0
0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
#DIV/0!
#DIV/0!