DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-17/2019                                                                           Wrocław, dnia  21.03.2019 r.

Dostawa defibrylatorów dla Izby Przyjęć

Nr sprawy: USK/DZP/PN-17/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz.1986 ze zmn.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytania:

Pakiet 2, punkt 9.

Czy zamawiający dopuści sprzęt, którego przydatność do używania w trybie stand-by systemu zasilania jest 2 lata?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, punkt 15.

Czy zamawiający dopuści sprzęt zawierający elektrody dla dorosłych i dla dzieci po 1 kpl. kompatybilnych tylko z defibrylatorami Lifepak, w tym Lifepak 15?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakiet nr 1 - Defibrylator - 1 szt.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności defibrylator, cenionego europejskiego producenta o nastepujących parametrach:

- Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC albo z bezpośrednio z uchwytu karetkowego 12 V DC bez konieczności stosowania osobnej ładowarki dwustanowiskowej

- Czas pracy urządzenia na 3 akumulatorach - 10 godzin monitorowania albo 428 defibrylacji x 200J

- Autotest wykonywany przy każdorazowym uruchomieniu urządzenia

- Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie 2-200J

- Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, mocowane bezpośrednio w obudowie urządzenia. Łyżki pozbawione przycisku drukowania, a wydruk następuje automatycznie po każdej defibrylacji.

-  Częstość stymulacji 30-150 impulsów na minutę - prądu stymulacji 0 - 150 mA

- Zakres wzmocnienia sygnału EKG od 0,25 do 2 cm/mV, 4 poziomy wzmocnienia.

- Pamięć w postaci karty CF do rejestrowania danych

Przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby dostarczone urządzenie posiadało czas ładowania do energii maksymalnej niezależnie od poziomu naładowania akumulatorów 5 sekund +/- 2 sekundy. Takie rozwiązanie zapewnia Zamawiającemu pewność odnośnie czasu przygotowania sprzętu do wykonania wyładowania.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Pytanie 3.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o rezygnację z części pkt 37 OPZ dotyczącego części serwisowej. Wymaganie instrukcji serwisowych, kluczy dostępów, informacji nt. instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów, wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych, schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne, wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi  to wiedza ściśle chroniona przez producenta, które nie mogą być rozprzestrzenianie, gdyż mogą wpłynąć na wykorzystanie do celów działajacych na niekorzyść firmy.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Dotyczy: Defibrylator- pakiet 2

Pozycja 5 Pytanie:  Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, którego wewnętrzna pamięć przechowywania danych dla 5 osobnych operacji trwa do 3 godzin każda?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 7 Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z wbudowanym zestawem pediatrycznym?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 11  Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o określonych poniżej granicach: • Warunki przechowywania Urządzenie przechowywane z elektrodami do defibrylacji i zamontowanym pakietem baterii – gotowe do użytku w sytuacji nagłej. Temperatura: 0°C ~ 43°C (32°F ~ 109°F) Wilgotność: 5% ~ 95% (bez skraplania) • Warunki transportu Samo urządzenie, bez elektrod do defibrylacji ani pakietu baterii. Temperatura: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) Wilgotność: 5% ~ 95% (miejsce bez zachodzącego skraplania) ?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy:

„Dostawa defibrylatorów dla Izby Przyjęć”

Pozycja 13    Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do postępowania, urządzenie o wadze 2,4 kg?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 15 Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do postępowania, urządzenie bez kompletu przejściówek umożliwiających podłączenie elektrod do posiadanych przez Zamawiającego defibrylatorów typu TEC-8352K prod. Nihon Kohden i Lifepak15 prod. Medtronic?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 – Defibrylator – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności  zaawansowany Defibrylator o poniższych parametrach:

|  | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze do 5,3 kg z kompletem akumulatorów |
| --- | --- |
|  | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - klasa IP55 |
|  | Odporność aparatu na upadek z wysokości 1,5 m potwierdzone w materiałach firmowych producenta |
|  | Zasilanie defibrylatora akumulatorowo/ sieciowe, akumulatory ładowane automatycznie po wpięciu aparatu do uchwytu ściennego podłączonego do instalacji elektrycznej ambulansu |
|  | Czas pracy na akumulatorze 6 godzin ciągłego monitorowania EKG lub 100 defibrylacji z maksymalną energią |
|  | Defibrylacja dwufazowa w trybie AED w trybie ręcznym, regulacja energii w zakresie 1-200J , dostępne 20 poziomów energii zewn., funkcja kardiowersji elektrycznej |
|  | Moduł łyżek zewnętrznych dla dorosłych i dla dzieci z funkcją defibrylacji / regulacji poziomu energii / monitorowania i wydruku |
|  | Prekonfigurowany tryb dorosły / dziecko/ noworodek do wyboru z poziomu głównego menu, z automatycznym ustawieniem parametrów defibrylacji i monitorowania (poziomy energii defibrylacji, granice alarmów, parametry NIBP) odpowiednich dla wybranego trybu |
|  | Ekran kolorowy LCD o przekątnej 6,5'' , Możliwość wyświetlenia 4 krzywych dynamicznych jednocześnie |
|  | Wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości 80 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek. |
|  | Pamięć wewnętrzna 1000 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne). |
|  | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną i funkcją transmisji przez telefon komórkowy lub modem |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca 30-300 /min |
|  | Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie pomiędzy 0,125 do 4,0 cm/mV |
|  | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” |
|  | Częstość stymulacji w zakresie 30-180 imp/min., prąd stymulacji w zakresie pomiędzy 0-140 mA |
|  | Monitorowanie SpO2 w technologii Masimo SET, pomiar SpO2 i pulsu, w kpl. czujnik klips palcowy |
|  | Pomiary ręczne i automatyczne w odstępach czasowych 1-60 minut, zakres pomiaru ciśnienia średniego 13-230 mmHg |
|  | Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, synchronizowany załamkiem R elektrokardiogramu (z kabla EKG) w celu eliminacji artefaktów |
|  | Informacja zwrotna o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć. Prezentacja graficzna wykresu głębokości uciśnięć z wyraźnym zaznaczeniem docelowego zakresu 5-6 cm, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej jako zintegrowana funkcja aparatu |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć klatki piersiowej, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC |
|  | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z zalecaną częstością, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC |
|  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej |
|  | Możliwość rozbudowy o Monitorowanie etCO2 i respiracji u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, zakres pomiarów etCO2 0-150 mmHg, zakres częstości oddechów 0-149 /minutę |
|  | Transmisja danych przez router bezprzewodowy dedykowany do oferowanego defibrylatora z kablem zasilającym |
|  | Kabel EKG 12-odprow. - 1 szt. |
|  | Kabel do stymulacji – 1 szt. |
|  | Czujnik SpO2 – klips palcowy 1 szt. |
|  | Łącznik CPR |
|  | Papier do drukarki - 1 op. |
|  | Łyżki zewnętrzne zintegrowane dla dorosłych i dla dzieci- 1 kpl. |
|  | Elektroda defibrylacyjna dla dorosłych - 1 kpl. |
|  | Mankiet NIBP wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji : standardowy dla dorosłych 1 szt. |
|  | Torba na akcesoria z możliwością zamontowania łyżek |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy |

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2 – Defibrylator AED – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Defibrylator AED o poniższych parametrach?

|  | Defibrylator półautomatyczny |
| --- | --- |
|  | Zasilanie bateryjne, 300 defibrylacji, 1,5 godzin monitorowania i defibrylacji, 13 godzin monitorowania, 5 lat w trybie gotowości do użycia |
|  | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci poniżej 8 roku życia, osobny protokół energetyczny dla dorosłych i dla dzieci / automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonych elektrod i zmiana energii defibrylacji bez wykorzystania elementów pośredniczących |
|  | Warunki środowiskowe pracy urządzenia: działanie kurzu i wilgoci (klasa IP55), praca w temp. 0-50ºC, przechowywanie w temp. -30 do + 70ºC, uderzenia i wstrząsy,100g wg IEC 68−2−27 |
|  | Ciężar aparatu 3,1 kg |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji |
|  | Energia maksymalna defibrylacji 200J |
|  | Możliwość programowania poziomów energii |
|  | Defibrylacja przy pomocy elektrod jednorazowych naklejanych na klatkę piersiową |
|  | Ekran typu LCD: wyświetlanie krzywej EKG, wyświetlanie liczby wykonanych defibrylacji i komunikatów tekstowych |
|  | Funkcja codziennego automatycznego testu |
|  | Stale widoczny wskaźnik sprawności aparatu, nie wymagający włączania urządzenia |
|  | Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej |
|  | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z częstością min. 100/minutę zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej |
|  | Prezentacja graficzna na ekranie wykresu słupkowego głębokości uciśnięć klatki piersiowej ze znacznikiem na poziomie 5 cm, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej |
|  | Elektrody samoprzylepne: - elektroda resuscytacyjna dla dorosłych z czujnikiem ucisków klatki piersiowej, okres przydatności 5 lat, |
|  | Komunikaty tekstowe i głosowe wskazujące wszystkie kroki kompletnego algorytmu BLS / AED, zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji |
|  | Pamięć wewnętrzna z możliwością bezprzewodowej transmisji danych do komputera |
|  | Oprogramowanie umożliwiające transfer raportów RKO do komputera oraz przeglądanie i analizę prawidłowości wykonywanych działań, w tym analizę rzeczywistej głębokości i częstości uciśnięć klatki piersiowej |
|  | Certyfikat CE, deklaracja zgodności CE |
|  | Okres gwarancji defibrylatora 5 lat, z możliwością nieodpłatnego przedłużenia do 7 lat |
|  | Metalowa skrzynka na AED, biała, do zastosowań wewnątrz budynków. Zamknięcie na kluczyk. Duże okno inspekcyjne. System "zbij szybkę". |

brak kompletu przejściówek umożliwiających podłączanie elektrod defibrylatorów

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych