Załącznik nr 2

Pakiet 1 – Defibrylator – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat przenośny | Tak |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci | Tak |  |
|  | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC – ładowarka dwustanowiskowa | Tak |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – minimum 180 minut monitorowania lub minimum 200 defibrylacji x 200J | Tak, podać |  |
|  | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg | Tak, podać |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. | Tak |  |
|  | Aparat o klasie odporności zgodnie z normą minimum IP 44 | Tak, podać |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | Tak |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | Tak |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J | Tak |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej - minimum 25. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | Tak |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dziecięce. | Tak |  |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia. | Tak |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | Tak |  |
|  | Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę - prądu stymulacji 0-200 mA | Tak |  |
|  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
|  | Interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | Tak |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min | Tak |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG. Od 0,25 do 4cm/Mv, minimum 8 poziomów wzmocnienia. | Tak, podać |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie | Tak |  |
|  | Kabel do EKG z pakietem startowym elektrod EKG dla dorosłych | Tak |  |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8,4”. | Tak, podać |  |
|  | Wydruk EKG na papierze o szerokości 100mm +/- 10mm | Tak |  |
|  | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | Tak |  |
|  | Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych. | Tak |  |
|  | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips | Tak |  |
|  | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 z zakresem pomiaru od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł IBP | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury | Tak |  |
|  | Defibrylator wyposażony w dedykowaną torbę do noszenia defibrylatora na ramieniu | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 2 – Defibrylator AED – 2 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przenośny, automatyczny, dwufazowy defibrylator zewnętrzny AED. | TAK |  |
|  | Komendy głosowe w j. polskim | TAK |  |
|  | Automatyczna ocena rytmu ekg i analiza impedancji klatki piersiowej pacjenta dla określenia czy wyładowanie jest zalecane | TAK |  |
|  | Defibrylator przeznaczony do defibrylacji dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna umożliwiająca automatyczne zapisywanie wszystkich danych EKG i zdarzeń medycznych: około 20 min na jednego pacjenta przy możliwości zapisu rekordu dwóch pacjentów lub 5 osobnych operacji trwających do minimum 2 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego przesyłania zapamiętanych danych poprzez port IrDA do komputera | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania elektrod pediatrycznych i dla dorosłych | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza EKG | TAK |  |
|  | Przydatność do używania w trybie stand-by systemu zasilania: minimum 5 lat żywotności | TAK, podać |  |
|  | Temperatura pracy min od 0 do 43 st. C | TAK, podać |  |
|  | Temperatura przechowywania wraz z baterią i elektrodami od -20 do 60 st.C | TAK |  |
|  | Parametr wytrzymałości urządzenia ze wskaźnikiem minimum IPX4 | TAK, podać |  |
|  | Ciężar max. 2,0 kg | TAK |  |
|  | Szafka na Defibrylator AED, metalowa, z oknem inspekcyjnym plastikowym lub szklanym, zamek magnetyczny, odpowiednie oznakowanie | TAK |  |
|  | Pakiet startowy elektrod dla dorosłych i dzieci – po 1 kpl, z każdego rodzaju, komplet przejściówek umożliwiających podłączenie elektrod do posiadanych przez Zamawiającego defibrylatorów typu TEC-8352K prod. Nihon Kohden i Lifepak15 prod. Medtronic | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)