## 3
3 – Zastawki mechaniczne
L.P. | Specyfikacja | J.M. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
pakiet 3 poz2 | Zastawki aortalne i mitralne mechaniczne dwupłatkowe • Zastawka mechaniczna aortalna w przedziale rozmiarów od 17mm do 31mm w tym aortalna nadpierścieniowa w przedziale rozmiarów od 17mm do 29mm • Zastawka mechaniczna mitralna w przedziale rozmiarów od 17mm do 37mm • Płatki zastawki wykonane z grafitu pokrytego węglem pirolitycznym, • Wewnętrzny pierścień zastawki wykonany z grafitu pokrytego węglem pirolitycznym • Kąt otwarcia płatków zastawek min. 85° • Średnica wszczepu pierścienia (tissue annulus diameter) odpowiadająca dokładnie rozmiarowi zastawki • Geometryczna powierzchnia otwarcia dla zastawki śródpierścieniowej 19mm min. 2,06 cm2 • Min. dwa rodzaje kołnierzy szewnych, • Średni gradient dla zastawki aortalnej nadpierścieniowej 19 mm max. 6,7 mmHg • Bezpieczeństwo badania w rezonansie magnetycznym min. 3 Tesle • Trombogeniczność max. 0,2 % • Bezpłatne testery ruchomosci płatków oraz przymiary – w zależności od potrzeb | szt | 10
RAZEM:
komis
możliwość składania oferty na pozycje

## 7
7 - Pierścienie i półpierścienie do korekcji wad zastawki mitralnej
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
pozycja 3 | Pierścienie i półpierścienie do plastyki zastawki mitralnej 1. Dostępne rozmiary: 26,28,30,32,34,36,38mm 2. Pierścienie pełne kompozytowe o konstrukcji elastycznej w obrębie płatka przedniego i półsztywnej w obrębie płatka tylnego, umożliwiającej adaptację ujścia przedsionkowo-komorowego podczas pracy serca 3. Niskoprofilowe, wykonane z materiału syntetycznego typu dacron 4. Zastosowanie znaczników orientujących pierścień w ujściu zastawki oraz ułatwiające przyszycie 5. Konstrukcja pierścienia pod kątem zapewniająca przywrócenie funkcjonalności fizjologicznej zastawki 6. Dostępne w formie pierścienia otwartego i zamkniętego 7. Wyposażone w dwa komplety miarek z trzymakami 8. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne 9. Termin ważności i sterylności min. 3 lata od daty dostawy | szt | 30
RAZEM:
komis
UWAGA: Rozmiary pierścieni do uzgodnienia na bieżąco między Wykonawcą a Kliniką Chirurgii Serca.

## 8 (hidden)
8 - Pierścienie do anuloplastyki trójdzielnej sztywne
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość zużycia netto | Wartość zużycia brutto | Ekstrapolacja 12 mcy
1 | Pierścienie do anuloplastyki trójdzielnej sztywne (rozmiary: 26, 28, 30, 32, 34, 36) 1. Pierścienie posiadające sztywny, nieodkształcalny rdzeń zapewniający zachowanie kształtu pierścienia po jego wszczepieniu 2. Kształt owalny z przerwą w miejscu odpowiadającym występowaniu węzła przedsionkowo-komorowego i pęczka Hisa. 3. Zastosowanie znaczników orientujących pierścień w ujściu zastawki. 4. Konstrukcja niskoprofilowa | szt | 20 | 1400 | 1512 | 28000 | 30240 | 14000 | 15120 | 10 | 12845
RAZEM: | [5 empty] | 28000 | 30240 | 14000 | 15120
komis
UWAGA: Rozmiary pierścieni do uzgodnienia na bieżąco między Wykonawcą a Kliniką Chirurgii Serca.

## 16
16 – Protezy aorty
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Protezy aorty wstępującej zintegrowane z zastawką dwupłatkową aortalną: 1. długość protezy 10-15 cm 2. proteza welurowa, ciasno tkana dwuwarstwowa, uszczelniana kalogenem – nie wymaga dodatkowego uszczelniania. 3. zastawka dwupłatkowa, obrotowa, płatki wykonane z węgla pirolitycznego, bez dodatku silikonu, z domieszką wolframu celem lepszej wizualizacji RTG. 4. pierścień wykonany w całości z węgla pirolitycznego. 5. kołnierz zastawki wykonany z dakronu ze znacznikami. 6. kąt otwarcia zastawki min. 85º 7. punkt obrotu płatków nie wystaje poniżej obrysu zastawki 8. dostępne rozmiary nieparzyste od 19 mm do 29 mm, 9. Wypalarka do każdej protezy | szt | 10
KOMIS
Rozmiar do uzgodnienia przez zamawiającego przy każdorazowym zamówieniu

## 18
18 - wenty i ssawki
Lp | Specyfikacja | J.M. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
pak 18 poz 2 | Kaniule do kardioplegii wstecznej z automatycznie napełnianym balonikiem - w rozmiarze 14, 15 FR - długość całkowitej kaniuli min. 31 cm z mankietem prążkowanym - z mandrynem z uchwytem - tworzywo apyrogenne i trombogenne | szt | 50

## 19
19 - Kaniule miękkie do kardioplegii
L.P. | Asortyment | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Kaniule miękkie do kardioplegii podawanej do ujść wieńcowych z łącznikiem Luer , końcówka zagięta, średnica od 4mm do 8mm | szt. | 60
razem
Rozmiary kaniul do uzgodnienia na bieżąco między Wykonawcą a Kliniką Chirurgii Serca

## 20
20 - Łączniki i trójniki do drenów
L.P. | Asortyment | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Łączniki i trójniki do drenów a) trójniki rozmiary: - ¼ x ¼ x ¼, - ¼ x ⅜ x ⅜, - ⅜ x ⅜ x ⅜, - ⅜ x ½ x ½, - ½ x ⅜ x ⅜, - ½ x ½ x ½, - ½ x ¼ x ¼ b) łączniki rozmiary - ½ x ½, - ¼ x ¼, - ¼ x ⅜, - ⅜ x ⅜, - ⅜ x ½. - 1/4 x Luer - 1/4 x 3/16 | szt | 1800
razem

## 21
21 - Kaniule aortalne
L.P. | Asortyment | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
21 poz 4 | Kaniule aortalne zbrojone dla dorosłych zagięte 90 st - z zagiętą końcówką 90 * - wyposażone w kołnierz z wcięciami do mocowania szwów, - zakończone łącznikiem 3\8 cala z odpowietrzeniem LL, - długość efektywna kaniuli 25 cm. - wyposażone w zatyczkę zabezpieczającą przed niekontrolowanym wypływem krwi, - znacznik w postaci linii pokazujący kierunek zagięcia kaniuli i ułatwiający pozycjonowanie kaniuli, - pakowane sterylnie, pojedynczo. - rozmiar 18,21,24 Fr | szt | 300
RAZEM:

## 26
PAKIET 26 - Uchwyty jednorazowe do czujnika poziomu krwi
L.P. | Asortyment | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Uchwyty jednorazowe do czujnika poziomu krwi w oxygenatorze do maszyny płuco-serce firmy Stöckert. | szt | 900
RAZEM:

## 32
PAKIET 32 - Elektrody do śródoperacyjnej ablacji migotania przedsionków – monopolarne
L.P. | Asortyment | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Elektrody do śródoperacyjnej ablacji migotania przedsionków –monopolarne endocardialne: - elektroda jednorazowa, monopolarna z możliwością dowolnego kształtowania (giętka) w zależności od anatomii serca - złożona z 7 elementów czynnych, każdy z czujnikiem temperatury. - możliwość aktywowania dowolnego z 7 elementów czynnych - długość jednej linii do 9.5 cm. - w zestawie plastikowy holder do podtrzymywania części dystalnej. - możliwość kontroli temperatury ablacji na generatorze z jednoczesną automatyczną i proporcjonalną dystrybucją mocy na każdy element czynny. | szt | 4
RAZEM:

## 35
PAKIET 35- Elektrody nasierdziowe
L.P. | Asortyment | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
pakiet 35 pozycja2 | Elektrody nasierdziowe zakończone 2 igłami: - pierwsza igła o dł. 17mm w kształcie ½ koła - druga igła o dł. 60 mm, prosta tnąca Całkowita długość szwu 60 cm | szt | 700
RAZEM:

## 40 (hidden)
PAKIET 40- Set do autotransfuzji
L.P. | Asortyment | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Wartość zużycia netto | Wartość zużycia brutto | Ekstrapolacja 12 mcy | Zużycie 8 mies. | 7655
1 | Set do autotransfuzji do aparatu Electa firmy Dideco | szt | 35 | 700 | 756 | 24500 | 26460 | 16800 | 18144 | 24 | 16
RAZEM: | [5 empty] | 24500 | 26460 | 16800 | 18144
pakiet nieaktualny do wykreślenia

## 44a (hidden)
PAKIET 44 A- Kaniula trójświatłowa do ECMO; USK/DZP/PN-18/2016
L.P. | asortyment | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1 | zestaw do wprowadzenia met. Seldingera | op | 2
RAZEM:
komis
pakiet nieaktualny do wykreślenia

## 45
PAKIET 45 – Retraktory
L.P. | Asortyment | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Sterylny retraktor ran chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiający 360 ° retrakcję. 1 opakowanie = 5 szt. dł. linie cięcia 2-4 cm | op. | 5
2 | Sterylny retraktor ran chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiający 360 ° retrakcję. 1 opakowanie = 5 szt. dł. linii cięcia 2,5-6cm | op. | 5
RAZEM:

## 47
PAKIET 47 – Zastawka wewnętrzna z filtrem
L.P. | Asortyment | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Zastawka wewnętrzna z filtrem, filtr próżniowy kompatybilny z aparatem autotransfuzyjnym firmy DIDECO typu ELECTA | szt | 20
RAZEM:

## 48
PAKIET 48 - Kamerka ciśnieniowa
L.P. | Asortyment | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Kamerka ciśnieniowa typu MEDEX M x 960,, kompatybilny z aparatem do krążenia pozaustrojowego firmy STOCKERT typu S 5 - wyposażona w kranik trójdrożny i zintegrowany układ płuczący - sterylna - zakończona wyjściami LL zabezpieczonymi koreczkami ochronnymi | szt | 60
RAZEM:

## 50
PAKIET 50 – Łaty filcowe
L.P. | Asortyment | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
pakiet 50 pozycja 1 | Łata filcowa miękka, PTFE 10,2x10,2 cm | szt | 30
pakiet 50 pozycja 2 | Łata filcowa miękka, PTFE 1,2 x 10,2 cm | szt | 140
pakiet 50 pozycja 3 | Łata filcowa miękka, PTFE 15 x 15 cm | szt | 60
RAZEM:
możliwość składania oferty na pozycje

## 55
PAKIET 55 - stenty silikonowe
L.P. | Asortyment | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Rurki typu T- rurki wykonane z kauczuku silikonowego, materiał elastyczny, dobrze tolerowany,nie powoduje odczynów alergicznych ani toksycznych, zachowuje swoje własciwości podczas długotrwałego stosowania, nie powoduje wzrostu filmu bakteryjnego, Krawędzie rurek są zaokraglone , nie drażnią tkanek w miejscu przylegania.Rurki mają kształt litery T - w wielkościach: 10,12,14,16mm, długość ramienia: od:(32-80mm, 32-90mm, 35-90mm, 40-90mm) , odpowiadajacych srednicy zewnetrznej ramienia poziomego rurki.Ramiona rurki można przyciąć w czasie zabiegu sterylnym narzedziem | szt | 20
2 | Rurki typu Y- rurki wykonane z kauczuku silikonowego, materiał elastyczny, dobrze tolerowany,nie powoduje odczynów alergicznych ani toksycznych, zachowuje swoje własciwości podczas długotrwałego stosowania, nie powoduje wzrostu filmu bakteryjnego, Krawędzie rurek są zaokraglone , nie drażnią tkanek w miejscu przylegania.Rurki mają kształt litery Y - w wielkościach: 16/14/12mm,14/12/10mm,14/10/8mm, odpowiadajacych srednicy zewnetrznej ramienia poziomego rurki.Ramiona rurki można przyciąć w czasie zabiegu sterylnym narzedziem | szt | 10
RAZEM:

## 56
PAKIET 56
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
POZYCJA 1 | Kaniula tętnicza do perfuzji przezkoniuszkowej 1. Kanula w rozmiarze 23 Fr 2. Długość kaniuli minimum 35 cm 3. W zestawie z kaniulą: - igła Seldinger, - metalowy lider o długości 100 cm, - rozszeracze w rozmiarach 12 Fr i 20 Fr, - skalpel. 4. Kaniula zakończona łącznikiem 3/8 cala z odejściem Luet Lock. 5. Ring z PCV uszczelniający i stabilizujący kaniulę. | szt | 10
POZYCJA 2 | Kaniula 2-swiatłowa do selektywnej perfuzji mózgowej z linią do pomiaru ciśnienia : 1. Kaniula wykonana z silikonu 2. Długość kaniuli 35 cm 3. Średnice kaniul 14 Fr, 17 Fr, 20 Fr. 4. Stalowy prowadnik umożliwiający modelowanie kaniuli 5. Silikonowy balon dopasowujący się do ścian naczynia, zapobiegający cofaniu się krwi. 6. Kaniula wyposażona w dodatkowe otwory umożliwiające lepszą dystrybucję | szt | 10
POZYCJA 3 | Zestaw kaniul z systemem do podłączenia: skład zestawu: dwie kaniule 2-światłowe z systemem podłączenia Kaniula wykonana z silikonu 2. Długość kaniuli 35 cm 3. Średnice kaniul 14 Fr, 17 Fr, 20 Fr. 4. Stalowy prowadnik umożliwiający modelowanie kaniuli 5. Silikonowy balon dopasowujący się do ścian naczynia, zapobiegający cofaniu się krwi. 6. Kaniula wyposażona w dodatkowe otwory umożliwiające lepszą dystrybucję 7. Dreny umożliwiające jednoczesne podłączenie dwóch kaniul z systemem krążenia pozaustrojowego | szt | 10
RAZEM:
Każda pozycja jest odrębnym zadaniem
KOMIS