Załącznik nr 1

Pakiet 22 – aparat do natleniania pozaustrojowego – 1 szt.

Wykonawca:	……………………….

Nazwa i typ:	……………………………………

Producent/ Kraj :	…………………………………………….

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Zasilanie 11-28 Volt DC (2 m kabel przystosowany do zasilania w karetce). | Tak |  |
|  | Zasilanie awaryjne min. na 90 min. przy pełnym obciążeniu, - baterie litowo-jonowe, (Typ 2 x Li-ion), 10,8 V/6450 mAh - monitorowanie: czasu pracy baterii, procentowy i przybliżony pozostały czas pracy baterii - Alarmy kolorystyczne i alarmy akustyczne. | Tak |  |
|  | Automatyczne załączanie baterii, w przypadku braku zasilania sieciowego | Tak |  |
|  | Awaryjny napęd ręczny głowicy | Tak |  |
|  | Zintegrowany czujnik przepływu i mikrozatorów z oznaczeniem kierunku przepływu. | Tak |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej z możliwością transportu, masa maks. 10kg | Podać |  |
|  | Wyświetlacz LCD –touchscreen, kolorowy Format daty: dd/mm/rrrr Format czasu: gg/mm/ss, | Tak |  |
|  | Rozdzielczość 0,01 l/min | Tak |  |
|  | Wyświetlacz prędkości przepływów głowicy: tryb: RPM- obroty na minutę tryb: LPM –litry na minutę | Tak |  |
|  | Zakres przepływu od 0 do 10 l | Tak |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min. 4 ciśnień | Tak |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min 4 temperatur | Tak |  |
|  | Zintegrowana żylna głowica pomiarowa (technologia :podczerwień, optyczna) monitoring poziomu: Hemoglobiny Hematokrytu saturacji krwi żylnej - pomiary parametrów bezinwazyjne | Tak |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej z wejściem USB do zbierania danych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie i aplikacje w języku polskim | Tak |  |
|  | Dostępne aplikacje do różnych procedur: ECMO V-V (żylno-żylne), ECMO A-V (żylno-tętnicze), oraz w jednostkach: OR, ICU, IMC,ER CATH LAB, HYBRID OR | Tak |  |
|  | Konsola współpracująca z oksygenatorami z wbudowaną głowicą centryfugalną | Tak |  |
|  | Konsola wyposażona w system automatycznych, aktywnych interwencji urządzenia z możliwością ich aktywacji i dezaktywacji np.: - automatyczne dostosowanie prędkości obrotowej do zmian ciśnienia krwi | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu zestawu jeden niesterylny zestaw jednorazowy do celów szkoleniowych | Tak |  |
|  | Podgrzewacz | Tak |  |
|  | Aparat z zestawem drenów połączeniowych do oksygenatora ze złączkami Hansena (kątowe 90°). | Tak |  |
|  | Wózek jezdny | Tak |  |
|  | Konsola jezdna do transportu całego zestawu, wraz z pólkami i masztem infuzyjnym. Wykonana ze stali. | Tak |  |
|  | Mieszacz gazów | Tak |  |
|  | Mieszacz gazów tlen-powietrze dwuzakresowy. | Tak |  |
|  | Procentowe ustawienie mieszaniny gazów FiO2., zakres pomiarowy: 21 – 100 % | Tak |  |
|  | Dwie skale przepływu mieszaniny gazów od 100 ml/min do 1000 ml/min oraz od 1000 ml/min do 10 000 ml/min. | Tak |  |
|  | Węże przyłączeniowe. | Tak |  |
|  | Mieszacz gazów tlen-powietrze dwuzakresowy. | Tak |  |
|  | Butla z tlenem, uchwyt na butlę z tlenem, reduktor | Tak |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Gwarancyjne, okresowe przeglądy techniczne mają być przeprowadzane w siedzibie zamawiającego Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)